中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××－202×

气导助听器测试仪校准规范

Calibration Specification for Air-conduction Hearing Aids Measurement Instruments

（征求意见稿）

202X－XX－XX发布                          202X－XX－XX实施

国家市场监督管理总局发布

| 气导助听器测试仪 校准规范 Calibration Specification for Air-conduction Hearing Aids Measurement Instruments | JJF XXXX－202X代替JJF 1201-2008 |
| --- | --- |

归口单位：全国声学计量技术委员会

主要起草单位：湖北省计量测试技术研究院

福建省计量科学研究院

中国计量科学研究院

参加起草单位：重庆市计量质量检测研究院

杭州爱思维仪器有限公司

上海市计量测试技术研究院有限公司

本规范委托全国声学计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

王  飞（湖北省计量测试技术研究院）

李  群（福建省计量科学研究院）

钟  波（中国计量科学研究院）

参加起草人：

许 昊（湖北省计量测试技术研究院）

李玉斌（重庆市计量质量检测研究院）

李耀祖（杭州爱思维仪器有限公司）

邓 峥（上海市计量测试技术研究院有限公司）

目    录

引    言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

3.1 声放大模拟系统	1

3.2 参考点	1

3.3 测试点 	2

3.4 输入声压级 	2

3.5 声增益 	2

4 概述	2

5 计量特性	2

5.1 自生噪声	2

5.2 输入声压级误差	2

5.3 声增益误差	3

5.4 总谐波失真	3

5.5 等效输入噪声	3

6 校准条件	3

6.1 环境条件：	3

6.2 测量标准及其他设备	3

7 校准项目和校准方法	4

7.1 校准项目	4

7.2 校准方法	4

7.2.1 校准前准备	4

7.2.2 自生噪声	4

7.2.3 输入声压级误差	4

7.2.4 声增益误差	5

7.2.5 总谐波失真	7

7.2.6 等效输入噪声	8

8 校准结果的处理	8

8.1 校准数据处理	8

8.2 校准证书	8

8.3 校准结果的测量不确定度	8

9 复校时间间隔	9

附录A	10

附录B	12

引    言

JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071－2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1－2012《测量不确定度的评定与表示》共同构成制定本校准规范的基础性系列规范。

本规范代替JJF 1201-2008《助听器测试仪校准规范》。与JJF 1201-2008相比，主要技术变化如下：

删除了外观检查、声源频率准确度、级线性、有效值特性、上升/恢复时间等校准项目；

增加了新的校准项目：声增益误差、等效输入噪声；

修改了校准方法，使得全部计量特性的量值都可溯源到工作标准传声器。

本规范的历次版本发布情况为：

——JJF 1201-2008

气导助听器测试仪校准规范

###### 范围

本规范适用于气导助听器测试仪的校准。

###### 引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 176—2022 声校准器

JJG 449—2014 倍频程和分数倍频程滤波器

JJF 1001—2011　通用计量术语及定义

JJF 1034—2020　声学计量名词术语及定义

JJF 1730—2018 气导助听器电声参数校准规范

GB/T 3102.5－1993 电学和磁学的量和单位

GB/T 3102.7—1993　声学的量和单位

GB/T 3947—1996　声学名词术语

GB/T 25498.5—2017 电声学 人头模拟器和耳模拟器 第5部分：测量助听器和以插入方式与人耳耦合的耳机用2cm3声耦合器

IEC 60118-0:2022 电声学 助听器 第0部分：助听器性能特性测量（IEC 60118-0:2022,Hearing aids-Part 0:Measurement of the performance characteristics of hearing aids）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

###### 术语

GB/T 3102.5和GB/T 3102.7中规定的量和单位适用于本规范。

JJF 1001—2011、JJF 1034—2020、JJF 1059.1—2012和GB/T 3947—1996界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 声放大模拟系统  sound amplification simulation system

模拟自由场声压到压力场声压转换过程的电声系统，一般由自由场声压接收模块和压力场声压发射模块组成，其中自由场声压接收模块应有明确标识的入声口（或入声点）。

3.2 参考点  reference point

与声放大模拟系统的入声口（或入声点）相连的点，用于确定声放大模拟系统接收自由场声压的位置。

3.3 测试点 test point

在校准环境中，声压级测量所参照的位置，以及用于测试目的的声放大模拟系统参考点位置。

3.4 输入声压级  input sound pressure level（input SPL）

参考点处的声压级。

3.5 声增益 acoustic gain

在每个测试频率下，通过从助听器或声放大模拟系统在声耦合器中产生的声压级输出值减去输入声压级所得到的差值（以分贝为单位）。

###### 概述

气导助听器测试仪是用于测量气导助听器电声特性的设备，它主要由测试箱、声源、控制传声器、声耦合器、声压测量系统等部分组成（见图1）。

图1 助听器测试仪示意图

###### 计量特性

  - 自生噪声

在200 Hz～8 kHz频率范围内，各1/3倍频程频带的自生噪声声压级 SPL一般不高于38 dB（参考基准20 µPa）。

  - 输入声压级误差

测试箱中声源到测试点距离小于1米时，输入声压级误差在200 Hz～500 Hz频率范围内，一般不超过±2.0 dB，在500 Hz～8 kHz频率范围内，一般不超过±1.5 dB。

如果助听器测试仪的测试箱中声源与测试点距离不低于1米，测试点与边界的距离不低于1米，输入声压级误差在1000 Hz处不超过±0.5 dB，在200 Hz～2000 Hz范围内不超过±0.7 dB，在2000 Hz到8 kHz范围内不超过±1.0 dB。

  - 声增益误差

输入声压级90 dB、60 dB、50 dB时，在1000 Hz、1600 Hz和2500 Hz频率点上的声增益误差平均值一般不超过±1.5 dB。

其它输入声压级和频率点上的声增益误差不超过厂家说明书中的标称值。

  - 总谐波失真

输入声压级70 dB时，在500 Hz和800 Hz频率点上的总谐波失真一般不超过0.6%。输入声压级65 dB时，在1600 Hz频率点上的总谐波失真一般不超过0.5%。

  - 等效输入噪声

一般不超过24 dB。

注：以上技术要求不用于合格判定，仅供参考。

###### 校准条件

  - 环境条件：

——温度：15℃～35℃；

——相对湿度：20 %～90%；

——气压：（86～106）kPa。

  - 测量标准及其他设备

6.2.1 测量标准

1) 声分析仪：在200 Hz ~ 8000 Hz的频率范围内，频率响应误差应不超过±0.2 dB；示值误差应不超过±0.2 dB。

2) 标准声校准器：应满足JJG 176-2022《声校准器》中1级的要求。

3) 工作标准传声器：应符合IEC 61094—4中定义的WS2P或WS3P/F/D型传声器。（在测量频率上，传声器灵敏度级校准的测量扩展不确定度应优于0.4 dB（k=2））。

4)标准声耦合器：符合GB/T 25498.5-2017的2 cm3声耦合器。

6.2.2 其它设备

1) 声放大模拟系统: 在校准过程中，输入声压级为90 dB、60dB、50 dB时的声增益的稳定性应不超过±0.4dB；总谐波失真应不超过0.5%，等效输入噪声应不超过20 dB。

2）声场控制设备：一般应由消声室/半消声室和测试声源组成。消声室/半消声室的截止频率不高于200 Hz，在使用频率范围内，本底噪声比被测信号低至少10 dB。在测试声源声轴线上，包含测试点的尺寸为20 mm×20 mm×20 mm的测试空间中应满足自由声场要求，声源提供的声压级从200 Hz到6300 Hz范围内的偏离应不超过± 0.5 dB，从6300 Hz到8000 Hz偏离应不超过± 0.7 dB。

###### 校准项目和校准方法

  - 校准项目

气导助听器测试仪的校准项目见表1。便携式气导助听器测试仪的测试箱中没有足够的空间放置工作标准传声器，可不进行自生噪声和输入声压级误差校准。

表1  校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 技术要求的条款号 | 校准方法的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自生噪声 | 5.1 | 7.2.2 |
| 2 | 输入声压级误差 | 5.2 | 7.2.3 |
| 3 | 声增益误差 | 5.3 | 7.2.4 |
| 4 | 总谐波失真 | 5.4 | 7.2.5 |
| 5 | 等效输入噪声 | 5.5 | 7.2.6 |

  - 校准方法

    - 校准前准备

校准前应先按照气导助听器测试仪的操作说明进行测量前的准备工作，使仪器处于测量状态下。一般应完成以下流程：使用仪器配套的声校准器对控制传声器和声耦合器中的传声器进行声压级灵敏度校准；使用控制传声器对声源进行扫频和扫幅校准。

校准前应使用标准声校准器对工作标准传声器和标准声耦合器中的传声器进行声压级灵敏度校准。

    - 自生噪声

关闭气导助听器测试仪的声源声信号输出，测试箱中无助听器和其他障碍物，将工作标准传声器置于测试点（参照气导助听器测试仪对控制传声器的放置要求）。在声分析仪上读取200 Hz～ 8000 Hz频率范围内各1/3倍频程频带的声压级，即为仪器的自生噪声。

    - 输入声压级误差

7.2.2.1输入声压级误差的校准装置如图2所示。工作标准传声器置于测试点，与声源主轴呈90°方向(图示和说明以压力场传声器为例，如使用自由场传声器，与声源主轴呈0°方向)。气导助听器测试仪声源的声压级Lp设置为90 dB，声源声信号在200 Hz～8000 Hz频率范围内以助听器测试仪规定的扫频频率间隔变化。待声压级稳定后，在声分析仪上读取工作标准传声器在各个测试频率点的声压级Lref。

图2 输入声压级误差的校准装置示意图

7.2.2.2 按公式（1）计算输入声压级误差：

∆L=Lp−Lref    （1）

式中：

∆L——输入声压级误差，dB；

Lp——气导助听器测试仪声源的输入声压级设置值，dB；

Lref——工作标准传声器测得的输入声压级参考值，dB。

将气导助听器测试仪声源的声压级Lp分别设置为60 dB、50 dB，重复上述测量与计算，得到不同声压级下的输入声压级误差。

7.2.2.3 如果气导助听器测试仪要求控制传声器在测量中实时监控声压，可按照图3布置工作标准传声器。

图3 控制传声器在位时输入声压级误差的校准装置示意图

助听器测试仪主机

声源

测试箱

控制传声器

声分析仪

工作标准

传声器

    - 声增益误差

7.2.4.1 先在消声室中用标准器测量声放大模拟系统90 dB、60 dB和50 dB输入时的声增益作为声增益的参考值。设置声放大模拟系统的增益为固定挡位，声放大模拟系统的声增益测量装置如图4所示。在消声室测试环境中，声源与声放大模拟系统的距离至少为 1米，测试空间中参考点与消声室边界的距离至少为1米。依次将工作标准传声器和声放大模拟系统的入声口（或入声点）置于测试空间中参考点±3 mm的范围内。

图4 声放大模拟系统的声增益的测量装置示意图

首先将工作标准传声器放置到参考点处，测试声源的声信号在200 Hz～8000Hz频率范围内按照固定的频率间隔扫频，测量和存储声源均衡数据以实现参考点处90 dB、60 dB、50 dB的固定声压。声源使用存储的均衡数据重新扫频，声分析仪记录控制传声器的声压级测量值Li。

然后用声放大模拟系统和标准声耦合器替换工作标准传声器，声源使用存储的均衡数据重新扫频，声分析仪记录标准声耦合器中声压级Lo。

声增益的参考值Gr按公式(2)计算。

Gr=Lo −Li    （2）

式中：Gr——声增益的参考值，dB；

Lo——工作标准传声器测得的输入声压级，dB；

Li——标准声耦合器中的输出声压级，dB。

7.2.4.2 气导助听器测试仪声增益误差的校准装置如图5所示。将声放大模拟系统入声口（或入声点）的置于测试箱测试点处,设置增益为7.2.4.1 中相同的挡位。设置助听器测试仪声源的声压级Lp为90 dB，声源声信号在200 Hz～8000 Hz频率范围内按照助听器测试仪规定的扫频频率间隔变化。测试频率点至少应包含1000 Hz、1600 Hz和2500 Hz。待声压级稳定后，助听器测试仪记录声耦合器中声增益的测量值G。按公式（3）计算声增益误差∆G：

∆G=G− Gr    （3）

式中：

∆G——声增益误差，dB；

G——助听器测试仪声增益的测量值，dB；

Gr——声增益的参考值，dB。

7.2.4.3 声放大模拟系统设置增益在不同的挡位，按照7.2.4.1～7.2.4.2操作，可得到不同声增益的参考值处的声增益误差。

7.2.4.4 先按照7.2.4.1，调节助听器测试仪声源输出声压级分别为60 dB和50 dB，然后按照7.2.4.2～7.2.4.3操作，得到不同输入声压级下的声增益误差。

图5  声增益误差的校准装置示意图

    - 总谐波失真

7.2.5.1 先在消声室中测量声放大模拟系统输入声压级70 dB时，在500 Hz和800 Hz频率点上的总谐波失真；输入声压级65 dB时，在1600 Hz频率点上的总谐波失真。气导助听器测试仪和声放大模拟系统的空间布置与7.2.4.1中所述一致。将工作标准传声器放置到参考点处，测试声源的声信号播放纯音信号，测量和存储声源均衡数据以实现参考点处70 dB(500Hz和800 Hz)、65 dB（1600 Hz）的固定声压。然后用声放大模拟系统和标准声耦合器替换工作标准传声器，设置声放大模拟系统的增益为固定挡位，声源使用存储的设置在参考点产生指定的声压，声分析仪记录标准声耦合器中的总谐波失真。声放大模拟系统的总谐波失真按照公式（4）计算，应满足6.2.2 1）中的要求。

D=100p22+p32/p12    （4）

式中：

D——总谐波失真，以百分率表示（%）；

p1——声耦合器中基频的声压，单位为帕斯卡（Pa）；

p2——声耦合器中二次的声压，单位为帕斯卡（Pa）；

p3——声耦合器中三次谐波的声压，单位为帕斯卡（Pa）。

7.2.5.2 气导助听器测试仪总谐波失真的校准装置如图5所示。将声放大模拟系统入声口（或入声点）的置于测试箱测试点处,设置增益为7.2.5.1 中相同的挡位。助听器测试仪进行总谐波失真测量，输入声压级70 dB测试频率为500 Hz和800 Hz以及输入声压级65 dB测试频率1600 Hz的测量结果作为总谐波失真的校准结果。

    - 等效输入噪声

7.2.6.1 先在消声室中测量声放大模拟系统输入声压级的等效输入噪声。气导助听器测试仪和声放大模拟系统的空间布置与7.2.4.1中所述一致。将工作标准传声器放置到参考点处，测试声源的声信号播放纯音信号，测量和存储声源均衡数据以实现参考点处50 dB的固定声压。然后用声放大模拟系统和标准声耦合器替换工作标准传声器，设置声放大模拟系统的增益为固定挡位，测试声源使用存储的设置在参考点依次产生频率为1000Hz、1600 Hz、2500 Hz，50 dB声压LN1，分析仪记录标准声耦合器中的声压级LNS(f)。关闭声源的声信号输出，使用200 Hz～8 000 Hz的测量带宽和至少为0.5 s的平均时间测量标准声耦合器中的稳态输出噪声声压级LN2。等效输入噪声按照公式（5）计算，应满足6.2.2 1）中的要求。

L=LN2−(LNS(1000)−LN1+LNS(1600)−LN1+LNS(2500)−LN1)/3     （5）

式中：

L——等效输入噪声，dB；

LNS(1000)——频率1000 Hz时标准声耦合器中的声压级，dB；

LNS(1600)——频率1600 Hz时标准声耦合器中的声压级，dB；

LNS(2500)——频率1600 Hz时标准声耦合器中的声压级，dB；

LN2——关闭声源的声信号输出，标准声耦合器中的稳态输出噪声声压级，dB。

7.2.6.2 气导助听器测试仪7.2.6等效输入噪声的校准装置如图5所示。将声放大模拟系统入声口（或入声点）的置于测试箱测试点处,设置增益为7.2.6.1 中相同的挡位。助听器测试仪进行等效输入噪声测量，输入声压级50 dB测试频率为1000 Hz、1600 Hz、2500 Hz的测量结果作为等效输入噪声的校准结果。

###### 校准结果的处理

  - 校准数据处理

所有数据应先计算，后修约，出具校准结果的数据应按如下要求修约:

  - 对自生噪声、输入声压级误差、声增益误差、等效输入噪声，修约到0.1dB。

  - 总谐波失真,修约到0.01%。

  - 校准证书

气导助听器测试仪经过校准，出具校准证书，推荐的校准证书的内页格式见附录A。

  - 校准结果的测量不确定度

气导助听器测试仪的测量不确定度按JJF 1059.1的要求评定，不确定度评定的示例见附录B。

###### 复校时间间隔

气导助听器测试仪的复校时间间隔建议为一年。复校时间间隔的长短取决于其使用情况，如环境条件、使用频率及测量对象等，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间间隔。

附录A

校准证书的内容和格式

A.1 气导助听器测试仪的校准证书至少应包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校准对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时,应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代码；

j) 本次校准所用测量标准溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

A.2 推荐气导助听器测试仪的校准证书内页格式见图A.1。

校准结果 共 页 第 页 一 自生噪声： 频 率／Hz; 200; 250; 315; 400; 500; 630. 本底噪声／dB. 频 率／Hz; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500. 本底噪声／dB. 频 率／Hz; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000. 本底噪声／dB. 测量不确定度： 二 输入声压级误差 标称值; 频 率／Hz; 1000; 1600; 2500. 90 dB; 误 差／dB. 60 dB; 误 差／dB. 50 dB; 误 差／dB. 测量不确定度： 三 声增益误差： 频 率／Hz; 1000; 1600; 2500. 参考值/dB. 测量值/dB. 误差/dB. 测量不确定度： 四 总谐波失真： 频 率／Hz; 500; 800; 1600. 参考值/%. 测量值/%. 测量不确定度： 五 等效输入噪声： 参考值： dB 测量值： dB。 测量不确定度： 校准环境条件： 温度： ℃ 相对湿度： % 校准依据：JJF×××-××××气导助听器测试仪校准规范 标准装置名称： 说明：

图A.1  校准证书内页的格式

附录B

测量不确定度评定示例

本附录以输入声压级误差、声增益误差等校准项目的测量不确定度评定为例，说明气导助听器测试仪各校准项目的测量不确定度评定的程序。

由于校准方法近似和所用仪器设备相同。本底噪声与输入声压级误差的测量不确定度评定方法相似。

B.1 输入声压级误差校准结果的测量不确定度评定

B.1.1  测量模型

输入声压级误差的测量模型如（B.1)。

∆L=Lp−Lref    （B.1）

式中：∆L——输入声压级误差，dB；

Lp——气导助听器测试仪声源的输入声压级设置值，dB；

Lref——工作标准传声器测得的输入声压级参考值，dB。

B.1.2标准不确定度的评定

B.1.2.1测量重复性u1

2号样机的输入声压级误差测量结果见表B.1，在相同条件下对输入声压级误差重复测量6次，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。

表B.1 输入声压级误差的重复性测量结果

| 输入声压级设置值/dB | 测量序号 |  |  |  |  |  | 误差的标准偏差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 90 dB | 0.14 | 0.18 | -0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 0.145 |

- B.1.2.2标准声校准器引入的标准不确定度 u2

工作标准传声器经声校准器现场校准后进行测量，标准声校准器最大允许误差为±0.25 dB，按均匀分布考虑取包含因子3，其引入的标准不确定度为：

u2=0.25 3=0.14  dB

- B.1.2.3数据修约u3

声压级数据修约到0.1 dB，半宽区间为0.05 dB。按均匀分布，引入的标准不确定度如下式：

u3=0.053=0.03 dB

B.1.3合成标准不确定度

测量不确定度来源及标准不确定度数值汇总于表B.2。由于表B.2中各测量不确定度分量互不相关，故输入声压级误差的合成不确定度见表B.2。

B.1.4扩展不确定度

取包含因子k=2，则输入声压级误差的扩展不确定度见表B.2。

表B.2输入声压级误差的测量不确定度来源及数值

| 序号 | 来源 | 符号 | 90 dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.145 |
| 2 | 标准声校准器（dB） | u2 | 0.14 |
| 3 | 数据修约（dB） | u3 | 0.03 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.21 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 0.4 |

B.2 声增益误差的不确定度评定

声增益误差的测量模型如式（B.2）所示。

∆G=G− Gr    （B.2）

式中：∆G——声增益误差，dB；

G——气导助听器测试仪声增益的测量值，dB；

Gr——声增益的参考值，dB。

B.2.1标准不确定度的评定

B.2.1.1测量重复性u1

2号样机的声增益误差测量结果见表B.3，在相同条件下对声增益误差重复测量6次，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。

表B.3声增益误差的重复性测量结果

| 声增益误差/dB | 测量序号 |  |  |  |  |  | 标准偏差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1600 Hz 90 dB | 0.25 | 0.16 | 0.33 | 0.26 | 0.15 | 0.62 | 0.165 |

- B.2.1.2声分析仪声压测量 u2

声分析仪示值误差不超过±0.2 dB，按均匀分布考虑取包含因子3，其引入的标准不确定度为：

u2=0.2 3=0.14  dB

- B.2.1.3标准声耦合器u3

- 标准声耦合器证书不确定度为U=0.3dB（k=2），标准不确定度u3=0.15 dB。

- B.2.1.4声放大模拟系统u4

声放大模拟系统在校准过程中的稳定性不超过±0.4 dB，半宽区间为0.4 dB，按均匀分布考虑取包含因子3，其引入的标准不确定度为：

- u4=0.4 3=0.23  dB

B.2.2合成标准不确定度

声增益误差的测量不确定度来源及标准不确定度数值汇总于表B.4中。由于表B.4中各测量不确定度分量互不相关，故声增益误差的合成标准不确定度uc见表B.4。

B.2.3扩展不确定度

取包含因子k=2，则声增益误差的扩展不确定度见表2.3.2。

表B.4 声增益误差的测量不确定度来源及数值

| 序号 | 来源 | 符号 | 90 dB 1600Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.165 |
| 2 | 声分析仪声压测量 （dB） | u2 | 0.14 |
| 3 | 标准声耦合器（dB) | u3 | 0.15 |
| 4 | 声放大模拟系统（dB） | u4 | 0.23 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.35 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 0.7 |