《气导助听器测试仪校准规范》

（征求意见稿）

编制说明

计量技术规范《气导助听器测试仪校准规范》

编制工作组

2026.6

《气导助听器测试仪校准规范》（征求意见稿）编制说明

1	任务来源及项目意义

依据国家市场监督管理总局2025年国家计量技术法规文件制定/修订计划，本校准规范计划名称为“助听器测试仪校准规范”。

该规范项目由湖北省计量测试技术研究院、福建省计量科学研究院、中国计量科学研究、重庆市计量质量检测研究院、杭州爱思维仪器有限公司、上海市计量测试技术研究院有限公司等单位共同负责起草。

现行JJF 1201助听器测试仪校准规范发布于2008年，已经实施超过十五年。 其引用的GB/T 6659-1986，被GB/T 25102.2-2010代替。GB/T 6657-1986已被GB/T 25102.100-2010代替。IEC 60118-0:2022《电声学 助听器 第 0 部分：电声特性的测量》替代旧版标准（IEC 60118-0:2015）后，最大的技术改变是实现了与生产质量控制标准的合并,新标准将符合 IEC 60318-5 规范的声耦合器（即常见的 2cm³ 耦合器）设定为默认测量工具。GB/T 25102.100紧跟这个变化启动更新，将GB/T 25102.1-2010、GB/T 25102.2-2010、GB/T

25102.7-2017整合到最新版本中，已在2024年通过征求意见阶段。

当前修订助听器测试仪校准规范，不仅是紧跟国际标准步伐，满足助听器检测规范合理性、科学性、可行性的迫切需求，更重要的是，有望依托声耦合器制定新的校准方法补齐现行规范的溯源链中的关键环节，将全部计量特性的量值都溯源到工作标准传声器。同时，OSPL90（HFA）、FOG50（HFA）、RTG60（HFA）等仪器的关键输出量值也能被直接校准。

2	主要技术依据

2.1 本规程主要依据是IEC 60118—0：2022《电声学 助听器 第 0 部分：电声特性的测量》以及GB/T 25498.5-2017《电声学 人头模拟器和耳模拟器 第5部分：测量助听器和以插入方式与人耳耦合的耳机用2cm³声耦合器》。

2.2 本规程是按照JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》所要求的内容与格式来编写的。并特别注意了国家计量技术法规审查部《规程／规范审查中常见问题的正确表述》中的要求和提示。

本规程及验证实验的不确定度评定，符合JJF 1059.1－2012《测量不确定度的评定与表示》的要求。

3	起草工作过程

3.1  2025年6月，本规程负责起草单位湖北省计量测试技术研究院与中国计量科学研究院签订了制定本规程的合同。随后了成立了湖北省计量测试技术研究院王飞、许昊，中国计量科学研究院钟波等为组员的起草工作组。

3.2  2025年12月，完成了本规程的初稿，并以电子邮件发送起草工作组各成员。

3.3  工作组各成员共提出了以下修改意见和建议，首先是真耳分析相关的校准指标独立于规程其它部分，且本身是由完整的省级技术规范修改后加入本规范修订，建议将该部分移出作为单独的规程申报。然后是删减外观检查和声源频率准确度等校准项目，将校准重点转向声信号传递和分析处理部分。采用面向助听器测试仪自动化测量结果的声增益误差校准替代级线性、有效值特性。

3.4 2026年5月底至6月，根据工作组讨论稿草案，进行了本规程的实验验证，结合实验结果，工作组讨论后在校准项目中删除外观检查、声源频率准确度、级线性、有效值特性，进一步明确校准项目范围。编制本规程的试验验证和测量不确定度评定报告。

3.5  根据部分工作组成员的意见和试验验证情况，执笔人于7 月初完成了本规程的起草组讨论稿。

3.6 2026年7月，全国声学计量专业委员会组织部分专家对起草组讨论稿进行预审。审查组认真审查了技术规范起草材料，听取了起草组的汇报，进行了逐条审查，更正了文字表述中不确切的内容，主要提出了修改意见：

1）修改“声放大器”为一个合适的名称，并且在术语中给出定义；

2）“本底噪声”修改为“自生噪声”；

3）“自由场”不要求“半径1米”，只要求在声源轴线上的测试空间中满足自由场；

4） 工作标准传声器的要求与国标保持一致，明确类型；

5） 增加“控制传声器”不能被“工作标准传声器”替代时，输入声压级误差的校准中“控制传声器”和“工作标准传声器”的布置示意图。

起草组按照上述意见修改完善了本规范的征求意见稿，提交全国声学计量技术委员会。

4	关于内容的说明

4.1  本稿给出了第5章所列的计量特性的单位和符号。明确了对声分析仪、声校准器、工作标准传声器、声耦合器等校准所用标准器的要求。对校准中所用的测试声源、消声室、声放大模拟系统等也进行了详细说明。

4.2  本稿列出了5个计量特性校准项目：

a)	自生噪声；

b)	输入声压级误差；

c)	声增益误差；

d)	总谐波失真；

e)  等效输入噪声。

4.3  本稿对所列出的计量特性都给出了参考指标， 主要依据主要依据是IEC 60118—0：2022《电声学 助听器 第 0 部分：电声特性的测量》以及验证实验测量结果。

4.4 本稿主要计量特性为声增益误差，湖北省计量测试技术研究院对全部计量特性在多类助听器测试仪上进行了验证实验。实验数据表明,本规范规定的计量特性合理，校准方法可行。

作为规程的附录，本稿以声增益误差为示例，给出了测量不确定度的评定方法。在实验验证和不确定度评定报告中，给出了全部4项计量特性的实验测量数据和部分参数测量不确定度的评定过程及结果。测量不确定度评定的结果表明，按本规程设计的实验方法，测量不确定度在合理的范围之内。

4.6 本稿对输入声压级误差的要求与IEC 60118—0：2022中对测试空间中声场要求保持一致。

《气导助听器测试仪校准规范》编制工作组

2026年6月