《气导助听器测试仪校准规范》

试验验证报告

《气导助听器测试仪校准规范》制定工作组

2026.6.30

目    录

| 1 基本情况 ……………………………………………………………………………………… | （3） |
| --- | --- |
| 1.1 实验条件 ………………………………………………………………………………… | （3） |
| 1.2 实验方法 ………………………………………………………………………………… | （3） |
| 1.3 实验用标准和配套设备……………………………………………………………… | （3） |
| 1.4 实验用样机 ……………………………………………………………………………… | （3） |
| 2 实验数据……………………………………………………………………………………… | （3） |
| 2.1 本底噪声………………………………………………………………………………… | （3） |
| 2.2 输入声压级误差………………………………………………………………………… | （4） |
| 2.2 持续时间误差……………………………………………………………………………… | （4） |
| 2.4 声增益误差………………………………………………………………………………… | （5） |
| 2.5 总谐波失真………………………………………………………………………………… | （5） |
| 2.5 等效输入噪声…………………………………………………………………………… | （5） |

《气导助听器测试仪校准规范》

试验验证报告

- 基本情况

  - 实验条件

实验时间：2026年5月22日～2026年6月30日

实验地点：湖北省计量测试技术研究院楼声学实验室，武汉金华之声听力技术有限公司测听室

环境参数：空气温度（21.7~23.7）℃

相对湿度（70~75）%

静压（101.6~101.8）kPa

  - 实验方法

本次实验采用了《气导助听器测试仪校准规范（征求意见稿）》（以下简称“规范”）所描述的方法。

  - 实验用标准和配套设备

本次验证实验所用标准和主要配套设备如下：

- 声分析仪（HBK，型号3160-A-022，编号：106157）

- 工作标准传声器2个（声望SVANTEK,型号：SV12，编号：NO.2006，NO.2021）

- 声校准器（HBK ，型号4231）

- 消声室（湖北省计量测试技术研究院消声室）

  - 实验用样机

本次验证使用的样机为：

——1号：Fonix 8000助听器测试仪（Frye Electronics）

——2号：AH6138AH助听器测试仪（杭州爱宏仪器有限公司）

——3号：耳睿可海特(Aurical HIT）助听器测试仪（丹麦尔听美）

- 实验数据

本次实验验证进行了以下四个项目的实验：

- 自生噪声；

- 输入声压级误差；

- 声增益误差；

- 总谐波失真；

- 等效输入噪声。

  - 本底噪声

根据规范中（7.2.2）描述的方法，测量3台样机的本底噪声。测量结果见表2.1。各个样机的测试环境，都满足规范中要求的“小于38 dB SPL（参考基准20 µPa）”。

表2.1 自生噪声的实验测量结果

| 频率/Hz | 自生噪声/dB |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1号样机 | 2号样机 | 3号样机 |
| 200 | 35.6 | 19.8 | 36.4 |
| 250 | 36.7 | 12.5 | 36.2 |
| 315 | 31.6 | 8.0 | 33.7 |
| 400 | 30.1 | 6.0 | 29.5 |
| 500 | 28.1 | 4.5 | 29.2 |
| 630 | 27.3 | 4.3 | 27.2 |
| 800 | 27.5 | 6.6 | 28.2 |
| 1000 | 25.2 | 6.2 | 24.7 |
| 1250 | 25.5 | 4.7 | 24.2 |
| 1600 | 23.9 | 5.4 | 23.4 |
| 2000 | 23.7 | 5.7 | 23.8 |
| 2500 | 24.0 | 6.0 | 24.6 |
| 3150 | 23.8 | 6.7 | 24.1 |
| 4000 | 23.8 | 7.2 | 23.8 |
| 5000 | 23.0 | 7.5 | 23.3 |
| 6300 | 24.4 | 7.5 | 23.0 |
| 8000 | 23.5 | 7.7 | 24.4 |

  - 输入声压级误差

根据规范中描述的方法（7.2.3），测量1号机和2号机的输入声压级误差。3号样机机箱内空间无法放置工作标准传声器，根据7.1，不进行输入声压级误差校准。

1号机扫频范围中包含43个频点，输入声压级误差测量结果见表2.2。2号机扫频时包含64个频点，输入声压级误差测量结果见表2.2。

表2.2 输入声压级误差的实验测量结果

|  | 1号样机 |  |  | 2号样机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值/dB | 90 | 60 | 50 | 90 | 60 | 50 |
| 频率/Hz | 输入声压级误差/dB |  |  | 输入声压级误差/dB |  |  |
| 200 | -5.0 | -5.2 | -6.5 | -0.1 | -0.3 | -0.4 |
| 300 | -4.4 | -4.8 | -4.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
| 400 | -1.5 | -1.3 | -1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 500 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 600 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 700 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 800 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 900 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 1000 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 1100 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
| 1200 | -1.8 | -0.7 | -2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 1300 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| 1400 | -1.0 | -1.0 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 1500 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| 1600 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| 1700 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 1800 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 1900 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2000 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 2100 | 0.7 | 0.6 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 2200 | 0.6 | -0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 2300 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 2400 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 2500 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 2600 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 2700 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 2800 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 2900 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 3000 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 3100 | -0.6 | 0.5 | -0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 3200 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 3300 | 0.7 | -0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 3400 | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 3500 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 3600 | - | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| 3700 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 3800 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 3900 | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 4000 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| 4100 | - |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 4200 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 4300 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 4400 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 4500 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| 4600 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 4700 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 4800 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 4900 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 5000 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 5100 | -- | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 5200 | - | - | - | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
| 5300 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| 5400 | - | - | - | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
| 5500 | - | - | - | 0.5 | 0.8 | 0.9 |
| 5600 | -1.2 | -1.8 | -2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 |
| 5800 | - | - | - | 0.5 | 0.8 | 0.9 |
| 5900 | - | - | - | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 6000 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| 6300 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| 6500 | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 6700 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
| 7100 | 2.0 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |
| 7500 | -1.6 | -2.4 | -0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| 8000 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |

  - 声增益误差

根据规范中描述的方法（7.2.4），测量3台样机的声增益误差。1号样机的声增益误差结果见表2.3。2号样机的声增益误差结果见表2.4。3号样机的声增益误差结果见表2.5。

表2.3 1号样机的声增益误差的实验测量结果

|  | 90dB输入声压级 |  |  | 60dB输入声压级 |  |  | 50dB输入声压级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率/Hz | 参考值/dB | 测量值/dB | 误差/dB | 参考值/dB | 测量值/dB | 误差/dB | 参考值/dB | 测量值/dB | 误差/dB |
| 1000 | 37.8 | 38.4 | 0.6 | 49.1 | 49.8 | 0.7 | 48.9 | 49.5 | 0.6 |
| 1600 | 40.3 | 39.8 | -0.5 | 54.4 | 53.2 | -1.2 | 54.4 | 52.9 | -1.5 |
| 2500 | 30.2 | 29.5 | -0.7 | 44.1 | 43.7 | -0.4 | 44.0 | 43.5 | -0.5 |

表2.4 2号样机的声增益误差的实验测量结果

|  | 90dB输入声压级 |  |  | 60dB输入声压级 |  |  | 50dB输入声压级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率/Hz | 参考值/dB | 测量值/dB | 误差/dB | 参考值/dB | 测量值/dB | 误差/dB | 参考值/dB | 测量值/dB | 误差/dB |
| 1000 | 38.2 | 37.9 | -0.2 | 51.15 | 50.13 | -1.0 | 51.1 | 50.0 | -1.1 |
| 1600 | 40.4 | 40.6 | 0.3 | 56.2 | 55.6 | -0.6 | 56.5 | 55.6 | -0.9 |
| 2500 | 30.4 | 30.6 | 0.2 | 45.6 | 44.9 | -0.7 | 45.7 | 44.9 | -0.9 |

表2.5 3号样机的声增益误差的实验测量结果

|  | 90dB输入声压级 |  |  | 60dB输入声压级 |  |  | 50dB输入声压级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率/Hz | 参考值/dB | 测量值/dB | 误差/dB | 参考值/dB | 测量值/dB | 误差/dB | 参考值/dB | 测量值/dB | 误差/dB |
| 1000 | 43.0 | 41.8 | -1.2 | 55.10 | 54.70 | -0.4 | 55.1 | 54.7 | -0.4 |
| 1600 | 36.1 | 34.3 | -1.8 | 48.65 | 47.1 | -1.5 | 48.5 | 46.8 | -1.7 |
| 2500 | 32.8 | 37.0 | 4.2 | 46.65 | 50.4 | 3.8 | 46.6 | 50.2 | 3.6 |
| 平均值/ dB | - | - | 0.4 | - | - | 0.6 | - | - | 0.5 |

  - 总谐波失真

- 根据规范中描述的方法（7.2.5），测量2号样机的总谐波失真。其中2号样机测量声放大模拟系统的两个不同挡位。实验结果见表2.6。

表2.6 总谐波失真的实验测量结果

|  | 频 率／Hz | 500 | 800 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挡位1 | 参考值/% | 0.83 | 0.13 | 0.40 |
|  | 测量值/% | 0.82 | 0.17 | 0.38 |
| 挡位2 | 参考值/% | 0.46 | 0.12 | 0.21 |
|  | 测量值/% | 0.33 | 0.12 | 0.14 |

  - 等效输入噪声

- 根据规范中描述的方法（7.2.6），测量2号样机的等效输入噪声。其中2号样机测量声放大模拟系统的两个不同挡位。实验结果见表2.7。

表2.7 等效输入噪声的实验测量结果

|  | 频 率／Hz | 1000 | 1600 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挡位1 | 增益/dB | 55.2 | 49.2 | 47.0 |
|  | 参考值/dB | 19.12 |  |  |
|  | 测量值/dB | 17.71 |  |  |
| 挡位2 | 增益/dB | 45.6 | 39.5 | 37.5 |
|  | 参考值/dB | 19.73 |  |  |
|  | 测量值/dB | 16.87 |  |  |