《气导助听器测试仪校准规范》

不确定度评定报告

《气导助听器测试仪校准规范》制定工作组

2026.6
目    录

| 1 基本情况 ……………………………………………………………………………………… | （3） |
| --- | --- |
| 1.1 实验条件 ………………………………………………………………………………… | （3） |
| 1.2 实验方法 ………………………………………………………………………………… | （3） |
| 1.3 实验用标准和配套设备………………………………………………………………… | （3） |
| 1.4 实验用样机 ……………………………………………………………………………… | （3） |
| 2 实验验证结果的不确定度评定………………………………………………………………… | （3） |
| 2.1 自生噪声的不确定度评定…………………………………………………… | （3） |
| 2.2 输入声压级误差的不确定度评定……………………………………………… | （6） |
| 2.3 声增益误差的不确定度评定…………………………………………………… | （9） |
| 2.4 总谐波失真的不确定度评定……………………………………………… | （10） |
| 2.5 等效输入噪声的不确定度评定……………………………………………… | （10） |

《助听器测试仪校准规范》

不确定度评定报告

- 基本情况

  - 实验条件

实验时间：2026年5月22日～2026年6月30日

实验地点：湖北省计量测试技术研究院楼声学实验室，武汉金华之声听力技术有限公司测听室

环境参数：空气温度（21.7~23.7）℃

相对湿度（70~75）%

静压（101.6~101.8）kPa

  - 实验方法

本次实验采用了《助听器测试仪校准规范（起草组讨论稿）》（以下简称“规范”）所描述的方法。

  - 实验用标准器和配套设备

本次验证实验所用标准和主要配套设备如下：

- 声分析仪（HBK，型号3160-A-022，编号：106157）

- 工作标准传声器2个（声望SVANTEK,型号：SV12，编号：NO.2006，NO.2021）

- 声校准器（HBK ，型号4231）

- 消声室（湖北省计量测试技术研究院消声室）

  - 实验用样机

本次验证使用的样机为：

——1号：Fonix 8000助听器测试仪（Frye Electronics）

——2号：AH6138AH助听器测试仪（杭州爱宏仪器有限公司）

——3号：耳睿可海特(Aurical HIT）助听器测试仪（丹麦尔听美）

- 实验验证结果的不确定度评定

本次验证对以下四个项目进行不确定度评定：

- 自生噪声；

- 输入声压级误差；

- 声增益误差；

- 总谐波失真；

- 等效输入噪声。

不同型号的助听器测试仪在校准过程中的主要不确定度分量及评定方法类似。因此这里以2号样机的测量结果为例，说明助听器测试仪的自生噪声、输入声压级误差、声增益误差、总谐波失真和等效输入噪声的测量不确定度评定方法。自生噪声以200Hz、输入声压级误差、声增益误差都以1600 Hz频率点处的试验数据为示例，输入声压级误差和声增益误差的声压设置采用90 dB。总谐波失真以500 Hz的实验数据为示例。

2.1 自生噪声的不确定度评定

测量前在校准现场先用声校准器对工作标准传声器和声分析仪进行校准，自生噪声的测量模型如式（1）所示。

自生噪声的计算公式为：

Lf=L+∆c+∆f                   (1)

式中：Lf——中心频率为 f的1/3倍频程频带自生噪声，dB；

L——校准后声分析仪的测量值，dB；

∆c——声校准器校准修正值，dB；

∆f——声分析仪的频率响应修正值。

2.1.1标准不确定度的评定

- 测量重复性u1

2号样机的自生噪声测量结果见表2.1.1，在相同条件下对自生噪声重复测量8次，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。

表2.1.1 2号样机的自生噪声的重复性测量结果

| 频率/Hz | 测量序号 |  |  |  |  |  |  |  | 标准偏差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 200Hz | 19.82 | 18.87 | 18.58 | 18.84 | 17.71 | 18.32 | 19.05 | 17.77 | 0.69 |

- 声校准器引入的标准不确定度u2

声校准器最大允许误差为±0.25 dB，按均匀分布考虑取包含因子3，其引入的标准不确定度为0.14 dB。

- 声分析仪频率响应引入的标准不确定度u3

- 声分析仪在1000Hz校准，在1600Hz处需要考虑频率响应误差±0.2dB，半宽区间为0.2 dB，按均匀分布考虑取包含因子3,引入的标准不确定度为0.115 dB。

2.1.2合成标准不确定度

测量不确定度来源及标准不确定度数值汇总于表2.1.2。由于表2.1.2中各测量不确定度分量互不相关，故自生噪声的合成不确定度见表2.1.2。

2.1.3扩展不确定度

取包含因子k=2，则自生噪声的扩展不确定度见表2.1.2。

表2.1.2 自生噪声的测量不确定度来源及数值

| 序号 | 来源 | 符号 | 200Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | u1 | 0.69 |
| 2 | 声校准器 | u2 | 0.14 |
| 3 | 声分析仪频率响应 | u3 | 0.115 |
| 合成标准不确定度（%） |  | uc | 0.72 |
| 扩展不确定度（k=2）/（%） |  | U | 1.4 |

2.2输入声压级误差的不确定度评定

输入声压级误差的测量模型如式（2）所示。

∆L=Lp−Lref    （2）

式中：∆L——输入声压级误差，dB；

Lp——助听器测试仪声源的输入声压级设置值，dB；

Lref——工作标准传声器测得的输入声压级参考值，dB。

2.2.1标准不确定度的评定

- 测量重复性u1

2号样机的输入声压级误差测量结果见表2.2.1，在相同条件下对输入声压级误差重复测量6次，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。

表2.2.1 输入声压级误差的重复性测量结果

| 输入声压级设置值/dB | 测量序号 |  |  |  |  |  | 误差的标准偏差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 90 dB | 0.14 | 0.18 | -0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 0.145 |

- 声校准器引入的标准不确定度 u2

工作标准传声器经声校准器现场校准后进行测量，声校准器最大允许误差为±0.25 dB，按均匀分布考虑取包含因子3，其引入的标准不确定度为：

u2=0.25 3=0.14  dB

- 数据修约u3

声压级数据修约到0.1 dB，半宽区间为0.05 dB。按均匀分布，引入的标准不确定度如下式：

u3=0.053=0.03 dB

2.2.2合成标准不确定度

测量不确定度来源及标准不确定度数值汇总于表2.2.2。由于表2.2.2中各测量不确定度分量互不相关，故输入声压级误差的合成不确定度见表2.2.2。

2.2.3扩展不确定度

取包含因子k=2，则输入声压级误差的扩展不确定度见表2.2.2。

表2.2.2输入声压级误差的测量不确定度来源及数值

| 序号 | 来源 | 符号 | 90 dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.145 |
| 2 | 声校准器（dB） | u2 | 0.14 |
| 3 | 数据修约（dB） | u3 | 0.03 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.21 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 0.4 |

2.3声增益误差的不确定度评定

声增益误差的测量模型如式（3）所示。

∆G=G− Gr    （3）

式中：∆G——声增益的参考值，dB；

G——助听器测试仪声增益的测量值，dB；

Gr——声增益的参考值，dB。

2.3.1标准不确定度的评定

- 测量重复性u1

2号样机的声增益误差测量结果见表2.3.1，在相同条件下对声增益误差重复测量6次，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。

表2.3.1 声增益误差的重复性测量结果

| 声增益误差/dB | 测量序号 |  |  |  |  |  | 标准偏差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1600 Hz 90 dB | 0.25 | 0.16 | 0.33 | 0.26 | 0.15 | 0.62 | 0.165 |

- 声分析仪声压测量 u2

声分析仪示值误差不超过±0.2 dB，按均匀分布考虑取包含因子3，其引入的标准不确定度为：

u2=0.2 3=0.14  dB

- 标准声耦合器u3

- 标准声耦合器证书不确定度为U=0.3dB（k=2），标准不确定度u3=0.15 dB。

- 声放大模拟系统u4

声放大模拟系统在校准过程中的稳定性不超过±0.4 dB，半宽区间为0.4 dB，按均匀分布考虑取包含因子3，其引入的标准不确定度为：

- u4=0.4 3=0.23 dB

2.3.2合成标准不确定度

声增益误差的测量不确定度来源及标准不确定度数值汇总于表2.3.2中。由于表2.3.2中各测量不确定度分量互不相关，故声增益误差的合成标准不确定度uc见表2.3.2。

2.3.3扩展不确定度

取包含因子k=2，则声增益误差的扩展不确定度见表2.3.2。

表2.3.2 声增益误差的测量不确定度来源及数值

| 序号 | 来源 | 符号 | 90 dB 1600Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.165 |
| 2 | 声分析仪声压测量 （dB） | u2 | 0.14 |
| 3 | 标准声耦合器（dB) | u3 | 0.15 |
| 4 | 声放大模拟系统（dB） | u4 | 0.23 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.26 |
| 扩展不确定度（k=2）/（%） |  | U | 0.5 |

2.4 总谐波失真的不确定度评定

总谐波失真的测量模型如式（4）所示。

D=100p22+p32/p12    （4）

式中：

D——总谐波失真，以百分率表示（%）；

p1——声耦合器中基频的声压，单位为帕斯卡（Pa）；

p2——声耦合器中二次的声压，单位为帕斯卡（Pa）；

p3——声耦合器中三次谐波的声压，单位为帕斯卡（Pa）。

2.4.1标准不确定度的评定

- 测量重复性u1

2号样机输入声压级70dB，测试频率500Hz时总谐波失真测量结果见表2.4.1，在相同条件下对总谐波失真重复测量6次，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。

表2.4.1 2号样机总谐波失真的重复性测量结果

| 500 Hz 70 dB | 测量序号 |  |  |  |  |  | 标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 总谐波失真 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 0.04 |

- 声放大模拟系统 u2

按照规范正文中的方法，重复测量6次声放大模拟系统的总谐波失真，以其标准偏差作为声放大模拟系统引入的标准不确定度分量：u2=0.017%

表2.4.2 声放大模拟系总谐波失真的重复性测量结果

| 500 Hz 70 dB | 测量序号 |  |  |  |  |  | 标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 总谐波失真 | 0.436 | 0.469 | 0.445 | 0.468 | 0.446 | 0.425 | 0.017 |

- 数据修约 u3

数据修约到0.1%，则不确定度半宽区间为0.05 % ，假设为均匀分布，取，则：u3=0.05%/3=0.03%。

2.4.2合成标准不确定度

总谐波失真的测量不确定度来源及标准不确定度数值汇总于表2.4.3中。由于表2.4.3中各测量不确定度分量互不相关，故总谐波失真的合成标准不确定度uc见表2.4.3。

2.4.3扩展不确定度

取包含因子k=2，则总谐波失真的扩展不确定度见表2.4.3。

表2.4.3总谐波失真的测量不确定度来源及数值

| 序号 | 来源 | 符号 | 总谐波失真 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（%） | u1 | 0.04 |
| 2 | 声放大模拟系统（%） | u2 | 0.017 |
| 3 | 数据修约 （%） | u3 | 0.03 |
| 合成标准不确定度（%） |  | uc | 0.05 |
| 扩展不确定度（k=2）/（%） |  | U | 0.1 |

2.5 等效输入噪声的不确定度评定

等效输入噪声的测量模型如式（5）所示。

L=LN2−(LNS(1000)−LN1+LNS(1600)−LN1+LNS(2500)−LN1)/3     （5）

式中：

L——等效输入噪声，dB；

LNS(1000)——频率1000 Hz时标准声耦合器中的声压级，dB；

LNS(1600)——频率1600 Hz时标准声耦合器中的声压级，dB；

LNS(2500)——频率1600 Hz时标准声耦合器中的声压级，dB；

LN2——关闭声源的声信号输出，标准声耦合器中的稳态输出噪声声压级，dB。

2.5.1标准不确定度的评定

- 测量重复性u1

2号样机等效输入噪声测量结果见表2.5.1，在相同条件下对等效输入噪声重复测量6次，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。

表2.5.1 2号样机等效输入噪声的重复性测量结果

|  | 测量序号 |  |  |  |  |  | 标准偏差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 等效输入噪声 | 16.87 | 16.23 | 16.49 | 17.47 | 16.54 | 17.12 | 0.457 |

- 声放大模拟系统 u2

按照规范正文中的方法，重复测量6次声放大模拟系统的等效输入噪声，以其标准偏差作为声放大模拟系统引入的标准不确定度分量：u2=

表2.5.2 声放大模拟系总谐波失真的重复性测量结果

| 500 Hz 70 dB | 测量序号 |  |  |  |  |  | 标准偏差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 等效输入噪声 | 19.43 | 19.483 | 19.35 | 19.46 | 19.5 | 19.45 | 0.053 |

- 数据修约 u3

数据修约到0.1 dB，则不确定度半宽区间为0.05 dB，假设为均匀分布，取，则：u3=0.05/3=0.03 dB。

2.5.2合成标准不确定度

等效输入噪声的测量不确定度来源及标准不确定度数值汇总于表2.5.3中。由于表2.5.3中各测量不确定度分量互不相关，故总谐波失真的合成标准不确定度uc见表2.5.3。

2.5.3扩展不确定度

取包含因子k=2，则总谐波失真的扩展不确定度见表2.5.3。

表2.4.3总谐波失真的测量不确定度来源及数值

| 序号 | 来源 | 符号 | 等效输入噪声 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.457 |
| 2 | 声放大模拟系统（dB） | u2 | 0.053 |
| 3 | 数据修约 （dB） | u3 | 0.03 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.5 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 1.0 |