JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××—××××

试听室声学特性测试技术规范

Measurement Specification for Acoustic Performance of Listening Test Rooms

（征求意见稿）

202×-××-××发布                   	         202×-××-××实施

国家市场监督管理总局　发布

JJF××××—202×

试听室声学特性测试技术规范

Measurement Specification for Acoustic Performance

of Listening Test Rooms

归口单位：全国声学计量技术委员会

主要起草单位：

广东省计量科学研究院

中国计量科学研究院

广州计量检测技术研究院

参加起草单位：

北京朗德科技有限公司

东莞同瀚测控技术有限公司

本规范委托全国声学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

李广智（广东省计量科学研究院）

牛  锋（中国计量科学研究院）

陈沈理（广东省计量科学研究院）

周长华（广州计量检测技术研究院）

参加起草人：

杨德俊（广东省计量科学研究院）

刘海波（北京朗德科技有限公司）

黄雅璇（东莞同瀚测控技术有限公司）

目　　录

引    言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 计量单位	1

3.2 术语及定义	1

4 概述	2

5 计量性能要求	2

5.1 混响时间	2

5.2 声压级均匀性	2

5.3 背景噪声	3

5.4 隔声性能	3

5.5 撞击声压级	3

6 测试条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 测量标准及其他设备	3

7 测试项目和测试方法	3

7.1 测试项目	3

7.2 测试方法	3

8 测试结果表达	8

8.1 测试数据处理	8

8.2 测试证书	9

8.3 测试结果的测量不确定度	9

9 复校时间间隔	9

附录A测试证书的内页格式	10

附录B测量不确定度的评定示例	13

引    言

JJF1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列文件。

本规范测试方法及计量特性参考GB/T 51091—2015《试听室工程技术规范》、GB/T 12060.13—2011《声系统设备 第13部分：扬声器听音试验》、JJF 1143—2006 《混响室声学特性校准规范》等标准的相关条款制定。

本规范为首次发布。

试听室声学特性测试技术规范

- 范围

本规范适用于对电声产品、设备与系统进行语言识别、音质评价的试听室的测试，其他类似用途的听音室、录音室可参考本规范执行。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001通用计量术语及定义

JJF 1034—2020声学计量术语及定义

JJF 1059.1  测量不确定度评定与表示

JJF 1143—2006 混响室声学特性校准规范

GB 3102.7声学的量和单位

GB/T 3947—1996声学名词术语

GB/T 51091—2015试听室工程技术规范

GB/T 6881—2023 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 混响室精密法

GB/T 12060.13—2011声系统设备 第13部分：扬声器听音试验

GB/T 19889.1—2026 声学 建筑和建筑构件隔声的现场测量 第1部分：房间之间空气声隔声

GB/T 19889.7—2022 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：撞击声隔声的现场测量

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语和计量单位

  - 计量单位

本规范采用GB 3102.7规定的量和单位。

  - 术语及定义

JJF 1001、JJF 1034和GB/T 3947—1996界定的及以下术语和定义适用于本规范。

    - 混响时间 reverberation time

T

声音已达到稳态后停止声源，平均声能密度自原始值衰变到其百万分之一（60 dB）所需要的时间。

[GB/T 3947—1996，定义12.47]

注：混响时间单位为秒（s）。

    - 声压级均匀性 uniformity of sound pressure level

在室内，用稳定宽带噪声激发后，在室内不同位置测得的各频带声压级的标准偏差SM。

[JJF 1034—2020，定义8.12]

注：声压级均匀性单位为分贝（dB）。

    - 背景噪声 background noise

在发生、检查、测量或记录系统中与信号存在与否无关的一切干扰。

[GB/T 3947—1996，定义2.16]

注：背景噪声单位为分贝（dB）。

    - 声压级差 sound level difference

D

声源室内有一个或多个声源时，声源室和接收室之间的室内平均声压级之差。

[GB/T 19889.1—2026，定义3.12]

注：声压级差单位为分贝（dB）。

    - 撞击声压级 impact sound pressure level

Li

当被测楼板由标准撞击声源激励时，在接收室内测得的1/3倍频程平均声压级。

[JJF 1034—2020，定义8.32]

注：撞击声压级单位为分贝（dB）。

- 概述

试听室是一个集声学设计、设备配置和装修装饰于一体的专业房间，旨在为声音设备或产品的音质评价提供一个稳定、准确的声学环境，主要用于对电声产品、设备、系统进行听感试验和评价，随着人工智能（AI）技术的飞速发展，试听室在语音识别测试、研发方面的应用也愈发重要。

试听室需要具备良好的隔声性能，应采用特殊构造和工艺提高隔声能力的门窗以减少外界噪声的干扰。同时采用吸声材料（如聚酯纤维板）与吸声构造以控制混响时间和提高音质。试听室的声场分布应均匀，以保证在不同区域听到的声音响度基本一致，这有助于准确评价声音设备的音质和性能。

- 计量性能要求

  - 混响时间

试听室测量1/3倍频程频率范围内，200 Hz ~ 4000 Hz每个1/3倍频带不同测点测得的混响时间平均值一般不超出0.30 s ~ 0.60 s，4000 Hz以上每个1/3倍频带不同测点测得的混响时间平均值一般不超出0.25 s ~ 0.65 s，200 Hz以下每个1/3倍频带不同测点测得的混响时间平均值一般不大于0.75 s；混响时间的技术要求也可由厂家给出。

注：当按倍频程进行测量时，参考以上技术要求。

  - 声压级均匀性

试听室试听区域内的声压级均匀性用室内声压级的标准偏差Sm表示，在100 Hz ~ 315 Hz频率范围内，一般不大于5.0 dB，400 Hz及以上频率范围内，一般不大于3.0 dB。

  - 背景噪声

背景噪声不应是冲击性、周期性或有音调感觉的，A计权时间平均声级一般不超过25 dB。

  - 隔声性能

试听室需要对室外的环境噪声进行有效隔离控制，试听室与观察室（或称控制室）间的计权标准化声压级差DnT,w一般不小于35 dB。

  - 撞击声压级

试听室顶部楼板的计权标准化撞击声压级L＇nT,w一般不大于40 dB。

注：如适用时，可进行撞击声压级测试。

注：以上技术要求不用于合格判定，仅供参考。

- 测试条件

  - 环境条件

试听室测试环境条件如下：

——空气温度：（23±5）℃；

——相对湿度：25%~75%；

——静压：（86～106）kPa。

  - 测量标准及其他设备

- 声校准器：性能等级应符合JJG 176中规定的1级。

- 声频信号发生器：频率范围至少为100 Hz ~ 8000 Hz，频率误差不应超过±0.25%，输出信号总失真不大于0.1%，白噪声频谱均匀性：在测量频率范围内不超过2.0 dB，粉红噪声频谱均匀性：在测量频率范围内不超过3.0 dB。

- 声分析仪：频率范围至少为100 Hz ~ 8000 Hz，频率响应优于±0.3 dB，频率计权性能满足JJF 1288的要求。

- 声频功率放大器：测量频率范围内，频率响应不应超过±0.20 dB，总失真小于0.5%。

- 工作标准传声器：符合JJG 175或JJG 1019中WS2的要求。

- 混响时间测量装置：频率范围至少为100 Hz ~ 8000 Hz，混响时间测量性能满足JJF 1142的要求。

- 无指向性声源：在测量频率段内，无指向性声源声功率级应满足JJF 1468的要求。

- 标准撞击器：在100 Hz ~ 5000 Hz频段内，标准撞击器符合JJF 1652的要求。

注：以上测量标准及设备可采用满足上述相应计量要求的其他等效测量仪器代替。

- 测试项目和测试方法

  - 测试项目

试听室的测试项目见表1。

  - 测试方法

7.2.1 试听室的描述

试听室一般应包括以下信息：

- 名称、建造者的明确标识；

- 试听室的容积；

- 试听室的规格尺寸、面积等。

表1 测试项目一览表

| 序号 | 测试项目 | 技术要求的条款号 | 测试方法的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混响时间 | 5.1 | 7.2.2 |
| 2 | 声压级均匀性 | 5.2 | 7.2.3 |
| 3 | 背景噪声 | 5.3 | 7.2.4 |
| 4 | 隔声性能 | 5.4 | 7.2.5 |
| 5 | 撞击声压级 | 5.5 | 7.2.6 |

7.2.2 混响时间

7.2.2.1  试听室混响时间测量仪器连接如图1所示。测量时，试听室门窗均为密闭状态。测量前，用声校准器对工作标准传声器进行校准。

无指向性声源

试听室

功率放大器

声频信号发生器

混响时间测量装置

传声器

图1  试听室混响时间测量示意图

7.2.2.2  试听室混响时间测试时，无指向性声源中心与房间每一个面的距离宜不小于0.7 m，同时应避免放置在试听室中心位置（建议可放置于易于产生均匀声场的位置或试听扬声器经典位置）。至少放置两个声源点，且每个声源点应至少均匀布置5个传声器测量位置点，传声器之间的距离宜不小于0.7 m，传声器与边界面之间的距离宜不小于0.5 m，传声器与声源之间的距离宜不小于1.0 m，也可根据现场实际需求布置测点。

7.2.2.3  声频信号发生器输出粉红噪声信号，经功率放大器输出到无指向性声源，调整粉红噪声信号输出幅值，使混响时间取样线段底端比背景噪声至少高15 dB，以保证衰变曲线的平滑，从而获得准确的测量结果。当声源稳定时，声频信号发生器中断声源发声，并按1/3倍频程进行100 Hz ~8000 Hz频率范围内的混响时间测量。每个传声器测量位置点应做3次以上测量，取平均值。每个1/3倍频程的混响时间是以上至少10个测量点的平均值。

7.2.3 声压级均匀性

7.2.3.1  试听室声压级均匀性测量仪器连接如图2所示。测量时，试听室门窗均为密闭状态。测量前，用声校准器对工作标准传声器进行校准。

7.2.3.2  试听室声压级均匀性测量时，传声器与声源布点要求、布置位置与测量点数量同7.2.2.2。

无指向性声源

试听室

功率放大器

声频信号发生器

声分析仪

传声器

图2  试听室声压级均匀性测量示意图

7.2.3.3  声频信号发生器输出粉红噪声信号，经功率放大器输出到无指向性声源，使传声器处获得的声压级比背景噪声高15 dB以上。当声源稳定时，测量每个传声器位置100 Hz ~8000 Hz频率范围内各个1/3倍频程的时间平均声压级，对中心频率160 Hz以及160 Hz以下的频带，测量平均时间至少为30 s，对中心频率在160 Hz以上的频带，测量时间至少为10 s。可由式（1）确定每个频带的声压级均匀性（以声压级的标准偏差表示）。

(1)

式中：

SM－－声压级均匀性，即所有传声器测量点声压级标准偏差，dB；

Lpi－－第i个传声器测量点的时间平均声压级，dB；

Lpm－－所有传声器测量点测得声压级的算术平均值，dB；

NM－－所有传声器测量点数，即声源位置数与单个声源点传声器测量位置点数的积。

7.2.4 背景噪声

7.2.4.1  试听室背景噪声测量仪器连接如图3所示。测量时，试听室门窗均为密闭状态。测量前，用声校准器对工作标准传声器进行校准。

7.2.4.2  在试听室内选择3 ~ 5个测量点，根据试听室内面积大小决定，测量点一般位于室内几何中心及常规工作位置，也可根据实际需要选择测量点。测量时，传声器选择位置点的距离要求同7.2.2.2。在各个测量点按1/3倍频带声压级和A计权声压级进行测量，并取各测量点的能量平均值作为试听室的背景噪声。

试听室

声分析仪

传声器

图3  试听室背景噪声测量示意图

7.2.5 试听室与观察室间的隔声性能

7.2.5.1  试听室与观察室间的隔声量测量仪器连接如图4所示。测量时，试听室与观察室的门窗均为密闭状态。测量前，用声校准器对工作标准传声器进行校准。

7.2.5.2  试听室与观察室间的隔声量测量时，试听室内传声器、观察室内的传声器与声源布点要求、布置位置与测量点数量同7.2.2.2。

7.2.5.3  声频信号发生器输出白噪声信号，经功率放大器输出到无指向性声源，使试听室的传声器处获得的声压级均比背景噪声高15 dB以上。当声源稳定时，测量每个传声器位置100 Hz ~5000 Hz频率范围内各个1/3倍频程的时间平均声压级，对中心频率160 Hz以及160 Hz以下的频带，测量平均时间至少为30 s，对中心频率在160 Hz以上的频带，测量时间至少为10 s。在试听室与观察室内不同位置传声器测量得到的声压级取所有位置的能量平均值即分别为试听室与观察室内的平均声压级L1、L2。按式（2）计算试听室与观察室间的标准化声压级差DnT，计权标准化声压级差DnT,w根据GB/T 50121规定的方法计算可得。

（2）

式中：

L1――观察室内的平均频带声压级，dB；

L2――试听室内的平均频带声压级，dB；

T――7.2.2中测量得到的试听室混响时间，s；

T0――参考混响时间，T0＝0.5 s。

无指向性声源

试听室

声分析仪

传声器

功率放大器

声频信号发生器

传声器

声分析仪

观察室

图4  试听室与观察室间隔声量测量示意图

7.2.6 试听室顶部楼板的撞击声压级

7.2.6.1  试听室顶部楼板的撞击声压级测量仪器连接如图5所示。测量时，试听室门窗均为密闭状态。测量前，用声校准器对工作标准传声器进行校准。

7.2.6.2  撞击声由标准撞击器撞击试听室顶部楼板产生。撞击器的位置与楼板边界间的距离应不小于0.5 m。撞击器放置在楼板上至少四个不同的位置，每个撞击器位置至少有均匀分布在试听室的四个传声器位置。传声器之间的距离宜不小于0.7 m，传声器与边界面之间的距离宜不小于0.5 m，传声器与顶部楼板之间的距离宜不小于1.0 m。

7.2.6.2  当撞击噪声级稳定时，测量每个传声器位置100 Hz ~5000 Hz频率范围内各个1/3倍频程的时间平均声压级，对中心频率160 Hz以及160 Hz以下的频带，测量平均时间至少为30 s，对中心频率在160 Hz以上的频带，测量时间至少为10 s。每个1/3倍频程的撞击声压级是以上至少16个测量点的平均值。按式（4）计算标准化撞击声压级，计权标准化撞击声压级根据GB/T 50121规定的方法计算可得。

（4）

式中：

Li――试听室内的1/3倍频程平均频带声压级，dB；

T――7.2.2中测量得到的试听室混响时间，s；

T0――参考混响时间，T0＝0.5 s。

标准撞击器

试听室

声分析仪

传声器

试听室楼板

图5  试听室顶部楼板的撞击声压级测量示意图

- 测试结果表达

  - 测试数据处理

所有的数据应先计算，后修约。混响时间修约到0.01 s，其他项目均修约到0.1 dB。

  - 测试证书

试听室经过测试，出具测试证书。测试结果应给出测量结果的不确定度，测试证书的内容及内页格式见附录A。

测试证书应至少包括以下信息：

a）标题：“测试证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行测试的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被测对象的描述和明确标识；

g）进行测试的日期，如果与测试结果的有效性和应用有关时，应说明被测对象的接收日期；

h）如果与测试结果的有效性应用有关时，应对被测样品的抽样程序进行说明；

i）测试所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次测试所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）测试环境的描述；

l）测试结果及其测量不确定度的说明；

m）对测试规范的偏离的说明；

n）测试证书签发人的签名效标识；

o）测试结果仅对被测对象有效的说明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

  - 测试结果的测量不确定度

试听室的混响时间测试结果的测量不确定度按JJF 1059.1的要求评定，不确定度评定的实例见附录B。

- 复校时间间隔

试听室声学特性复校时间间隔建议为3年。复校时间间隔的长短取决于其使用情况，如环境条件、使用频率及测量对象等，因此，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间间隔。

附录A

测试证书的内页格式

表A.1 试听室测试证书的内页格式

证书编号×××××××-××××

| 测试机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试的技术依据 JJF××××-20×× 试听室声学特性测试技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 相对湿度 |  | % |  |  | 其 他 |  |  |  |
| 测试使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  | 测量范围 |  | 不确定度 /准确度等级 /最大允许误差 |  |  | 计量（基）标准证书编号 |  |  | 有效期至 |  |
| 测试使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 |  |  | 不确定度 /准确度等级 /最大允许误差 |  | 计量（基）标准证书编号 |  |  | 有效期至 |  |  |

共×页  第×页

续表A.1 试听室测试证书的内页格式

证书编号×××××××-××××

1、试听室的描述

试听室的尺寸规格、容积、试听室与观察室之间的墙体尺寸、面积等。

2、混响时间

| 频率/Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混响时间/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
| 混响时间/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、声压级均匀性

| 频率/Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声压级均匀性SM /dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
| 声压级均匀性SM /dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、背景噪声

| 频率/Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景噪声/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
| 背景噪声/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

背景噪声A计权时间平均声级：             dB

共×页  第×页

续表A.1 试听室测试证书的内页格式

证书编号×××××××-××××

5、试听室与观察室间的隔声性能

| 频率/Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准化声压级差/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| 标准化声压级差/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

计权标准化声压级差DnT,w（C；Ctr）=      （    ；    ） dB

6、试听室顶部楼板的撞击声压级

| 频率/Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准化撞击声压级/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率/Hz | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| 标准化撞击声压级/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

计权标准化撞击声压级L＇nT，w（C1）=      （    ） dB

--以下空白--

共×页  第×页

附录B

测量不确定度的评定示例

B.1 测量方法

本规范以试听室的混响时间测试结果为例分析测量不确定度，以中频1000Hz测量点为例分析试听室混响时间的测量结果不确定度。

B.2 数学模型及灵敏系数：

式中：T60——试听室混响时间测量结果，s

T——试听室理论混响时间，s

δ——测量误差，s

由于中的δ、T相互独立，所以方差为

式中灵敏系数为

B.3  A类标准不确定度的评定

在相同测量条件下，对同一试听室独立测量10次，计算标准差得到测量数据见表B.1。

表B.1

| 测量次序 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混响时间（s） | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.46 |
| 测量次序 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 |
| 混响时间（s） | 0.43 | 0.43 | 0.4 | 0.46 | 0.46 |

平均值=0.434 s；标准差：0.023 s

B.4  B类标准不确定度评定：

B.4.1  混响时间测量装置引入的标准不确定度

混响时间测量装置校准后得到测量不确定度为5%，k=2，本次测量平均值为0.434 s，则

s

B.4.2  混响时间测量时工作标准传声器声压灵敏度线性误差引入的标准不确定度分量

混响时间测量装置是通过测量声压级的衰减时间来计算混响时间，本测量装置工作标准传声器灵敏度线性误差优于±0.2dB，按均匀分布，取，混响时间测量装置混响时间测量一般只测量（20～40）dB的衰减，再推算60dB的混响时间，显然20dB方式推算混响时间，传声器灵敏度线性误差引入的不确定度最大，本次测量平均值为0.434 s，此分量引入混响时间的极限误差=（0.2/20）×0.434 s

所以信号突然中断后混响信号的级线性误差引入的标准不确定度分量：

s

B.4.3  混响时间测量装置分辨力引入的标准不确定分量

s

B.5  标准不确定度分量一览表见表B.2。

表B.2

| 序号 | 来 源 | 符号 | 不确定度分量（s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | 0.023 |
| 2 | 混响时间测量装置 |  | 0.011 |
| 3 | 传声器声压灵敏度线性误差 |  | 0.003 |
| 4 | 分辨力 |  | 0.006 |

B.6  合成标准不确定度

以上分量独立无关，合成标准不确定度为

则=0.026 s

B.7  相对扩展不确定度：

取包含因子k=2，则相对扩展不确定：