《试听室声学特性测试技术规范》

测量结果不确定度评定

试听室声学特性测试技术规范编制组

2026年6月

测量不确定度评定

1 混响时间测量不确定度

混响时间测量不确定度主要来源于测量重复性、混响时间测量装置、传声器声压灵敏度线性误差、分辨力。

1.1 测量重复性引入的标准不确定度

在相同测量条件下，对同一试听室独立测量10次，计算标准差，得到测量数据见表1。

表1

| 频率（Hz） | 混响时间（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（s） | （s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 100 | 0.48 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 0.80 | 0.49 | 0.87 | 0.62 | 0.72 | 0.41 | 0.610 | 0.154 |
| 125 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.52 | 0.502 | 0.050 |
| 160 | 0.38 | 0.39 | 0.54 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.31 | 0.397 | 0.066 |
| 200 | 0.29 | 0.36 | 0.41 | 0.55 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.397 | 0.065 |
| 250 | 0.41 | 0.51 | 0.48 | 0.38 | 0.44 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.46 | 0.491 | 0.069 |
| 315 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.50 | 0.44 | 0.424 | 0.050 |
| 400 | 0.36 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.48 | 0.47 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.38 | 0.422 | 0.051 |
| 500 | 0.42 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.39 | 0.45 | 0.42 | 0.35 | 0.419 | 0.041 |
| 630 | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.39 | 0.385 | 0.038 |
| 800 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.411 | 0.023 |
| 1000 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.442 | 0.025 |
| 1250 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.446 | 0.017 |
| 1600 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.423 | 0.019 |
| 2000 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.380 | 0.024 |
| 2500 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.377 | 0.018 |
| 3150 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.339 | 0.011 |
| 4000 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.316 | 0.014 |
| 5000 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.301 | 0.011 |
| 6300 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.303 | 0.008 |
| 8000 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.268 | 0.010 |
| 10000 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.224 | 0.005 |

1.2 混响时间测量装置引入的标准不确定度

混响时间测量装置校准后得到测量不确定度为5%，k=2，则混响时间测量装置引入的标准不确定度,具体见表2。

表2

| 频率（Hz） | 混响时间平均值（s） | （s） |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0.610 | 0.015 |
| 125 | 0.502 | 0.013 |
| 160 | 0.397 | 0.010 |
| 200 | 0.397 | 0.010 |
| 250 | 0.491 | 0.012 |
| 315 | 0.424 | 0.011 |
| 400 | 0.422 | 0.011 |
| 500 | 0.419 | 0.010 |
| 630 | 0.385 | 0.010 |
| 800 | 0.411 | 0.010 |
| 1000 | 0.442 | 0.011 |
| 1250 | 0.446 | 0.011 |
| 1600 | 0.423 | 0.011 |
| 2000 | 0.380 | 0.010 |
| 2500 | 0.377 | 0.009 |
| 3150 | 0.339 | 0.008 |
| 4000 | 0.316 | 0.008 |
| 5000 | 0.301 | 0.008 |
| 6300 | 0.303 | 0.008 |
| 8000 | 0.268 | 0.007 |
| 10000 | 0.224 | 0.006 |

1.3 混响时间测量时工作标准传声器声压灵敏度线性误差引入的标准不确定度分量

混响时间测量装置是通过测量声压级的衰减时间来计算混响时间，本测量装置工作标准传声器灵敏度线性误差优于±0.2 dB，按均匀分布，取，混响时间测量装置混响时间测量一般只测量（20～40）dB的衰减，再推算60 dB的混响时间，显然20 dB方式推算混响时间，传声器灵敏度线性误差引入的不确定度最大，此分量引入混响时间的极限误差=（0.2/20）×T，所以信号突然中断后混响信号的级线性误差引入的标准不确定度分量，见表3。

表3

| 频率（Hz） | 混响时间平均值（s） | （s） |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0.610 | 0.004 |
| 125 | 0.502 | 0.003 |
| 160 | 0.397 | 0.002 |
| 200 | 0.397 | 0.002 |
| 250 | 0.491 | 0.003 |
| 315 | 0.424 | 0.002 |
| 400 | 0.422 | 0.002 |
| 500 | 0.419 | 0.002 |
| 630 | 0.385 | 0.002 |
| 800 | 0.411 | 0.002 |
| 1000 | 0.442 | 0.003 |
| 1250 | 0.446 | 0.003 |
| 1600 | 0.423 | 0.002 |
| 2000 | 0.380 | 0.002 |
| 2500 | 0.377 | 0.002 |
| 3150 | 0.339 | 0.002 |
| 4000 | 0.316 | 0.002 |
| 5000 | 0.301 | 0.002 |
| 6300 | 0.303 | 0.002 |
| 8000 | 0.268 | 0.002 |
| 10000 | 0.224 | 0.001 |

1.4 混响时间测量装置分辨力引入的标准不确定分量

s

1.5 合成标准不确定度

以上分量独立无关，合成标准不确定度为：

结果见表4，包含因子k=2。

表4

| 频率（Hz） | （s） | （s） | （s） | （s） | （s） | （s） | （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.154 | 0.015 | 0.004 | 0.006 | 0.155 | 0.310 | 51% |
| 125 | 0.050 | 0.013 | 0.003 | 0.006 | 0.052 | 0.104 | 21% |
| 160 | 0.066 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 0.067 | 0.135 | 34% |
| 200 | 0.065 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 0.066 | 0.132 | 33% |
| 250 | 0.069 | 0.012 | 0.003 | 0.006 | 0.070 | 0.140 | 28% |
| 315 | 0.050 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.052 | 0.103 | 24% |
| 400 | 0.051 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.052 | 0.104 | 25% |
| 500 | 0.041 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 0.042 | 0.085 | 20% |
| 630 | 0.038 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 0.040 | 0.080 | 21% |
| 800 | 0.023 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 0.026 | 0.053 | 13% |
| 1000 | 0.025 | 0.011 | 0.003 | 0.006 | 0.028 | 0.056 | 13% |
| 1250 | 0.017 | 0.011 | 0.003 | 0.006 | 0.021 | 0.043 | 10% |
| 1600 | 0.019 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.023 | 0.046 | 11% |
| 2000 | 0.024 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 0.026 | 0.052 | 14% |
| 2500 | 0.018 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 0.021 | 0.042 | 11% |
| 3150 | 0.011 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 0.031 | 9% |
| 4000 | 0.014 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.017 | 0.035 | 11% |
| 5000 | 0.011 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 0.029 | 10% |
| 6300 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.013 | 0.026 | 8% |
| 8000 | 0.010 | 0.007 | 0.002 | 0.006 | 0.014 | 0.028 | 10% |
| 10000 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.010 | 0.020 | 9% |

2 声压级均匀性测量不确定度

声压级均匀性测量不确定度主要来源于测量重复性、标准传声器频率响应、声分析仪频率响应、声源的输出稳定性。

2.1 测量重复性引入的标准不确定度

在相同测量条件下，对同一试听室独立测量6次，计算标准差，得到测量数据见表5。

表5

| 频率（Hz） | 声压级均匀性（dB） |  |  |  |  |  | （dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 100 | 2.20 | 2.29 | 3.21 | 2.80 | 2.77 | 2.45 | 0.38 |
| 125 | 2.06 | 1.29 | 2.19 | 1.75 | 2.16 | 2.61 | 0.45 |
| 160 | 4.15 | 3.38 | 4.89 | 4.79 | 4.34 | 3.36 | 0.67 |
| 200 | 2.71 | 3.83 | 5.11 | 4.53 | 3.80 | 2.37 | 1.04 |
| 250 | 1.89 | 1.92 | 3.53 | 4.08 | 3.97 | 4.22 | 1.08 |
| 315 | 1.59 | 2.05 | 3.51 | 2.91 | 3.92 | 4.27 | 1.06 |
| 400 | 1.04 | 1.43 | 2.87 | 2.78 | 3.46 | 3.00 | 0.96 |
| 500 | 0.98 | 1.00 | 2.73 | 1.93 | 2.29 | 1.57 | 0.70 |
| 630 | 0.86 | 0.75 | 2.32 | 1.60 | 1.98 | 1.51 | 0.61 |
| 800 | 0.80 | 0.88 | 1.77 | 1.23 | 1.27 | 1.01 | 0.35 |
| 1000 | 1.40 | 1.50 | 1.93 | 1.38 | 1.97 | 1.87 | 0.28 |
| 1250 | 1.13 | 1.02 | 1.44 | 0.96 | 1.62 | 1.32 | 0.26 |
| 1600 | 1.55 | 1.38 | 1.85 | 1.58 | 2.42 | 2.39 | 0.45 |
| 2000 | 0.80 | 1.09 | 2.31 | 1.79 | 2.41 | 1.34 | 0.66 |
| 2500 | 1.09 | 1.13 | 2.50 | 1.97 | 2.35 | 2.90 | 0.74 |
| 3150 | 1.34 | 1.59 | 2.42 | 1.70 | 1.66 | 2.21 | 0.41 |
| 4000 | 1.21 | 1.89 | 2.26 | 2.19 | 2.31 | 2.17 | 0.42 |
| 5000 | 1.33 | 0.90 | 2.31 | 1.47 | 2.50 | 2.16 | 0.63 |
| 6300 | 1.48 | 1.14 | 2.34 | 2.49 | 2.45 | 2.12 | 0.56 |
| 8000 | 1.32 | 1.67 | 2.35 | 1.64 | 2.43 | 2.06 | 0.44 |
| 10000 | 1.75 | 1.58 | 1.84 | 1.98 | 3.38 | 1.98 | 0.65 |

2.2 标准传声器引入的标准不确定度

标准传声器灵敏度级频率响应误差优于±0.2 dB，按均匀分布，取，则：

2.3 声分析仪引入的标准不确定度

声分析仪的频率响应误差优于±0.1 dB，按均匀分布，取，则：

2.4 声源的输出稳定性引入的标准不确定度

声源的输出稳定性优于±0.1 dB，按均匀分布，取，则：

2.5 合成标准不确定度

以上分量独立无关，合成标准不确定度为：

结果见表6，包含因子k=2。

表6

| 频率（Hz） | （dB） | （dB） | （dB） | （dB） | （dB） | （dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.38 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.40 | 0.8 |
| 125 | 0.45 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.47 | 0.9 |
| 160 | 0.67 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.68 | 1.4 |
| 200 | 1.04 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 1.05 | 2.1 |
| 250 | 1.08 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 1.09 | 2.2 |
| 315 | 1.06 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 1.07 | 2.1 |
| 400 | 0.96 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.97 | 1.9 |
| 500 | 0.70 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.72 | 1.4 |
| 630 | 0.61 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.63 | 1.3 |
| 800 | 0.35 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.38 | 0.8 |
| 1000 | 0.28 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.31 | 0.6 |
| 1250 | 0.26 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.29 | 0.6 |
| 1600 | 0.45 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.47 | 0.9 |
| 2000 | 0.66 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.67 | 1.3 |
| 2500 | 0.74 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.76 | 1.5 |
| 3150 | 0.41 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.43 | 0.9 |
| 4000 | 0.42 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.44 | 0.9 |
| 5000 | 0.63 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.65 | 1.3 |
| 6300 | 0.56 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.58 | 1.2 |
| 8000 | 0.44 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.46 | 0.9 |
| 10000 | 0.65 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.67 | 1.3 |

3 背景噪声测量不确定度

背景噪声测量不确定度主要来源于测量重复性、标准传声器频率响应、声校准器的稳定性、声分析仪频率响应。

3.1 测量重复性引入的标准不确定度

在相同测量条件下，对同一试听室独立测量10次，得到测量数据见表7，计算标准差。

表7

| 测量次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景噪声（dB） | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 20.2 | 20.5 |
| 测量次序 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 背景噪声（dB） | 20.4 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 20.3 |

标准差：0.36 dB

3.2 标准传声器引入的标准不确定度

标准传声器灵敏度级频率响应误差优于±0.2 dB，按均匀分布，取，则：

3.3 声校准器的稳定性引入的标准不确定度

声校准器的稳定性优于±0.2 dB，按均匀分布，取，则：

3.4 声分析仪引入的标准不确定度

声分析仪的频率响应误差优于±0.1 dB，按均匀分布，取，则：

3.5 标准不确定度分量一览表见表8

表8

| 序号 | 来 源 | 符号 | 不确定度分量（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | 0.36 |
| 2 | 标准传声器 |  | 0.12 |
| 3 | 声校准器 |  | 0.12 |
| 4 | 声分析仪 |  | 0.06 |

3.6 合成标准不确定度

以上分量独立无关，合成标准不确定度为

，则=0.40 dB

3.7 相对扩展不确定度：

取包含因子k=2，则相对扩展不确定：

dB

4 标准化声压级差测量不确定度

4.1 测量模型

式中：

DnT—试听室（接收室）与观察室（声源室）间的标准化声压级差，dB；

L1—声源室内平均频带声压级，dB；

L2—接收室内平均频带声压级，dB；

T—接收室混响时间，s；

T0—参考混响时间，T0＝0.5 s。

标准化声压级差不确定度的来源主要由以下几个部分组成：1）标准化声压级差测量重复性引入的不确定度；2）声源室内平均声压级引入的不确定度；3）接收室内平均声压级引入的不确定度；4）接收室混响时间引入的不确定度。

灵敏系数：，，；；

4.2 测量重复性引入的标准不确定度

在相同测量条件下，对同一试听室独立测量6次，计算标准差，得到测量数据见表9。

表9

| 频率（Hz） | 标准化声压级差（dB） |  |  |  |  |  | （dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 100 | 40.4 | 39.6 | 37.2 | 36.9 | 40.6 | 41.7 | 1.94 |
| 125 | 34.9 | 36.0 | 36.9 | 36.4 | 35.9 | 36.1 | 0.66 |
| 160 | 32.5 | 33.0 | 34.6 | 34.4 | 34.7 | 34.6 | 0.93 |
| 200 | 34.0 | 33.6 | 36.6 | 37.2 | 34.8 | 35.1 | 1.43 |
| 250 | 36.4 | 37.0 | 37.9 | 38.0 | 36.9 | 37.4 | 0.61 |
| 315 | 39.8 | 40.0 | 38.4 | 38.8 | 37.9 | 38.3 | 0.85 |
| 400 | 44.2 | 44.7 | 43.8 | 43.9 | 42.9 | 43.2 | 0.66 |
| 500 | 43.7 | 43.8 | 43.9 | 44.6 | 42.9 | 42.9 | 0.61 |
| 630 | 36.7 | 37.0 | 38.0 | 38.4 | 38.1 | 38.3 | 0.72 |
| 800 | 41.2 | 41.2 | 41.4 | 41.4 | 42.0 | 41.9 | 0.34 |
| 1000 | 49.6 | 49.5 | 49.0 | 49.0 | 48.5 | 48.7 | 0.41 |
| 1250 | 51.7 | 51.7 | 51.2 | 51.3 | 50.6 | 50.8 | 0.44 |
| 1600 | 52.2 | 52.3 | 52.8 | 52.7 | 52.1 | 52.1 | 0.33 |
| 2000 | 54.5 | 54.5 | 54.2 | 54.3 | 53.4 | 53.4 | 0.53 |
| 2500 | 57.2 | 57.3 | 58.2 | 58.2 | 57.3 | 57.3 | 0.48 |
| 3150 | 60.5 | 60.5 | 61.0 | 61.0 | 59.9 | 59.8 | 0.53 |
| 4000 | 63.0 | 63.0 | 63.9 | 64.0 | 62.6 | 62.7 | 0.60 |
| 5000 | 64.5 | 64.5 | 66.0 | 66.0 | 64.7 | 64.7 | 0.74 |

4.3 声源室内平均声压级引入的标准不确定度

4.3.1标准传声器引入的标准不确定度

标准传声器灵敏度级频率响应误差优于±0.2 dB，按均匀分布，取，则：

4.3.2 声分析仪引入的标准不确定度

声分析仪的频率响应误差优于±0.1 dB，按均匀分布，取，则：

4.3.3 声源的输出稳定性引入的标准不确定度

声源的输出稳定性优于±0.1 dB，按均匀分布，取，则：

4.3.4 声校准器的稳定性引入的标准不确定度

声校准器的稳定性优于±0.2 dB，按均匀分布，取，则：

故声源室平均声压级引入的不确定度为： dB。

4.4 接收室内平均声压级引入的标准不确定度

4.4.1标准传声器引入的标准不确定度

标准传声器灵敏度级频率响应误差优于±0.2 dB，按均匀分布，取，则：

4.4.2 声分析仪引入的标准不确定度

声分析仪的频率响应误差优于±0.1 dB，按均匀分布，取，则：

4.4.3 声源的输出稳定性引入的标准不确定度

声源的输出稳定性优于±0.1 dB，按均匀分布，取，则：

4.4.4 声校准器的稳定性引入的标准不确定度

声校准器的稳定性优于±0.2 dB，按均匀分布，取，则：

故声源室平均声压级引入的不确定度为： dB。

4.5 接收室混响时间引入的标准不确定度

接受室混响时间测量不确定度主要来源于混响时间测量装置、传声器声压灵敏度线性误差、分辨力，不确定度分量见本文混响时间测量不确定度1.2、1.3、1.4条。

故接收室混响时间引入的标准不确定度见表10：

表10

| 频率（Hz） | （s） | （s） | （s） | （s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.015 | 0.004 | 0.006 | 0.017 |
| 125 | 0.013 | 0.003 | 0.006 | 0.014 |
| 160 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 0.012 |
| 200 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 0.012 |
| 250 | 0.012 | 0.003 | 0.006 | 0.014 |
| 315 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.012 |
| 400 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.012 |
| 500 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 0.012 |
| 630 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 0.012 |
| 800 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 0.012 |
| 1000 | 0.011 | 0.003 | 0.006 | 0.013 |
| 1250 | 0.011 | 0.003 | 0.006 | 0.013 |
| 1600 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.012 |
| 2000 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 0.011 |
| 2500 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 0.011 |
| 3150 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.011 |
| 4000 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.010 |
| 5000 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.010 |

4.6 合成标准不确定度

以上分量独立无关，合成标准不确定度为：

结果见表11，包含因子k=2。

表11

| 频率（Hz） | （dB） | （dB） | （dB） | （s） | （dB） | （dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1.94 | 0.18 | 0.18 | 0.017 | 2.06 | 4.1 |
| 125 | 0.66 | 0.18 | 0.18 | 0.014 | 0.96 | 1.9 |
| 160 | 0.93 | 0.18 | 0.18 | 0.012 | 1.18 | 2.4 |
| 200 | 1.43 | 0.18 | 0.18 | 0.012 | 1.60 | 3.2 |
| 250 | 0.61 | 0.18 | 0.18 | 0.014 | 0.93 | 1.9 |
| 315 | 0.85 | 0.18 | 0.18 | 0.012 | 1.12 | 2.2 |
| 400 | 0.66 | 0.18 | 0.18 | 0.012 | 0.98 | 2.0 |
| 500 | 0.61 | 0.18 | 0.18 | 0.012 | 0.95 | 1.9 |
| 630 | 0.72 | 0.18 | 0.18 | 0.012 | 1.03 | 2.1 |
| 800 | 0.34 | 0.18 | 0.18 | 0.012 | 0.80 | 1.6 |
| 1000 | 0.41 | 0.18 | 0.18 | 0.013 | 0.83 | 1.7 |
| 1250 | 0.44 | 0.18 | 0.18 | 0.013 | 0.84 | 1.7 |
| 1600 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.012 | 0.79 | 1.6 |
| 2000 | 0.53 | 0.18 | 0.18 | 0.011 | 0.91 | 1.8 |
| 2500 | 0.48 | 0.18 | 0.18 | 0.011 | 0.89 | 1.8 |
| 3150 | 0.53 | 0.18 | 0.18 | 0.011 | 0.93 | 1.9 |
| 4000 | 0.60 | 0.18 | 0.18 | 0.010 | 0.98 | 2.0 |
| 5000 | 0.74 | 0.18 | 0.18 | 0.010 | 1.08 | 2.2 |
| 灵敏系数 | 1 | 1 | -1 |  | / | / |