JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-202X

无损检测仪器相控阵探头校准规范

Calibration Specification for Phased Array Probes for Non-destructive Testing Instruments

（预审稿）

202X-XX-XX发布                     202X-XX-XX实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

无损检测仪器

JJF XXXX-20XX

相控阵探头校准规范

Calibration Specification for Phased

Array Probes for Non-destructive Testing Instruments

归口单位：全国声学计量技术委员会

起草单位：西安汉唐分析检测有限公司

中国计量科学研究院

西安建筑科技大学大学

本规范委托全国声学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

余泽利（西安汉唐分析检测有限公司）

田  琦（中国计量科学研究院）

邢广振（中国计量科学研究院）

刘泽晨（西安汉唐分析检测有限公司）

房永强（西安汉唐分析检测有限公司）

胡  平（西安建筑科技大学）

目  录

引  言	III

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1 阵元 element	1

3.2 串扰 cross talk	1

4  概述	2

5  计量特性	2

5.1 相对脉冲回波灵敏度偏差	2

5.2 相控阵探头中心频率	3

5.3 相控阵探头相对带宽	3

5.4 相控阵探头脉冲持续时间	3

5.5 相控阵探头灵敏度	3

5.6 阵元间串扰衰减	3

6  校准条件	4

6.1 环境条件	4

6.2测量标准及其他设备	4

7  校准项目和校准方法	4

7.1  校准项目	4

7.2  校准方法	5

7.2.1 校准前检查	5

7.2.2 相对脉冲回波灵敏度偏差	5

7.2.3 相控阵探头中心频率	6

7.2.4 相控阵探头相对带宽	7

7.2.5 相控阵探头脉冲持续时间	8

7.2.6 相控阵探头灵敏度	9

7.2.7 阵元间串扰衰减	9

8  校准结果表达	10

8.1  校准数据处理	10

8.2  校准证书	10

8.3  校准结果的测量不确定度	11

9  复校时间间隔	11

附录A 推荐的相控阵探头校准证书的内页格式	12

附录B 相控阵探头中心频率校准结果不确定度评定实例	14

# 引  言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

本规参照了GB/T 42399.2-2023《无损检测仪器 相控阵超声设备的性能与检验 第2部分：探头》、ISO 18563-2:2024《无损检测—超声相控阵设备的特性描述与验证—第 2 部分：阵列探头》（Non-destructive testing -Characterization and verificationof ultrasonic phased arrayequipment -Part 2:Array probes）中描述的测量方法。

本规范为首次发布。

无损检测仪器相控阵探头校准规范

1  范围

本规范规适用于中心频率范围为0.5 MHz至10 MHz的一维阵列或二维阵列无损检测用相控阵探头。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

GB 3102.7 声学的量和单位

GB/T 12604.1—2020 无损检测 术语 超声检测

GB/T 42399.2-2023 无损检测仪器 相控阵超声设备的性能与检验 第2部分：探头

ISO 18563-2:2024 无损检测—超声相控阵设备的特性描述与验证—第 2 部分：阵列探头（Non-destructive testing -Characterization and verificationof ultrasonic phased arrayequipment -Part 2:Array probes）

JB/T 11731—2013 无损检测 超声相控阵探头通用技术条件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和定义

本规范采用GB 3102.7中规定的量和单位。

JJF 1001、JJF 1059.1、GB/T 12604.1和JB/T 11731—2013中界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 阵元 element

由单个或多个晶片所组成的具有独立收发功能的晶元组合称为一个阵元。

[JB/T 11731—2013,定义3.3]

3.2 串扰 cross talk

穿过预制的声隔离层或电隔离层产生的信号干扰。

[GB/T 12604.1—2020,定义5.2.25]

4  概述

相控阵探头是配套相控阵超声探伤仪/系统使用的装置，由多个独立的阵元（压电晶片）组成。相控阵探头通过电子控制多个阵元的激发时序来实现声束的灵活偏转与聚焦，实现对材料内部缺陷的高精度、多角度成像检测。常见的一维平面相控阵探头阵元排列示意图如图1所示，工作原理示意图如图2所示。

图1  一维平面探头示意图

1—阵元（压电晶片）；2—相控阵探头外壳

图2  相控阵探头工作原理示意图

5  计量特性

5.1 相对脉冲回波灵敏度偏差

一维阵列探头：

a)一维平面探头，所有阵元的相对脉冲回波灵敏度偏应在±3 dB范围内；

b)一维曲面探头，所有阵元的相对脉冲回波灵敏度偏应在±4 dB范围内。

二维阵列探头：

a)扇形环形阵列或部分扇形环形阵列探头，所有阵元的相对脉冲回波灵敏度偏应在±4 dB范围内；

b)二维矩阵阵列探头，其所有阵元的相对脉冲回波灵敏度偏差应在表1范围内。

表1 二维矩阵阵列探头相对脉冲回波灵敏度偏差范围表

| 频率（MHz） | 单个阵元的有效面积 ≥ 1mm2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n ≤ 64 | 64 ˂ n ≤ 128 | 128 ˂ n ≤ 512 |
| 0.5 ≤ f ≤ 1 | ±5 dB | ±5 dB | ±5 dB |
| 1 ˂ f ≤ 1.5 | ±4 dB | ±4 dB | ±5 dB |
| 1.5 ˂ f ≤ 5 | ±3 dB | ±4 dB | ±5 dB |
| 5 ˂ f ≤ 10 | ±4 dB | ±5 dB | ±5 dB |
| 频率（MHz） | 单个阵元的有效面积＜ 1mm2 |  |  |
| 0.5 ≤ f ≤ 10 | ±5 dB | ±5 dB | ±5 dB |

5.2 相控阵探头中心频率

相控阵探头中心频率（每个阵元中心频率的平均值）应在标称频率的±10%范围内；

每个阵元的中心频率应在平均中心频率的±10%范围内。

5.3 相控阵探头相对带宽

相控阵探头相对带宽（每个阵元相对带宽的平均值）应大于或等于其出厂测试报告中给出的相对带宽。

5.4 相控阵探头脉冲持续时间

相控阵探头脉冲持续时间（每个阵元脉冲持续时间的平均值）应小于或等于其出厂测试报告中给出的脉冲持续时间。

5.5 相控阵探头灵敏度

一维阵列探头灵敏度应在其出厂测试报告中给出值的±3 dB范围内；

二维阵列探头灵敏度应在其出厂测试报告中给出值的±5 dB范围内。

5.6 阵元间串扰衰减

阵元间串扰衰减应大于25 dB。

6  校准条件

6.1 环境条件

室温：（18~28）℃；

水温：（15~33）℃（如适用）。

  - 测量标准及其他设备

1）脉冲发生器/接收器

频率范围：0.5 kHz~35 MHz；

上升时间：不大于10ns；

脉冲幅值（空载）：负向脉冲不小于100 V

2）数字存储示波器或频谱分析系统

频率范围：不小于DC~100 MHz；

采样率：不小于100 MHz；

幅值：幅值灵敏度小于每格5 mV，测量误差不大于±5%。

3）函数发生器

具备激发正弦波和方波功能；

频率范围：1 Hz~35 MHz；

幅度范围：0 Vpp~20 Vpp

4）参考反射体

平面反射体：反射体厚度应大于10倍波长，反射体长度至少满足大于相控阵探头长度20 mm；反射体宽度至少满足大于相控阵探头宽度20 mm；

弧形曲面反射体：选用圆棒状反射体，直径应大于10倍波长，长度应大于200 mm；

材质：与相控阵探头楔块材质相同（聚苯乙烯）或纵波声速为(5920±30) m/s和横波声速为(3255±15) m/s的钢试块。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

相控阵探头的校准项目见表1。

表1 相控阵探头校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 计量特性的条款号 | 校准方法的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相对脉冲回波灵敏度 | 5.1 | 7.2.2 |
| 2 | 相控阵探头中心频率 | 5.2 | 7.2.3 |
| 3 | 相控阵探头相对带宽 | 5.3 | 7.2.4 |
| 4 | 相控阵探头灵敏度 | 5.4 | 7.2.5 |
| 5 | 相控阵探头脉冲持续时间 | 5.5 | 7.2.6 |
| 6 | 阵元间串扰衰减 | 5.6 | 7.2.7 |

7.2  校准方法

7.2.1 校准前检查

目视检查相控阵探头的外观，应符合以下要求：

1) 相控阵探头的字符、标志应清晰可辨。

2) 相控阵探头的匹配层应无明显损伤。

7.2.2 相对脉冲回波灵敏度偏差

7.2.2.1 在进行相对脉冲回波灵敏度偏差校准时，需要对探头中的每一个阵元进行校准。

7.2.2.2采用与相控阵探头接口相匹配的转接线连接相控阵探头、脉冲发生器/接收器和数字存储示波器，设置脉冲发生器/接收器的为发射-接收模式，发射脉冲时间等于1/2标称探头频率周期的负方波或负尖脉冲，建议发射电压设置应与相控阵探头出厂测试报告中保持一致。对平面相控阵探头校准时（若相控阵探头自带楔块，校准时先去掉楔块），将相控阵探头耦合在平面参考反射体上，并转动和移动相控阵探头以得到幅度最大且稳定的反射回波；对曲面相控阵探头校准时，优先在液浸环境中进行。在液浸环境中调整相控阵探头和弧形曲面参考反射体的相对位置，得到幅度最大且稳定的反射回波。平面相控阵探头校准方法示意图见图3；曲面相控阵探头校准方法示意图见图4。

7.2.2.3 在数字存储示波器上将得到的稳定回波放大后进行测量。用数字存储示波器测量第i个阵元反射回波的电压幅值Veli，并计算和记录每个Veli的算数平均值Vav。

第i个阵元的相对脉冲回波灵敏度偏差Seli计算见公式（1）。

（1）

式中：

Seli—第i个阵元的相对脉冲回波灵敏度偏差，dB；

Veli—第i个阵元的反射回波电压幅值，V；

Vav—每个阵元反射回波电压幅值的算数平均值，V。

1—平面相控阵探头；2—阵元；3—平面参考反射体；4—电缆线

图3 平面相控阵探头校准示意图

1—曲面相控阵探头；2—阵元；3—弧形曲面参考反射体；4—电缆线

图4 平面相控阵探头校准示意图

7.2.3 相控阵探头中心频率

7.2.3.1 需要对相控阵探头中的每一个阵元进行校准。连接方式与仪器设置同7.2.2.2。

7.2.3.2校准时，应从频谱幅度最高处下降6 dB时确定频率点，从获得的每个阵元上限频率fui和下限频率fli通过公式（2）计算每个阵元中心频率。相控阵探头中心频率计算见公式（3）。

（2）

（3）

式中：

f0i—第i个阵元的中心频率，MHz；

fui—第i个阵元的上限频率，MHz；

fli—第i个阵元的下限频率，MHz；

f0—相控阵探头的中心频率；

n—相控阵探头阵元数。

7.2.4 相控阵探头相对带宽

7.2.4.1 需要对相控阵探头中的每一个阵元进行校准。连接方式与仪器设置同7.2.2.2。

7.2.4.2 每个阵元的-6 dB相对带宽通过公式（4）计算。相控阵探头的-6 dB相对带宽计算见公式（5）

（4）

（5）

式中：

f0i—第i个阵元的中心频率，MHz；

fui—第i个阵元的上限频率，MHz；

fli—第i个阵元的下限频率，MHz；

Δfreli—第i个阵元的-6 dB相对带宽；

Δfrel—相控阵探头的-6 dB相对带宽；

n—相控阵探头阵元数。

7.2.5 相控阵探头脉冲持续时间

7.2.5.1 需要对相控阵探头中的每一个阵元进行校准。连接方式与仪器设置同7.2.2.2。

7.2.5.2 校准时，调节数字存储示波器，使数字存储示波器显示稳定且完整的超声回波信号，测量回波幅度下降20 dB高度位置的时间差。（以超声回波最大回波幅值为基准，左右位置幅值下降至1/10最大回波幅值处为脉冲持续时间的两个测量端点。两个端点之间的时间为脉冲持续时间。）相控阵探头脉冲持续时间计算见公式（6）。脉冲持续时间测量示意图见图5。

（6）

L——相控阵探头脉冲持续时间，ns；

Li——每个阵元的脉冲持续时间，ns。

n—相控阵探头阵元数。

L—-20 dB脉冲持续时间；h—峰-峰值幅度

图5 脉冲持续时间测量示意图

7.2.6 相控阵探头灵敏度

7.2.6.1 连接方式与仪器设置同7.2.2.2。

7.2.6.2 使用数字存储示波器测量脉冲发生器/接收器激励任意阵元时的激励电压Vref，将其作为所有阵元的参考信号。在相同的激励条件下，依次测量并记录每个阵元的反射回波电压幅值Veli，计算所有阵元的反射回波电压幅值的算术平均值Vav。相控阵探头灵敏度Spt的计算见公式（7）。

（7）

式中：

Spt——相控阵探头灵敏度，dB；

Vav——每个阵元反射回波电压幅值的算术平均值，V；

Vref——参考激励信号的幅度，V。

7.2.7 阵元间串扰衰减

7.2.7.1 相控阵探头阵元数n不大于64时，需要选择2个位置进行阵元间串扰衰减校准；阵元数n大于64时，需要选择4个位置进行阵元间串扰衰减校准。

7.2.7.2 采用与相控阵探头接口相匹配的转接线连接相控阵探头、函数发生器和数字存储示波器。对平面相控阵探头校准时（若相控阵探头自带楔块，校准时先去掉楔块），将相控阵探头耦合在平面参考反射体上；对曲面相控阵探头校准时，将相控阵探头耦合在弧形曲面参考反射体，优先在液浸环境中进行。设置函数发生器激励信号为至少6个周期且频率与相控阵探头标称频率相同的正弦脉冲串。激励任意一个随机选择的阵元，用数字存储示波器测量其相邻阵元接收到的信号电压幅值。阵元间串扰衰减ACT的计算见公式（8）。

（8）

式中：

ACT——阵元间串扰衰减，dB；

Vexc——激励电压，V；

Vrec——相邻阵元收到的信号电压，V。

8  校准结果表达

8.1  校准数据处理

所有的数据应先计算后修约，出具的校准数据均保留一位小数。

8.2  校准证书

相控阵探头经校准后出具校准证书，推荐的校准证书的内页格式见附录A。校准证书应至少包括以下信息：

a)标题：“校准证书”；

b)实验室名称和地址；

c)进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)客户的名称和地址；

f)被校对象的描述和明确标识；

g)校准时所用参考反射体规格、材质；

h)校准时所用标准器激励条件；

i)进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校准对象的接收日期；

j)如果与校准结果的有效性和应用有关时,应对被校样品的抽样程序进行说明；

k)校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代码；

l)本次校准所用测量标准溯源性及有效性说明；

m)校准环境的描述；

n)校准结果及其测量不确定度的说明；

o)对校准规范的偏离的说明；

p)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

q)校准结果仅对被校对象有效的声明；

r)未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8.3  校准结果的测量不确定度

相控阵探头校准结果的测量不确定度按JJF 1059.1的要求评定，不确定度评定的实例见附录B。

9  复校时间间隔

相控阵探头的复校时间间隔建议为一年。复校时间间隔的长短取决于其使用情况，如环境条件、使用频率及测量对象等，因此，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间间隔。

附录A 推荐的相控阵探头校准证书的内页格式

推荐的相控阵探头校准证书的内页格式见图A.1。

证书编号××××××－××××

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准的技术依据 JJF ××××－20××无损检测仪器相控阵探头校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  | 相对湿度 |  | % |  | 其他 |  |  |
| 校准使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 |  | 不确定度 /准确度等级 /最大允许误差 |  | 计量（基）标准证书编号 |  | 有效值至 |  |
| 校准使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 |  | 不确定度 /准确度等级 /最大允许误差 |  | 标准器证书编号 |  | 有效值至 |  |

第×页  共×页

图A.1  校准证书内页的格式

证书编号××××××－××××

校 准 结 果

一、外观检查：_____________________

二、校准条件：试块材质：    ；试块规格：    ；激励条件：    。

三、相对脉冲回波灵敏度偏差

| 阵元序数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seli/dB |  |  |  |  |  |  |  |

相控阵探头相对脉冲回波灵敏度偏差：_______dB；校准结果的不确定度：_______

四、中心频率

| 阵元序数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0i/MHz |  |  |  |  |  |  |  |

相控阵探头中心频率：_______MHz；校准结果的不确定度：_______

五、相对带宽

| 阵元序数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δfreli |  |  |  |  |  |  |  |

相控阵探头中心频率：_______%；校准结果的不确定度：_______

六、相控阵探头脉冲持续时间

| 阵元序数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li |  |  |  |  |  |  |  |

相控阵探头脉冲持续时间：_______%；校准结果的不确定度：_______

七、相控阵探头灵敏度

| 阵元序数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veli |  |  |  |  |  |  |  |

相控阵探头灵敏度：_______%；校准结果的不确定度：_______

八、阵元间串扰衰减

阵元数量：       ，激励阵元序数：       ，相邻阵元序数：       。

阵元间串扰衰减：       dB；校准结果的不确定度：_______

以下空白

四、最大灵敏度级：_______dB，相应的频率：_______kHz

校准结果的不确定度：_______

以下空白

第×页  共×页

图A.1  校准证书内页的格式（续1）

附录B 相控阵探头中心频率校准结果不确定度评定实例

本附录给出了相控阵探头中心频率校准的不确定度评定示例。

B.1 测量模型

每个阵元中心频率计算公式见公式（B.1），相控阵探头中心频率计算公式见公式（B.2）。

（B.1）

（B.2）

式中：

f0i—第i个阵元的中心频率，MHz；

fui—第i个阵元的上限频率，MHz；

fli—第i个阵元的下限频率，MHz；

f0—相控阵探头的中心频率；

n—相控阵探头阵元数。

B.2 不确定度的评定

由于以上各量不相关，灵敏系数均为1。故其合成方差为：

1）测量重复性引入的不确定度

用数字存储示波器对相控阵探头每个阵元的上限频率和下限频率进行测量后得到该阵元中心频率。对相控阵探头的所有阵元中心频率求平均值后得到相控阵探头中心频率。在相同的测量条件下对相控阵探头中心频率进行10次重复测量测量数据表见表B.1。

表B.1  相控阵探头中心频率重复性测量数据

| 中心频率 | 第1次测量 | 第2次测量 | 第3次测量 | 第4次测量 | 第5次测量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.92 | 4.97 | 4.91 | 4.92 | 4.94 |
|  | 第6次测量 | 第7次测量 | 第8次测量 | 第9次测量 | 第10次测量 |
|  | 4.89 | 4.90 | 4.91 | 4.93 | 4.91 |
| 平均值（MHz） | 4.92 |  |  |  |  |
| 标准偏差s(MHz) | 0.022 |  |  |  |  |

实际校准取单次测量结果，将标准偏差s保留两位小数后取s=0.03MHz，则测量重复性引入的不确定度u1为：

u=s=0.03MHz

相对不确定度为：

2）数字存储示波器准确度引入的不确定度

依据溯源证书，数字存储示波器频率测量功能不确定度Urel=1.0%，k=2，则u2=0.5%

3）数字存储示波器分辨力引入的不确定度

由于数字存储示波器的分辨力误差为0.040%，假设服从均匀分布，取k=3，则数字存储示波器分辨力引入的不确定度u3：

4）脉冲发生器/接收器准确度引入的不确定度

依据溯源证书，脉冲发生器/接收器幅度准确度不确定度Urel=1.0%，k=2，则u4=0.5%

B.3 合成标准不确定度

根据表B.2中的不确定度分量合成标准不确定度。重复性引入的不确定度u1和分辨力引入的u3取较大者，则u3可忽略不计，合成标准不确定度为：

表B.2 测量不确定度来院汇总表

| 序号 | 不确定度分量 | 符号 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性引入的不确定度 | u1 | 0.61 |
| 2 | 数字存储示波器准确度引入的不确定度 | u2 | 0.5 |
| 3 | 脉冲发生器/接收器准确度引入的不确定度 | u4 | 0.5 |

B.4 扩展不确定度

取包含因子k =2，其扩展不确定度为：

相控阵探头中心频率的测量不确定度为：Urel=1.9%（k =2）。