《医用听诊器测试技术规范》

实验报告

《医用听诊器测试技术规范》起草组

2026年7月

《医用听诊器测试技术规范》实验报告

1 主验证试验

1.1实验目的：验证《医用听诊器测试技术规范》(征求意见稿)的科学合理性。

时间：2025年11月～2025年12月

地点：上海市计量测试技术研究院有限公司/上海市张衡路1500号

使用标准器及配套设备：

- 声分析仪：丹麦B&K，3160

- 工作标准传声器：

- 监测传声器

- 失真度测量仪：丹麦B&K，3160

- 1/3倍频程滤波器：丹麦B&K，3160

- 声校准器：丹麦B&K，4231

- 2cc耦合腔： 杭州爱华仪器有限公司

- 有源声耦合腔：杭州爱华仪器有限公司

1.2 验证的计量特性

1.2.1频率响应

1.2.2最大声压级

1.2.3等效输入噪声级

1.2.4总谐波失真

1.3实验对象

样品1：                         样品2：

样品3：

2 实验记录

2.1  环境条件

空气温度：(21.5～22.1) ℃；

相对湿度：(54.6～63.8) %；

静压：(99.9～101.2) kPa。

2.2实验数据

样品1：

衰减式听诊器

制造商：3M

型号：Littmann

听头外径：45mm

表2-1-1  听诊器频率响应测量数据

左耳

| 频率/Hz | 相对衰减/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/dB | 标准差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 |  |  |
| 100 | -3.2 | -3.1 | -3.2 | -3.1 | -3.1 | -3.1 | -3.1 | -3.1 | -3.2 | -3.1 | -3.13 | 0.05 |
| 125 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 0.03 |
| 160 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.26 | 0.05 |
| 200 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.32 | 0.04 |
| 250 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.67 | 0.05 |
| 315 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.55 | 0.14 |
| 400 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.86 | 0.10 |
| 500 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 13.7 | 14.4 | 14.4 | 14.14 | 0.23 |
| 630 | 10.7 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.38 | 0.19 |
| 800 | 16.9 | 17.5 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.14 | 0.29 |
| 1000 | 16.0 | 16.3 | 16.1 | 16.0 | 16.6 | 15.8 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 15.8 | 16.22 | 0.32 |

右耳

| 频率/Hz | 相对衰减/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/dB | 标准差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 |  |  |
| 100 | -3.3 | -3.4 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.4 | -3.3 | -3.4 | -3.3 | -3.3 | -3.33 | 0.05 |
| 125 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.00 |
| 160 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.05 | 0.05 |
| 200 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.12 | 0.04 |
| 250 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.9 | -3.8 | -3.9 | -3.9 | -3.8 | -3.83 | 0.05 |
| 315 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.45 | 0.05 |
| 400 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.65 | 0.11 |
| 500 | 13.5 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 13.88 | 0.25 |
| 630 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.4 | 10.0 | 10.4 | 10.25 | 0.22 |
| 800 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.14 | 0.22 |
| 1000 | 15.9 | 16.4 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.6 | 15.98 | 0.29 |

听头外径：30mm

表2-1-2  听诊器频率响应测量数据

左耳

| 频率/Hz | 相对衰减/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/dB | 标准差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 |  |  |
| 100 | -7.2 | -7.3 | -7.2 | -7.0 | -7.0 | -7.1 | -7.1 | -7.0 | -7.1 | -7.1 | -7.11 | 0.10 |
| 125 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.00 |
| 160 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.19 | 0.07 |
| 200 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.00 |
| 250 | -5.2 | -5.3 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.4 | -5.5 | -5.2 | -5.3 | -5.27 | 0.11 |
| 315 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.89 | 0.06 |
| 400 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.00 |
| 500 | 14.4 | 14.4 | 14.0 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.2 | 0.26 |
| 630 | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 19.9 | 20.1 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.3 | 19.9 | 0.27 |
| 800 | 18.1 | 18.2 | 17.7 | 17.9 | 17.5 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.02 | 0.24 |
| 1000 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.04 | 0.21 |

右耳

| 频率/Hz | 相对衰减/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/dB | 标准差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 |  |  |
| 100 | -7.5 | -7.5 | -7.3 | -7.5 | -7.3 | -7.6 | -7.5 | -7.6 | -7.3 | -7.3 | -7.44 | 0.13 |
| 125 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.00 |
| 160 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.25 | 0.05 |
| 200 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.00 |
| 250 | -5.2 | -5.2 | -5.5 | -5.4 | -5.2 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.3 | -5.4 | -5.34 | 0.11 |
| 315 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.93 | 0.07 |
| 400 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.00 |
| 500 | 14.1 | 13.8 | 14.0 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.12 | 0.23 |
| 630 | 20.3 | 20.1 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.5 | 19.9 | 20.1 | 19.9 | 19.5 | 19.84 | 0.31 |
| 800 | 18.1 | 17.3 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 18.2 | 17.5 | 17.7 | 18.2 | 17.5 | 17.72 | 0.33 |
| 1000 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 10.8 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.06 | 0.15 |

样品2：

衰减式听诊器

制造商：华美

型号:HM-450

听头外径：45mm

表2-2  听诊器频率响应测量数据

左耳

| 频率/Hz | 相对衰减/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/dB | 标准差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 |  |  |
| 100 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.00 | 0.18 |
| 125 | 11.6 | 11.4 | 11.9 | 11.9 | 11.4 | 12.0 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 11.86 | 0.32 |
| 160 | 15.2 | 15.3 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 15.0 | 14.5 | 14.68 | 0.38 |
| 200 | 13.4 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 13.7 | 13.6 | 13.2 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 13.19 | 0.29 |
| 250 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.58 | 0.12 |
| 315 | 14.9 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.12 | 0.34 |
| 400 | 9.1 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 9.42 | 0.23 |
| 500 | 13.5 | 12.7 | 13.4 | 12.7 | 13.1 | 13.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.17 | 0.34 |
| 630 | 18.4 | 18.2 | 19.6 | 18.2 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 18.6 | 18.8 | 18.6 | 18.82 | 0.54 |
| 800 | 16.9 | 16.7 | 17.1 | 16.9 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 18.0 | 17.8 | 16.9 | 17.32 | 0.46 |
| 1000 | 16.2 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 16.7 | 15.6 | 15.6 | 16.6 | 15.7 | 15.9 | 16.14 | 0.42 |

右耳

| 频率/Hz | 相对衰减/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/dB | 标准差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 |  |  |
| 100 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.25 | 0.22 |
| 125 | 12.1 | 12.4 | 11.5 | 12.4 | 12.2 | 11.6 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 11.99 | 0.34 |
| 160 | 14.7 | 14.3 | 14.0 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 14.26 | 0.28 |
| 200 | 13.2 | 13.2 | 12.3 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 12.5 | 13.1 | 12.74 | 0.39 |
| 250 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.62 | 0.09 |
| 315 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 13.9 | 14.5 | 14.8 | 13.9 | 14.9 | 13.9 | 14.6 | 14.44 | 0.39 |
| 400 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.3 | 9.2 | 9.52 | 0.26 |
| 500 | 12.5 | 13.1 | 12.4 | 13.4 | 13.0 | 13.4 | 13.0 | 13.1 | 12.6 | 13.4 | 12.99 | 0.38 |
| 630 | 18.9 | 19.5 | 19.1 | 18.5 | 19.9 | 18.9 | 18.7 | 18.3 | 18.7 | 19.5 | 19.01 | 0.48 |
| 800 | 18.1 | 16.9 | 17.4 | 17.6 | 16.7 | 17.6 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 18.1 | 17.51 | 0.45 |
| 1000 | 17.2 | 17.7 | 17.7 | 17.2 | 16.9 | 16.9 | 17.5 | 16.7 | 16.7 | 17.2 | 17.17 | 0.40 |

样品3：

声增益式听诊器

制造商：汉泓

型号：POPULAR-3A

听头外径：45mm

表2-3-1  听诊器最大声压级测量数据

左耳

| 频率/Hz | 最大声压级/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/dB | 标准差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 |  |  |
| 100 | 103.3 | 102.1 | 103.6 | 102.3 | 104.1 | 104.1 | 102.3 | 103.9 | 103.8 | 103.9 | 103.34 | 0.80 |
| 125 | 107.6 | 106.2 | 108.3 | 106.4 | 107.8 | 107.7 | 106.4 | 108.2 | 107.8 | 107.8 | 107.42 | 0.78 |
| 160 | 109.9 | 109.4 | 110.2 | 108.5 | 110.2 | 110.3 | 108.6 | 110.3 | 110.3 | 110.2 | 109.79 | 0.71 |
| 200 | 108.8 | 108.3 | 109.3 | 107.4 | 109.2 | 109.2 | 107.5 | 109.2 | 109.2 | 109.1 | 108.72 | 0.73 |
| 250 | 106.7 | 106.1 | 107.1 | 105.3 | 107.1 | 107.1 | 105.4 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 106.61 | 0.74 |
| 315 | 104.3 | 103.7 | 104.9 | 103.1 | 105.0 | 105.0 | 103.6 | 105.0 | 105.1 | 104.9 | 104.44 | 0.75 |
| 400 | 101.8 | 100.9 | 102.4 | 100.9 | 102.2 | 102.2 | 100.8 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 101.78 | 0.65 |
| 500 | 99.6 | 98.3 | 99.8 | 98.3 | 99.9 | 99.9 | 98.3 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.37 | 0.74 |
| 630 | 96.5 | 95.1 | 96.5 | 95.2 | 96.7 | 96.7 | 95.1 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.19 | 0.73 |
| 800 | 93.3 | 91.9 | 93.5 | 92.0 | 93.6 | 93.5 | 91.9 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.02 | 0.75 |
| 1000 | 89.8 | 88.6 | 90.0 | 88.7 | 89.9 | 90.0 | 88.5 | 89.9 | 90.0 | 90.1 | 89.55 | 0.66 |

右耳

| 频率/Hz | 最大声压级/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/dB | 标准差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 |  |  |
| 100 | 104.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 104.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 104.06 | 0.44 |
| 125 | 107.1 | 107.1 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 107.1 | 108.2 | 108.2 | 107.1 | 108.2 | 107.77 | 0.56 |
| 160 | 111.6 | 110.5 | 110.5 | 111.6 | 110.5 | 111.6 | 110.5 | 110.5 | 111.6 | 110.5 | 110.93 | 0.58 |
| 200 | 107.2 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 106.1 | 106.77 | 0.55 |
| 250 | 107.3 | 106.2 | 106.2 | 107.3 | 107.3 | 106.2 | 107.3 | 107.3 | 107.3 | 106.2 | 106.87 | 0.55 |
| 315 | 104.9 | 104.9 | 106.0 | 104.9 | 106.0 | 106.0 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 105.26 | 0.51 |
| 400 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 104.4 | 105.5 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 105.5 | 105.5 | 105.08 | 0.54 |
| 500 | 98.2 | 99.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 99.2 | 99.2 | 98.2 | 98.2 | 99.2 | 98.60 | 0.51 |
| 630 | 94.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 94.2 | 95.01 | 0.40 |
| 800 | 91.1 | 91.1 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 91.1 | 92.0 | 92.0 | 91.72 | 0.44 |
| 1000 | 90.4 | 89.5 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 89.5 | 90.4 | 89.5 | 90.4 | 89.5 | 90.04 | 0.47 |

表2-3-2 听诊器等效输入噪声级测量数据

左耳

| 频率/Hz | 等效输入噪声级/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/dB | 标准差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 |  |  |
| 100 | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 24.3 | 23.8 | 24.6 | 24.1 | 23.8 | 24.7 | 23.9 | 24.07 | 0.35 |
| 125 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 15.83 | 0.18 |
| 160 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.69 | 0.11 |
| 200 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0.12 |
| 250 | 17.9 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | 17.75 | 0.10 |
| 315 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 16.7 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.24 | 0.24 |
| 400 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 20.1 | 20.2 | 20.7 | 20.1 | 20.3 | 19.24 | 1.11 |
| 500 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21.1 | 21.6 | 21.0 | 20.8 | 21.5 | 21.26 | 0.25 |
| 630 | 21.8 | 21.8 | 22.2 | 21.5 | 21.7 | 21.0 | 20.9 | 21.5 | 21.2 | 20.4 | 21.4 | 0.53 |
| 800 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | 31.8 | 31.3 | 31.1 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 31.3 | 30.8 | 0.58 |
| 1000 | 20.2 | 20.3 | 20.0 | 19.8 | 20.4 | 20.5 | 18.9 | 20.1 | 19.8 | 20.6 | 20.06 | 0.49 |

右耳

| 频率/Hz | 等效输入噪声级/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/dB | 标准差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 |  |  |
| 100 | 25.1 | 24.9 | 25.1 | 24.6 | 25.1 | 24.6 | 25.1 | 25.9 | 25.9 | 24.6 | 25.09 | 0.48 |
| 125 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.0 | 16.1 | 15.8 | 16.12 | 0.29 |
| 160 | 13.7 | 14.2 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 13.9 | 13.7 | 14.2 | 13.9 | 14.3 | 14.03 | 0.24 |
| 200 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 12.6 | 13.0 | 12.93 | 0.26 |
| 250 | 17.8 | 18.4 | 17.8 | 18.2 | 17.6 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 18.0 | 18.12 | 0.31 |
| 315 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | 16.6 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 16.65 | 0.23 |
| 400 | 20.2 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 20.0 | 21.0 | 20.4 | 20.4 | 21.0 | 21.0 | 20.64 | 0.37 |
| 500 | 21.8 | 21.8 | 22.0 | 21.2 | 21.4 | 21.8 | 21.0 | 21.8 | 21.0 | 21.4 | 21.52 | 0.37 |
| 630 | 21.5 | 21.3 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 20.8 | 21.7 | 21.5 | 21.9 | 21.5 | 21.59 | 0.35 |
| 800 | 30.8 | 31.7 | 32.0 | 30.8 | 30.8 | 31.1 | 31.4 | 32.3 | 31.4 | 31.4 | 31.37 | 0.52 |
| 1000 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 21.2 | 21.2 | 21.0 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.8 | 20.92 | 0.34 |

表2-3-3 听诊器总谐波失真测量数据

左耳

| 频率/Hz | 总谐波失真/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | 标准差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 |  |  |
| 500 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.53 | 0.08 |

右耳

| 频率/Hz | 总谐波失真/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | 标准差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 |  |  |
| 500 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.70 | 0.11 |

- 起草组成员单位在河南郑州的实验验证

样品1：

衰减式听诊器

制造商：3M

型号：Littmann

表3-1-1 听诊器频率响应测量数据

| 频率/Hz | 相对衰减/dB |  |
| --- | --- | --- |
|  | 右耳 听头外径：45mm | 右耳 听头外径：30mm |
| 100 | -0.6 | -7.4 |
| 125 | 3.3 | -0.2 |
| 160 | 4.0 | 3.5 |
| 200 | 0.4 | 1.2 |
| 250 | 0.9 | -5.0 |
| 315 | 7.6 | 3.1 |
| 400 | 7.7 | 1.5 |
| 500 | 19.1 | 14.6 |
| 630 | 14.7 | 20.8 |
| 800 | 18.7 | 17.8 |
| 1000 | 18.2 | 12.5 |

本此测量结果满足声衰减式听诊器的频率响应衰减限值:

在100Hz~500Hz范围内:听头外径≤35 mm，以声源为参考衰减应≤ 30 dB;

听头外径>35 mm,以声源为基准衰减应≤ 16 dB。

在500 Hz~1000 Hz范围内:听头外径≤35 mm,以声源为基准衰减应≤ 25 dB;

听头外径>35 mm,以声源为基准衰减应≤ 20 dB。

样品2：

衰减式听诊器

制造商：华美

型号:HM-450

听头外径：45mm

表3-2-1听诊器频率响应测量数据

| 频率/Hz | 相对衰减/dB |
| --- | --- |
|  | 左耳 |
| 100 | 8.2 |
| 125 | 7.4 |
| 160 | 6.4 |
| 200 | 4.8 |
| 250 | 0.8 |
| 315 | 6.8 |
| 400 | 11.0 |
| 500 | 11.8 |
| 630 | 18.7 |
| 800 | 13.8 |
| 1000 | 16.5 |

本此测量结果满足声衰减式听诊器的频率响应衰减限值:

在100Hz~500Hz范围内:听头外径≤35 mm，以声源为参考衰减应≤ 30 dB;

听头外径>35 mm,以声源为基准衰减应≤ 16 dB。

在500 Hz~1000 Hz范围内:听头外径≤35 mm,以声源为基准衰减应≤ 25 dB;

听头外径>35 mm,以声源为基准衰减应≤ 20 dB。

样品3：

声增益式听诊器

制造商：汉泓

型号：POPULAR-3A

听头外径：45mm

表3-3-1 听诊器最大声压级测量数据

| 频率/Hz | 最大声压级/dB |
| --- | --- |
|  | 左耳 |
| 100 | 102.6 |
| 125 | 106.1 |
| 160 | 107.8 |
| 200 | 106.5 |
| 250 | 103.8 |
| 315 | 100.7 |
| 400 | 97.2 |
| 500 | 93.4 |
| 630 | 99.7 |
| 800 | 96.4 |
| 1000 | 92.7 |

表3-3-2  听诊器等效输入噪声测量数据

| 频率/Hz | 等效输入噪声级/dB |
| --- | --- |
|  | 左 耳 |
| 100 | 18.9 |
| 125 | 22.1 |
| 160 | 19.0 |
| 200 | 21.5 |
| 250 | 24.3 |
| 315 | 19.7 |
| 400 | 23.1 |
| 500 | 19.1 |
| 630 | 18.9 |
| 800 | 22.3 |
| 1000 | 25.6 |

表3-3-3   听诊器总谐波失真 测量数据

| 频率/Hz | 总谐波失真/% |  |
| --- | --- | --- |
|  | 左耳 | 右耳 |
| 500 | 0.3 | 0.4 |

本次测量结果满足声增益式听诊器的最大声压级应≤ 132 dB；等效输入噪声级应≤ 32 dB；总谐波失真应≤ 3%。

4试验结果分析和总结

通过对典型的医用听诊器产品按照本规范草稿进行逐条测量,确认了本规范的可操作性,标准器的适用性,同时验证了测量不确定度满足规范中计量特性的有效性需求。

通过起草组成员单位在河南郑州的工作进一步验证了本规范草案的可操作性和复现性。