《医用听诊器测试技术规范》

测量不确定度分析

《医用听诊器测试技术规范》起草组

2026年7月

《医用听诊器测试技术规范》测量不确定度分析

1、频率响应测量不确定度评定

1.1 不确定度来源

令声频信号发生器输出100 Hz正弦电信号，调节输入电压幅值，直至多通道声分析仪的信号监测通道，示值为94.0dB，记录此时多通道声分析仪信号采集通道测量得到的对应的1/3倍频程频带声压级； 改变声频信号发生器输出频率，以1/3倍频程步进，重复前述测量，直至1000Hz。

不确定度主要来源有：测量重复性（包含声频信号发生器）、监测传声器频率响应、工作标准传声器频率响应、多通道声分析仪频率响应、2CC耦合腔频率响应带来的误差。

1.2测量模型

频率响应的相对衰减值是在各测量频率下声源监测声压级与听诊器输出声压级的差值，

ΔL=94-L

式中：

ΔL——相对衰减，单位为分贝（dB）；

L ——听诊器各频率点的输出声压级，单位为分贝（dB）；

1.3  灵敏度系数

由上式可知两个分量互不相干，则方差为：

式中灵敏度系数为

1.4 各标准不确定度分量评定

1.4.1  测量重复性引入的不确定度分量（u1）

在相同的测量条件下对听诊器应进行10次重复测量，得到的结果见表。

样品1（听头外径45mm）

| 频率/Hz | 左耳 |  | 右耳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值/dB | 标准差/dB | 平均值/dB | 标准差/dB |
| 100 | -3.13 | 0.05 | -3.33 | 0.05 |
| 125 | 1.31 | 0.03 | 1.1 | 0.00 |
| 160 | 3.26 | 0.05 | 3.05 | 0.05 |
| 200 | 1.32 | 0.04 | 1.12 | 0.04 |
| 250 | -3.67 | 0.05 | -3.83 | 0.05 |
| 315 | 5.55 | 0.14 | 5.45 | 0.05 |
| 400 | 5.86 | 0.10 | 5.65 | 0.11 |
| 500 | 14.14 | 0.23 | 13.88 | 0.25 |
| 630 | 10.38 | 0.19 | 10.25 | 0.22 |
| 800 | 17.14 | 0.29 | 17.14 | 0.22 |
| 1000 | 16.22 | 0.32 | 15.98 | 0.29 |

样品1（听头外径30mm）

| 频率/Hz | 左耳 |  | 右耳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值/dB | 标准差/dB | 平均值/dB | 标准差/dB |
| 100 | -7.11 | 0.10 | -7.44 | 0.13 |
| 125 | -0.2 | 0.00 | -0.2 | 0.00 |
| 160 | 3.19 | 0.07 | 3.25 | 0.05 |
| 200 | 1.3 | 0.00 | 1.3 | 0.00 |
| 250 | -5.27 | 0.11 | -5.34 | 0.11 |
| 315 | 2.89 | 0.06 | 2.93 | 0.07 |
| 400 | 1.1 | 0.00 | 1.1 | 0.00 |
| 500 | 14.2 | 0.26 | 14.12 | 0.23 |
| 630 | 19.9 | 0.27 | 19.84 | 0.31 |
| 800 | 18.02 | 0.24 | 17.72 | 0.33 |
| 1000 | 11.04 | 0.21 | 11.06 | 0.15 |

样品2（听头外径45mm）

| 频率/Hz | 左耳 |  | 右耳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值/dB | 标准差/dB | 平均值/dB | 标准差/dB |
| 100 | 7.00 | 0.18 | 7.25 | 0.22 |
| 125 | 11.86 | 0.32 | 11.99 | 0.34 |
| 160 | 14.68 | 0.38 | 14.26 | 0.28 |
| 200 | 13.19 | 0.29 | 12.74 | 0.39 |
| 250 | 4.58 | 0.12 | 4.62 | 0.09 |
| 315 | 15.12 | 0.34 | 14.44 | 0.39 |
| 400 | 9.42 | 0.23 | 9.52 | 0.26 |
| 500 | 13.17 | 0.34 | 12.99 | 0.38 |
| 630 | 18.82 | 0.54 | 19.01 | 0.48 |
| 800 | 17.32 | 0.46 | 17.51 | 0.45 |
| 1000 | 16.14 | 0.42 | 17.17 | 0.40 |

求得在测量频率范围内，取表中标准差的最大值作为实验标准差，则                           u1= s1。

1.4.2 监测传声器频率响应误差引入的标准不确定度分量（u2）

监测传声器在测量频率范围内频率响应允差优于±0.5 dB，半宽度a = 0.5 dB，在此区间服从均匀分布，取包含因子，则u2= a/k == 0.29 dB

1.4.3工作标准传声器频率响应误差引入的标准不确定度分量（u3）

监测传声器在测量频率范围内频率响应允差优于±0.5 dB，半宽度a = 0.5 dB，在此区间服从均匀分布，取包含因子，则u3= a/k == 0.29 dB

1.4.4多通道声分析仪频率响应误差引入的不确定度（u3）

多通道声分析仪在测量频率范围内频率响应允差优于±0.2 dB，半宽度a = 0.2 dB，在此区间服从均匀分布，取包含因子，则u4= a/k == 0.12 dB

1.4.5  2CC声耦合腔频率响应引入的不确定度（u5）

从溯源证书得到，在测量频率范围，2CC耦合腔频率响应的测量不确定度为0.6 dB（k=2），其引入的标准不确定度， u5=0.30 dB。

1.5  不确定度来源汇总表

听诊器频率响应测量不确定度来源汇总见表。

表  听诊器频率响应不确定度来源汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | u1 | 1 | s1 |
| 2 | 监测标准传声器频率响应误差引入的不确定度 | u2 | 1 | 0.29 dB |
| 3 | 工作标准传声器频率响应误差引入的不确定度 | u3 | 1 | 0.29 dB |
| 4 | 多通道声分析仪频率响应误差引入的不确定度 | u4 | 1 | 0.12 dB |
|  | 2CC声耦合腔频率响应引入的不确定度 | u5 | 1 | 0.30 dB |

1.6  合成标准不确定度

以上各量彼此独立，互不相关，合成标准不确定度为

≈ 0.22（dB）

1.7  扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度U= kuc

|  | U/dB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品1（听头外径35mm） |  | 样品1（听头外径25mm） |  | 样品2（听头外径35mm） |  |
|  | 左耳 | 右耳 | 左耳 | 右耳 | 左耳 | 右耳 |
| 相对衰减 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |

2最大声压级

2.1 不确定度来源

令声频信号发生器输出100 Hz正弦电信号，调节输入电压幅值，直至多通道声分析仪的信号监测通道，示值为94.0dB。将听诊器放大增益设置为最大，记录此时多通道声分析仪信号采集通道测量得到的对应的1/3倍频程频带声压级。改变声频信号发生器输出频率，以1/3倍频程步进，重复前述测量，直至1000Hz。多通道声分析仪采集通道测量得到的各1/3倍频程频带声压级中的最大声压级，即听诊器的最大声压级。

不确定度主要来源有：测量重复性（包含声频信号发生器、监测传声器的影响）、工作标准传声器频率响应带来的误差、多通道声分析仪频率响应带来的误差、2CC耦合腔频率响应带来的误差。

2.2 各标准不确定度分量评定

2.2.1  测量重复性引入的不确定度分量（u1）

在相同的测量条件下对听诊器应进行10次重复测量，得到的结果见表。

样品3（听头外径45mm）

| 频率/Hz | 左耳 |  | 右耳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值/dB | 标准差/dB | 平均值/dB | 标准差/dB |
| 100 | 103.34 | 0.80 | 104.06 | 0.44 |
| 125 | 107.42 | 0.78 | 107.77 | 0.56 |
| 160 | 109.79 | 0.71 | 110.93 | 0.58 |
| 200 | 108.72 | 0.73 | 106.77 | 0.55 |
| 250 | 106.61 | 0.74 | 106.87 | 0.55 |
| 315 | 104.44 | 0.75 | 105.26 | 0.51 |
| 400 | 101.78 | 0.65 | 105.08 | 0.54 |
| 500 | 99.37 | 0.74 | 98.60 | 0.51 |
| 630 | 96.19 | 0.73 | 95.01 | 0.40 |
| 800 | 93.02 | 0.75 | 91.72 | 0.44 |
| 1000 | 89.55 | 0.66 | 90.04 | 0.47 |

求得在测量频率范围内，取表中标准差的最大值作为实验标准差，则                           u1= s1。

2.2.2 监测传声器频率响应误差引入的标准不确定度分量（u2）

监测传声器在测量频率范围内频率响应允差优于±0.5 dB，半宽度a = 0.5 dB，在此区间服从均匀分布，取包含因子，则u2= a/k == 0.29 dB

2.2.3工作标准传声器频率响应误差引入的标准不确定度分量（u3）

监测传声器在测量频率范围内频率响应允差优于±0.5 dB，半宽度a = 0.5 dB，在此区间服从均匀分布，取包含因子，则u3= a/k == 0.29 dB

2.2.4多通道声分析仪频率响应误差引入的不确定度（u3）

多通道声分析仪在测量频率范围内频率响应允差优于±0.2 dB，半宽度a = 0.2 dB，在此区间服从均匀分布，取包含因子，则u4= a/k == 0.12 dB

2.2.5  2CC声耦合腔频率响应引入的不确定度（u5）

从溯源证书得到，在测量频率范围，2CC耦合腔频率响应的测量不确定度为0.6 dB（k=2），其引入的标准不确定度， u5=0.30 dB。

2.3  不确定度来源汇总表

听诊器频率响应测量不确定度来源汇总见表。

表  听诊器最大声压级不确定度来源汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | u1 | 1 | s1 |
| 2 | 监测标准传声器频率响应误差引入的不确定度 | u2 | 1 | 0.29 dB |
| 3 | 工作标准传声器频率响应误差引入的不确定度 | u3 | 1 | 0.29 dB |
| 4 | 多通道声分析仪频率响应误差引入的不确定度 | u4 | 1 | 0.12 dB |
|  | 2CC声耦合腔频率响应引入的不确定度 | u5 | 1 | 0.30 dB |

2.4  合成标准不确定度

以上各量彼此独立，互不相关，合成标准不确定度为

2.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度U= kuc

|  | U/dB |  |
| --- | --- | --- |
|  | 样品3（听头外径35mm） |  |
|  | 左耳 | 右耳 |
| 相对衰减 | 1.9 | 1.6 |

3等效输入噪声级测量不确定度评定

3.1 不确定度来源

令声频信号发生器无输出，在多通道声分析仪信号采集通道，用1/3倍频程滤波器测量100 Hz~1000 Hz频率范围的听诊器各频带输出噪声级L1。令声频信号发生器输出100 Hz正弦电信号，调节输入电压幅值，直至多通道声分析仪的信号监测通道，示值为期望声压级（Ls），取60.0dB。将听诊器放大增益设置为开机默认值，记录此时多通道声分析仪信号采集通道测量得到的声压级L2；改变声频信号发生器输出频率，以1/3倍频程步进，重复前述测量，直至1000Hz。

3.2测量模型

式中：

——等效输入噪声级，单位为分贝（dB）；

L1i ——听诊器输出噪声声压级，单位为分贝（dB）；

L2i ——期望声压级下听诊器的输出声压级，单位为分贝（dB）；

Ls ——多通道声分析仪监测通道的期望声压级，此处取60.0 dB；

3.3灵敏度系数

由上式可知各分量互不相干，则方差为：

uLNi2=c1×u2L1i+c2×u2L20

式中灵敏度系数为

c1=∂LNi∂Lp1i=1

c2=∂LNi∂L2i=1

3.4 各标准不确定度分量评定

3.4.1  测量重复性引入的不确定度分量（u1）

在相同的测量条件下对听诊器应进行10次重复测量，得到的结果见表C.1。

样品3（听头外径35mm）

| 频率/Hz | 左耳 |  | 右耳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值/dB | 标准差/dB | 平均值/dB | 标准差/dB |
| 100 | 24.07 | 0.35 | 25.09 | 0.48 |
| 125 | 15.83 | 0.18 | 16.12 | 0.29 |
| 160 | 13.69 | 0.11 | 14.03 | 0.24 |
| 200 | 12.7 | 0.12 | 12.93 | 0.26 |
| 250 | 17.75 | 0.10 | 18.12 | 0.31 |
| 315 | 16.24 | 0.24 | 16.65 | 0.23 |
| 400 | 19.24 | 1.11 | 20.64 | 0.37 |
| 500 | 21.26 | 0.25 | 21.52 | 0.37 |
| 630 | 21.4 | 0.53 | 21.59 | 0.35 |
| 800 | 30.8 | 0.58 | 31.37 | 0.52 |
| 1000 | 20.06 | 0.49 | 20.92 | 0.34 |

求得在测量频率范围内，取表中标准差的最大值作为实验标准差，则                           u1= s1。

3.4.2 监测传声器频率响应误差引入的标准不确定度分量（u2）

监测传声器在测量频率范围内频率响应允差优于±0.5 dB，半宽度a = 0.5 dB，在此区间服从均匀分布，取包含因子，则u2= a/k == 0.29 dB

3.4.3工作标准传声器频率响应误差引入的标准不确定度分量（u3）

监测传声器在测量频率范围内频率响应允差优于±0.5 dB，半宽度a = 0.5 dB，在此区间服从均匀分布，取包含因子，则u3= a/k == 0.29 dB

3.4.4多通道声分析仪频率响应误差引入的不确定度（u3）

多通道声分析仪在测量频率范围内频率响应允差优于±0.2 dB，半宽度a = 0.2 dB，在此区间服从均匀分布，取包含因子，则u4= a/k == 0.12 dB

3.4.5  2CC声耦合腔频率响应引入的不确定度（u5）

从溯源证书得到，在测量频率范围，2CC耦合腔频率响应的测量不确定度为0.6 dB（k=2），其引入的标准不确定度， u5=0.30 dB。

3.5  不确定度来源汇总表

听诊器频率响应测量不确定度来源汇总见表。

表  听诊器等效输入噪声级测量不确定度来源汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | u1 | 1 | s1 |
| 2 | 监测标准传声器频率响应误差引入的不确定度 | u2 | 1 | 0.29 dB |
| 3 | 工作标准传声器频率响应误差引入的不确定度 | u3 | 1 | 0.29 dB |
| 4 | 多通道声分析仪频率响应误差引入的不确定度 | u4 | 1 | 0.12 dB |
|  | 2CC声耦合腔频率响应引入的不确定度 | u5 | 1 | 0.30 dB |

3.6  合成标准不确定度

以上各量彼此独立，互不相关，合成标准不确定度为

3.7  扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度U= kuc

|  | U/dB |  |
| --- | --- | --- |
|  | 样品3（听头外径35mm） |  |
|  | 左耳 | 右耳 |
| 相对衰减 | 1.6 | 1.5 |

4总谐波失真

4.1不确定度来源

令声频信号发生器输出500 Hz正弦电信号，调节输入电压幅值，直至多通道声分析仪的信号监测通道，示值为60.0dB。将听诊器放大增益设置为最大，记录此时失真度测量仪的测量值。不确定度主要来源有：测量重复性、失真度测量仪测量误差。

4.2 各标准不确定度分量评定

4.2.1  测量重复性引入的不确定度分量（u1）

在相同的测量条件下对听诊器应进行10次重复测量，得到的结果见表C.1。

样品2（听头外径35mm）

| 频率/Hz | 左耳 |  | 右耳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值/% | 标准差/% | 平均值/% | 标准差/% |
| 500 | 0.53 | 0.08 | 0.70 | 0.11 |

取表中标准差作为实验标准差，则u1= s1

4.2.2失真度测量仪测量误差引入的不确定度（u2）

失真度测量仪测量误差为测量值上限的±10 %，测量上限为3%，在此区间服从均匀分布，包含因子k=√3，则u2= 0.03×0.1/√3= 0.17%

4.3  不确定度来源汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量 | 灵敏度系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | u1 | 1 | s1 |
| 2 | 失真度测量仪测量误差 | u2 | 1 | 0.17% |

4.4  合成标准不确定度

以上各量彼此独立，互不相关，合成标准不确定度为

uc=u12+u22

4.5  扩展不确定度

取包含因子k=2, 扩展不确定度U= kuc

|  | U/% |  |
| --- | --- | --- |
|  | 样品3（听头外径35mm） |  |
|  | 左耳 | 右耳 |
| 相对衰减 | 0.4 | 0.4 |