《医用听诊器测试技术规范》起草过程中的讨论纪要

参与讨论人员组成：

本起草组成员、行业内专家、典型产品制造商

讨论内容纪要：

- 声增益式听诊器等效输入噪声级测量时听诊器增益挡位设置

在YY/T 1035-2021《听诊器》中对等效输入噪声级测量时听诊器增益挡位设置未作规定。 GB/T 25102.100-2010 《电声学 助听器 第0部分：电声特性的测量》中要求在参考增益测试位置，但该位置的确定基于助听器的自身特性，在听诊器上难于实现。条目3.17中的“如果可得到的增益达不到该位置，在参考测试频率将使用一个比满档声增益低7个dB的增益控制位置，这个增益控制位置要在测试报告中说明 ”具有借鉴意义。声增益式听诊器的音量输出基本上都采用与MP3、手机等便携式音频设备一样的设计，即默认音频输出增益为0，可增/减音量调增。经对典型样品（汉泓POPULAR-3A）试验，对所有测量频率，增益范围有变化,在12dB~24dB之间。起草组成员苏州美糯爱医疗科技的蔡盛盛老师也表示作为厂商在操作中确实有使用默认音频输出增益进行产品检验。经综合考虑起草组在声增益式听诊器等效输入噪声级测量时推荐使用听诊器默认增益挡位。

- 声增益式听诊器发展动态，关注热点，是否增加计量项目

起草组成员参加全国医用电声设备医疗器械标准化技术归口单位会议，听取听诊器设备的行业发展、标准立项讨论，会上代表提出标准引领行业发展的思路，在具体技术层面上没有新的实质性建议。

- 听诊器测量环境要求是否需要提高

声增益式听诊器等效输入噪声级项目，需“令声频信号发生器无输出，在多通道声分析仪信号采集通道，用1/3倍频程滤波器测量100 Hz~1000 Hz频率范围的听诊器各频带输出噪声级L1。”，此时的测量数据容易收到环境噪声的影响，因此安静的测量空间是需要的，但如何确定测量空间是否满足，是否需要消声室这样的专用空间并明确限定？这涉及到项目实施的难度及是否可以用户场所现场测量，经讨论，采取实际测量确认的方式保留现场测量的操作余度，即：为了确定测量系统和环境噪声足够低,当听诊器电源断开时,所测得的噪声应至少下降10 dB。以此条件对测量环境进行约束，不进行消声室环境要求。

《医用听诊器测试技术规范》起草组

2026年7月