国家计量技术规范《超声扫描显微镜校准规范》

（征求意见稿）

编制说明

《超声扫描显微镜校准规范》制订工作组

2026.07.13

国家计量技术规范《超声扫描显微镜校准规范》

（征求意见稿）编制说明

- 任务来源及项目意义

超声扫描显微镜是用于电子器件失效分析检测的重要设备。其制作原理是基于不同介质声阻抗差异引起反射/透射声波变化，采集特定时间内声波信息（幅度、相位或频谱）以进行成像分析的仪器，可进行缺陷的检测、定位、定量或定性分析。相比光学显微、X射线显微等技术，可以无损测量材料内部结构、适用于分层缺陷检测、不需要辐射防护等优点，在晶锭、晶圆键合和芯片封装的内部（裂隙/气泡）等缺陷检测领域取得广泛应用。

超声扫描显微镜目前国外主要生产企业有德国PVA公司、日本HITACHI公司、美国Nordson有限公司，国内主要有中国计量院、中国特检院、上海和伍智造营、无锡津上智造等公司。半导体产业链“封装检测”和电子器件失效分析领域的超声扫描显微镜严重依赖德国、美国和日本进口。中电科技、航天科工、航空工业、中国工程物理研究院等集团，以及许多第三方电子器件失效分析企业，大规模采购国外进口设备，目前也面临国产化替代迫切需求。据不完全统计，国内保有量至少在1000余台件。国内众多单位采购国外/国内设备验收时尚缺少计量标准保障，只能进行定位/重复定位精度等简单指标验证或依赖国外出厂报告。在计量标准装置研制方面亟需实现自主可控，并研究量值溯源方法。

针对超声扫描显微镜的校准，国内外仍尚未形成标准和技术规范，其技术指标多采用核心部件分别进行计量测试的验证方法。超声扫描显微镜关键部件包括高频超声换能器、脉冲发射接收仪、高速数据采集板卡、精密运动机械和软件部分。其中，脉冲发射接收仪、采集板卡等电气性能校准具有较成熟解决方案，可参考发射性能、接收性能、整机性能进行校准。针对超声显微镜换能器的校准，参考国际上超声无损检测设备的计量质控，分成仪器、探头和组合性能检测。团队在2025年立项了《超声显微镜换能器》校准规范，解决探头部件的计量校准问题。

超声扫描显微镜是电子器件可靠性检测中的主要仪器，且国内保有量逐年增加。作为质量控制承上启下关键的一环，目前关于超声扫描显微镜还没有完善的规范，严重影响超声扫描显微镜的质量保证。因此，制定超声扫描显微镜校准规范，对解决CNAS、CMA无法规基础、第三方测试无计量校准依据，实现该领域质量监管具有重要的意义。

依据国家市场监督管理总局下达的“2024年国家计量技术法规文件制定/修订工作有关事项的通知”（MTC13-2024-07），由中国计量科学研究院、浙江省质量科学研究院、上海市计量测试技术研究院、中国特种设备检测研究院联合制定《超声扫描显微镜校准规范》。根据计划任务书和秘书处的安排，征求意见稿于2026年8月完成。

2. 主要技术依据

2.1 本规范依据JJF 1002—2010《国家计量检定规程编写规则》给出的规则和格式编写。本规范及验证实验的不确定度评定，符合JJF 1059.1－2012《测量不确定度的评定与表示》的要求。

2.2 本规范的结构及内容符合JJF 1002—2010的要求，包含有引言、范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量性能要求、通用技术要求和计量器具控制等主要元素。同时还包括校准证书的内容和内页格式、机械特性校准方法、系统灵敏度靶件、发射电压和等效输入噪声测量不确定度评定示例共7个附录。

2.3 本规范制定中参照了ISO 22232-1:2020《无损检测—超声检查设备的表征及验证—第1部分：仪器》（英文版）、GB/T 27664.1 —2011《无损检测—超声检测设备的性能与检验—第1部分：仪器》、JJG 746—2024《超声探伤仪检定规程》、JJF（机械）1066 —2021《超声显微镜性能校准规范》、JJF 1251—2010《坐标定位测量系统校准规范》和GB/T 17421.2—2006《数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定》。

3 起草工作过程

3.1 研究GB/T 27664.1—2011和ISO 22232-1：2020中仪器校准相关内容，并补充系统灵敏度校准方法；

3.2起草组讨论并广泛增求技术机构和企业意见，对计量特性、校准项目和校准方法进行完善；

3.3 2026年07月14日，在MTC13声学计量委员会超水声工作组内，讨论预审稿依据文件、技术指标、校准步骤、不确定度评定等。

3.4 根据预审会意见修改，形成征求意见稿。

《超声扫描显微镜校准规范》编制组  2026.07.20