《超声显微镜校准规范》实验验证报告

《超声显微镜校准规范》起草小组

2026.07

目  录

1、基本情况	2

1.1实验条件	2

1.2实验方法	2

1.3实验用标准器和配套设备	2

1.4实验用样机	2

2、实验结果	2

2.1 外观检查	3

2.2 预热后的稳定性	3

2.3 发射性能	4

2.4 接收性能	5

2.5 整机性能	7

《超声显微镜校准规范》实验验证报告

1、基本情况

1.1实验条件

实验时间：2026年06月23日~2026年07月10日

实验地点：中国计量科学研究院昌平院区17#1001

环境参数：空气温度（23~26）C

相对湿度（40~55）%

静压（99.7~100.9）kPa

1.2实验方法

本实验采用《超声扫描显微镜校准规范》（预审稿）中描述的方法。

1.3实验用标准器和配套设备

本实验使用的标准器和配套设备如下：

a）DG5502 Pro型函数发生器（Rigol公司）

b）WavePro725Zi 数字示波器（Lecroy公司）

c）GKTS2-4-101-0.03-A4精密衰减器（上海华湘）

d）RBS-70-1-2固定衰减器（上海华湘）

e）系统灵敏度靶件（NIM）

f）CENTER 310温湿度计（台湾群特）

1.4实验用样机

a）中国计量科学研究院，NIM-SAT

2、实验结果

本实验进行了以下项目的实验：

- 一般技术检查：预热后的稳定性；

- 发射脉冲电压、脉冲上升时间、脉冲持续时间、脉冲重复频率

- 放大器频率响应

- 动态范围

- 等效输入噪声

- 衰减器误差

- 幅度线性误差

- 时基线性误差

- 系统灵敏度

2.1 外观检查

根据《超声扫描显微镜校准校准规范》（预审稿）中描述的方法（7.2.1）对NIM-SAT进行外观检查，结果良好。

图1 外观检查

2.2 预热后的稳定性

按照7.2.2的实验步骤进行预热后的稳定性校准，数据如表1。

表1 预热后的稳定性

| 序号 | 测试项目 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预热后的稳定性 | - 参考信号幅值变化的最大值为全屏高的0.4%； - 参考信号位置变化的最大值为全屏宽的0.0%。 |

2.3 发射性能

图2 发射性能测试

2.3.1 发射脉冲电压

按照7.2.3.1的实验步骤进行发射脉冲电压校准，测量结果为-180.7 V。

2.3.2 脉冲上升时间

按照7.2.3.2的实验步骤进行脉冲上升时间校准，测量结果为1.034 ns。

2.3.3 脉冲持续时间

按照7.2.3.3的实验步骤进行脉冲持续时间校准，测量结果为4.704 ns。

2.3.4 脉冲重复频率

按照7.2.3.4的实验步骤进行脉冲重复频率校准，测量结果见表2：

表2脉冲重复频率的校准结果

| 序号 | 标称值 （kHz） | 实测值 （kHz） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5 |
| 2 | 10 | 10 |
| 3 | 20 | 20 |

2.4 接收性能

2.4.1 放大器频率响应

根据《超声扫描显微镜校准规范》（预审稿）中描述的方法（7.2.4.1），校准NIM-SAT的放大器频率响应，校准结果如表3。

表3 放大器频率响应的校准结果

| 序号 | 设置频带（MHz） | 实测频率响应（MHz）（-6dB） | 中心频率（MHz） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 ~ 300 | 20 ~ 250 | 135 |

图3 放大器频率响应

2.4.2 动态范围

根据《超声扫描显微镜校准规范》（预审稿）中描述的方法（7.2.4.2），校准NIM-SAT的动态范围。设置信号发生频率50MHz，超声显微镜输入饱和时输入电压为904mVpp，对应全屏高度10%时电压为0.5 mVpp，计算动态范围为：

GD=20log10VmaxVmin= 65.2 dB

2.4.3 等效输入噪声

根据《超声扫描显微镜校准规范》（预审稿）中描述的方法（7.2.4.3），校准NIM-SAT的等效输入噪声。

表4 等效输入噪声的校准结果

| 序号 | 标称频带 （MHz） | 实测频带（MHz） | Vein（mV） | 每平方根带宽噪声nV/Hz） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5~300 | 20~250 | 0.52 | 34.4 |

2.4.4 衰减器误差

根据《超声扫描显微镜校准规范》（预审稿）中描述的方法（7.2.4.4），校准NIM-SAT的衰减器误差，校准结果如表5。

表5 衰减器误差校准结果

| 标准衰减器（dB） | 超声显微镜放大器（dB） | 测量归一化幅度 | dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 50 | 0.998 | -0.018 |
| 62 | 40 | 0.984 | -0.139 |
| 52 | 30 | 0.969 | -0.270 |
| 42 | 20 | 0.966 | -0.299 |
| 32 | 10 | 0.923 | -0.696 |
| 22 | 0 | 0.897 | -0.944 |
| 12 | -10 | 1.000 | 0 |
| 2 | -20 | 0.961 | -0.343 |

2.4.5 幅度线性误差

根据《超声扫描显微镜校准规范》（预审稿）中描述的方法（7.2.4.5），校准NIM-SAT的幅度误差，校准结果如表6。信号发射器设置频率50 MHz，幅度930 mVpp。

表6 幅度线性的测试结果

| 外部衰减器设定值 （dB） | 所显示信号幅度实测值 （mV） | 所显示信号幅度实测值 （dB） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 600 | 0 |
| 6 | 332 | 6.0 |
| 12 | 169 | 11.8 |
| 18 | 82 | 18.1 |
| 24 | 42 | 24.0 |
| 26 | 34 | 25.8 |

幅度线性误差最大为0.2 dB，对应线性误差百分比为2.3%。

2.4.6 时基线性误差

根据《超声扫描显微镜校准规范》（预审稿）中描述的方法（7.2.4.6），校准NIM-SAT的时基线性误差，经实测时基线性误差为0。

2.5 整机性能

2.5.1 系统灵敏度

根据《超声扫描显微镜校准校准规范》（预审稿）中描述的方法（7.2.6）测量NIM-SAT的系统灵敏度，标准靶件进行超声C-扫描成像结果如图。对应一维剖面曲线如图，超声扫描显微镜能识别最小圆孔直径为60 μm。

图4 标准靶件超声C-扫描成像结果

图5 一维灰度剖面曲线

2.6 机械性能

根据《超声扫描显微镜校准规范》（预审稿）中附录D机械性能校准方法，校准NIM-SAT的定位精度、重复定位精度校准结果如下：

图6 机械性能校准

图7 X轴校准结果

图8 Y轴校准结果

图9  Z轴校准结果