《超声扫描显微镜校准规范》不确定度分析报告

《超声扫描显微镜校准规范》起草小组

2026.07

《超声扫描显微镜校准规范》不确定度评定示例

- 发射电压测量不确定度评定示例

1.1 测量模型：

—— 发射脉冲电压标称值，V；

—— 发射脉冲电压测量值，V；

1.2 方差和灵敏系数：

由于以上各量互不相关，灵敏系数均为1

故其合成方差为

1.3不确定度分量

（1）测量重复性引入的不确定度分量u1

在脉冲激励下发射脉冲电压连续测量10次（V）：

201.5、200.3、201.1、200.8、200.7、201.2、200.3、200.8、201.2、200.7

V       V

则

（2）示波器幅度测量准确度引入的不确定度分量u2

依据溯源证书，示波器幅度测量的不确定度Urel=1.0%，k=2，故u2=0.5%

（3）仪器重复频率误差引入的不确定度分量u3

依据评定结果，仪器重复频率误差引入的不确定度分量u3=0.3%

（4）固定衰减器误差引入的不确定度分量u5

依据溯源证书，固定衰减器的不确定度Urel=0.1%，k=2，故u5=0.05%

1.4 不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度 | ui |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性引入的不确定度分量u1 | u1=0.20% | 0.20% |
| u2 | 示波器幅度测量准确度引入的不确定度分量u2 | u2=0.5% | 0.5% |
| u3 | 仪器重复频率误差引入的不确定度分量u3 | u3=0.3% | 0.3% |
| u4 | 固定衰减器误差引入的不确定度分量u4 | u4=0.05% | 0.05% |

1.5合成标准不确定度

1.6扩展不确定度

取包含因子k=2 ，

Urel=ku=2×0.62%=1.24%

发射脉冲电压的测量不确定度为

Urel=1.3%    （k=2）

- 等效输入噪声测量不确定度评定示例

2.1 测量模型：

—— 输入信号电压峰峰值，V；

—— 等效输入噪声电压值，V；

—— 标准衰减器衰减量，dB

—— 每平方根带宽的噪声，；

2.2方差和灵敏系数：

由于以上各量互不相关，灵敏系数均为1。故其合成方差为

2.3不确定度分量分析

（1）电压测量重复性引入的不确定度分量u1

选取超声显微镜在频带宽度在（5~300）MHz下，连续测量输入信号电压10次（mV）：

323、325、326、317、326、329、323、325、330、328

V     V

则

（2）信号发生器频率准确度引入的不确定度分量u2

依据溯源证书，频率准确度不确定度Urel=1×10-6，k=2，故u2=5×10-7

（3）信号发生器幅度准确度引入的不确定度分量u3

依据溯源证书，信号发生器幅度准确度不确定度Urel=1%，k=2，故u3=0.5%

（4）示波器幅度测量准确度引入的不确定度分量u4

依据溯源证书，示波器幅度准确度测量的不确定度Urel=1.0%，k=2，故u4=0.5%

（5）标准衰减器误差引入的不确定度分量u5

标准器衰减误差最大为±（0.5%A+0.02）dB

当S=60 dB时，△S=0.32dB，

（6）衰减量测量重复性引入的不确定度分量u6

对超声显微镜放大器衰减60 dB重复测量10次，得数据（dB）：

60.1、60.1、60.2、60.1、60.1、60.1、60.2、59.9、60.1、59.9

dB        dB

则

（7）仪器带宽引入的不确定度分量u7

根据之前带宽不确定度评定结果，u7=0.99%

2.4不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度 | ui |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 电压测量重复性引入的不确定度分量u1 | u1=1.14% | 1.14% |
| u2 | 信号发生器频率准确度引入的不确定度分量u2 | u2=5×10-7 | 5×10-7 |
| u3 | 信号发生器幅度准确度引入的不确定度分量u3 | u3=0.5% | 0.5% |
| u4 | 示波器幅度测量准确度引入的不确定度分量u4 | u4=0.5% | 0.5% |
| u5 | 标准衰减器误差引入的不确定度分量u5 | u5=0.3% | 0.3% |
| u6 | 衰减器测量重复性引入的不确定度分量u6 | u6=0.17% | 0.17% |
| u7 | 仪器带宽引入的不确定度分量u7 | u7=0.99% | 0.99% |

2.5合成不确定度

2.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，Urel=ku=2×1.7%=3.4 %

等效输入噪声的测量不确定度为Urel=3.4 %   （k=2）