自动气象站湿度传感器

不确定度评定报告

规程起草组

2026年7月8日

- 湿度测量不确定度评定示例

# 1  评定依据

本规范的测量不确定度评定依据是JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。

# 2  标准设备和被校对象

# 2.1  标准设备

标准器及配套设备为精密露点仪校准装置，主要技术指标见表C.1。

表C.1 标准器及配套设备主要技术指标

| 分 类 | 名 称 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 标准器 | 精密露点仪 | 最大允许误差：±0.2℃DP |
| 配套设备 | 便携式湿度发生装置 | 湿度均匀性：1%RH |

# 2.2  被校对象

器具名称：自动气象站湿度传感器

湿度测量范围：0%RH~100%RH

最大允许误差：±4％RH（≤80％RH），±8％RH（＞80％RH）。

# 3  主要测量方法

由便携湿度发生装置产生稳定均匀的湿度场，精密露点仪和自动气象站湿度传感器（以下简称：湿度传感器）置于其湿度场中。用精密露点仪测得的湿度值加上修正值作为标准湿度值。湿度传感器示值减去标准湿度值即为湿度示值误差。将校准点选择为：30%RH、40%RH、55%RH、75%RH、95%RH，并逐点分析不确定度，测试数据见表1。

表1 测试数据

| 测试点%RH | 标准湿度值%RH |  |  | 被校湿度传感器示值%RH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 30.18 | 30.10 | 30.12 | 29.78 | 29.68 | 29.71 |
| 40 | 40.10 | 40.04 | 40.14 | 39.89 | 39.80 | 39.80 |
| 55 | 55.10 | 55.07 | 55.13 | 54.33 | 54.19 | 54.13 |
| 75 | 75.08 | 75.09 | 75.10 | 73.80 | 73.72 | 73.91 |
| 95 | 95.18 | 95.16 | 95.06 | 93.70 | 93.90 | 93.86 |

# 4  建立测量模型和分析不确定度来源

# 4.1标准湿度计算方法

# 通过精密露点仪测得便携式湿度发生装置测试室的露点温度Td（℃）和环境温度T（℃），根据公式（C.2）计算标准相对湿度值：

# （C.2）

式中：

——露点温度对应的饱和水汽压（Pa）；

——当前空气温度对应的饱和水汽压（Pa）。

按马格努斯公式（世界气象组织推荐）计算，则标准相对湿度见公式（C.3）：

（C.3）

式中：

——精密露点仪测得的某一点的露点温度示值，℃；

——温度传感器测得的某一点的环境温度示值，℃。

# 4.2不确定度评定测量模型

# 通过精密露点仪测得便携式湿度发生装置测试室的露点温度Td（℃）和环境温度T（℃），根据公式（C.2）计算标准相对湿度值：

在校准过程中，测量结果为示值误差，计算如式（C.4）：

（C.4）

式中：——被校湿度传感器在某一点的示值误差，%RH；

——被校湿度传感器在该点的示值，%RH；

——对应校准点的标准湿度值，%RH。

将标准相对湿度的计算公式带入（C.4），同时考虑便携湿度发生装置湿度均匀性对测量结果的影响，测量模型修正为：

（C.5）

式中：

——便携湿度发生装置湿度均匀性引入的误差，%RH。

# 4.3不确定度来源

# （1）湿度传感器测量重复性引入的标准不确定度；

# （2）露点温度测量引入的标准不确定度；

# （3）环境温度测量引入的标准不确定度；

# （4）便携湿度发生装置湿度均匀性引入的标准不确定度。

# 5  不确定度分量评定

# 5.1湿度传感器测量重复性引入的不确定度

# 根据不同湿度点的3次重复测量值，采用极差法计算实验标准偏差。当测量次数n=3时，极差系数C=1.69，被校湿度传感器测量值为三次测量结果的平均值，因此测量重复性引入的标准不确定度按公式（C.6）计算：

- （C.6）

- 式中：

—— 各校准点三次测量值的极差（%RH）；

—— 极差系数。

计算结果见表2。

表2 测量重复性引入的不确定度u1

| 校准点%RH | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极差%RH | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 标准不确定度%RH | 0.059 | 0.059 | 0.118 | 0.118 | 0.118 |

5.2露点温度测量引入的标准不确定度

试验使用的一等标准露点仪，露点温度最大允许误差为±0.20℃，按均匀分布，则标准不确定度为：

℃

5.3环境温度测量引入的标准不确定度

采用精密温度计测量环境温度，其最大允许误差为±0.1℃，按均匀分布，则标准不确定度为：

#### ℃

5.4便携式湿度发生装置湿度均匀性引入的标准不确定度

#### 便携式湿度发生装置的湿度均匀性最大为1%RH，被校湿度传感器与标准露点仪探测头处于同一均匀区域，按均匀分布，各校准点引入的标准不确定度为：

6 合成标准不确定度

标准不确定度一览表见表3。

表3  标准不确定度一览表

| 标准不确定度来源 | 灵敏度系数 |
| --- | --- |
| 湿度传感器测量重复性引入的不确定度 |  |
| 露点温度测量引入的标准不确定度 |  |
| 环境温度测量引入的标准不确定度 |  |
| 便携式湿度发生装置湿度均匀性引入的标准不确定度 |  |

其中，灵敏度系数可由公式（C.5）求偏导得出，具体如下：

本次试验环境：温度为23.4℃，气压为1016.5hPa，湿度为15.6%RH，则各灵敏度系数计算如下：

表4 各灵敏度系数

| （%RH） | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （℃） | 1.78 | 5.86 | 10.58 | 15.38 | 19.25 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2.1272 | 2.7412 | 3.6362 | 4.7922 | 5.9400 |
|  | 1.8428 | 2.4545 | 3.3805 | 4.6254 | 5.9062 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

合成标准不确定度的计算公式如下式所示：

其计算结果见表5。

表5 合成标准不确定度

| （%RH） | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （%RH） | 0.40 | 0.45 | 0.56 | 0.69 | 0.83 |

7 扩展不确定度

取=2，则扩展不确定度，合成标准不确定度见表6，扩展不确定度计算结果见表6。

表6 扩展不确定度

| （%RH） | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （%RH） | 0.80 | 0.91 | 1.12 | 1.38 | 1.65 |