JJG431-201× 轻便三杯风向风速表
试验验证报告

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1 试验目的

   试验的目的主要为验证计量标准器和主要设备选择的准确性和可靠性，校准对象计量性能规定的正确性，校准方法的科学性和合理性，以及校准数据的准确性和校准结果的重复性等。

2 试验地点

本次试验地点主要有：中国气象局气象探测中心国家气象计量站、西藏自治区气象局（墨脱、拉萨、林芝）、广西壮族自治区气象气象局（南宁、北海、柳州）、湖南省气象局（常德、益阳、浏阳）、海南省气象局（海口、文昌）、黑龙江省气象局（哈尔滨）共12个区域气象站的现场验证试验，这些机构长期从事湿度传感器的校准工作。其中国家气象计量站是我国保存一级精密露点仪标准装置的计量校准机构，其校准结果具有一定的权威性。

3 环境条件

现场试验时环境条件均以规范规定的条件执行，即温度：5℃～35℃，湿度不大于80%RH。

4 样品型式

本规范适用的范围为自动气象站湿度传感器（以下简称：湿度传感器），仪器的生产厂家主要有：航天新气象科技有限公司、华云升达（北京）气象科技有限责任公司、中环天仪（天津）气象仪器有限公司、维萨拉公司等。

    本次试验样品为华云升达（北京）气象科技有限责任公司生产的HYHMP155A型和航天新气象科技有限公司生产的DHC2型湿度传感器，这些仪器标注的测量范围均为5%RH～100%RH，示值误差为±4％RH（≤80％RH），±8％RH（＞80％RH），可按本规范校准。
5 试验用装置

    本次试验用装置如下（各试验地点均相同）：

冷镜式精密露点仪 测量范围:(-10～+20）℃DP，最大允许误差：±0.2℃DP；

便携式湿度发生装置  湿度范围：(10～95)%RH，湿度均匀性：1%RH；
温度计   测量范围：(10～40)℃，最大允许误差: ：±0.5℃； 

湿度计   测量范围：(10～95)%RH，最大允许误差: ：±8%RH；
气压计   测量范围：(500～1100) hPa，最大允许误差: ：±2hPa；

6 试验方法

6.1计量标准的准确性和可靠性

    按JJF1033《计量标准考核规范》所规定的方法进行。本规范所选用的计量标准均为开展湿度传感器校准常用的计量标准配置。

6.2  校准对象计量性能规定的正确性

    由对气象上常用的各型式湿度传感器的示值误差进行校准并统计，验证其计量性能是否与规范规定相符。

6.3 校准方法的科学性和合理性

主要对设备和仪器的安装、校准点选择进行试验验证。

7 试验验证

7.1 计量标准的准确性和可靠

本规范选用的计量标准为冷镜式精密露点仪（以下简称：精密露点仪），与相应的气象部门校准规范JJG（气象）003-2011自动气象站湿度传感器检定规程相一致。

便携式湿度发生装置产生均匀稳定的湿度场，由露点仪测量湿度场湿度的大小，得到标准湿度值，被校湿度传感器测量该湿度场的示值与标准湿度值进行比较，从而确定被校湿度传感器的主要计量性能。
精密露点仪具有良好的长期稳定性，以国家气象计量站使用的精密露点仪为例(NO: 002E08，MODEL：S-1M/S-2S)，其例次检定结果见表1:

表1 标准皮托静压管稳定性考核

	序号
	计量标准器
名称
	允许
变化量
	上级法定计量检定机构
检定数据或自我对比数据
	结论

	
	
	
	年 月
	年 月
	变化量
	合格

	1
	精密露点仪002E08/s-1
	±0.2℃
	2020.08
	2021.08
	+0.01
	合格

	2
	精密露点仪002E08/s-1
	±0.2℃
	2021.08
	2022.05
	0.00
	合格

	3
	精密露点仪002E08/s-1
	±0.2℃
	2022.05
	2023.05
	+0.06
	合格

	4
	精密露点仪002E08/s-1
	±0.2℃
	2023.05
	2024.05
	0.00
	合格

	5
	精密露点仪002E08/s-1
	±0.2℃
	2024.05
	2025.05
	+0.05
	合格

	6
	精密露点仪002E08/s-1
	±0.2℃
	2025.05
	2026.05
	+0.06
	合格
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实际上本规范选用的计量标准目前已在我国各计量校准机构所使用，这些计量标准均由当地计量行政部门依据JJF1033《计量标准考核规范》考核并授权向社会开展湿度类仪器的校准任务。

7.2  校准对象计量性能规定的正确性

7.2.1 示值误差分布情况

选择4支湿度传感器，航天新气象科技有限公司、华云升达（北京）气象科技有限责任公司各2只，从低湿到高湿10%RH、30%RH、55%RH、75%RH、95%RH与标准器进行比较，再从高湿到低湿95%RH 、75%RH 、55%RH 、30%RH 、10%RH 与标准器数据比较，如下图所示。 

表2 湿度传感器10%RH示值误差数据

	
	No.
	R2531030
	K0840054
	50551232
	50573197
	标准（002E08）

	10%RH
	1
	10.50
	10.36
	10.34
	10.07
	10.07

	
	2
	10.50
	10.32
	10.31
	10.04
	10.07

	
	3
	10.47
	10.28
	10.31
	10.04
	10.06

	
	4
	10.47
	10.28
	10.27
	10.01
	10.06

	
	5
	10.47
	10.28
	10.27
	10.01
	10.05

	
	6
	10.47
	10.28
	10.27
	10.01
	10.05

	
	7
	10.47
	10.28
	10.28
	10.01
	10.05

	
	8
	10.47
	10.28
	10.28
	10.01
	10.05

	
	9
	10.47
	10.28
	10.27
	10.01
	10.04

	
	10
	10.47
	10.28
	10.27
	10.01
	10.04

	
	平均值
	10.48
	10.29
	10.29
	10.02
	10.05

	
	重复性S(x)
	0.01
	0.03
	0.03
	0.02
	0.01

	
	示值误差
	0.42
	0.24
	0.23
	-0.03
	


试验结果：湿度示值误差不超过4%RH。

表3 湿度传感器30%RH示值误差数据

	
	No.
	R2531030
	K0840054
	50551232
	50573197
	标准（002E08）

	30%RH
	1
	30.50
	30.23
	30.38
	29.80
	31.16

	
	2
	30.50
	30.24
	30.38
	29.80
	31.13

	
	3
	30.50
	30.24
	30.41
	29.80
	31.12

	
	4
	30.50
	30.25
	30.41
	29.80
	31.05

	
	5
	30.50
	30.28
	30.41
	29.83
	30.96

	
	6
	30.50
	30.27
	30.42
	29.83
	30.85

	
	7
	30.53
	30.26
	30.42
	29.83
	30.83

	
	8
	30.54
	30.26
	30.45
	29.83
	30.84

	
	9
	30.53
	30.27
	30.45
	29.83
	30.82

	
	10
	30.54
	30.27
	30.45
	29.86
	30.78

	
	平均值
	30.51
	30.26
	30.42
	29.82
	30.95

	
	重复性S(x)
	0.02
	0.02
	0.03
	0.02
	0.15

	
	示值误差
	-0.44
	-0.70
	-0.54
	-1.13
	


试验结果：湿度示值误差不超过4%RH。

表4 湿度传感器55%RH示值误差数据

	
	No.
	R2531030
	K0840054
	50551232
	50573197
	标准（002E08）

	55%RH
	1
	54.86
	54.59
	55.04
	54.24
	55.46

	
	2
	54.86
	54.59
	55.09
	54.23
	55.46

	
	3
	54.86
	54.59
	55.04
	54.24
	55.48

	
	4
	54.86
	54.58
	55.04
	54.24
	55.47

	
	5
	54.86
	54.58
	55.04
	54.23
	55.48

	
	6
	54.86
	54.58
	55.08
	54.27
	55.45

	
	7
	54.89
	54.61
	55.07
	54.27
	55.47

	
	8
	54.89
	54.61
	55.08
	54.27
	55.44

	
	9
	54.90
	54.62
	55.08
	54.27
	55.43

	
	10
	54.89
	54.62
	55.08
	54.27
	55.42

	
	平均值
	54.87
	54.60
	55.06
	54.25
	55.46

	
	重复性S(x)
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	
	示值误差
	-0.58
	-0.86
	-0.39
	-1.20
	


试验结果：湿度示值误差不超过4%RH。

表5 湿度传感器75%RH示值误差数据

	
	No.
	R2531030
	K0840054
	50551232
	50573197
	标准（002E08）

	75%RH
	1
	74.40
	74.16
	74.86
	74.06
	75.79

	
	2
	74.40
	74.15
	74.86
	74.06
	75.77

	
	3
	74.40
	74.14
	74.86
	74.06
	75.78

	
	4
	74.41
	74.16
	74.86
	74.06
	75.78

	
	5
	74.41
	74.14
	74.86
	74.06
	75.79

	
	6
	74.40
	74.14
	74.89
	74.06
	75.82

	
	7
	74.40
	74.14
	74.89
	74.06
	75.80

	
	8
	74.41
	74.14
	74.89
	74.06
	75.79

	
	9
	74.41
	74.14
	74.89
	74.06
	75.76

	
	10
	74.40
	74.15
	74.89
	74.06
	75.75

	
	平均值
	74.40
	74.15
	74.88
	74.06
	75.78

	
	重复性S(x)
	0.00
	0.01
	0.02
	0.00
	0.02

	
	示值误差
	-1.38
	-1.64
	-0.91
	-1.72
	


试验结果：湿度示值误差不超过4%RH。

表6 湿度传感器95%RH示值误差数据

	
	No.
	R2531030
	K0840054
	50551232
	50573197
	标准（002E08）

	95%RH
	1
	92.94
	92.70
	93.51
	92.81
	95.30

	
	2
	92.98
	92.74
	93.54
	92.83
	95.29

	
	3
	92.97
	92.74
	93.54
	92.84
	95.25

	
	4
	93.01
	92.75
	93.57
	92.87
	95.23

	
	5
	93.01
	92.77
	93.57
	92.88
	95.26

	
	6
	93.01
	92.78
	93.57
	92.88
	95.25

	
	7
	93.01
	92.77
	93.57
	92.87
	95.26

	
	8
	93.01
	92.79
	93.60
	92.91
	95.30

	
	9
	93.01
	92.80
	93.60
	92.91
	95.28

	
	10
	93.01
	92.81
	93.60
	92.91
	95.27

	
	平均值
	93.00
	92.77
	93.57
	92.87
	95.27

	
	重复性S(x)
	0.02
	0.03
	0.03
	0.04
	0.02

	
	示值误差
	-2.27
	-2.50
	-1.70
	-2.40
	


试验结果：湿度示值误差不超过8%RH。
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图1  示值误差的各点比较图（低湿-高湿）
表7 湿度传感器95%RH示值误差数据

	
	No.
	R2531030
	K0840054
	50551232
	50573197
	标准（002E08）

	95%RH
	1
	92.49
	92.47
	93.21
	92.39
	95.64

	
	2
	92.52
	92.48
	93.24
	92.42
	95.63

	
	3
	92.52
	92.50
	93.28
	92.45
	95.59

	
	4
	92.55
	92.52
	93.28
	92.49
	95.58

	
	5
	92.62
	92.51
	93.31
	92.52
	95.50

	
	6
	92.61
	92.54
	93.31
	92.52
	95.46

	
	7
	92.65
	92.55
	93.31
	92.55
	95.45

	
	8
	92.68
	92.54
	93.34
	92.55
	95.42

	
	9
	92.71
	92.58
	93.34
	92.58
	95.46

	
	10
	92.75
	92.57
	93.37
	92.62
	95.47

	
	平均值
	92.61
	92.53
	93.30
	92.51
	95.52

	
	重复性S(x)
	0.09
	0.04
	0.05
	0.07
	0.08

	
	示值误差
	-2.91
	-2.99
	-2.22
	-3.01
	


试验结果：湿度示值误差不超过8%RH。

表8 湿度传感器75%RH示值误差数据

	
	No.
	R2531030
	K0840054
	50551232
	50573197
	标准（002E08）

	75%RH
	1
	74.47
	74.23
	75.12
	74.26
	75.25

	
	2
	74.47
	74.20
	75.09
	74.23
	75.23

	
	3
	74.44
	74.17
	75.02
	74.19
	75.22

	
	4
	74.41
	74.14
	74.96
	74.13
	75.20

	
	5
	74.37
	74.11
	74.92
	74.09
	75.13

	
	6
	74.37
	74.09
	74.89
	74.06
	75.13

	
	7
	74.34
	74.06
	74.86
	74.03
	75.11

	
	8
	74.31
	74.01
	74.82
	73.99
	75.60

	
	9
	74.31
	74.01
	74.79
	73.96
	75.04

	
	10
	74.28
	73.96
	74.73
	73.93
	75.40

	
	平均值
	74.38
	74.10
	74.92
	74.09
	75.23

	
	重复性S(x)
	0.07
	0.09
	0.13
	0.11
	0.16

	
	示值误差
	-0.85
	-1.13
	-0.31
	-1.14
	


试验结果：湿度示值误差不超过4%RH。

表9 湿度传感器55%RH示值误差数据

	
	No.
	R2531030
	K0840054
	50551232
	50573197
	标准（002E08）

	55%RH
	1
	55.64
	55.37
	55.92
	55.08
	55.53

	
	2
	55.61
	55.32
	55.88
	55.08
	55.50

	
	3
	55.61
	55.29
	55.89
	55.05
	55.49

	
	4
	55.57
	55.29
	55.86
	55.02
	55.46

	
	5
	55.54
	55.27
	55.82
	55.02
	55.47

	
	6
	55.54
	55.25
	55.82
	54.99
	55.49

	
	7
	55.54
	55.25
	55.79
	54.99
	55.48

	
	8
	55.51
	55.29
	55.72
	54.92
	55.43

	
	9
	55.48
	55.20
	55.72
	54.92
	55.44

	
	10
	55.48
	55.20
	55.72
	54.89
	55.44

	
	平均值
	55.55
	55.27
	55.81
	55.00
	55.47

	
	重复性S(x)
	0.06
	0.05
	0.08
	0.07
	0.03

	
	示值误差
	0.08
	-0.20
	0.34
	-0.48
	


试验结果：湿度示值误差不超过4%RH。
表10 湿度传感器30%RH示值误差数据

	
	No.
	R2531030
	K0840054
	50551232
	50573197
	标准（002E08）

	30%RH
	1
	31.19
	30.92
	31.16
	30.51
	30.60

	
	2
	31.18
	30.92
	31.16
	30.51
	30.58

	
	3
	31.19
	30.91
	31.16
	30.51
	30.58

	
	4
	31.18
	30.93
	31.16
	30.51
	30.60

	
	5
	31.15
	30.93
	31.16
	30.51
	30.61

	
	6
	31.15
	30.91
	31.16
	30.51
	30.61

	
	7
	31.15
	30.92
	31.13
	30.51
	30.59

	
	8
	31.15
	30.91
	31.13
	30.51
	30.58

	
	9
	31.15
	30.91
	31.13
	30.48
	30.59

	
	10
	31.15
	30.93
	31.13
	30.48
	30.60

	
	平均值
	31.16
	30.92
	31.15
	30.50
	30.59

	
	重复性S(x)
	0.02
	0.01
	0.02
	0.01
	0.01

	
	示值误差
	0.57
	0.32
	0.55
	-0.09
	


试验结果：湿度示值误差不超过4%RH。

            表11 湿度传感器10%RH示值误差数据

	
	No.
	R2531030
	K0840054
	50551232
	50573197
	标准（002E08）

	10%RH
	1
	10.76
	10.55
	10.60
	10.30
	9.12

	
	2
	10.76
	10.54
	10.60
	10.30
	9.11

	
	3
	10.76
	10.54
	10.57
	10.30
	9.12

	
	4
	10.73
	10.54
	10.57
	10.30
	9.12

	
	5
	10.70
	10.48
	10.53
	10.27
	9.12

	
	6
	10.70
	10.48
	10.54
	10.27
	9.12

	
	7
	10.70
	10.49
	10.54
	10.27
	9.11

	
	8
	10.70
	10.49
	10.54
	10.27
	9.10

	
	9
	10.70
	10.49
	10.54
	10.24
	9.11

	
	10
	10.70
	10.49
	10.50
	10.23
	9.10

	
	平均值
	10.72
	10.51
	10.55
	10.28
	9.11

	
	重复性S(x)
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.01

	
	示值误差
	1.61
	1.40
	1.44
	1.16
	


试验结果：湿度示值误差不超过4%RH
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图2  示值误差的各点比较图（高湿-低湿）
从图1-图2可看出，从低湿-高湿，在从高湿-低湿，各湿度点示值误差均落在±4％RH（≤80％RH），±8％RH（＞80％RH）范围内，同时与厂家提供的误差数据相符。

因此，规范规定的最大允许误差合理可行。

7.3  校准点的选择
从附录A校准数据可知，标准湿度值和湿度传感器输出湿度值具有良好的线性关系，其校准点可均匀分布，结合JJG（气象）003-2011自动气象站湿度传感器检定规程校准点选择以及现场工作实际，最终选定30%RH、55%RH、75%RH、90%RH，4个校准点。

7.4 校准周期

试验样品中，四只湿度传感器均为2025年之前出厂，处于使用状态中，并在该次试验中校准结果满足最大允差要求。参照其它湿度类检定规程、校准规范规定校准周期为一年。因此本规范规定校准周期为一年且规定了当发现湿度传感器测量值出现异常时建议提前送校。

8 测量不确定度分析和验证

本节可参见测量不确定度分析报告。根据JJF1094-2002《测量仪器特性评定》，对本次试验的测量结果及不确定度进行验证，合格判据为：
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取三次测量结果中的最大值。通过对测试数据处理得出被校湿度传感器不同湿度点的
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及最大允许误差
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，自动气象站湿度传感器计算及验证结果见表12、表13。

表12 扩展不确定度
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表13  试验结果及不确定度验证信息表

         单位：%RH
	校准点
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	0.80
	1.33
	0.50
	3.20

	40
	4
	0.91
	1.33
	0.34 
	3.09

	55
	4
	1.12
	1.33
	1.00
	2.88

	75
	4
	1.38
	1.33
	1.38
	2.62

	95
	8
	1.65
	2.67
	1.48
	6.35
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	验证结果
	仅75%RH点不符合
	符合


通过各表数据可知，用a）判据对本次测量的扩展不确定度进行评定，湿度传感器在各校准点示值误差均小于最大允许误差。除75%RH点外，示值误差的测量不确定度均小于最大允许误差绝对值的
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。75%RH点用b）判据对本次测量的扩展不确定度进行评定，各表均符合合格判定要求。通过对校准结果数据分析及不确定度进行评定，可确定本规范提供的校准方法合理适用。

9 试验结论

经试验，本规范规定的被校仪器适用范围和计量性能合理，选用的计量标准设备科学经济，校准条件规定正确，校准项目和校准方法科学合理，校准结果准确可靠。

	附录A              湿度核查记录表(湖南常德市湖南文理学院气象观测站)

	                              记录编号：

	核查环境
	气温：30.5 ℃；湿度：76℅RH；

	开始时间
	10:30
	结束时间
	12:30

	设备信息
	标准器
	被核查器具

	
	标准器名称：露点仪
	使用单位：湖南常德市气象局

	
	生产厂：约克仪器
	器具名称：温湿度传感器

	
	型号：DM9200
	生产厂：航天新气象

	
	编号：120001104
	型号：DHC2

	
	证书编号：GFJGJL1001250203678
	编号：Z1102002669000050012023052NW6000D28

	
	检定/校准日期：2025.2.13
	最大允许误差：±4%RH/±8%RH

	
	有效期至：------
	区站号：

	
	不确定度/最大允许误差： 0.3,k=2     
	

	外观检查
	☑ 合格                  □ 不合格

	核查点

（%RH）
	标准值
（%RH）
	被核查示值
（%RH）
	标准值算术平均
（%RH）
	被核查算术平均
（%RH）
	示值误差

（%RH）

	
	
	
	
	
	

	30
	30.10 
	32.2 
	30.12
	32.3
	2.18

	
	30.13 
	32.3 
	
	
	

	
	30.13 
	32.3 
	
	
	

	40
	41.65 
	44.87 
	41.51 
	44.53 
	3.01 

	
	41.54 
	44.29 
	
	
	

	
	41.35 
	44.42 
	
	
	

	55
	55.60 
	58.90 
	55.52 
	58.90 
	3.38 

	
	55.52
	58.92 
	
	
	

	
	55.45
	58.88 
	
	
	

	75
	74.47 
	77.60 
	74.64 
	77.74 
	3.10 

	
	74.61 
	77.74
	
	
	

	
	74.83 
	77.87
	
	
	

	95
	91.58
	93.39
	91.58 
	93.49 
	1.91 

	
	91.58
	93.40 
	
	
	

	
	91.58
	93.69
	
	
	

	核查结果
	合格

	核查依据
	区域自动气象站现场核查方法

	是否符合要求
	☑ 是        □ 否

	核查员：               　　核验员：            核查时间：2025年9月11日  


	            湿度核查记录表(湖南益阳市赫山区泉交河镇气象观测站)

	                              记录编号：

	核查环境
	气温：30.5 ℃；湿度：76%RH

	开始时间
	10:30
	结束时间
	12:30

	设备信息
	标准器
	被核查器具

	
	标准器名称：露点仪
	使用单位：湖南益阳市气象局

	
	生产厂：约克仪器
	器具名称：温湿度传感器

	
	型号：DM9200
	生产厂：中环天仪

	
	编号：120001104
	型号：DHC1

	
	证书编号：GFJGJL1001250203678
	编号：14081310713

	
	检定/校准日期：2025.2.13
	最大允许误差：±4%RH/±8%RH

	
	有效期至：------
	区站号：

	
	不确定度/最大允许误差： 0.3,k=2    
	

	外观检查
	☑ 合格                  □ 不合格

	核查点

（%RH）
	标准值
（%RH）
	被核查示值
（%RH）
	标准值算术平均
（%RH）
	被核查算术平均
（%RH）
	示值误差

（%RH）

	
	
	
	
	
	

	30
	30.20 
	34.3 
	30.22 
	34.26 
	4.04 

	
	30.23 
	34.3 
	
	
	

	
	30.23 
	34.3 
	
	
	

	40
	39.74
	44.83
	39.71 
	44.80 
	5.09 

	
	39.79
	44.89
	
	
	

	
	39.6
	44.69
	
	
	

	55
	55.13 
	60.8 
	55.13 
	60.81 
	5.68 

	
	55.13
	60.8 
	
	
	

	
	55.14
	60.8 
	
	
	

	75
	75.19 
	79.71
	75.20 
	79.74 
	4.54 

	
	75.21 
	79.75
	
	
	

	
	75.21 
	79.76
	
	
	

	95
	93.21
	95.17
	93.22 
	95.28 
	2.06 

	
	93.23 
	95.3
	
	
	

	
	93.22 
	95.38
	
	
	

	核查结果
	不合格

	核查依据
	区域自动气象站现场核查方法

	是否符合要求
	☑ 是        □ 否

	核查员：               　　核验员：            核查时间：2025年9月13日  


	                 湿度核查记录表(湖南浏阳市气象观测站)

	                              记录编号：

	核查环境
	气温：27.5 ℃；湿度：56%RH

	开始时间
	10:00
	结束时间
	11:30

	设备信息
	标准器
	被核查器具

	
	标准器名称：露点仪
	使用单位：湖南浏阳市气象局

	
	生产厂：约克仪器
	器具名称：温湿度传感器

	
	型号：DM9200
	生产厂：航天新气象

	
	编号：120001104
	型号：DHC2

	
	证书编号：GFJGJL1001250203678
	编号：Z11020026690000500120240314002V206

	
	检定/校准日期：2025.2.13
	最大允许误差：±4%RH/±8%RH

	
	有效期至：------
	区站号：

	
	不确定度/最大允许误差： 0.3,k=2    
	

	外观检查
	☑ 合格                  □ 不合格

	核查点

（%RH）
	标准值
（%RH）
	被核查示值
（%RH）
	标准值算术平均
（%RH）
	被核查算术平均
（%RH）
	示值误差

（%RH）

	
	
	
	
	
	

	30
	30.36 
	31.88
	30.39 
	31.86 
	1.47 

	
	30.40 
	31.85
	
	
	

	
	30.41 
	31.85
	
	
	

	40
	39.76
	41.35
	39.74 
	41.41 
	1.66 

	
	39.79
	41.36
	
	
	

	
	39.68 
	41.51
	
	
	

	55
	55.13
	56.79
	55.13 
	56.81 
	1.68 

	
	55.13
	56.82
	
	
	

	
	55.14
	56.82
	
	
	

	75
	75.12
	77.71
	75.15 
	77.74 
	2.59 

	
	75.15
	77.75
	
	
	

	
	75.18
	77.76
	
	
	

	95
	93.25
	96.87
	93.23 
	96.68 
	3.45 

	
	93.23
	96.58
	
	
	

	
	93.22
	96.60 
	
	
	

	核查结果
	合格

	核查依据
	区域自动气象站现场核查方法

	是否符合要求
	☑ 是        □ 否

	核查员：               　　核验员：            核查时间：2025年9月9日  


	         湿度核查记录表(广西柳州三江县斗江东坪气象观测站气象观测站)

	                              记录编号：

	核查环境
	气温：30.4℃；湿度：70.7%RH

	开始时间
	12:30
	结束时间
	14:30

	设备信息
	标准器
	被核查器具

	
	标准器名称：露点仪
	使用单位：广西柳州三江县气象局

	
	生产厂：约克仪器
	器具名称：温湿度传感器

	
	型号：DM9200
	生产厂：华云升达

	
	编号：120001104
	型号：HYHMP155A

	
	证书编号：GFJGJL1001250203678
	编号：S2430604

	
	检定/校准日期：2025.2.13
	最大允许误差：±4%RH/±8%RH

	
	有效期至：------
	区站号：

	
	不确定度/最大允许误差： 0.3,k=2    
	

	外观检查
	☑ 合格                  □ 不合格

	核查点

（%RH）
	标准值
（%RH）
	被核查示值
（%RH）
	标准值算术平均
（%RH）
	被核查算术平均
（%RH）
	示值误差

（%RH）

	
	
	
	
	
	

	30
	27.80 
	30.1 
	27.90 
	30.03 
	2.13 

	
	28.00 
	30.0 
	
	
	

	
	27.90 
	30.0 
	
	
	

	40
	40.07
	37.6
	40.05 
	37.57 
	-2.49 

	
	40.01
	37.5
	
	
	

	
	40.08
	37.6
	
	
	

	55
	55.06 
	52.3 
	54.05 
	52.37 
	-1.68 

	
	55.04
	52.4 
	
	
	

	
	52.05
	52.4 
	
	
	

	75
	74.91 
	72.3
	74.92 
	72.30 
	-2.62 

	
	74.92 
	72.3
	
	
	

	
	74.92 
	72.3
	
	
	

	95
	95.55
	92.1
	95.53 
	92.10 
	-3.43 

	
	95.55 
	92.1
	
	
	

	
	95.50 
	92.1
	
	
	

	核查结果
	合格

	核查依据
	区域自动气象站现场核查方法

	是否符合要求
	☑ 是        □ 否

	核查员：               　　核验员：            核查时间：2025年8月21日  


	              湿度核查记录表(北海合浦党江渔江气象观测站)

	                              记录编号：

	核查环境
	气温：34.3℃；湿度：59.6%RH

	开始时间
	11:30
	结束时间
	12:30

	设备信息
	标准器
	被核查器具

	
	标准器名称：露点仪
	使用单位：北海市气象局

	
	生产厂：约克仪器
	器具名称：温湿度传感器

	
	型号：DM9200
	生产厂：VAISALA

	
	编号：120001104
	型号：HMP155

	
	证书编号：GFJGJL1001250203678
	编号：Z110202966940150900202408010494073

	
	检定/校准日期：2025.2.13
	最大允许误差：±4%RH/±8%RH

	
	有效期至：------
	区站号：

	
	不确定度/最大允许误差： 0.3,k=2    
	

	外观检查
	☑ 合格                  □ 不合格

	核查点

（%RH）
	标准值
（%RH）
	被核查示值
（%RH）
	标准值算术平均
（%RH）
	被核查算术平均
（%RH）
	示值误差

（%RH）

	
	
	
	
	
	

	30
	27.2
	29.8 
	27.27 
	29.91 
	2.65 

	
	27.4 
	29.9 
	
	
	

	
	27.2
	30.1 
	
	
	

	40
	37.1
	40.1
	37.10 
	40.10 
	3.00 

	
	37.1
	40.1
	
	
	

	
	37.1
	40.1
	
	
	

	55
	52.0 
	55.1 
	52.07 
	55.10 
	3.04 

	
	52.1
	55.1 
	
	
	

	
	52.1
	55.2 
	
	
	

	75
	71.6 
	74.7
	71.53 
	74.70 
	3.17 

	
	71.5 
	74.7
	
	
	

	
	71.5 
	74.7
	
	
	

	95
	91.1
	93.4
	91.03 
	93.47 
	2.43 

	
	91.0 
	93.5
	
	
	

	
	91.0 
	93.5
	
	
	

	核查结果
	合格

	核查依据
	区域自动气象站现场核查方法

	是否符合要求
	☑ 是        □ 否

	核查员：               　　核验员：            核查时间：2025年8月23日  


	              湿度核查记录表(林芝市气象局西让气象观测站)

	                              记录编号：

	核查环境
	气温：22.4℃；湿度：45.0%RH

	开始时间
	10:10
	结束时间
	11:40

	设备信息
	标准器
	被核查器具

	
	标准器名称：露点仪
	使用单位：林芝市气象局

	
	生产厂：约克仪器
	器具名称：温湿度传感器

	
	型号：DM9200
	生产厂：江苏无线电研究所

	
	编号：120001104
	型号：DHC2

	
	证书编号：GFJGJL1001250203678
	编号：50580063

	
	检定/校准日期：2025.2.13
	最大允许误差：±4%RH/±8%RH

	
	有效期至：------
	区站号：

	
	不确定度/最大允许误差： 0.3,k=2    
	

	外观检查
	☑ 合格                  □ 不合格

	核查点

（%RH）
	标准值
（%RH）
	被核查示值
（%RH）
	标准值算术平均
（%RH）
	被核查算术平均
（%RH）
	示值误差

（%RH）

	
	
	
	
	
	

	30
	29.72
	31.50
	29.69
	31.53
	1.84

	
	29.64
	31.52
	
	
	

	
	29.71
	31.57
	
	
	

	40
	39.43
	41.84
	39.39
	41.91
	2.52

	
	39.36
	42.02
	
	
	

	
	39.37
	41.87
	
	
	

	55
	54.42
	56.39
	54.47
	56.54
	2.08

	
	54.48
	56.54
	
	
	

	
	54.50
	56.70
	
	
	

	75
	74.96
	76.10
	74.97
	76.08
	1.11

	
	74.98
	76.07
	
	
	

	
	74.97
	76.07
	
	
	

	95
	94.87
	94.41
	94.83
	94.37
	-0.46

	
	94.83
	94.39
	
	
	

	
	94.80
	94.31
	
	
	

	核查结果
	合格

	核查依据
	区域自动气象站现场核查方法

	是否符合要求
	☑ 是        □ 否

	核查员：               　　核验员：            核查时间：2025年7月21日  


	              湿度核查记录表(拉萨市气象局滨河气象观测站)

	                              记录编号：

	核查环境
	气温：23.6℃；湿度：37.9%RH

	开始时间
	10:15
	结束时间
	11:50

	设备信息
	标准器
	被核查器具

	
	标准器名称：露点仪
	使用单位：拉萨市气象局

	
	生产厂：约克仪器
	器具名称：温湿度传感器

	
	型号：DM9200
	生产厂：江苏无线电研究所

	
	编号：120001104
	型号：DHC2

	
	证书编号：GFJGJL1001250203678
	编号：12010022

	
	检定/校准日期：2025.2.13
	最大允许误差：±4%RH/±8%RH

	
	有效期至：------
	区站号：

	
	不确定度/最大允许误差： 0.3,k=2    
	

	外观检查
	☑ 合格                  □ 不合格

	核查点

（%RH）
	标准值
（%RH）
	被核查示值
（%RH）
	标准值算术平均
（%RH）
	被核查算术平均
（%RH）
	示值误差

（%RH）

	
	
	
	
	
	

	30
	29.43
	29.78
	29.41
	29.77
	0.36

	
	29.38
	29.76
	
	
	

	
	29.42
	29.78
	
	
	

	40
	39.19
	39.35
	39.20
	39.36
	0.16

	
	39.19
	39.34
	
	
	

	
	39.23
	39.39
	
	
	

	55
	54.34
	53.76
	54.34
	53.80
	-0.54

	
	54.34
	53.86
	
	
	

	
	54.35
	53.79
	
	
	

	75
	74.80
	73.09
	74.80
	73.09
	-1.71

	
	74.80
	73.10
	
	
	

	
	74.80
	73.08
	
	
	

	95
	94.55
	91.45
	94.55
	91.45
	-3.10

	
	94.55
	91.46
	
	
	

	
	94.55
	91.45
	
	
	

	核查结果
	合格

	核查依据
	区域自动气象站现场核查方法

	是否符合要求
	☑ 是        □ 否

	核查员：               　　核验员：            核查时间：2025年7月22日  


	              湿度核查记录表(林芝市气象局次角林气象观测站)

	                              记录编号：

	核查环境
	气温：23.6℃；湿度：37.9%RH

	开始时间
	10:10
	结束时间
	11:50

	设备信息
	标准器
	被核查器具

	
	标准器名称：露点仪
	使用单位：林芝市气象局

	
	生产厂：约克仪器
	器具名称：温湿度传感器

	
	型号：DM9200
	生产厂：华云升达

	
	编号：120001104
	型号：HYHMP155A

	
	证书编号：GFJGJL1001250203678
	编号：N3240409

	
	检定/校准日期：2025.2.13
	最大允许误差：±4%RH/±8%RH

	
	有效期至：------
	区站号：

	
	不确定度/最大允许误差： 0.3,k=2    
	

	外观检查
	☑ 合格                  □ 不合格

	核查点

（%RH）
	标准值
（%RH）
	被核查示值
（%RH）
	标准值算术平均
（%RH）
	被核查算术平均
（%RH）
	示值误差

（%RH）

	
	
	
	
	
	

	30
	29.44
	31.64
	29.48
	31.66
	2.18

	
	29.52
	31.62
	
	
	

	
	29.47
	31.72
	
	
	

	40
	39.29
	41.59
	39.27
	41.63
	2.36

	
	39.26
	41.62
	
	
	

	
	39.27
	41.68
	
	
	

	55
	54.42
	56.32
	54.44
	56.37
	1.93

	
	54.45
	56.37
	
	
	

	
	54.45
	56.41
	
	
	

	75
	75.03
	76.30
	75.03
	76.30
	1.26

	
	75.04
	76.27
	
	
	

	
	75.03
	76.32
	
	
	

	95
	94.80
	95.52
	94.79
	95.55
	0.76

	
	94.79
	95.54
	
	
	

	
	94.79
	95.60
	
	
	

	核查结果
	合格

	核查依据
	区域自动气象站现场核查方法

	是否符合要求
	☑ 是        □ 否

	核查员：               　　核验员：            核查时间：2025年7月25日  


JJFXXXX-202× 自动气象站湿度传感器现场校准规范


Specification for on-site Calibration of Humidity Sensors of Automatic Weather Stations
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