中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 12520××

直流电桥检定规程

Verification Regulation of DC Bridges

（征求意见稿）

20××××××发布                20××××××实施

国家市场监督管理总局  发 布

直流电桥检定规程

Verification Regulation of

DC Bridges

JJG 125-XXXX

代替JJG125-2004

归 口 单 位：全国电磁计量技术委员会

主要起草单位： 上海市计量测试技术研究院有限公司

××××××

参加起草单位：××××××

××××××

本规程委托全国电磁计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

×××（××××××）

×××（××××××）

×××（××××××）

参加起草人：

×××（××××××）

×××（××××××）

×××（××××××）

目　录

引言	I

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

4 概述	2

5 计量性能要求	3

5.1 基本误差	3

5.2 准确度等级	3

5.3 内附指零仪要求	4

5.4 绝缘电阻对整体误差的影响	5

6 通用技术要求	5

6.1 外观及线路检查	5

6.2 绝缘电阻	6

7 计量器具控制	6

7.1 检定条件	6

7.2 检定项目	8

7.3 检定方法	8

7.4 检定结果处理	16

7.5 检定周期	18

附录A 用置换法测量电桥电阻	19

附录B 用恒流源、数字电压表法测量电阻	22

附录C 常见电桥节点和接线位置	23

附录D 直流电桥检定原始记录格式	25

附录E 直流电桥检定证书（内页）格式	27

附录F 直流电桥检定结果通知书（内页）格式	29

# 引言

JJF 1002－2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1－2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制定工作的基础性系列规范。

本规程是对JJG 125-2004《直流电桥检定规程》的修订。与JJG 125-2004相比，除编辑性修改外，主要技术性修改如下:

——补充了整体检定电桥各测量盘允许误差要求；

——删除了介电强度相关内容；

——删除了半整体检定方法；

——进一步明确了电桥检定结果的合格判定方法;

——附录删除了电桥测量电阻、电位差计测量电阻等内容，增加了常见电桥的简化线路图，并提供了按元件检定的测量端子。

本规程的历次版本发布情况为:

——JJG 125－2004 直流电桥；

——JJG 125－1986 直流电桥。

直流电桥检定规程

1 范围

本规程适用于电阻测量上限小于108Ω，准确度等级等于或低于0.005级的电阻型直流电桥（以下简称电桥）首次检定、后续检定和使用中检查。

本规程不适用于自动电桥、半自动电桥、电流比较仪电桥、数字电桥及其它特殊用途的电桥检定。

2 引用文件

本规程引用了下列文件：

JJG 166-2022 直流标准电阻器检定规程

JJG 982-2022 直流电阻箱检定规程

GB/T 3930-2008 测量电阻用直流电桥

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 电阻型直流电桥 DC bridge for resistance

至少含三个电阻臂的组合体，加上测试电阻器，就构成一个电桥网络；电桥工作时还需要一个直流电源和一个指零仪，这些可以内附，也可以不内附。电桥平衡时各电阻器的阻值之间存在一个可计算的关系。

注：两端式电桥是指用来测量两端式电阻器的电桥；四端式电桥是指用来测量四端式电阻器的电桥。

3.2 量程变换器 range-changing device

一个转换开关或类似的装置，靠它可将有效量程乘上一个被称为“量程因数”或“量程倍率”的系数（例如：0.1）。

3.3 有效量程 effective range

对于一个给定的量程系数，电桥能以规定准确度进行测量的最低或最高电阻值之间的阻值范围。

3.4 总有效量程 overall effective range

使用所有量程系数都能以规定的准确度进行测量的总电阻值范围。

3.5 标度盘示值 dial setting

电桥平衡后的测量盘置数。当确定测试电阻器阻值时，如果适用，则乘上量程系数。

3.6 测量盘 measuring dials

据以确定测试电阻器阻值的读数盘。如果有量程变换器，还应考虑变换器的置数。

3.7 跨线电阻（电流） link resistance（current）

对四端式电桥来说，这是连接电桥电流端到测试电阻器相应电流端的导线的电阻，再加上测试电阻器内部的电流导线的电阻。

3.8 基准值 fiducial value

为了规定电桥的准确度，供电桥各有效量程参比的一个单值。除非制造单位另有规定，一个给定的有效量程的基准值即为该量程内最大的10的整数幂。

3.9 测量端 measuring terminal

作为连接被测电阻用的端钮。

4 概述

电桥是利用桥式电阻电路实现电阻值精密测量的经典仪器，通常由电阻比例臂、直流电源和指零仪组成。电桥平衡时各桥臂电阻的阻值之间存在一个可计算的关系，通过调节已知的桥臂电阻使电桥达到平衡状态，可实现未知电阻的测量。电桥可分为两端式电桥（也称惠斯登电桥或单臂电桥）和四端式电桥（也称开尔文电桥或双臂电桥），原理分别如图1、图2所示，两端式电桥通常可对100 Ω以上的电阻进行较精确的测量，而四端式电桥消除了接触电阻和引线电阻的影响，能精确测量100 Ω以下的电阻。

- 两端式电桥原理图

- 四端式电桥原理图

5 计量性能要求

5.1 基本误差

- 电桥的允许基本误差定义为

式中：——电桥的允许基本误差，Ω；

RN——基准值，Ω；

X——标度盘示值，Ω；

k——通常为10，或制造单位规定的一个更高的数值；

c——准确度等级。

- 相对误差表示形式

式中：——电桥的相对允许基本误差。

5.2 准确度等级

电桥准确度等级一共分为九个级别，分别为0.005，0.01，0.02，0.05，0.1，0.2，0.5，1.0，2.0。对于多量程的电桥，以准确度最高的量程的准确度等级作为该电桥的准确度等级。

整体检定时，电桥各测量盘允许误差如表1所示。

表1 整体检定电桥测量盘允许误差

| 准确度等级 | I盘 | II盘 | III盘 | IV盘 | V盘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ±0.02% | ±0.02% | ±0.1％ | ±1％ | ±10％ |
| 0.1 | ±0.05% | ±0.05% | ±0.2％ | ±1％ | / |
| 0.2 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.5％ | ±1％ | / |
| 0.5 | ±0.2% | ±0.2% | ±1％ | ±10％ | / |
| 1 | ±0.5% | ±0.5% | ±1％ | ±10％ | / |
| 2 | ±1% | ±1% | ±5％ | / | / |

按元件检定时，电桥桥臂电阻的允许误差如表2所示。

表2 按元件检定电桥桥臂电阻允许误差

| 准确度等级 | 量程变换器 | 测量盘 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I盘 | II盘 | III盘 | IV盘 | V盘 | VI盘 |
| 0.05 | ±0.015% | ±0.02% | ±0.02% | ±0.1％ | ±1％ | ±10％ | / |
| 0.02 | ±0.005% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.05％ | ±0.1％ | ±1％ | ±10％ |
| 0.01 | ±0.0025% | ±0.005% | ±0.005% | ±0.02％ | ±0.1％ | ±1％ | ±10％ |
| 0.005 | ±0.0015% | ±0.002% | ±0.002% | ±0.01％ | ±0.1％ | ±1％ | ±10％ |

表1、表2中的“允许误差”不能作为判别被检电桥是否合格的依据，必须按7.4条规定确定电桥是否合格。

5.3 内附指零仪要求

                - 结构要求

电桥的内附指零仪应有机械调零。

                - 内附指零仪灵敏度的要求

在电桥规定的使用电压及有效量程内，当改变电桥测量盘（或被测电阻）的c %时（c为被检电桥相应量程的的准确度等级），指零仪的偏转应不小于2分格（1分格不得小于1 mm）。

                - 内附指零仪阻尼时间的要求

对只有两端式或四端式的电桥，阻尼时间应不超过4 s；对同时具有两端式和四端式的电桥，阻尼时间应不超过6 s。

                - 采用电子放大式内附指零仪的要求

采用电子放大式内附的指零仪还应满足以下要求：

- 预热时间

准确度等级低于或等于0.2级的电桥，内附指零仪预热时间不应超过5 min；其余等级的电桥内附指零仪预热时间不应超过15 min。

- 指针漂移

指零仪预热后，10 min内指针漂移≤1格。如在使用温度范围内	，10 min内指针漂移＞1格，则需装电气调零结构。

- 指针抖动

用肉眼不易看出（一般≤0.3 mm）。

5.4 绝缘电阻对整体误差的影响

- 电桥上的任意一个端钮（除非制造单位规定该端钮不允许接地外）与外壳（外壳必须接地，若电桥的外壳是绝缘材料，则电桥放在金属板上，金属板再接地）连接时，引起指零仪偏转而产生的变差不应大于电桥允许基本误差的1/10。

- 按按元件检定电桥时，测量上限大于106 Ω的，带有泄漏电流屏蔽线路的电桥，需做泄漏屏蔽的有效性试验（此时，5.4.1条不需要做）。

6 通用技术要求

6.1 外观及线路检查

  - 外观、标志及结构

电桥上的端钮应有明显的使用标志，并且不应有引起测量错误的、影响准确度等级的缺陷。

  - 电桥的面板及铭牌应包含：

产品名称、型号、编号、制造单位名称或商标；

有效量程或总有效量程；

各有效量程的准确度等级；

工作电源电压。

  - 线路检查

不应有断路或短路的现象。

6.2 绝缘电阻

电桥线路对与线路无电气连接的任意点之间的绝缘电阻不小于20 MΩ。

7 计量器具控制

包括：首次检定、后续检定和使用中检验。

7.1 检定条件

  - 电桥的环境条件

电桥的检定和使用应在表3规定的环境条件下进行。

表3 温度和湿度条件

| 准确度等级 （c） | 检定环境条件 |  | 使用环境条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温 度 /℃ | 相对湿度 /% | 温 度 /℃ | 相对湿度 /% |
| 0.005~0.01 | 20±0.5 | 40~60 | 20±5 | 25~75 |
| 0.02 | 20±1.0 |  |  |  |
| 0.05 | 20±2.0 |  |  |  |
| 0.1~2 | 20±2.0 |  | 20±10 |  |

  - 检定装置

                - 检定电桥时，由标准器、辅助设备及环境条件等所引起的测量扩展不确定度（k=2）应不超过被检电桥允许基本误差的1/3。

                - 整体检定电桥时作标准器用的标准电阻箱，其准确度等级应满足表4的要求；并且选用的标准电阻箱，其读数位数应满足表7所规定的数据修约的要求。

表4 整体检定时标准电阻箱准确度等级

| 被检电桥准确度等级 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准电阻箱准确度等级 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  |
| 注：0.02级及以上等级电桥一般不采用整体检定，所以表中未列。 |  |  |  |  |  |  |  |

                - 按元件检定电桥时，各桥臂电阻元件的测量误差要求、选用标准电阻的准确度等级应满足表5要求。

表5 按元件检定时桥臂电阻测量要求

| 位置 | 准确度等级 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I盘 | 测量误差 | ±7×10-6 | ±1.7×10-5 | ±3×10-5 | ±7×10-5 |
|  | 修约位数 | 2×10-6 | 5×10-6 | 1×10-5 | 2×10-5 |
|  | 标准电阻 | 一等 | 二等 | 2×10-5 | —— |
| Ⅱ盘 | 测量误差 | ±7×10-6 | ±1.7×10-5 | ±3×10-5 | ±7×10-5 |
|  | 修约位数 | 2×10-6 | 5×10-6 | 1×10-5 | 2×10-5 |
|  | 标准电阻 | 一等 | 二等 | 2×10-5 | —— |
| Ⅲ盘 | 测量误差 | ±3×10-5 | ±7×10-5 | ±1.7×10-4 | ±3×10-4 |
|  | 修约位数 | 1×10-5 | 2×10-5 | 5×10-5 | 1×10-4 |
|  | 标准电阻 | 2×10-5 | —— | —— | —— |
| Ⅳ盘 | 测量误差 | ±3×10-4 | ±3×10-4 | ±3×10-4 | ±3×10-3 |
|  | 修约位数 | 1×10-4 | 1×10-4 | 1×10-4 | 1×10-3 |
| Ⅴ盘 | 测量误差 | ±3×10-3 | ±3×10-3 | ±3×10-3 | ±3×10-2 |
|  | 修约位数 | 1×10-3 | 1×10-3 | 1×10-3 | 1×10-2 |
| Ⅵ盘 | 测量误差 | ±3×10-2 | ±3×10-2 | ±3×10-2 | —— |
|  | 修约位数 | 1×10-2 | 1×10-2 | 1×10-2 | —— |
| 量程变换器 | 测量误差 | ±5×10-6 | ±8×10-6 | ±1.7×10-5 | ±5×10-5 |
|  | 修约位数 | 1×10-6 | 2×10-6 | 5×10-6 | 1×10-5 |
|  | 标准电阻 | 一等 | 一等 | 二等 | 2×10-5 |
| 注：①表中“标准电阻”指在按元件检定电桥采用替代法或置换法时，所选用的标准电阻准确度等级； ②表中“修约位数”指各测量盘的第一点，其它各点的末位数与第一点末位数对齐； ③表中“测量误差”优于±7×10-5时，可直接测量，所以表中“标准电阻”均未列； ④准确度等级低于0.05级的电桥，一般采用整体检定法检定，所以表中均未列入。 |  |  |  |  |  |

                - 按元件检定的电桥，采用替代法或置换法检定时，测量时所用仪器引起的误差不应超过被检电阻元件允许误差的1/10。

                - 检定电桥时，指零仪灵敏度引起的误差不应超过允许误差的1/10。

                - 检定装置的残余电势，开关接触电阻变差、连接导线电阻、绝缘电阻引起的泄漏及静电等因素所引起的误差，都不应超过允许误差的1/20。

                - 在检定电桥的整个过程中，流过标准器的电流均不应超过它们的允许值。如果对此没有明确规定，则不应超过相当于0.05 W功率的电流，但不得大于0.5 A。

                - 在保证测量扩展不确定度的条件下，允许采用其它的误差分配方法。

  - 测量绝缘电阻时，对测试仪器的要求

采用直流电压值为500 V的10级绝缘电阻表。

7.2 检定项目

电桥检定项目见表6。

表6 检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观及线路检查 | + | + | + |
| 绝缘电阻 | + | - * | - |
| 绝缘电阻对整体误差影响 | + | + | - |
| 内附指零仪灵敏度 | + | + | + |
| 内附指零仪阻尼时间 | + | + | - |
| 内附指零仪漂移 | + | + | - |
| 内附指零仪抖动 | + | + | - |
| 基本误差 | + | + | + |
| 注：①“+”表示检定；“-”表示可不检定。 ②“*”表示电桥经修理后，需检定。 |  |  |  |

7.3 检定方法

- 准备

电桥在检定环境条件下，放置不少于24 h。

- 外观及线路检查

- 外观及铭牌检查

用目测的方法检查，电桥应符合6.1.1和6.1.2的规定；同时还应检查电桥外露部件及插销接触状况。

- 线路检查

用电阻表检查电桥内部电阻元件，不应有开路或短路的现象，电桥实际线路和铭牌线路（或使用说明书上的线路）相符合。对于装有内附指零仪的电桥，还应检查调零结构是否正常。

- 绝缘电阻检定

    - 绝缘电阻测量

按7.1.3的要求，选取绝缘电阻表，按6.2规定的测量部位，测量其绝缘电阻，绝缘电阻表上的读数应在电压施加后（1~2）min之间进行。

    - 绝缘电阻对整体误差影响的检定

- 将被检电桥外壳接地（如果被检电桥的外壳是绝缘材料制成，而且无接地端钮，则将电桥放在金属板上，金属板再接地），在被检电桥测量端钮处，接上数值等于电桥准确度等级的有效量程中测量上限值的电阻，调节测量盘使电桥平衡，此时，指零仪的灵敏度不应低于10格/（c %Rx）,当内附指零仪达不到此要求时，必须有外接指零仪的接口。随后另取一根接地线分别接到被检电桥各接线端钮（制造单位规定不允许接地的端钮除外），观察指零仪的偏转所引起的变差，若不大于被检电桥允许基本误差的1/10，则认为改电桥的绝缘电阻对整体误差影响试验合格。

- 电桥绝缘电阻对整体误差影响试验

- 泄漏电流屏蔽线路对整体误差影响的检定

对测量上限大于1 MΩ的，且带有泄漏电流屏蔽线路的电桥，取最大有效量程的基准值，首先根据制造单位提供的测量线路接好泄漏电流屏蔽线路，调节标准电阻箱的电阻值使指零仪平衡，指零仪的灵敏度要求同a）。然后断开泄漏电流屏蔽线路，观察指零仪的偏转所引起的变差，若不大于被检电桥允许误差的10%，则认为该电桥的绝缘电阻对整体误差影响试验合格。

- 内附指零仪

                - 灵敏度

在电桥测量端接上阻值为各有效量程的基准值的电阻器，调节测量盘使电桥平衡。当改变电桥测量盘（或被测电阻）的c％时（c为被检量程的准确度等级），指零仪的偏转应不小于2分格（1分格不得小于1mm）。每个有效量程均需进行内附指零仪灵敏度检定。电桥各有效量程的供电电压应根据制造单位的规定。

                - 阻尼时间

在电桥规定的使用电压及有效量程内，电桥测量端上接上电阻测量上限，当电桥平衡时，改变电桥测量盘（或被测电阻）使内附指零仪的指针偏转至满度，切断电桥供电电源，测量指针从满度回到距零位线≤1 mm的时间，只有两端式或四端式的电桥，时间应不超过4 s；对同时具有两端式和四端式的电桥，时间应不超过6 s。每个有效量程均需进行内附指零仪阻尼时间检定。

                - 电子放大式内附指零仪的零位漂移及指针抖动

对具有电子放大式内附指零仪的电桥，试验其零位漂移及指针抖动方法是：在接通指零仪的供电电源后，按5.3.4.1条预热时间预热，调节指零仪指零，过10 min后，观察指针的偏转情况，同时观察指针是否有肉眼看得出的抖动，观察结果应符合5.3.4.2及5.3.4.3的要求。

- 基本误差的检定

基本误差的检定方法一般分为整体检定、按元件检定两种。

                - 整体检定

按7.1.2.2的要求选用合适的标准电阻箱，对电桥的全检量程及其它量程进行检定。

- 全检量程的确定及检定

全检量程为对所有测量盘的示值均需一一检定的量程。

对于两端式电桥，全检量程一般取电桥准确度等级最高的量程，通常选取1 kΩ或10 kΩ量程；对于四端式电桥，全检量程一般取电桥最高准确度等级的最大量程。

全检量程的检定：按照使用要求，先将标准电阻箱及被检电桥所有步进盘从头到尾来回转动数次，使其接触良好，再将标准电阻箱作为RX接入图1或图2的线路中。调节标准电阻箱的步进盘使电桥平衡，将标准电阻箱的示值与被检电桥的所有测量盘的全部示值相比较（对具有滑线盘的电桥仅检定有数字标记的刻度点）。

- 其它量程的检定

其它量程的检定仅限于通过检定求出该量程与全检量程的量程系数比。方法是在被检电桥的第一个测量盘内选取三个示值（其中一个示值必须是基准值，其余二个应在基准值附近），同样用标准电阻箱的示值去比较，求出该示值的实际值，用下式计算量程系数比M。

式中：   M——被检电桥某一量程对全检量程的量程系数比；

、、——被检电桥第一个测量盘在全检量程时所检得的实际值；

、、——被检电桥第一个测量盘在欲求量程系数比的量程下，所检得的实际值。

上述三个比值互相之差以相对误差表示时，不应超过（c/3）％（c为被检量程的准确度等级）。若超过，则必须找出原因后重检，或对该量程进行全检。若标准电阻箱的准确度等级比被检电桥高10倍，则允许只检定基准值一个点，并据此求出其量程系数比。

- 整体检定电桥时应注意的几个问题

- 注意连接导线电阻、开关接触电阻及标准电阻箱的残余电阻对检定结果的影响，检定时所选用的测量线电阻应可能小。

- 整体检定四端式电桥时，跨线电阻不应超过制造单位的规定，当制造单位没有明确规定时，跨线电阻应不大于标准电阻（即图2中的RS电阻）与被测电阻和的1/5，但不得大于0.01 Ω。

- 在检定四端式电桥时，如果标准电阻箱的调节细度不够，允许调节被检电桥最后一、二个测量盘，使电桥平衡，此时电桥测得读数与标准电阻箱示值之差就是被检电桥示值的误差。

- 最大综合误差的计算

最大综合误差按（4）、（5）式进行计算：

式中：——被检电桥最大(绝对值)正、负相对误差；

——被检电桥量程系数比中最大(绝对值)正、负相对误差；

——被检电桥全检量程内第一、二个测量盘中最大(绝对值)综合正、负相对误差。

在挑选被检电桥最大(绝对值)正相对误差时，若无正号相对误差，则挑选最小(绝对值)的负号相对误差；在挑选被检电桥最大(绝对值)负相对误差时，若无负号相对误差，则挑选最小的正号相对误差。

测量盘一般由多个十进盘组成，起主要作用的是第一、第二个测量盘。为了简化计算，测量盘的最大(绝对值)综合误差仅从第一、第二个测量盘中求得。

第一、第二个测量盘的最大(绝对值)综合误差按下列方法计算：

当第一个测量盘的最大(绝对值)相对误差大于或等于第二个测量盘的最大(绝对值)相对误差时，第一、第二个测量盘的最大(绝对值)综合相对误差则为第一个测量盘的最大(绝对值)相对误差，即：

当第二个测量盘的最大(绝对值)相对误差大于第一个测量盘的最大(绝对值)相对误差时，即：

则可近似按下式求出第一、第二两个测量盘的最大(绝对值)综合正、负相对误差

式中：——第一个测量盘中最大(绝对值)相对误差点所在的电阻标称值；

——第二个测量盘中最大(绝对值)绝对误差点所在的电阻标称值；

——在第二测量盘中最大(绝对值)正、负绝对误差。

相对误差以修约，都不应超过电桥有效量程内的允许误差。

                - 按元件检定

按元件检定的电桥，必须找出电桥的节点（又称顶点），确定检定时的接线位置，如图1、图2，两端式电桥是要对A、B、C、D节点之间的AB、CD、DA的电阻进行检定，四端式电桥则是要对A、B、C、D、E、F节点之间的AC、BD、AF、BE的电阻进行检定。部分常见电桥的节点和接线位置见附录C。

根据标准装置的设备条件，参照附录A～附录B中介绍的测量电桥电阻元件的方法，或其他符合7.1.2.1要求的测量方法，得到被检电桥单个元件的电阻值。

- 测量盘电阻元件及测量盘R0电阻的测量

测量盘电阻元件可以单个测量，也可以累计测量，选择的原则是：

- 根据表5的规定，选用相应准确度等级的标准电阻及测量用仪器，测量各测量盘的累计电阻值。

- 若被检电桥测量盘结构上允许按单个电阻元件测量，则可利用同标称值的标准电阻，通过标准电阻测量仪器采用替代法进行测量。

- 如果由于缺少相应准确度等级的电阻测量仪器以致无法直接累计测量，且被检电桥结构上又不允许按单个电阻元件进行测量时，则可采用同标称值标准电阻，通过电阻测量仪器采用置换法进行测量。

- 测量盘R0电阻可用0.1级四端式电桥直接进行测量，也可用最大允许误差为±0.1%（测量10mΩ电阻时）的数字式电阻测试仪进行测量。重复测量三次，每次测量前将各测量盘来回转动数次，取三次测量结果的平均值作为测量盘的R0电阻值。

注：R0电阻为电桥测量盘示值均为零时，所测得的电阻值。

- 检定数据必须计算每个测量盘电阻的累计值（或累计修正值），上述累计值都不应包括R0电阻。

- 量程变换器电阻的测量

根据表5的规定，当有相应等级的电阻测量仪器时，可以直接进行测量；或用同标称值标准电阻通过电阻测量仪器，采用替代法进行测量。

- 电桥最大(绝对值)综合误差计算

- 两端式电桥最大(绝对值)综合误差

两端式电桥的原理图见图1，电阻测量的计算公式为：

- 求出测量盘R的最大(绝对值)正、负相对误差

测量盘的最大(绝对值)正、负综合误差计算方法同7.3.5.1的最大(绝对值)综合误差计算方法。

- 求出量程变换器R1及R2中最大(绝对值)正、负相对误差，即：

- 按下述公式进行计算，求出被检电桥的最大(绝对值)综合正、负相对误差。

最大(绝对值)综合正号相对误差

最大(绝对值)综合负号相对误差

- 按元件检定四端式电桥最大(绝对值)综合误差计算

四端式电桥的原理图见图2，被测电阻的计算公式为：

四端式电桥最大(绝对值)综合误差计算步骤如下.

- 求出内附标准电阻RS中的最大(绝对值)正、负相对误差，即：

若被检电桥内无此标准电阻，则RS的相对误差取为零。

- 求出测量盘的外臂最大(绝对值)正、负相对误差[方法同7.3.5.1的最大(绝对值)综合误差计算方法]。即：

由于四端式电桥的内、外臂是同步的，根据测量盘的外臂最大(绝对值)正、负相对误差所在点，找出相对应的测量盘内臂的相对误差，误差符号可能是正，也可能是负。即：

右上角(+)或(-)是根据及对应找出的R的误差，因此加上括号。

- 求出量程变换器的外臂最大(绝对值)正、负相对误差，即：

由于四端式电桥的内、外臂是同步的，根据量程变换器的外臂最大(绝对值)正、负相对误差所在点，找出相对应的量程变换器内臂的相对误差，误差符号可能是正，也可能是负。即：

右上角(+)或(-)加上括号的原因同b）。

- 按下式计算，求出四端式电桥的最大(绝对值)正、负相对误差：

式中：K——系数，按制造单位规定，若没有规定时，K取0.2。

以上计算时，当测量盘R0电阻不大于0.02 Ω，则二个测量盘均已扣除电桥的R0电阻；测量盘R0电阻大于0.02Ω，则第一个测量盘应包含R0电阻，第二个测量盘扣除电桥的R0电阻。

                - 整体核验

按元件检定的电桥，它与实际使用情况不尽相符，因此检定后必须进行整体核验。

在电桥全检量程的电阻测量上、下限，选用比被检电桥高二个以上准确度等级的标准电阻，接入被检电桥测量端进行测量，测量的数据引入电桥的相应修正值，然后将引入修正值后的测量数据与标准电阻实际值相比较，它们之间的相对差值不应超过（c/2）％。

≤％

式中   R——在被检电桥上测得标准电阻的数据（注意必须引入被检电桥相应各桥臂的修正值）；

RS——标准电阻实际值，一般为标准电阻证书值（注意测量时温度影响的修正）。

若上式＞（c/2）％，则必须找出原因后重检。

                - 在保证7.1.2.1条所提出的测量扩展不确定度的条件下，允许用本规程以外的方法进行检定。如有争议时，以本规程规定的方法为准。

7.4 检定结果处理

  - 计算测量结果的数据，求出被检电桥示值的修正值或实际值，必要时还应引入标准电阻或测量仪器的修正值。

  - 检定数据修约时应采用四舍五入及偶数法则，修约到允许误差的1/10。按元件检定数据修约见表3；整体及半整体检定数据修约见表7。在判断电桥合格或不合格时，一律以修约后的数据为准。

表7 整体检定数据修约位数

| 准确度等级 测量盘 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ盘 | 2×10-5 | 5×10-5 | 1×10-4 | 2×10-4 | 5×10-4 | 1×10-3 |
| Ⅱ盘 | 2×10-5 | 5×10-5 | 1×10-4 | 2×10-4 | 2×10-4 | 1×10-3 |
| Ⅲ盘 | 1×10-4 | 2×10-4 | 5×10-4 | 1×10-3 | 1×10-3 | 5×10-3 |
| Ⅳ盘 | 1×10-3 | 1×10-3 | 1×10-3 | 1×10-2 | 1×10-2 | — |
| Ⅴ盘 | 1×10-2 | — | — | — | — | — |
| 量程系数比 | 2×10-5 | 5×10-5 | 1×10-4 | 2×10-4 | 5×10-4 | 1×10-3 |
| 注：①上述数据修约是对每个测量盘的第一点，其它各点的末位数与第一点末位数对齐。 |  |  |  |  |  |  |

  - 整体检定的电桥，全检量程各盘测量误差若不超过表1中的允许误差，且量程系数比误差均不超过相应量程的准确度等级，则该电桥基本误差肯定合格，不必再计算最大（绝对值）综合误差；否则，应从第一、第二盘检定数据计算最大（绝对值）综合误差，若超过电桥准确度等级，则电桥基本误差不合格；若第三个及以后的测量盘相对误差超过表1中的允许误差，则电桥基本误差不合格。

  - 按元件检定的电桥，若电阻元件误差均小于表2中的允许误差，则该电桥基本误差肯定合格，不必再计算最大（绝对值）综合误差；否则，应从第一、第二盘检定数据计算最大（绝对值）综合误差，若超过电桥准确度等级，则电桥基本误差不合格；若第三个及以后的测量盘相对误差超过表1中的允许误差，则电桥基本误差不合格。

  - 所有检定项目合格时，判定该电桥合格，出具检定证书；若有一项不合格则判为不合格，出具检定结果通知书，并注明不合格情况。0.1级及以下等级的电桥，检定证书或检定结果通知书上可不给出检定数据。0.02级及以上等级的电桥，初次送检（包括缺少上一年检定证书的、超周期送检的和刚修理过的）电桥检定结果合格的，出具检定证书，但不予定级，并在检定证书上注明：“基本误差合格，年稳定度未经考察暂不定级”。

  - 0.02级及以上等级的电桥，经连续二年检定且检定结果均合格的，按下列三种情况处理：

                - 其年稳定度小于或等于允许基本误差的1/2者，出具检定证书并定级。

                - 其年稳定度大于允许基本误差的1/2，但小于允许基本误差时，但出具检定证书并定级，但检定周期缩短为半年。

                - 其年稳定度大于允许基本误差时，出具检定证书，但不予定级，并在检定证书上注明：“年稳定度大于允许基本误差，不予定级”。

  - 考核电桥年稳定度时，采用整体检定的电桥，测量盘与量程系数比分别考核；采用按元件检定的电桥以元件电阻来考核，而不是以最大综合误差来考核。

  - 被检电桥进行后续检定后，检定结果不合格，根据用户申请，允许降一级使用，但在降到下一级时，必须全部符合该级别的各项技术要求，同时仍可出具检定证书，并在检定证书上注明该电桥已降到的等级。

  - 对进口的电桥，根据其外观特征及检定结果，按本规程技术要求进行定级，但不得高于原有的等级，建议如表8所示。

表8 进口电桥可定的等级建议

| 外观特征 （有效读数位数或测量盘） | 可定的等级 |
| --- | --- |
| 六位 五位 四位及以下 | 0.005级；0.01级；0.02级 0.02级；0.05级 0.1级及以下 |

7.5 检定周期

电桥的检定周期一般不超过一年。

附录A 用置换法测量电桥电阻

在对电桥测量盘按元件检定，而被测量盘的结构上不允许按单个元件测量(无法获得每个电阻元件电位触头)的情况下，可用与被测量电阻同标称值的标准电阻以及电阻电桥、自动电桥等电阻测量仪器采用置换法进行检定。

采用置换法进行检定实质上就是被测电阻元件通过电阻测量仪器与标准电阻进行比较，它的测量准确度主要取决于标准电阻，而且在测量结果中不包含连接导线与被测量盘的残余电阻。

当被检电桥测量盘单个电阻大于100Ω时，可采用两端式电桥进行测量，如图A1。

图A1    两端式电桥置换法测量电桥电阻

RS—标准电阻，其两根电位端导线应尽量相等；MX—被检电桥测量盘，图中仅画出一个盘；

r—连接导线电阻；K——开关，接触电阻小；R’s——标称值与RS相同的辅助电阻。

此外，R0为被检电桥测量盘的R0电阻（图中未画出）。

检定步骤

                - 开关K倒向⑴，被检测量盘示值置0；

                - 用电桥测量得RX0

（A1）

                - 开关K倒向⑵，被检电桥测量盘示值置1；

                - 再次平衡电桥，测得RX1

（A2）

（A1）-（A2）移项得

（A3）

令

则                                               （A4）

式中 R1——被检测量盘的第一只电阻实际值。

根据同样的方法可检得被检测量盘第二至第十只电阻实际值，然后将R1、R2…R10相加，即为被检测量盘各输出点电阻累计实际值。

对于电阻值≤100Ω的测量盘，可用四端式电桥置换法进行，其测量原理和步骤与两端式电桥相同，见图A2

图A2      四端式电桥置换法测量电桥电阻

MX—被检测量盘；RS——标准电阻；M——辅助电阻箱

采用恒流式电阻测量仪器进行置换测量时，可不接辅助电阻，测量原理如图A3所示，测量步骤与两端式电桥相同。

图A3      电阻测量仪器置换法测量电桥电阻

附录B 用恒流源、数字电压表法测量电阻

用恒流源、数字电压表法测量电阻的基本原理如图B1所示：

图B1   恒流源、数字电压表测量电阻原理图

用恒流源、数字电压表法测量电阻可按图B1的线路连接，图中恒流源为可调式高精度稳流电源，RS为标准电阻，RX为被测电阻，K为转换开关。该方法是用数字电压表测量被测电阻RX和标准电阻RS上的电压降UX和US，并计算其值。当标准电阻值与电压降之比皆为已知，则被测电阻值可按下式进行计算：

（B1）

按此工作原理可方便地检定电桥被测点的电阻值。

附录C 常见电桥节点和接线位置

图C1、图C2分别为QJ36型、QJ19型直流电桥简化线路图，按元件检定电桥电阻时，接线位置可参考表C1和表C2。

图C1 QJ36电桥简化线路图

图C2 QJ19电桥简化线路图

表C1  QJ36电桥按元件检定接线位置

| 电桥电阻 | C1测量端 | P1测量端 | C2测量端 | P2测量端 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 端子4 | 端子6 | 端子1 | 端子9 | R外置最小值，K4闭合 |
| R2 | 端子3 | 端子7 | 端子2 | 端子1 | 端子1、2短接 |
| R外 | 端子3 | 端子4 | 端子6 | 端子8 | 端子3、4短接，K2闭合 |
| R内 | 端子2 | 端子7 | 端子5 | 端子10 | R2置最小值 |

表C2  QJ19电桥按元件检定接线位置

| 电桥电阻 | C1测量端 | P1测量端 | C2测量端 | P2测量端 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 端子8 | 端子5 | 端子3 | 端子10 | R外置最小值，K4闭合 |
| R2 | 端子7 | 端子2 | 端子4 | 端子3 | R内置最小值 |
| R外 | 端子1 | 端子5 | 端子8 | 端子7 | 端子7、8短接，K2闭合 |
| R内 | 端子1 | 端子2 | 端子6 | 端子7 | K3闭合 |

附录D 直流电桥检定原始记录格式

直流电桥检定原始记录格式

1.整体检定

| 外观及线路检查 |  |
| --- | --- |
| 绝缘电阻 |  |
| 绝缘电阻对整体误差影响试验 |  |
| 介电强度试验 |  |
| 内附指零仪灵敏度试验 |  |
| 内附指零仪阻尼时间试验 |  |
| 内附指零仪漂移试验 |  |
| 内附指零仪抖动试验 |  |

| 基本误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.全检量程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测 量 盘 序 号 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 实 际 值 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 二.其它量程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 量程系数比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定温度 ℃ 相对湿度 ％ |  |  |  |  |  |  |  |

2.按元件检定

| 外观及线路检查 |  |
| --- | --- |
| 绝缘电阻 |  |
| 绝缘电阻对整体误差影响试验 |  |
| 介电强度试验 |  |

| 基本误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.量程变换器电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二.内附标准电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值RS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三.测量盘电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘序数 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
| 外 臂 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 臂 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量盘R0电阻：外臂 Ω 第一次： Ω；第二次： Ω；第三次： Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内臂 Ω 第一次： Ω；第二次： Ω；第三次： Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 ℃ 相对湿度 ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录E 直流电桥检定证书（内页）格式

直流电桥检定证书（内页）格式

1.整体检定

| 一．全检量程： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量盘 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 实 际 值 | 序号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 二.其它量程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程系数比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定温度 ℃ 相对湿度 ％ |  |  |  |  |  |  |  |

2.按元件检定

| 一.量程变换器电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二.测量盘电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘序数 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
| 外 臂 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 臂 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量盘R0电阻：外臂 Ω 内臂 Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 ℃ 相对湿度 ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录F 直流电桥检定结果通知书（内页）格式

直流电桥检定结果通知书（内页）格式

1.整体检定

| 一．全检量程： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量盘 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 实 际 值 | 序号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 二.其它量程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程系数比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三.不合格项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定温度 ℃ 相对湿度 ％ |  |  |  |  |  |  |  |

2.按元件检定

| 一.量程变换器电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际值R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二.测量盘电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘序数 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
| 外 臂 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 臂 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量盘R0电阻：外臂 Ω 内臂 Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四.不合格项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 ℃ 相对湿度 ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |