直流电桥（按元件检定）测量结果的不确定度评定

# 1  概述

1.1  测量依据：依据本规程方法对直流电桥的测量不确定度进行评定。

1.2  环境条件：温度：(20±0.5)℃，相对湿度：(40～60)%。

1.3  测量标准：二等标准电阻，测量范围：（10-3～105）Ω，最大允许误差：±0.001%；精密电阻电桥，测量范围：1Ω~110MΩ，准确度等级：0.002级。

1.4  被测对象：QJ36直流电桥（以直流电桥的量程变换器元件10000 Ω为例），测量范围：（10-3～105）Ω，准确度等级：0.02级。

1.5  测量过程：0.02级直流电桥的量程变换器元件允许误差为5×10-5，采用同标称值替代法法进行测量，利用电桥对被测量电桥和二等标准电阻分别进行测量，得到两者的差值，然后和二等标准电阻的实际值相加，即可得到被测电桥量程变换器的结果。

# 2  测量模型

被测量电桥量程变换器RX与二等标准电阻RN和差值d的函数关系为

式中：RX——被测直流电桥量程变换器的实际值Ω；

RN——二等标准电阻的实际值Ω；

d——由电桥测得的二等标准电阻与被测电桥量程变换器的差值Ω。

# 3  不确定度来源及评定

# 测量不确定度主要来源包括：

- 二等标准电阻引入；

- 精密电阻电桥引入；

- 直流电桥测量重复性引入；

- 测量时电阻因温度差及温度系数产生的差值引入。

3.1  二等标准电阻RN引入

二等标准电阻引入的不确定度RN来源主要是：上级传递二等标准电阻所引起的传递不确定度分项u(RN1)，二等标准电阻的基本误差限(即年变化指标)所引起的标准不确定度分项u(RN2)，均采用B类方法进行评定。

3.1.1  标准不确定度分项u(RN1)的评定

二等标准电阻经上级检定，检定证书给出的传递相对不确定度为0.5×10-5，包含因子k=2，则标准不确定度u(RN1)为

3.1.2标准不确定度分项u(RN2)的评定

二等标准电阻的基本误差限为±1×10-5，即半宽度为1×10-5×104Ω，经上级多年检定均合格，故在此区间内可认为服从正态分布，包含因子k=2，则标准不确定度u(RN2)为

3.1.3  标准不确定度u(RN)的计算

测量10000Ω时，标准不确定度分量u(RN)为

3.2  差值d引入的不确定度

差值d的不确定度来源主要是：被测直流电桥的测量重复性引起的标准不确定度uA；精密电阻电桥准确度等级引入u(d1)；测量时因温度差及温度系数产生的差值引起的标准不确定度分项u(d2)。

3.2.1  标准不确定度分项uA的评定

uA可以通过连续测量得到测量列，采用A类方法进行评定。在此项不确定度中，已包含电桥测量盘，检流计分辨力所引起的不确定度。

对一台直流电桥量程变换器R1即10000Ω电阻，连续测量10次，每次测量均在充分旋转直流电桥量程变换器的测量盘后进行测量。得到测量列(单位为Ω)：-0.09，-0.10，-0.08，-0.09，-0.08，-0.07，-0.10，-0.08，-0.07，-0.09。则平均值为

单次实验标准差为

3.2.2  标准不确定度分项u(d1)的评定

主要由精密电阻电桥的准确度等级引入，HY2501精密电阻电桥准确度等级为0.002级，概率分布为均匀分布，则其引入的标准不确定度为

3.2.3  标准不确定度分项u(d2)的评定

二等标准电阻在测量电桥量程变换器时，与上级在检定时环境温度有所不同。上级在检定二等标准电阻时环境温度为(20±0.1)℃，而测量电桥量程变换器时的环境温度为(20±0.5)℃，其最大温差为0.6℃，查锰铜丝温度系数表可得到差值，采用B类方法进行评定。

查表可得每0.1℃的相对差为1×10-6，则半宽度为6×10-6，在此区间内得到的数据是可信的，所以可认为是正态分布，包含因子k=2，则标准不确定度u(d2)为

# 4  合成标准不确定度的评定

4.1  灵敏系数

数学模型：RX=RN+d

灵敏系数：，

4.2  标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表4-1

表4-1 标准不确定度汇总表

| 标准不确定 度u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度 | ci | ¦ci¦u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(RN) u(RN1) u(RN2) | / 二等标准电阻溯源引入 二等标准电阻基本误差极限 | 5.59×10-2Ω 2.5×10-2Ω 5×10-2Ω | 1 | 5.59×10-2Ω |
| u(d) uA u(d1) u(d2) | 被测直流电阻箱的测量重复性 精密电阻电桥引入 温度差和温度系数 | 3.40×10-2Ω 1.08×10-2Ω 1.16×10-2Ω 3×10-2Ω | 1 | 3.40×10-2Ω |

4.3 合成标准不确定度的计算

输入量RN与d彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式得到：

# 5  扩展不确定度的确定

扩展不确定度U为：

# U=k·uc(RX)=2×uc(RX)=2×6.55×10-2Ω≈0.15Ω

# 6  测量不确定度的报告与表示：

直流电桥测量结果的扩展不确定度为：

# U=0.15Ω (k=2)

相对扩展不确定度为：

(k=2)

直流电桥（整体检定）测量结果的不确定度评定

# 1  概述

1.1 测量依据：依据本规程方法对直流电桥的测量不确定度进行评定。

1.2 环境条件：温度为（20±2.0）℃，相对湿度(40～60)%。

1.3 测量标准：HY16505型宽范围精密电阻箱，0.01级。

1.4 被测对象： QJ57型直流电阻电桥（以×103量程第一个测量盘第10点为例），准确度等级为0.05级。

1.5 测量方法: 用宽范围精密电阻箱作标准，调节宽范围精密电阻箱测量盘，使检流计指零，从宽范围精密电阻箱上读取实测值，被检直流电阻电桥的示值减去宽范围精密电阻箱的实际值可得直流电阻电桥的示值误差。

1.6 评定结果的使用：在符合上述条件下的测量结果，一般可直接使用本不确定度的评定方法。

# 2  测量模型

式中：——被检直流电阻电桥的示值误差；

RX——被检直流电阻电桥的示值；

RN——标准器的实际值。

# 3  不确定度来源及评定

- 被测直流电桥的测量重复性；

- 宽范围精密电阻箱准确度引入；

3.1被测直流电桥引入的标准不确定度u(RX)的评定

主要由被测直流电桥的测量重复性引入。可通过连续测量得到测量列，采用A类方法进行评定。检流计分辩力等引起的不确定度也包括在连续测量列的分散性中，故不再分析其影响。

对一台QJ57型直流电阻电桥，准确度等级为0.05级，选择量程×103，测量第一盘第十点且连续测量10次，每次均在充分旋转直流电桥的各测量盘后进行测量。得到测量列：999.984、999.994、999.996、999.993、999.997、999.992、999.984、999.988、999.983、999.985Ω。该测量列的平均值

单次实验标准差

=0.0054Ω。

则不确定度分量u(RX)=s=0.0054Ω

3.2 宽范围精密电阻箱引入的标准不确定度u(RN)的评定

主要由宽范围精密电阻箱标准器的误差引起的。可根据使用说明书给出的准确度等级来评定，因此应采用B类方法进行评定。

由使用说明书得：在1000Ω点所在标准电阻的准确度等级为0.01级，在此区间内服从均匀分布，取包含因子k=，则

=0.058Ω

# 4  合成标准不确定度的评定

4.1 灵敏系数

测量模型

灵敏系数，

4.2 标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于下表

| 标准不确定度分量 u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度(Ω) |  | (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(RX) | 被检直流电桥的测量重复性 | 0.0054 | 1 | 0.0054 |
| u(RN) | 宽范围精密电阻箱准确度等级引入 | 0.058 | -1 | 0.058 |

4.3 合成标准不确定度的计算

输入量RX与RN彼此独立不相关,所以合成标准不确定度可按下式得到：

=0.059Ω

标准不确定度应以相对值给出，换算得

=0.0059%

# 5  扩展不确定度的评定

取置信因子k=2，扩展不确定度为：。

则在1000Ω点的相对扩展不确定度：≈0.015%

# 6  测量不确定度的报告与表示

直流电桥（量程×102，第10点）的相对示值误差测量结果的扩展不确定度为：

0.015%  (k=2)