《谐波有功电能表检定装置》计量检定规程编写说明

一、任务来源

《谐波有功电能表检定装置》国家计量检定规程的编写任务来源于全国电磁计量技术委员会MTC18（电磁）函[2025]21号《关于成立<直流电桥检定规程>等19项国家计量技术规范编制工作组的通知》，由浙江省质量科学研究院、广东电网有限责任公司计量中心、中国电力科学研究院有限公司等单位负责编写。

二、采纳国际建议说明

无

三、规程起草的必要性

在实现双碳目标的宏伟蓝图下，新型电网的构建正面临着前所未有的机遇和挑战。随着分布式新能源、新能源汽车充电站等非线性负荷的大规模使用，谐波问题的复杂性和不确定性对电能的精准计量构成了严峻挑战。

电能计量是电网经济核算的依据，其准确度直接关系到电力供需双方的经济利益，而由于谐波的存在，一方面会对现有安装式电能表内部电路产生影响，从而导致计量不准，另一方面会降低电网质量、增加电力系统的功率损耗，因此谐波电能的计量准确性受到了广泛关注。

如今静止式谐波电能表已经生产并投入使用，早在2013年与2015年分别发布实施了国家标准与检定规程，而用于检定静止式谐波电能表的标准表与装置的标准与规程却一直缺失。为此，起草谐波有功电能表检定装置（以下简称“谐波装置”）检定规程，可以为谐波电能量值从标准器层面上提供溯源依据，填补高等级谐波电能量传的空白，从而建立起完整的谐波电能量值溯源体系，为电能精准计量与电网稳定运行提供重要的技术支撑。

四、规程主要技术依据及原则

JJG 597—2025 交流电能表检定装置检定规程

GB/T 17215.302—2024 电测量设备（交流）特殊要求 第2部分：静止式谐波有功电能表

GB/T 44992—2024 谐波有功电能表检验装置

五、规程起草工作过程

2025年1月，成立《谐波有功电能表检定装置检定规程》国家检定规程编制工作组，工作组围绕前期基础工作开展讨论，明确测量设备和测量方法、资料收集、行业调研的范围和重点，制定规程编写计划。

2025年2月，根据前期行业调研，确定3家谐波装置生产厂家（宁波伟吉电力科技有限公司、浙江涵普电力科技有限公司和长沙天恒测控技术有限公司），同各厂家初步沟通，明确规程起草需覆盖的试验项目。

2025年4月，与福建省计量科学研究院讨论JJF（闽）1071—2015《谐波分析仪校准规范》，明确规程草稿中的术语定义、谐波电能测量点的设定等。

2025年6月至7月，针对宁波伟吉、浙江涵普测试中出现的三相三线测量模式输出方式、典型波形3电流脉冲波因最大峰值问题导致电流跳档、典型波形5的谐波电能计量方法差异性、典型波形7输出参数设置等具体技术问题，与企业技术团队进行交流。

2025年8月，召开“谐波有功电能表检定装置检定规程”启动会。会上明确工作组任务分工，汇报前期测试情况。针对规程草稿中术语定义、单次谐波有功电能基本误差测量点、测量范围、谐波电能三相三线测量方法等问题进行讨论。会后根据会议讨论结果，修改完善规程内容，形成规程初稿。

2025年10月，赴长沙天恒交流谐波电压和谐波电流采样原理和谐波电能计量影响量分析，明确波形失真度对于谐波电能计量来说没有实际意义。

2025年11月，赴广东电网有限责任公司计量中心，针对实际电网中谐波情况数据展开数据分析，了解实际电网中谐波次数的情况和现有谐波电能监测方式。根据实际情况，确定具有代表性的谐波次数。

2026年1月，与中国计量科学研究院交流谐波电能溯源方案，确保溯源链不间断。同月，结合JJG 597—2025新规程实施，与河南省计量科学研究院交流两者的共性问题。

2026年4月，对前期的试验数据进行整理和归纳，对规程草案稿进行全面梳理、修改和完善，解决前期遗留的技术问题，统一规程表述规范，形成《谐波有功电能表检定装置检定规程（征求意见稿）》。

六、规程主要内容

1 范围；2 引用文件；3 术语和计量单位；4概述；5 计量性能要求；6 通用技术要求；7 计量器具控制

七、规程要点及说明

1.范围

考虑到台湾地区电网频率为60Hz，且保持与JJG 597—2025中的额定频率一致，本章明确了本规程适用于基波频率为50Hz和60Hz的谐波有功电能表检定装置。

2.术语和计量单位

最大电流、控制量限这2个术语引用JJG 597—2025。

基波电压、基波电流、基波功率因数角、谐波电压、谐波电流、谐波功率因数角的术语来源于GB/T 17215.302—2024和GB/T 44992—2024。

3.概述

为了明确测量对象，本章阐述了谐波装置的定义以及模块组成。

4.检定项目

谐波装置的检定同时检定基波和谐波，即JJG 597—2025《交流电能表检定装置检定规程》和本规程同时使用，故不在本规程中单独重复规定基波所有试验项目的技术指标和检定方法。

谐波装置的开展对象是工作用静止式谐波有功电能表，参照JJG 1106—2015《工作用静止式谐波有功电能表》检定项目确定本规程检定项目。

对于谐波装置，在正弦波情况下，给某一特定谐波次数施加谐波电压含量和谐波电流含量，来复现实际电网情况，此时波形已被改变，故对谐波装置进行波形失真度考量意义不大。谐波装置更关注某一谐波次数下的谐波电压含量、谐波电流含量、谐波功率因数角等参数与设定值之间是否满足要求。

表1

| 项目 |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识、外观和结构检查 |  | + | + | + |
| 绝缘 | 绝缘电阻 | + | + | - |
|  | 交流电压试验 | + | - | - |
| 通电性能检查 |  | + | + | + |
| 监视示值误差和显示 |  | + | + | - |
| 输出 | 三相谐波装置的相序 | + | - | - |
|  | 功率稳定度 | + | + | - |
| 基本误差 | 单次谐波有功电能基本误差 | + | + | + |
|  | 组合谐波有功电能基本误差 | + | + | + |
| 测量重复性 |  | + | + | - |
| 多路输出的一致性 |  | + | + | - |

5.检定条件

根据GB/T 44992—2024和JJG 597—2025中规定的参比条件，修改确定规程的参比条件。

6.谐波装置及配套谐波标准表的准确度等级

考虑到目前市场上已经存在0.1级的谐波装置，所以规程相比于GB/T 44992—2024新增0.1级谐波装置的各项计量性能指标。

参考GB/T 44992—2024和JJG 597—2025，确定对于0.5级及以下的装置，配套的谐波标准表准确度等级要比谐波装置高一等级。

7.功率稳定度

瓦秒法从其原理上看，主要通过标准功率和标准时间积分计算电能，对装置基波及各次谐波下瞬时功率准确度、相位跟随准确性和时间同步的要求极高，而谐波装置在高次谐波工况下的相位误差、幅值误差会显著放大，无法满足瓦秒法对瞬时功率稳态、高准确度溯源的严苛要求，故不考虑瓦秒法。

8.标准测时器

因功率稳定度中不考虑瓦秒法，故不对标准测时器作要求。

9.确定检定项目计量性能与检定方法

9.1监视示值误差与显示

参考GB/T 44992—2024中表26谐波参数示值误差限，确定第5.3条监视示值误差与显示中监视示值误差限要求，明确了谐波电压幅值、谐波电流幅值、谐波功率因数角的示值误差应为相对于基波的含有率基础上的绝对误差。通过试验验证，对于谐波功率因数角，2次~60次的示值误差能满足±0.5°，故对于高次谐波无需增加放大系数。

9.2 单次谐波有功电能基本误差

为清晰准确地表示谐波装置的谐波电流测量范围，本章给出电能基本误差的电流测量范围为10mA~ 0.4Imax。因单次谐波误差放大系数公式H=1+0.01h，计算结果必然存在两位小数，若仅保留一位小数，直接舍去百分位有效尾数，会人为截断误差限值真实计算值，因此单次谐波有功电能基本误差的误差限要求保留两位小数。

考虑基本误差的测量点要覆盖谐波标准表的测量范围，且要符合电网谐波真实情况，包括：在新能源侧，5次谐波和11次谐波，5次谐波为主要的最大频次点，11次谐波为极值频次点；在用户侧，5次谐波为主要的最大频次点，3次谐波为极值频次点；最大频次为偶次的谐波比较少，且含量一般不高，主要为奇次谐波，2次谐波为典型的偶次谐波。综合以上两个因素，给出了表11中的检定单次谐波有功电能基本误差的负载点，谐波次数主要为：2、3、5、7、11、25、31、41、N。因谐波装置在其潮流方向的计量性能表现与正向潮流方向具有一致性，且实际检定工作量非常大，故只测量基波正潮流方向下的单次谐波有功电能基本误差。

关于电压、电流档位设置的问题：在做单次谐波有功电能基本误差试验中，调定的最大谐波电压含量为10%，最大谐波电流含量为40%，会导致全波电压和全波电流有效值最大分别为1.004U1和1.077I1，并且不同谐波次数下的波形和峰值也具有其特殊性，谐波装置的全波峰值或有效值有可能超过实际物理量程档位，为了保证测量一致性，故在测量单次谐波有功电能时，电流档位设置需要比测量基波电能时高一档。

在三相三线平衡负载条件下，为使（第）3次及（第）3的倍数次谐波有功电能值可测量，谐波有功电能表检定装置应按V型输出线电压和电流，在基波功率因数为1时，基波线电压与电流同相（即UabUab与Ia间相位差为0，Ucb与Ic间相位差为0）。设置方式为基波电压Uab和Ucb的夹角为60°，基波电压Uab与Ia的夹角为0°，在测谐波电能时，要求Uab1和Ia1的夹角、Ucb1和Ic1的夹角都符合谐波功率因数角要求。

因JJG 1106—2015与GB/T 44992—2024中，调定负载点不包括不平衡负载的0.8C，故谐波装置不平衡负载点暂不考量0.8C。

9.3组合谐波有功电能基本误差

在所有组合谐波有功电能基本误差试验中，谐波装置配套的谐波标准表应工作在对应典型波形全波有效值的量程档位下。

9.3.1 典型波形3的谐波电压、谐波电流档位

典型波形3电流脉冲波具有瞬时峰值大的特点，在常规档位下易因最大峰值超量程引发电流跳档，存在损坏谐波标准表、中断试验的风险。为保障试验过程安全稳定，保护核心计量设备，将基波电流设为5A，可有效降低峰值冲击，是电流波形在物理量程内稳定运行。

9.3.2典型波形5的谐波电能计量方法

根据现有的规范性文件，典型波形5存在正向谐波有功电能和反向谐波有功电能，故对其的计量方法也存在差异性。为了能够准确表示该典型波形下的计量性能，选择ΣPh即合成谐波有功电能来进行计算。

9.3.3典型波形7的输出设置

根据现有的规范性文件，典型波形7的设定参数中基波的电压初相角和电流初相角不为0°，谐波装置实际无法输出。为能正确输出该波形，且实际计算功率值与规范性文件中功率理论值一致，都为负功率。因此在设定时以基波电压为零相位，将0.93的值加到基波电流初相位上，得到基波电压和基波电流夹角为-32.37°，基波功率因数为0.84461L。计算过程如下：

u=U0+2U1sin2πft+φU1+h=2n2Uh1U1sin(h2πft+φU1+φUh)，

i=I0+2I1sin2πft+φI1+h=2n2Ih1I1sin(k2πft+φI1+φIh)，

U3=0.93*3 + (-86.4) = -83.61；I3=-31.44*3+93.6= -0.72，

谐波功率因数角φU3I3= (-83.61) –(– 0.72) = -82.89，

反推基波电压为0°时，U3初相角= -0.93*3 -86.4 = -89.19

基波电压为0°时，电流I3实际相角为 = -89.19 - (-82.89) = -6.3

基波电流I1的初相角为-31.44 – 0.93 = -32.37

谐波电流I3的初相角为 -6.3 – (-32.37*3) = 90.81。

因此，典型波形7的设定值见表2。

表2

| 谐波次数 | 电压含有率(%) | 电压谐波初相角(°) | 电流含有率(%) | 电流谐波初相角(°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0.00 | 100 | -32.37 |
| 3 | 1.63 | -89.19 | 52.12 | 90.81 |
| 5 | 0.54 | 96.14 | 17.37 | -83.85 |
| 7 | 0.54 | -85.72 | 17.24 | 94.29 |
| 9 | 0.32 | 99.62 | 10.34 | -80.38 |
| 11 | 0.32 | -82.24 | 10.21 | 97.76 |
| 13 | 0.23 | 103.09 | 7.29 | -76.90 |
| 15 | 0.22 | -78.77 | 7.16 | 101.24 |
| 17 | 0.17 | 106.57 | 5.57 | -73.42 |
| 19 | 0.17 | -75.29 | 5.43 | 104.72 |
| 21 | 0.14 | 110.04 | 4.44 | -69.94 |
| 23 | 0.13 | -71.82 | 4.31 | 108.20 |
| 25 | 0.11 | 113.52 | 3.65 | -66.47 |
| 27 | 0.11 | -68.34 | 3.52 | 111.67 |
| 29 | 0.10 | 116.99 | 3.05 | -62.99 |
| 31 | 0.09 | -64.87 | 2.93 | 115.15 |
| 33 | 0.08 | 120.47 | 2.58 | -59.51 |
| 35 | 0.08 | -61.39 | 2.46 | 118.63 |
| 37 | 0.07 | 123.94 | 2.20 | -56.03 |
| 39 | 0.07 | -57.92 | 2.08 | 122.10 |
| 41 | 0.06 | 127.41 | 1.88 | -52.56 |

10. 带载能力

参考GB/T 44992—2024和JJG 597—2025中监视示值误差、功率稳定度、基本误差等试验方法，确定各试验项目的带载情况。

11. 检定周期的确定

根据JJF 1002-2010《国家检定规程编写导则》和JJF 1139-2026《计量器具检定周期确定原则和方法》要求，谐波装置在检定程序、使用和维护方法、环境要求等方面与常见的交流电能表检定装置类似，且需要与JJG 597-2025《交流电能表检定装置检定规程》配套使用，因此采用借用间隔法确定谐波装置的检定周期。谐波装置首次检定后1年进行第一次后续检定。若连续两次周期检定，基本误差均不超过4/5最大允许误差时，检定周期调整为2年；若连续两次周期检定，基本误差大于4/5最大允许误差时，或装置使用频繁达到任意月平均工作时间在200h以上的，检定周期调整为1年。

《谐波有功电能表检定装置检定规程》编制工作组

2026年4月20日