《谐波有功电能表检定装置检定规程》

试验验证报告

检定规程编制工作组

2026年04月

《谐波有功电能表检定装置检定规程》试验验证报告

- 试验目的

选取谐波有功电能表检定装置（以下简称：“谐波装置”）作为试验对象，按检定规程中规定的主要项目进行试验，验证检定规程中各条款的正确性和可行性。

- 试验方法

按照检定规程的要求进行试验。

- 试验时间

# 2025年09月~2026年02月

- 试验地点

# 浙江涵普电力科技有限公司

# 宁波伟吉电力科技有限公司

- 试验人员

# 浙江省质量科学研究院 刘新野、周恒骥

- 试验过程

6.1 环境条件

环境温度：（21~25）℃；湿度：（45~65）%RH

6.2 测量所用标准装置及辅助试验设备

标准装置及辅助设备的主要技术参数见表1。

表1 标准装置及辅助设备的主要技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相谐波标准电能表 | WJ-HEM-01 | 测量范围：3×(57.7~380)V，3×(0.005~100)A； 谐波次数：2次~50次 |
| 2 | 三相标准功率电能表 | RX-33 | 测量范围：3×(57.7~380)V，3×(0.001~150)A； 谐波次数：2次~50次 |
| 3 | 示波器 | DSO5034A | DC电压：1M Ω： ± 1mV～ ±200V， 50Ω： ± 1mV～ ± 5V |
| 4 | 绝缘电阻测试仪 | FLUKE 1508 | 测量范围:50V/100V/250V/500V/1000V，(10~10000)Ω |
| 5 | 智能耐压测试仪 | AN9602 | 测量范围：(0.5~5)kV，(5~100)mA |

6.3 试验项目

试验项目如下表2。

表2 验证试验项目

| 序号 | 试验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 标识、外观和结构检查 |
| 2 | 绝缘电阻 |
| 3 | 交流电压试验 |
| 4 | 通电性能检查 |
| 5 | 监视示值误差和显示 |
| 6 | 三相谐波装置的相序 |
| 7 | 功率稳定度 |
| 8 | 基本误差 |
| 8.1 | 单次谐波有功电能基本误差 |
| 8.2 | 组合谐波有功电能基本误差 |
| 9 | 测量重复性 |
| 10 | 多路输出的一致性 |

6.4 试验回路

三相谐波

功率源

谐波标准电能表

被测谐波

标准电能表

误差计算系统

输出

谐波功率

输出谐波

电能脉冲

输出谐波

电能脉冲

由谐波装置输出稳定功率给被检谐波有功标准电能表（以下简称：“谐波标准表”）。工作时装置配套谐波标准表与被检谐波标准表处于同一电压电流回路中。谐波功率源同时给谐波标准表和被检谐波标准表输出相同量值的谐波电压和谐波电流即谐波功率，该功率值经过相同时间的积分分别在两块表中累计成谐波电能量值，谐波电能量值通过脉冲形式输出到误差计算器，通过比较脉冲，计算出被检谐波标准表相对于装置配套谐波标准表的相对示值误差。

图1 试验回路框图

6.5 试验数据

# 详细试验数据见附录。

- 试验结论

本次试验共选择2种不同规格的谐波装置，试验结果表明2台仪器的10项计量特性均具有可操作性。

通过试验，验证了谐波装置通用技术条件相应条款制定是可靠的、准确的。

附录1：试验数据一

1.样品信息及试验条件

样品名称: 谐波电能表检定装置 ；

型号:  PTC-8320H ；编号： 2510463 ；出厂日期：  2025.10  ；

生产单位： 浙江涵普电力科技有限公司

环境温度： 21.8 ℃，相对湿度： 55 %

试验日期：2025年11月03日；

试验人员： 刘新野、周恒骥 ；

试验地点： 浙江涵普电力科技有限公司B幢3楼车间 。

2.试验项目

2.1标识、外观和结构检查

表1 标识、外观和结构检查

| 试验要求 | 试验结果 |
| --- | --- |
| 铭牌标识 | 符合 |
| 谐波装置设有接地端钮，并标明接地符号 | 符合 |
| 谐波装置的输出端子开关、旋钮、按键、接口等控制和调节机构应有明确标识 | 符合 |
| 谐波装置的电能脉冲输出端子应有明确标识，并在合适的位置给出谐波装置的电能常数 | 符合 |
| 谐波配套的标准器放置位置应固定，用于被检表的支（台）架应保证被检表的可靠连接 | 符合 |
| 谐波装置的结构应整齐合理、线路正确、联接可靠 | 符合 |
| 结论 | 符合 |

2.2绝缘电阻

表2 绝缘电阻（交流电压试验前）

| 试验部位 | 试验电压 | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 谐波装置的电源输入电路和不通电的外露金属部件之间 | 1kV | ＞500MΩ |
| 谐波装置的输出电路和不通电的外露金属部件之间 | 1kV | ＞500MΩ |
| 可触及的带电部件和不通电的外露金属部件之间 | 1kV | ＞500MΩ |
| 谐波装置的电源输入电路和谐波装置的输出电路之间 | 1kV | ＞500MΩ |
| 结论 | 符合 |  |

2.3交流电压试验

表3 交流电压试验

| 试验部位 | 试验电压 | 试验时间 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谐波装置的电源输入电路和不通电的外露金属部件之间 | 2kV | 1 min | 无破坏性放电现象 |
| 谐波装置的输出电路和不通电的外露金属部件之间 | 2kV | 1 min | 无破坏性放电现象 |
| 可触及的带电部件和不通电的外露金属部件之间 | 2kV | 1 min | 无破坏性放电现象 |
| 谐波装置的电源输入电路和谐波装置的输出电路之间 | 2kV | 1 min | 无破坏性放电现象 |
| 结论 | 符合 |  |  |

表4 绝缘电阻（交流电压试验后）

| 试验部位 | 试验电压 | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 谐波装置的电源输入电路和不通电的外露金属部件之间 | 1kV | ＞500MΩ |
| 谐波装置的输出电路和不通电的外露金属部件之间 | 1kV | ＞500MΩ |
| 可触及的带电部件和不通电的外露金属部件之间 | 1kV | ＞500MΩ |
| 谐波装置的电源输入电路和谐波装置的输出电路之间 | 1kV | ＞500MΩ |
| 结论 | 符合 |  |

2.4通电性能检查

表5 通电性能检查

| 试验要求 | 试验结果 |
| --- | --- |
| 各功能及未挂表电压回路 | 符合 |
| 谐波装置的显示、显示值与分辨力 | 符合 |
| 量程切换功能 | 符合 |
| 谐波装置的软件控制功能 | 符合 |
| 结论 | 符合 |

2.5监视示值误差和显示

2.5.1谐波电压示值误差

表6 电压示值误差

| 基波电压U1 (V) | 谐波电压 含有率(%) | 谐波次数 | 相对误差(%) |  |  | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A相 | B相 | C相 |  |
| 380 | 5 | 2 | -0.002 | 0.001 | 0.002 | ±0.1 |
|  |  | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ±0.1 |
|  |  | 50 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | ±0.1 |
| 220 | 5 | 2 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | ±0.1 |
|  |  | 5 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | ±0.1 |
|  |  | 50 | -0.001 | 0.050 | 0.000 | ±0.1 |
| 100 | 5 | 2 | -0.002 | 0.001 | 0.001 | ±0.1 |
|  |  | 5 | -0.001 | 0.001 | 0.000 | ±0.1 |
|  |  | 50 | -0.003 | 0.001 | -0.004 | ±0.1 |
| 57.7 | 5 | 2 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | ±0.1 |
|  |  | 5 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ±0.1 |
|  |  | 50 | -0.003 | -0.002 | 0.001 | ±0.1 |
| 结论 |  |  | 符合 |  |  |  |

2.5.2谐波电流示值误差

表7 电流示值误差

| 基波电流I1 (A) | 谐波电流 含有率(%) | 谐波次数 | 相对误差(%) |  |  | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A相 | B相 | C相 |  |
| 100 | 40 | 2 | 0.002 | 0.014 | -0.005 | ±0.1 |
|  |  | 5 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | ±0.1 |
|  |  | 50 | 0.000 | 0.028 | -0.001 | ±0.1 |
| 5 | 40 | 2 | 0.001 | -0.006 | -0.007 | ±0.1 |
|  |  | 5 | -0.001 | -0.003 | -0.002 | ±0.1 |
|  |  | 50 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | ±0.1 |
| 0.1 | 40 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.2 |
|  |  | 5 | -0.006 | 0.003 | 0.005 | ±0.2 |
|  |  | 50 | -0.008 | -0.010 | -0.013 | ±0.2 |
| 0.1 | 10 | 2 | -0.002 | -0.003 | 0.001 | ±0.2 |
|  |  | 5 | 0.004 | -0.004 | 0.008 | ±0.2 |
|  |  | 50 | -0.006 | -0.005 | 0.000 | ±0.2 |
| 结论 |  |  | 符合 |  |  |  |

2.5.3谐波功率因数角示值误差

表8 谐波功率因数角示值误差

| 基波电压(V) | 基波电流(A) | 基波功率因数 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波功率因数角(°) | 谐波次数 | 绝对误差(°) |  |  | 误差限(°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A相 | B相 | C相 |  |
| 220 | 100 | 1 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | -0.21 | -0.17 | -0.13 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | -0.01 | -0.02 | -0.14 | ±0.5 |
| 220 | 100 | 1 | 5 | 40 | 60 | 2 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | -0.13 | -0.14 | -0.09 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 0.08 | -0.14 | -0.06 | ±0.5 |
| 220 | 100 | 1 | 5 | 40 | 323.13 | 2 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | -0.17 | -0.14 | -0.12 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | -0.07 | 0.00 | -0.12 | ±0.5 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | -0.05 | 0.02 | -0.07 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | -0.04 | 0.07 | ±0.5 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 60 | 2 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | -0.04 | -0.07 | -0.08 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | ±0.5 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 323.13 | 2 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | -0.01 | -0.06 | -0.03 | ±0.5 |
| 220 | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 0.12 | 0.06 | 0.30 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | -0.17 | -0.05 | ±0.5 |
| 220 | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 60 | 2 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | -0.06 | -0.07 | -0.04 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | ±0.5 |
| 220 | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 323.13 | 2 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | ±0.5 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  |  |

2.5.4谐波有功功率示值误差

表9 谐波有功功率示值误差

| 基波电压(V) | 基波电流(A) | 基波功率因数 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波功率因数 | 输出谐波功率(W) | 谐波次数 | 相对误差(%) |  |  | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A相 | B相 | C相 |  |
| 220 | 100 | 1 | 5 | 40 | 1 | 440 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ±0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.003 | 0.005 | -0.001 | ±0.2 |
| 220 | 100 | 1 | 5 | 40 | 0.5L | 220 | 2 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | ±0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | ±0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.003 | -0.003 | 0.036 | ±0.2 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 1 | 22 | 2 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | ±0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | ±0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ±0.2 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 0.5L | 11 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ±0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ±0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ±0.2 |
| 220 | 0.1 | 1 | 5 | 40 | 1 | 0.44 | 2 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.002 | 0.000 | -0.001 | ±0.5 |
| 220 | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0.11 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.5 |
| 220 | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 0.5L | 0.055 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.5 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  |  |

2.6三相谐波装置的相序

在基波电压220V，基波电流5A，基波功率因数1，谐波电压含有率5%，谐波电流含有率40%，谐波功率因数1的条件下，查看向量图，谐波装置实际输出的相序与指示一致。

2.7功率稳定度

表10 功率稳定度

| 基波电压(V) | 基波电流(A) | 基波功率因数 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波功率因数 | 谐波次数 | 合分相 | 输出功率稳定度(%) | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 1 | 2 | A相 | 0.06 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | B相 | 0.04 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | C相 | 0.04 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合相 | 0.02 | 0.2 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 1 | 5 | A相 | 0.15 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | B相 | 0.02 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | C相 | 0.14 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合相 | 0.09 | 0.2 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 1 | 50 | A相 | 0.01 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | B相 | 0.01 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | C相 | 0.01 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合相 | 0.01 | 0.2 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | A相 | 0.06 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | B相 | 0.05 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | C相 | 0.05 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合相 | 0.02 | 0.2 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 0.5L | 5 | A相 | 0.15 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | B相 | 0.02 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | C相 | 0.12 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合相 | 0.08 | 0.2 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 0.5L | 50 | A相 | 0.01 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | B相 | 0.01 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | C相 | 0.01 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合相 | 0.00 | 0.2 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |

2.8基本误差

2.8.1单次谐波有功电能基本误差

表11 单次谐波有功电能基本误差（三相四线）

| 基波 电压 (V) | 基波 电流 (A) | 基波 功率 因数 | 合分相 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波 功率 因数 | 谐波次数 | 基本误差(%) | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 100 | 1.0 | 合相 | 5 | 40 | 1.0 | 2 | 0.02 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.04 | ±0.30 |
| 220 | 100 | 1.0 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.08 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.04 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.04 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.02 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.18 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.16 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.08 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.16 | ±0.45 |
| 220 | 100 | 1.0 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | -0.04 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | -0.02 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | -0.10 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.06 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | -0.08 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.04 | ±0.45 |
| 220 | 100 | 1.0 | 分A | 5 | 40 | 1.0 | 5 | -0.02 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.45 |
| 220 | 100 | 1.0 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.12 | ±0.60 |
| 220 | 100 | 1.0 | 分B | 5 | 40 | 1.0 | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.16 | ±0.45 |
| 220 | 100 | 1.0 | 分B | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.04 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.20 | ±0.60 |
| 220 | 100 | 1.0 | 分C | 5 | 40 | 1.0 | 5 | 0.02 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.06 | ±0.45 |
| 220 | 100 | 1.0 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.22 | ±0.60 |
| 220 | 50 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.30 |
| 220 | 20 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.04 | ±0.30 |
| 220 | 10 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.30 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 10 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.30 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 2 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.30 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.02 | ±0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.02 | ±0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.30 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.04 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.04 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.02 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.18 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.08 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.04 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.08 | ±0.45 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | -0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | -0.08 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.45 |
| 220 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.02 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.45 |
| 220 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.04 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.04 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.02 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.18 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.06 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.02 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.04 | ±0.60 |
| 220 | 5 | 1 | 分B | 5 | 40 | 1 | 2 | -0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.45 |
| 220 | 5 | 1 | 分B | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.02 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.04 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.04 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.20 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.10 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.06 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.08 | ±0.60 |
| 220 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.02 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.02 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.04 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.04 | ±0.45 |
| 220 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.08 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.06 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.04 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.18 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.08 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.06 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.14 | ±0.60 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 10 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.30 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.30 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.30 |
| 220 | 2 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.30 |
| 220 | 1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.30 |
| 220 | 0.5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.30 |
| 220 | 0.2 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.30 |
| 220 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.30 |
| 220 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.04 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.04 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.02 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.18 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.12 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.12 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.12 | ±0.45 |
| 220 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | -0.08 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.06 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | -0.06 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.08 | ±0.45 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.45 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.08 | ±0.60 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分B | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.02 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.45 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分B | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.12 | ±0.60 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.02 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.45 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.12 | ±0.60 |
| 220 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 10 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.30 |
| 57.7 | 100 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.02 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.12 | ±0.30 |
| 57.7 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.04 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | -0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.02 | ±0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.02 | ±0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.30 |
| 57.7 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.08 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.08 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.10 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.20 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.26 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.32 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.40 | ±0.45 |
| 57.7 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | -0.04 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | -0.06 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | -0.12 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.20 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | -0.14 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.14 | ±0.45 |
| 57.7 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.02 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.45 |
| 57.7 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 2 | -0.02 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | -0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.02 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.18 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.24 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.28 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.34 | ±0.60 |
| 57.7 | 5 | 1 | 分B | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.02 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.45 |
| 57.7 | 5 | 1 | 分B | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.08 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.10 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.14 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.22 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.28 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.36 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.38 | ±0.60 |
| 57.7 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 2 | -0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.06 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.45 |
| 57.7 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.06 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.08 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.08 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.16 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.18 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.28 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.32 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.44 | ±0.60 |
| 57.7 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.04 | ±0.30 |
| 57.7 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.04 | ±0.30 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |

表11 单次谐波有功电能基本误差（三相三线）

| 基波 电压 (V) | 基波 电流 (A) | 基波 功率 因数 | 合分相 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波 功率 因数 | 谐波次数 | 基本误差(%) | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | -0.02 | ±0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.02 | ±0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.02 | ±0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.04 | ±0.30 |
| 100 | 100 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.04 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.04 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.08 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.10 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.06 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.32 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.12 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.38 | ±0.45 |
| 100 | 100 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | -0.04 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | -0.08 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | -0.14 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.04 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | -0.16 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.45 |
| 100 | 100 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 5 | -0.04 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.06 | ±0.45 |
| 100 | 100 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.08 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.24 | ±0.60 |
| 100 | 100 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.45 |
| 100 | 100 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.10 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.26 | ±0.60 |
| 100 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | -0.02 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.02 | ±0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.02 | ±0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.02 | ±0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.04 | ±0.30 |
| 100 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.08 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.06 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.10 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.16 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.06 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.18 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.16 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.12 | ±0.45 |
| 100 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | -0.04 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | -0.04 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | -0.06 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | -0.10 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.18 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | -0.06 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.45 |
| 100 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.04 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.02 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.06 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | -0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.08 | ±0.45 |
| 100 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.10 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.04 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.10 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.14 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.04 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.22 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.12 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.14 | ±0.60 |
| 100 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 2 | -0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.04 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.02 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.02 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.06 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.45 |
| 100 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.06 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.06 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.10 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.16 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.06 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.14 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.20 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.10 | ±0.60 |
| 100 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | -0.02 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.04 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.30 |
| 100 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.04 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.08 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.14 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.08 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.22 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.22 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.18 | ±0.45 |
| 100 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | -0.02 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | -0.06 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | -0.12 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.10 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | -0.12 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.12 | ±0.45 |
| 100 | 0.1 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.45 |
| 100 | 0.1 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.08 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.20 | ±0.60 |
| 100 | 0.1 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.02 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.08 | ±0.45 |
| 100 | 0.1 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.08 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.14 | ±0.60 |
| 380 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | -0.02 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.02 | ±0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.02 | ±0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.02 | ±0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.04 | ±0.30 |
| 380 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.04 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | -0.02 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.08 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.06 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.45 |
| 380 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | -0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.04 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.08 | ±0.45 |
| 380 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.02 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.06 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | -0.04 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.12 | ±0.45 |
| 380 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.08 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | -0.04 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.14 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.04 | ±0.60 |
| 380 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 2 | -0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.04 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.02 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.02 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.02 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.08 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.45 |
| 380 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.08 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.02 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | -0.02 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.04 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.12 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.08 | ±0.60 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |

2.8.2组合谐波有功电能基本误差

表12 组合谐波有功电能基本误差

| 基波电压(V) | 基波电流(A) | 基波功率因数 | 组合谐波类型 | 合分相 | 基本误差(%) | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 5 | 1 | 典型波形1 | 合相 | -0.02 | ±0.3 |
|  |  |  |  | 分A | -0.06 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分B | -0.04 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分C | 0.00 | ±0.4 |
| 220 | 5 | 1 | 典型波形2 | 合相 | 0.02 | ±0.3 |
|  |  |  |  | 分A | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分B | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分C | 0.02 | ±0.4 |
| 220 | 5 | 1 | 典型波形3 | 合相 | -0.08 | ±0.3 |
|  |  |  |  | 分A | -0.04 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分B | -0.04 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分C | -0.16 | ±0.4 |
| 220 | 5 | 1 | 典型波形4 | 合相 | -0.02 | ±0.3 |
|  |  |  |  | 分A | -0.02 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分B | -0.02 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分C | -0.02 | ±0.4 |
| 220 | 5 | 1 | 典型波形5 | 合相 | 0.00 | ±0.3 |
|  |  |  |  | 分A | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分B | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分C | 0.02 | ±0.4 |
| 220 | 5 | 1.0 | 典型波形6 | 合相 | -0.02 | ±0.3 |
|  |  |  |  | 分A | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分B | -0.02 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分C | 0.02 | ±0.4 |
| 220 | 5 | 1.0 | 典型波形7 | 合相 | 0.00 | ±0.3 |
|  |  |  |  | 分A | -0.04 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分B | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分C | -0.02 | ±0.4 |
| 结论 |  |  |  |  | 符合 |  |

2.9测量重复性

表13测量重复性

| 基波电压(V) | 基波电流(A) | 基波功率因数 | 合分相 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波功率因数 | 谐波次数 | 实验标准差s(%) | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.007 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.001 | 0.04 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.017 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.000 | 0.06 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |

2.10多路输出的一致性

表14 各路输出的单次谐波有功电能基本误差

| 表位 | 基波电压(V) |  | 基波电流(A) |  | 基波功率因数 |  | 合分相 |  | 谐波电压含有率(%) |  | 谐波电流含有率(%) |  | 谐波功率因数 |  | 谐波次数 |  | 基本误差(%) |  | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 1 |  | 5 |  | 0.00 |  | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.02 |  | ±0.30 |
|  | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 0.5L |  | 5 |  | 0.02 |  | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.12 |  | ±0.45 |
| 2 | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 1 |  | 5 |  | 0.00 |  | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.02 |  | ±0.30 |
|  | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 0.5L |  | 5 |  | 0.02 |  | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.12 |  | ±0.45 |
| 3 | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 1 |  | 5 |  | 0.00 |  | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.02 |  | ±0.30 |
|  | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 0.5L |  | 5 |  | 0.02 |  | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.10 |  | ±0.45 |
| 4 | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 1 |  | 5 |  | 0.02 |  | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.02 |  | ±0.30 |
|  | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 0.5L |  | 5 |  | 0.04 |  | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.12 |  | ±0.45 |
| 5 | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 1 |  | 5 |  | -0.02 |  | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.02 |  | ±0.30 |
|  | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 0.5L |  | 5 |  | 0.00 |  | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.10 |  | ±0.45 |
| 6 | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 1 |  | 5 |  | 0.02 |  | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.02 |  | ±0.30 |
|  | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 0.5L |  | 5 |  | 0.02 |  | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.12 |  | ±0.45 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  |
| 表15 各表位间谐波有功电能基本误差最大差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基波电压(V) |  | 基波电流(A) |  | 基波功率因数 |  | 合分相 |  | 谐波电压含有率(%) |  | 谐波电流含有率(%) |  | 谐波功率因数 |  | 谐波次数 |  | 最大差值(%) |  | 误差限(%) |  |
| 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 1 |  | 5 |  | 0.03 |  | 0.06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.00 |  | 0.09 |  |
| 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 0.5L |  | 5 |  | 0.03 |  | 0.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.00 |  | 0.14 |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  |  |

3.备注及说明

无。

附录2：试验数据二

1.样品信息及试验条件

样品名称: 三相谐波电能表检定装置 ；

型号:  WJHS-S902-206 ；编号： 2409181 ；出厂日期：  2024.07  ；

生产单位： 宁波伟吉电力科技有限公司

环境温度： 22.3 ℃，相对湿度： 49 %

试验日期：2025年12月03日；

试验人员： 刘新野、周恒骥 ；

试验地点： 宁波伟吉电力科技有限公司一楼车间 。

2.试验项目

2.1标识、外观和结构检查

表1 标识、外观和结构检查

| 试验要求 | 试验结果 |
| --- | --- |
| 铭牌标识 | 符合 |
| 谐波装置设有接地端钮，并标明接地符号 | 符合 |
| 谐波装置的输出端子开关、旋钮、按键、接口等控制和调节机构应有明确标识 | 符合 |
| 谐波装置的电能脉冲输出端子应有明确标识，并在合适的位置给出谐波装置的电能常数 | 符合 |
| 谐波配套的标准器放置位置应固定，用于被检表的支（台）架应保证被检表的可靠连接 | 符合 |
| 谐波装置的结构应整齐合理、线路正确、联接可靠 | 符合 |
| 结论 | 符合 |

2.2绝缘电阻

表2 绝缘电阻（交流电压试验前）

| 试验部位 | 试验电压 | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 谐波装置的电源输入电路和不通电的外露金属部件之间 | 1kV | ＞500MΩ |
| 谐波装置的输出电路和不通电的外露金属部件之间 | 1kV | ＞500MΩ |
| 可触及的带电部件和不通电的外露金属部件之间 | 1kV | ＞500MΩ |
| 谐波装置的电源输入电路和谐波装置的输出电路之间 | 1kV | ＞500MΩ |
| 结论 | 符合 |  |

2.3交流电压试验

表3 交流电压试验

| 试验部位 | 试验电压 | 试验时间 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谐波装置的电源输入电路和不通电的外露金属部件之间 | 2kV | 1 min | 无破坏性放电现象 |
| 谐波装置的输出电路和不通电的外露金属部件之间 | 2kV | 1 min | 无破坏性放电现象 |
| 可触及的带电部件和不通电的外露金属部件之间 | 2kV | 1 min | 无破坏性放电现象 |
| 谐波装置的电源输入电路和谐波装置的输出电路之间 | 2kV | 1 min | 无破坏性放电现象 |
| 结论 | 符合 |  |  |

表4 绝缘电阻（交流电压试验后）

| 试验部位 | 试验电压 | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 谐波装置的电源输入电路和不通电的外露金属部件之间 | 1kV | ＞500MΩ |
| 谐波装置的输出电路和不通电的外露金属部件之间 | 1kV | ＞500MΩ |
| 可触及的带电部件和不通电的外露金属部件之间 | 1kV | ＞500MΩ |
| 谐波装置的电源输入电路和谐波装置的输出电路之间 | 1kV | ＞500MΩ |
| 结论 | 符合 |  |

2.4通电性能检查

表5 通电性能检查

| 试验要求 | 试验结果 |
| --- | --- |
| 各功能及未挂表电压回路 | 符合 |
| 谐波装置的显示、显示值与分辨力 | 符合 |
| 量程切换功能 | 符合 |
| 谐波装置的软件控制功能 | 符合 |
| 结论 | 符合 |

2.5监视示值误差和显示

2.5.1谐波电压示值误差

表6 电压示值误差

| 基波电压U1 (V) | 谐波电压 含有率(%) | 谐波次数 | 相对误差(%) |  |  | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A相 | B相 | C相 |  |
| 380 | 5 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ±0.1 |
|  |  | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.1 |
|  |  | 50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.1 |
| 220 | 5 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ±0.1 |
|  |  | 5 | 0.000 | 0.001 | -0.001 | ±0.1 |
|  |  | 50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.1 |
| 100 | 5 | 2 | 0.001 | 0.000 | -0.001 | ±0.1 |
|  |  | 5 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | ±0.1 |
|  |  | 50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.1 |
| 57.7 | 5 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.1 |
|  |  | 5 | 0.000 | -0.001 | 0.001 | ±0.1 |
|  |  | 50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.1 |
| 结论 |  |  | 符合 |  |  |  |

2.5.2谐波电流示值误差

表7 电流示值误差

| 基波电流I1 (A) | 谐波电流 含有率(%) | 谐波次数 | 相对误差(%) |  |  | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A相 | B相 | C相 |  |
| 100 | 40 | 2 | 0.008 | 0.015 | 0.000 | ±0.1 |
|  |  | 5 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | ±0.1 |
|  |  | 50 | -0.018 | -0.010 | 0.006 | ±0.1 |
| 5 | 40 | 2 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | ±0.1 |
|  |  | 5 | -0.001 | 0.000 | -0.001 | ±0.1 |
|  |  | 50 | 0.010 | -0.008 | 0.015 | ±0.1 |
| 0.1 | 40 | 2 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | ±0.2 |
|  |  | 5 | -0.001 | 0.001 | 0.002 | ±0.2 |
|  |  | 50 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | ±0.2 |
| 0.1 | 10 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ±0.2 |
|  |  | 5 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | ±0.2 |
|  |  | 50 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | ±0.2 |
| 结论 |  |  | 符合 |  |  |  |

2.5.3谐波功率因数角示值误差

表8 谐波功率因数角示值误差

| 基波电压(V) | 基波电流(A) | 基波功率因数 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波功率因数角(°) | 谐波次数 | 绝对误差(°) |  |  | 误差限(°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A相 | B相 | C相 |  |
| 220 | 100 | 1 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | -0.02 | 0.14 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | -0.04 | 0.04 | 0.20 | ±0.5 |
| 220 | 100 | 1 | 5 | 40 | 60 | 2 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | ±0.5 |
| 220 | 100 | 1 | 5 | 40 | 323.13 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 60 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ±0.5 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 323.13 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
| 220 | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | ±0.5 |
| 220 | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 60 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | ±0.5 |
| 220 | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 323.13 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ±0.5 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  |  |

2.5.4谐波有功功率示值误差

表9 谐波有功功率示值误差

| 基波电压(V) | 基波电流(A) | 基波功率因数 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波功率因数 | 输出谐波功率(W) | 谐波次数 | 相对误差(%) |  |  | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A相 | B相 | C相 |  |
| 220 | 100 | 1 | 5 | 40 | 1 | 440 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ±0.2 |
| 220 | 100 | 1 | 5 | 40 | 0.5L | 220 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ±0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.000 | -0.001 | 0.003 | ±0.2 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 1 | 22 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.001 | -0.001 | 0.000 | ±0.2 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 0.5L | 11 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.2 |
| 220 | 0.1 | 1 | 5 | 40 | 1 | 0.44 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ±0.5 |
| 220 | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0.11 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.5 |
| 220 | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 0.5L | 0.055 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ±0.5 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  |  |

2.6三相谐波装置的相序

在基波电压220V，基波电流5A，基波功率因数1，谐波电压含有率5%，谐波电流含有率40%，谐波功率因数1的条件下，查看向量图，谐波装置实际输出的相序与指示一致。

2.7功率稳定度

表10 功率稳定度

| 基波电压(V) | 基波电流(A) | 基波功率因数 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波功率因数 | 谐波次数 | 合分相 | 输出功率稳定度(%) | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 1 | 2 | A相 | 0.01 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | B相 | 0.01 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | C相 | 0.01 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合相 | 0.01 | 0.2 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 1 | 5 | A相 | 0.02 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | B相 | 0.02 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | C相 | 0.01 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合相 | 0.02 | 0.2 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 1 | 50 | A相 | 0.04 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | B相 | 0.04 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | C相 | 0.04 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合相 | 0.03 | 0.2 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | A相 | 0.00 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | B相 | -0.01 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | C相 | 0.00 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合相 | 0.00 | 0.2 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 0.5L | 5 | A相 | 0.01 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | B相 | 0.00 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | C相 | 0.01 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合相 | 0.00 | 0.2 |
| 220 | 5 | 1 | 5 | 40 | 0.5L | 50 | A相 | -0.03 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | B相 | -0.01 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | C相 | -0.05 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合相 | -0.02 | 0.2 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |

2.8基本误差

2.8.1单次谐波有功电能基本误差

表11 单次谐波有功电能基本误差（三相四线）

| 基波 电压 (V) | 基波 电流 (A) | 基波 功率 因数 | 合分相 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波 功率 因数 | 谐波次数 | 基本误差(%) | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 100 | 1.0 | 合相 | 5 | 40 | 1.0 | 2 | 0.00 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | -0.02 | ±0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.02 | ±0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.04 | ±0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.06 | ±0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.08 | ±0.30 |
| 220 | 100 | 1.0 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | -0.02 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.04 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.08 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.14 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.18 | ±0.45 |
| 220 | 100 | 1.0 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | -0.02 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.02 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.06 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.08 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.10 | ±0.45 |
| 220 | 100 | 1.0 | 分A | 5 | 40 | 1.0 | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.45 |
| 220 | 100 | 1.0 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.60 |
| 220 | 100 | 1.0 | 分B | 5 | 40 | 1.0 | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.45 |
| 220 | 100 | 1.0 | 分B | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.60 |
| 220 | 100 | 1.0 | 分C | 5 | 40 | 1.0 | 5 | 0.02 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.06 | ±0.45 |
| 220 | 100 | 1.0 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.06 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.12 | ±0.60 |
| 220 | 50 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.30 |
| 220 | 20 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.30 |
| 220 | 10 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.30 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 10 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.30 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 2 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.30 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | -0.02 | ±0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.02 | ±0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.30 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | -0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | -0.02 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.45 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.02 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.45 |
| 220 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.02 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | -0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.45 |
| 220 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.60 |
| 220 | 5 | 1 | 分B | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.02 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | -0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.45 |
| 220 | 5 | 1 | 分B | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | -0.02 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | -0.02 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.02 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | -0.02 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.04 | ±0.60 |
| 220 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 2 | -0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.45 |
| 220 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 2 | -0.02 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.60 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 10 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.30 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.30 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.30 |
| 220 | 2 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.30 |
| 220 | 1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.30 |
| 220 | 0.5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.30 |
| 220 | 0.2 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.04 | ±0.30 |
| 220 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.04 | ±0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.06 | ±0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.08 | ±0.30 |
| 220 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.04 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.45 |
| 220 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.04 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.08 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.12 | ±0.45 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.06 | ±0.45 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.04 | ±0.60 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分B | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.08 | ±0.45 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分B | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.60 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.06 | ±0.45 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.60 |
| 220 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 10 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.08 | ±0.30 |
| 57.7 | 100 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.04 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.30 | ±0.30 |
| 57.7 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.02 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | -0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.30 |
| 57.7 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.02 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.45 |
| 57.7 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | -0.02 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.02 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.45 |
| 57.7 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.45 |
| 57.7 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.60 |
| 57.7 | 5 | 1 | 分B | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | -0.02 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.02 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.45 |
| 57.7 | 5 | 1 | 分B | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | -0.02 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.60 |
| 57.7 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | -0.02 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.02 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.45 |
| 57.7 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 2 | -0.02 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.02 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.02 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.02 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.08 | ±0.60 |
| 57.7 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.10 | ±0.30 |
| 57.7 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.10 | ±0.30 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |

表11 单次谐波有功电能基本误差（三相三线）

| 基波 电压 (V) | 基波 电流 (A) | 基波 功率 因数 | 合分相 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波 功率 因数 | 谐波次数 | 基本误差(%) | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.02 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | -0.02 | ±0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.04 | ±0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.08 | ±0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.14 | ±0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.16 | ±0.30 |
| 100 | 100 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.06 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.06 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | -0.04 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.10 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.14 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.30 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.40 | ±0.45 |
| 100 | 100 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.02 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | -0.02 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.06 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.10 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.16 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.22 | ±0.45 |
| 100 | 100 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.45 |
| 100 | 100 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.04 | ±0.60 |
| 100 | 100 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.06 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.14 | ±0.45 |
| 100 | 100 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.12 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.32 | ±0.60 |
| 100 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.30 |
| 100 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.45 |
| 100 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.02 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.45 |
| 100 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.45 |
| 100 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.60 |
| 100 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.45 |
| 100 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 2 | -0.02 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.02 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.02 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.02 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.60 |
| 100 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.04 | ±0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.06 | ±0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.10 | ±0.30 |
| 100 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.45 |
| 100 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.04 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.08 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.12 | ±0.45 |
| 100 | 0.1 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.06 | ±0.45 |
| 100 | 0.1 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.04 | ±0.60 |
| 100 | 0.1 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.06 | ±0.45 |
| 100 | 0.1 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.02 | ±0.60 |
| 380 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.30 |
| 380 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.45 |
| 380 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.02 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.45 |
| 380 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | -0.02 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | -0.02 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | -0.02 | ±0.45 |
| 380 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 2 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.60 |
| 380 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 2 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.45 |
| 380 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 2 | -0.02 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00 | ±0.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.00 | ±0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00 | ±0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 0.00 | ±0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 0.00 | ±0.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 0.00 | ±0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.00 | ±0.60 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |

2.8.2组合谐波有功电能基本误差

表12 组合谐波有功电能基本误差

| 基波电压(V) | 基波电流(A) | 基波功率因数 | 组合谐波类型 | 合分相 | 基本误差(%) | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 5 | 1 | 典型波形1 | 合相 | 0.00 | ±0.3 |
|  |  |  |  | 分A | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分B | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分C | 0.00 | ±0.4 |
| 220 | 5 | 1 | 典型波形2 | 合相 | -0.10 | ±0.3 |
|  |  |  |  | 分A | -0.02 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分B | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分C | 0.00 | ±0.4 |
| 220 | 5 | 1 | 典型波形3 | 合相 | 0.00 | ±0.3 |
|  |  |  |  | 分A | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分B | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分C | 0.00 | ±0.4 |
| 220 | 5 | 1 | 典型波形4 | 合相 | 0.00 | ±0.3 |
|  |  |  |  | 分A | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分B | -0.02 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分C | 0.00 | ±0.4 |
| 220 | 5 | 1 | 典型波形5 | 合相 | 0.00 | ±0.3 |
|  |  |  |  | 分A | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分B | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分C | 0.00 | ±0.4 |
| 220 | 5 | 1.0 | 典型波形6 | 合相 | 0.00 | ±0.3 |
|  |  |  |  | 分A | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分B | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分C | 0.00 | ±0.4 |
| 220 | 5 | 1.0 | 典型波形7 | 合相 | 0.00 | ±0.3 |
|  |  |  |  | 分A | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分B | 0.00 | ±0.4 |
|  |  |  |  | 分C | 0.00 | ±0.4 |
| 结论 |  |  |  |  | 符合 |  |

2.9测量重复性

表13测量重复性

| 基波电压(V) | 基波电流(A) | 基波功率因数 | 合分相 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波功率因数 | 谐波次数 | 实验标准差s(%) | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.001 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.003 | 0.04 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.001 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.002 | 0.06 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |

2.10多路输出的一致性

表14 各路输出的单次谐波有功电能基本误差

| 表位 | 基波电压(V) |  | 基波电流(A) |  | 基波功率因数 |  | 合分相 |  | 谐波电压含有率(%) |  | 谐波电流含有率(%) |  | 谐波功率因数 |  | 谐波次数 |  | 基本误差(%) |  | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 1 |  | 5 |  | 0.00 |  | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.00 |  | ±0.30 |
|  | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 0.5L |  | 5 |  | 0.00 |  | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.00 |  | ±0.45 |
| 2 | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 1 |  | 5 |  | -0.02 |  | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | -0.02 |  | ±0.30 |
|  | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 0.5L |  | 5 |  | -0.02 |  | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | -0.02 |  | ±0.45 |
| 3 | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 1 |  | 5 |  | -0.02 |  | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.00 |  | ±0.30 |
|  | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 0.5L |  | 5 |  | -0.02 |  | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | -0.02 |  | ±0.45 |
| 4 | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 1 |  | 5 |  | 0.00 |  | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | -0.02 |  | ±0.30 |
|  | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 0.5L |  | 5 |  | -0.02 |  | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | -0.02 |  | ±0.45 |
| 5 | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 1 |  | 5 |  | -0.02 |  | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | -0.02 |  | ±0.30 |
|  | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 0.5L |  | 5 |  | -0.02 |  | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | -0.02 |  | ±0.45 |
| 6 | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 1 |  | 5 |  | 0.00 |  | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | -0.02 |  | ±0.30 |
|  | 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 0.5L |  | 5 |  | -0.02 |  | ±0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | -0.02 |  | ±0.45 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  |
| 表15 各表位间谐波有功电能基本误差最大差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基波电压(V) |  | 基波电流(A) |  | 基波功率因数 |  | 合分相 |  | 谐波电压含有率(%) |  | 谐波电流含有率(%) |  | 谐波功率因数 |  | 谐波次数 |  | 最大差值(%) |  | 误差限(%) |  |
| 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 1 |  | 5 |  | 0.01 |  | 0.06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.01 |  | 0.09 |  |
| 220 |  | 5 |  | 1 |  | 合相 |  | 5 |  | 40 |  | 0.5L |  | 5 |  | 0.01 |  | 0.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 0.01 |  | 0.14 |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  |  |

3.备注及说明

无。