国家计量技术规范

测量不确定度评估报告

名    称：  DC/DC电源模块测试系统校准规范

编制单位： 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所

二〇二五年六月

目    录

1 直流供电电源单元	1

1.1 测量方法	1

1.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算	1

1.3 不确定度计算	1

1.4 合成标准不确定度	3

1.5 扩展不确定度	4

2 直流供电电源单元电压纹波	4

2.1 测量方法	4

2.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算	4

2.3 不确定度计算	4

2.4 合成标准不确定度	5

2.5 扩展不确定度	6

3 直流供电电源单元电压负载效应	6

3.1 测量方法	6

3.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算	6

3.3 不确定度计算	7

3.3 合成标准不确定度	8

3.4 扩展不确定度	8

4 直流电子负载直流电流	8

4.1 测量方法	8

4.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算	9

4.3 不确定度计算	9

4.4 合成标准不确定度	10

4.5 扩展不确定度	11

5 直流电子恒定电流	11

5.1 测量方法	11

5.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算	12

5.3 不确定度计算	12

5.4 合成标准不确定度	13

5.5 扩展不确定度	14

6 电压测量单元电压	15

6.1 测量方法	15

6.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算	15

6.3 不确定度计算	15

6.4 合成标准不确定度	18

6.5 扩展不确定度	20

7 电流测量单元电流	21

7.1 测量方法	21

7.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算	21

7.3 不确定度计算	21

7.4 合成标准不确定度	23

7.5 扩展不确定度	24

8 同步信号单元幅度	24

8.1 测量方法	24

8.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算	25

8.3 不确定度计算	25

8.4 合成标准不确定度	26

8.5 扩展不确定度	27

9 同步信号单元频率	28

9.1 测量方法	28

9.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算	28

9.3 不确定度计算	28

9.4 合成标准不确定度	29

9.5 扩展不确定度	30

10 波形测量单元直流增益	31

10.1 测量方法	31

10.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算	31

10.3 不确定度计算	31

10.4 合成标准不确定度	34

10.5 扩展不确定度	36

11 时间测量单元时间间隔	37

11.1 测量方法	37

11.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算	37

11.3 不确定度计算	38

11.4 合成标准不确定度	39

11.5 扩展不确定度	40

12 时间测量单元上升时间	40

12.1 测量方法	40

12.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算	40

12.3 不确定度计算	41

12.4 合成标准不确定度	42

12.5 扩展不确定度	42

DC/DC电源模块测试系统校准规范

不确定度评定报告

1 直流供电电源单元

1.1 测量方法

DC/DC电源模块测试系统（以下简称“测试系统”）的参可编程电压源单元电压参数校准采用直接测量法，设置测试系统可编程电压源单元被校准点，利用数字电压表测得的电压即为可编程电压源单元电压的实测值，其计算公式如下：

ΔV1=VX1-VS1                               （1）

式中：

ΔV1——直流供电电源单元直流电压的示值误差，V；

VX1——直流供电电源单元直流电压的设置值，V；

VS1——数字电压表的电压值，V。

1.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算

    - 不确定度来源

经分析，引入的不确定度分量来源包括：

1）测量重复性引入的不确定度分量u1；

2）数字电压表示值误差引入的不确定度分量u2；

3）数字电压表显示分辨力引入的不确定度分量u3。

1.2.2 合成标准不确定度计算公式

根据上面分析结果，合成标准不确定度计算公式如下：

1.3 不确定度计算

下面以使用34401A数字电压表校准100V、500V、1000V校准点为例计算。

1.3.1 重复性引入的不确定度分量

用34401A数字电压表对测试系统直流供电电源单元电压参数的100V、500V、1000V校准点进行连续10次独立测量，测得结果如下表：

|  | 校准点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | 100V | 500V | 1000V |
| 1 | 99.978V | 499.990V | 1000.034V |
| 2 | 99.977V | 499.991V | 1000.036V |
| 3 | 99.979V | 499.992V | 1000.034V |
| 4 | 99.978V | 499.991V | 1000.036V |
| 5 | 99.977V | 499.991V | 1000.036V |
| 6 | 99.977V | 499.990V | 1000.036V |
| 7 | 99.978V | 499.993V | 1000.036V |
| 8 | 99.977V | 499.991V | 1000.034V |
| 9 | 99.978V | 499.990V | 1000.036V |
| 10 | 99.977V | 499.991V | 1000.035V |

计算得到实验标准偏差为：

得出由重复性引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | S(x) | 不确定度分量u1=s(x) |
| --- | --- | --- |
| 100V | 0.000699V | 7.0×10-6 |
| 500V | 0.000943V | 1.9×10-6 |
| 1000V | 0.000949V | 9.5×10-7 |

1.3.2 数字电压表示值误差引入的不确定度分量

根据数字电压表34401A的技术手册，设在各校准点测量的最大允许误差为m，此即最大允许误差区间半宽，服从均匀分布，，得出由数字电压表示值误差引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | 最大允许误差±m | 半宽区间a | 不确定度分量u2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100V | 0.0051V | 0.0051V | 2.9×10-5 |
| 500V | 0.0235V | 0.0235V | 2.7×10-5 |
| 1000V | 0.055V | 0.055V | 3.3×10-7 |

1.3.3 数字电压表显示分辨力引入的不确定度分量

根据数字电压表34401A的技术手册，设数字电压表显示的分辨力为，其半宽区间为a，按均匀分布考虑，选取，得出由分辨力引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | 分辨力 | 半宽区间a | 不确定度分量u3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100V | 0.0001V | 0.00005V | 2.9×10-7 |
| 500V | 0.0001V | 0.00005V | 5.8×10-8 |
| 1000V | 0.001V | 0.0005V | 2.9×10-9 |

1.4 合成标准不确定度

校准时不确定度分量汇总表如下：

| 校准点 | 不确定度来源 | 不确定度分量 | 评定方法 | 分布 | k | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100V | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 7.0×10-6 |
|  | 数字电压表示值误差引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-5 |
|  | 数字电压表显示分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-7 |
| 500V | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 1.9×10-7 |
|  | 数字电压表示值误差引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 2.7×10-5 |
|  | 数字电压表显示分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 5.8×10-8 |
| 1000V | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 9.5×10-7 |
|  | 数字电压表示值误差引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 3.3×10-7 |
|  | 数字电压表显示分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-9 |

以上各项标准不确定度分量互不相关，相对合成标准不确定度为：

| 校准点 | 不确定度分量u1 | 不确定度分量u2 | 不确定度分量u3 | 合成标准不确定度uc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100V | 7.0×10-6 | 2.9×10-5 | 2.9×10-7 | 3×10-5 |
| 500V | 1.9×10-6 | 2.7×10-5 | 5.8×10-8 | 3×10-5 |
| 1000V | 9.5×10-7 | 3.3×10-7 | 2.9×10-9 | 1×10-6 |

1.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，计算相对扩展不确定度为：

得出各校准点的相对扩展不确定度如下表：

| 校准点 | 合成标准不确定度uc | 相对扩展不确定度Ur（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 100V | 3.0×10-5 | 6×10-5 |
| 500V | 2.7×10-5 | 6×10-5 |
| 1000V | 1.0×10-6 | 2×10-6 |

2 直流供电电源单元电压纹波

2.1 测量方法

测试系统的直流供电电源单元电压纹波参数校准采用直接测量法。设置可编程电压源为满载状态，用数字示波器可测的可编程电压源单元电压纹波，其计算公式如下：

Vwpp=Vpp                                   （2）

式中：

Vwpp ——可编程电压纹波峰峰值，mV；

Vpp——为数字示波器的测得值，mV。

2.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算

2.2.1 不确定度来源

经分析，引入的不确定度分量来源包括：

1）重复性引入的不确定度分量u1；

2）数字示波器示值误差引入的不确定度分量u2；

3）示波器探头引入的不确定度分量u3。

2.2.2 合成标准不确定度计算公式

根据上面分析结果，合成标准不确定度计算公式如下：

2.3 不确定度计算

2.3.1 重复性引入的不确定度分量

用数字示波器对测试系统的直流供电电源单元150V校准点的纹波进行测量结果如下表：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值/mV | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.1 |

根据下列贝塞尔公式计算实验标准偏差：

得出由重复性引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | S(x) | 不确定度分量u1=s(x) |
| --- | --- | --- |
| 150V | 7.9×10-2 | 3.9×10-3 |

2.3.2 数字示波器示值误差引入的不确定度分量

根据数字示波器的技术手册，数字示波器的最大允许误差为±2%，服从均匀分布，，数字示波器示值误差引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | 最大允许误差 | 半宽区间 | 不确定度分量u2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150V | ±2% | 2% | 0.14 |

2.3.3 示波器探头引入的不确定度分量

示波器探头的最大允许误差为±2%，服从均匀分布，，数字示波器探头示值误差引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | 最大允许误差 | 半宽区间 | 不确定度分量u2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150V | ±2% | 2% | 0.14 |

2.4 合成标准不确定度

校准时不确定度分量汇总表如下：

| 校准点 | 不确定度来源 | 不确定度分量 | 评定方法 | 分布 | k | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150V | 重复性引入的不确定度分量 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 3.9×10-3 |
|  | 数字示波器示值误差引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 0.14 |
|  | 示波器探头引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 0.14 |

以上各项标准不确定度分量互不相关，计算得出各校准点的合成标准不确定度如下表：

| 校准点 | 不确定度分量u1 | 不确定度分量u2 | 不确定度分量u3 | 合成标准不确定度uc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150V | 3.9×10-3 | 0.14 | 0.14 | 0.2 |

2.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式为：

得出各校准点的相对扩展不确定度如下表：

| 校准点 | 合成标准不确定度uc | 相对扩展不确定度Ur（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 150V | 0.2 | 0.40 |

3 直流供电电源单元电压负载效应

3.1 测量方法

测试系统直流供电电源单元负载效应参数校准采用直接测量法，运行相关校准程序，将直流供电电源单元电压设置为额定电压的最大值，记录空载状态下数字电压表电压值，手动调节电子负载，使得直流供电电源单元电流工作在最大额定电流，测量此时的输出电压。其计算公式如下：

（3）

式中：

——直流供电电源单元电压负载效应，V；

——直流供电电源单元空载时数字电压表的测量值，V；

——直流供电电源单元满载时数字电压表的测量值，V。

3.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算

3.2.1 不确定度来源

经分析，引入的不确定度分量来源包括：

1）直流供电电源单元电压输出空载时，数字电压表测量重复性引入的不确定度分量u1；

2）直流供电电源单元电压输出满载时，数字电压表测量重复性引入的不确定度分量u2。

3.2.2 合成标准不确定度计算公式

根据上面分析结果，合成标准不确定度计算公式如下：

3.3 不确定度计算

3.3.1 输出空载时，数字电压表测量重复性引入的不确定度分量

直流供电电源单元输出空载时，利用数字电压表对1000V校准点进行连续10次测量，测得结果如下表：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值/V | 1000.034 | 1000.036 | 1000.034 | 1000.036 | 1000.036 | 1000.036 | 1000.036 | 1000.034 | 1000.035 | 1000.036 |

根据下列贝塞尔公式计算实验标准偏差：

得出，输出空载时，重复性引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | S(x) | 不确定度分量u1=s(x) |
| --- | --- | --- |
| 1000V | 9.5×10-4 | 9.5×10-7 |

3.3.2 输出满载时，数字电压表测量重复性引入的不确定度分量

直流供电电源单元输出空载时，利用数字电压表对1000V校准点进行连续10次测量，测得结果如下表：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值/V | 1000.002 | 1000.002 | 1000.001 | 999.999 | 1000.002 | 1000.001 | 999.999 | 999.999 | 1000.002 | 1000.001 |

根据下列贝塞尔公式计算实验标准偏差：

得出，输出满载时，重复性引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | S(x) | 不确定度分量u2=s(x) |
| --- | --- | --- |
| 1000V | 1.3×10-3 | 1.3×10-6 |

3.3 合成标准不确定度

校准时不确定度分量汇总表如下：

| 校准点 | 不确定度来源 | 不确定度分量 | 评定 方法 | 分布 | k | 相对标准 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000V | 输出空载时，重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 9.5×10-7 |
|  | 输出满载时，重复性引入的不确定度 | u2 | A类 | 正态 | 1 | 1.3×10-6 |

以上各项标准不确定度分量互不相关，计算得出1000V校准点的合成标准不确定度如下表：

| 校准点 | 不确定度分量 u1 | 不确定度分量 u2 | 合成标准不确定度 uc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000V | 9.5×10-7 | 1.3×10-6 | 2×10-6 |

3.4 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式为：

得出1000V校准点的相对扩展不确定度如下表：

| 校准点 | 合成标准不确定度uc | 相对扩展不确定度Ur（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 1000V | 1.6×10-6 | 4×10-6 |

4 直流电子负载直流电流

4.1 测量方法

测试系统的直流电子负载单元直流参数校准采用间接测量法。通过比较可编程电子负载电流回读值与数字电压表和四端标准电阻器阻值比值之间的值实现直流电子负载单元直流电流的校准，其计算公式如下：

（4）

式中：

1——直流电子负载直流电流误差，A；

IX1——直流电子负载直流电流测量值，A；

VS2——数字电压表电压测量值，V；

R1——四端标准电阻器标称值，Ω。

4.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算

4.2.1 不确定度来源

经分析，引入的不确定度分量来源包括：

1）重复性引入的不确定度分量u1；

2）数字电压表不准引入的不确定度分量u2；

3）四端标准电阻器不准引入的不确定度分量u3；

4.2.2 合成标准不确定度计算公式

根据上面分析结果，合成标准不确定度计算公式如下：

4.3 不确定度计算

4.3.1 重复性引入的不确定度分量

对直流电子负载直流电流参数进行10次测量，测得结果如下表：

|  | 校准点（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | 6 | 30 | 60 |
| 1 | 6.003 | 30.010 | 60.011 |
| 2 | 6.005 | 30.010 | 60.009 |
| 3 | 6.006 | 30.015 | 60.010 |
| 4 | 6.004 | 30.010 | 60.011 |
| 5 | 6.003 | 30.015 | 60.001 |
| 6 | 6.003 | 30.016 | 60.008 |
| 7 | 6.003 | 30.016 | 60.008 |
| 8 | 6.002 | 30.013 | 60.000 |
| 9 | 6.004 | 30.010 | 60.000 |
| 10 | 6.003 | 30.010 | 60.000 |

根据下列贝塞尔公式计算实验标准偏差：

计算由重复性引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | s(x) | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 6A | 1.2×10-3A | 2.0×10-4 |
| 30A | 2.7×10-3A | 9.2×10-5 |
| 60A | 4.9×10-3A | 8.2×10-5 |

4.3.2 数字电压表不准引入的不确定度分量

根据数字电压表技术手册，其最大允许误差为±m，其半宽区间为a，按均匀分布考虑，选取，得出由数字电压表引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | 对应数字电压表电压值 | 最大允许误差±m | 半宽区间a | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6A | 0.06V | 6.5×10-6V | 6.5×10-6V | 6.2×10-5 |
| 30A | 0.3V | 4.7×10-5V | 4.7×10-5V | 9.1×10-5 |
| 60A | 0.6V | 5.9×10-5V | 5.9×10-5V | 5.7×10-5 |

4.3.3 四端标准电阻器不准引入的不确定度分量

根据四端标准电阻器的技术手册，其最大允许误差为±0.01%，其半宽区间为0.01%，按均匀分布考虑，选取，得出由四端标准电阻器引入的不确定度分量：。

4.4 合成标准不确定度

校准时不确定度分量汇总表如下：

| 校准点 | 不确定度来源 | 不确定度分量 | 评定方法 | 分布 | k | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6A | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 2.0×10-4 |
|  | 数字电压表不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 6.2×10-5 |
|  | 四端标准电阻器不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 5.8×10-5 |
| 30A | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 9.2×10-5 |
|  | 数字电压表不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 9.1×10-5 |
|  | 四端标准电阻器不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 5.8×10-5 |
| 60A | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 8.2×10-5 |
|  | 数字电压表不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 5.7×10-5 |
|  | 四端标准电阻器不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 5.8×10-5 |

以上各项标准不确定度分量互不相关，计算得出各校准点的合成标准不确定度如下表：

| 校准点 | 不确定度分量u1 | 不确定度分量u2 | 不确定度分量u3 | 合成标准不确定度uc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6A | 2.0×10-4 | 6.2×10-5 | 5.8×10-5 | 2.2×10-4 |
| 30A | 9.2×10-5 | 9.1×10-5 | 5.8×10-5 | 1.4×10-4 |
| 60A | 8.2×10-5 | 5.7×10-5 | 5.8×10-5 | 1.2×10-4 |

4.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式为：

得出各校准点的扩展不确定度如下表：

| 校准点 | 合成标准不确定度uc | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 6A | 2.2×10-4 | 4.4×10-4 |
| 30A | 1.4×10-4 | 2.8×10-4 |
| 60A | 1.2×10-4 | 2.4×10-4 |

5 直流电子恒定电流

5.1 测量方法

测试系统的直流电子负载单元电流参数校准采用间接测量法。通过比较直流电子负载电流设置值与数字电压表和四端标准电阻器阻值比值之间的值实现直流电子负载单元恒定电流的校准，其计算公式如下：

（5）

式中：

1——直流电子负载恒定电流误差，A；

IX1——直流电子负载恒定电流设置值，A；

VS3——数字电压表电压测量值，V；

RS——四端标准电阻器标称值，Ω。

5.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算

5.2.1 不确定度来源

经分析，引入的不确定度分量来源包括：

1）重复性引入的不确定度分量u1；

2）数字电压表不准引入的不确定度分量u2；

3）四端标准电阻器不准引入的不确定度分量u3；

5.2.2 合成标准不确定度计算公式

根据上面分析结果，合成标准不确定度计算公式如下：

5.3 不确定度计算

5.3.1 重复性引入的不确定度分量

对直流电子负载恒定电流设置值进行10次测量，测得结果如下表：

|  | 校准点（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | 6 | 30 | 60 |
| 1 | 6.003 | 30.010 | 60.011 |
| 2 | 6.005 | 30.010 | 60.009 |
| 3 | 6.006 | 30.015 | 60.010 |
| 4 | 6.004 | 30.010 | 60.011 |
| 5 | 6.003 | 30.015 | 60.001 |
| 6 | 6.003 | 30.016 | 60.008 |
| 7 | 6.003 | 30.016 | 60.008 |
| 8 | 6.002 | 30.013 | 60.000 |
| 9 | 6.004 | 30.010 | 60.000 |
| 10 | 6.003 | 30.010 | 60.000 |

根据下列贝塞尔公式计算实验标准偏差：

计算由重复性引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | s(x) | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 6A | 1.2×10-3A | 2.0×10-4 |
| 30A | 2.7×10-3A | 9.2×10-5 |
| 60A | 4.9×10-3A | 8.2×10-5 |

5.3.2 数字电压表不准引入的不确定度分量

根据数字电压表技术手册，其最大允许误差为±m，其半宽区间为a，按均匀分布考虑，选取，得出由数字电压表引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | 对应数字电压表电压值 | 最大允许误差±m | 半宽区间a | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6A | 0.06V | 6.5×10-6V | 6.5×10-6V | 6.2×10-5 |
| 30A | 0.3V | 4.7×10-5V | 4.7×10-5V | 9.1×10-5 |
| 60A | 0.6V | 5.9×10-5V | 5.9×10-5V | 5.7×10-5 |

5.3.3 四端标准电阻器不准引入的不确定度分量

根据四端标准电阻器的技术手册，其最大允许误差为±0.01%，其半宽区间为0.01%，按均匀分布考虑，选取，得出由四端标准电阻器引入的不确定度分量：。

5.4 合成标准不确定度

校准时不确定度分量汇总表如下：

| 校准点 | 不确定度来源 | 不确定度分量 | 评定方法 | 分布 | k | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6A | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 2.0×10-4 |
|  | 数字电压表不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 6.2×10-5 |
|  | 四端标准电阻器不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 5.8×10-5 |
| 30A | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 9.2×10-5 |
|  | 数字电压表不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 9.1×10-5 |
|  | 四端标准电阻器不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 5.8×10-5 |
| 60A | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 8.2×10-5 |
|  | 数字电压表不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 5.7×10-5 |
|  | 四端标准电阻器不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 5.8×10-5 |

以上各项标准不确定度分量互不相关，计算得出各校准点的合成标准不确定度如下表：

| 校准点 | 不确定度分量u1 | 不确定度分量u2 | 不确定度分量u3 | 合成标准不确定度uc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6A | 2.0×10-4 | 6.2×10-5 | 5.8×10-5 | 2.2×10-4 |
| 30A | 9.2×10-5 | 9.1×10-5 | 5.8×10-5 | 1.4×10-4 |
| 60A | 8.2×10-5 | 5.7×10-5 | 5.8×10-5 | 1.2×10-4 |

5.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式为：

得出各校准点的扩展不确定度如下表：

| 校准点 | 合成标准不确定度uc | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 6A | 2.2×10-4 | 4.4×10-4 |
| 30A | 1.4×10-4 | 2.8×10-4 |
| 60A | 1.2×10-4 | 2.4×10-4 |

6 电压测量单元电压

6.1 测量方法

测试系统的电压测量单元电压参数校准采用直接测量法。通过比较电压测量单元示值与标准直流电压源设定值实现电压测量单元电压的校准，其计算公式如下：

ΔV4=VX3-VS4                               （6）

式中：

ΔV4——电压测量误差，V；

VX3——电压测量单元电压测量值，V；

VS4——标准直流电压源电压设置值，V。

6.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算

6.2.1 不确定度来源

经分析，引入的不确定度分量来源包括：

1）重复性引入的不确定度分量u1；

2）标准直流电压源引入的不确定度分量u2；

3）电压测量单元分辨力引入的不确定度分量u3；

6.2.2 合成标准不确定度计算公式

根据上面分析结果，合成标准不确定度计算公式如下：

6.3 不确定度计算

6.3.1 重复性引入的不确定度分量

用电压测量单元测量标准直流电压源输出的标准值进行10次测量，测得结果如下表：

|  | 校准点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | 10mV | 50mV | 100mV | 500mV | 1V | 5V |
| 1 | 9.9977 mV | 49.9972 mV | 99.9961 mV | 499.999 mV | 1.00003V | 5.00002V |
| 2 | 9.9978 mV | 49.9975 mV | 99.9963 mV | 499.998 mV | 1.00003V | 5.00002V |
| 3 | 9.9979 mV | 49.9976 mV | 99.9965 mV | 499.996 mV | 1.00004V | 5.00003V |
| 4 | 9.9978 mV | 49.9974 mV | 99.9962 mV | 499.993 mV | 1.00003V | 5.00002V |
| 5 | 9.9977 mV | 49.9973 mV | 99.9961 mV | 499.997 mV | 1.00004V | 5.00003V |
| 6 | 9.9976 mV | 49.9975 mV | 99.9965 mV | 499.998 mV | 1.00005V | 5.00002V |
| 7 | 9.9978 mV | 49.9975 mV | 99.9964 mV | 499.997 mV | 1.00003V | 5.00001V |
| 8 | 9.9976 mV | 49.9973 mV | 99.9962 mV | 499.998 mV | 1.00004V | 5.00002V |
| 9 | 9.9978 mV | 49.9976 mV | 99.9961 mV | 499.997 mV | 1.00003V | 5.00003V |
| 10 | 9.9979 mV | 49.9972 mV | 99.9963 mV | 499.998 mV | 1.00004V | 5.00002V |
|  | 校准点 |  |  |  |  |  |
| 测量次数 | 10V | 50V | 100V | 500V | 1000V |  |
| 1 | 10.0005V | 50.0008V | 100.001V | 500.001V | 1000.09V |  |
| 2 | 10.0005V | 50.0008V | 100.002V | 500.001V | 1000.08V |  |
| 3 | 10.0006V | 50.0007V | 100.001V | 500.001V | 1000.08V |  |
| 4 | 10.0005V | 50.0008V | 100.001V | 500.002V | 1000.08V |  |
| 5 | 10.0006V | 50.0008V | 100.002V | 500.001V | 1000.08V |  |
| 6 | 10.0005V | 50.0007V | 100.001V | 500.003V | 1000.08V |  |
| 7 | 10.0004V | 50.0008V | 100.001V | 500.001V | 1000.07V |  |
| 8 | 10.0005V | 50.0007V | 100.002V | 500.001V | 1000.08V |  |
| 9 | 10.0006V | 50.0008V | 100.001V | 500.002V | 1000.09V |  |
| 10 | 10.0005V | 50.0008V | 100.002V | 500.001V | 1000.08V |  |

根据下列贝塞尔公式计算实验标准偏差：

计算由重复性引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | s(x) | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 10mV | 1.1×10-4mV | 1.1×10-6 |
| 50mV | 1.5×10-4mV | 3.0×10-6 |
| 100mV | 1.6×10-4mV | 1.6×10-6 |
| 500mV | 1.7×10-4mV | 3.3×10-6 |
| 1V | 7.0×10-7V | 7.0×10-7 |
| 5V | 6.3×10-6V | 1.3×10-6 |
| 10V | 6.3×10-5V | 6.3×10-6 |
| 50V | 4.8×10-5V | 9.7×10-7 |
| 100V | 5.2×10-4V | 5.2×10-6 |
| 500V | 7.0×10-4V | 1.4×10-6 |
| 1000V | 5.7×10-3V | 5.7×10-6 |

6.3.2 标准直流电压源引入的不确定度分量

根据标准直流电压源技术手册，其最大允许误差为±m，其半宽区间为a，按均匀分布考虑，选取，得出标准直流电压源引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | 最大允许误差±m | 半宽区间a | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10mV | 0.202mV | 6.9×10-7V | 6.9×10-5 |
| 50mV | 0.21mV | 1.2×10-6V | 2.3×10-5 |
| 100mV | 0.22mV | 1.7×10-6V | 1.7×10-5 |
| 500mV | 0.165mV | 4.3×10-6V | 8.7×10-6 |
| 1V | 0.00022V | 7.5×10-6V | 7.5×10-6 |
| 5V | 0.00072V | 4.6×10-5V | 9.2×10-6 |
| 10V | 0.00132V | 8.1×10-5V | 8.1×10-6 |
| 50V | 0.00918V | 6.1×10-4V | 1.2×10-5 |
| 100V | 0.01818V | 0.001126V | 1.1×10-5 |
| 500V | 0.09018V | 0.006062V | 1.2×10-5 |
| 1000V | 0.18018V | 0.011258V | 1.1×10-5 |

6.3.3 电压测量单元分辨力引入的不确定度分量

根据电压测量单元的技术手册，设电压测量单元显示的分辨力为，其半宽区间为a，按均匀分布考虑，选取，得出由分辨力引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | 分辨力 | 半宽区间a | 不确定度分量u3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10mV | 0.00001mV | 0.000005mV | 2.9×10-7 |
| 50mV | 0.0001mV | 0.00005mV | 5.8×10-7 |
| 100mV | 0.001mV | 0.0005mV | 2.9×10-6 |
| 500mV | 0.001mV | 0.0005mV | 5.8×10-7 |
| 1V | 0.00001V | 0.000005V | 2.9×10-6 |
| 5V | 0.00001V | 0.000005V | 5.8×10-7 |
| 10V | 0.0001V | 0.00005V | 2.9×10-6 |
| 50V | 0.0001V | 0.00005V | 5.8×10-7 |
| 100V | 0.001V | 0.0005V | 2.9×10-6 |
| 500V | 0.001V | 0.0005V | 5.8×10-7 |
| 1000V | 0.01V | 0.005V | 2.9×10-6 |

6.4 合成标准不确定度

校准时不确定度分量汇总表如下：

| 校准点 | 不确定度来源 | 不确定度分量 | 评定方法 | 分布 | k | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10mV | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 1.1×10-6 |
|  | 标准直流电压源引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 6.9×10-5 |
|  | 电压测量单元分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-7 |
| 50mV | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 3.0×10-6 |
|  | 标准直流电压源引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 2.3×10-5 |
|  | 电压测量单元分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 5.8×10-7 |
| 100mV | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 1.6×10-6 |
|  | 标准直流电压源引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.7×10-5 |
|  | 电压测量单元分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-6 |
| 500mV | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 3.3×10-6 |
|  | 标准直流电压源引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 8.7×10-6 |
|  | 电压测量单元分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 5.8×10-7 |
| 1V | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 7.0×10-7 |
|  | 标准直流电压源引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 7.5×10-6 |
|  | 电压测量单元分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-6 |
| 5V | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 1.3×10-6 |
|  | 标准直流电压源引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 9.2×10-6 |
|  | 电压测量单元分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 5.8×10-7 |
| 10V | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 6.3×10-6 |
|  | 标准直流电压源引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 8.1×10-6 |
|  | 电压测量单元分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-6 |
| 50V | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 9.7×10-7 |
|  | 标准直流电压源引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2×10-5 |
|  | 电压测量单元分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 5.8×10-7 |
| 100V | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 5.2×10-6 |
|  | 标准直流电压源引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.1×10-5 |
|  | 电压测量单元分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-6 |
| 500V | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 1.4×10-6 |
|  | 标准直流电压源引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2×10-5 |
|  | 电压测量单元分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 5.8×10-7 |
| 1000V | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态分布 | 1 | 5.7×10-6 |
|  | 标准直流电压源引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.1×10-5 |
|  | 电压测量单元分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-6 |

以上各项标准不确定度分量互不相关，计算得出各校准点的合成标准不确定度如下表：

| 校准点 | 不确定度分量u1 | 不确定度分量u2 | 不确定度分量u3 | 合成标准不确定度uc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10mV | 1.1×10-6 | 6.9×10-5 | 2.9×10-7 | 6.9×10-5 |
| 50mV | 3.0×10-6 | 2.3×10-5 | 5.8×10-7 | 2.3×10-5 |
| 100mV | 1.6×10-6 | 1.7×10-5 | 2.9×10-6 | 1.8×10-5 |
| 500mV | 3.3×10-6 | 8.7×10-6 | 5.8×10-7 | 9.3×10-6 |
| 1V | 7.0×10-7 | 7.5×10-6 | 2.9×10-6 | 1.1×10-5 |
| 5V | 1.3×10-6 | 9.2×10-6 | 5.8×10-7 | 9.3×10-6 |
| 10V | 6.3×10-6 | 8.1×10-6 | 2.9×10-6 | 1.1×10-5 |
| 50V | 9.7×10-7 | 1.2×10-5 | 5.8×10-7 | 1.2×10-5 |
| 100V | 5.2×10-6 | 1.1×10-5 | 2.9×10-6 | 1.3×10-5 |
| 500V | 1.4×10-6 | 1.2×10-5 | 5.8×10-7 | 1.2×10-5 |
| 1000V | 5.7×10-6 | 1.1×10-5 | 2.9×10-6 | 1.3×10-5 |

6.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式为：

得出各校准点的扩展不确定度如下表：

| 校准点 | 合成标准不确定度uc | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 10mV | 6.9×10-5 | 1.4×10-4 |
| 50mV | 2.3×10-5 | 4.6×10-5 |
| 100mV | 1.8×10-5 | 3.6×10-5 |
| 500mV | 9.3×10-6 | 1.9×10-5 |
| 1V | 1.1×10-5 | 2.2×10-5 |
| 5V | 9.3×10-6 | 1.9×10-5 |
| 10V | 1.1×10-5 | 2.2×10-5 |
| 50V | 1.2×10-5 | 2.4×10-5 |
| 100V | 1.3×10-5 | 2.6×10-5 |
| 500V | 1.2×10-5 | 2.4×10-5 |
| 1000V | 1.3×10-5 | 2.6×10-5 |

7 电流测量单元电流

7.1 测量方法

测试系统的电流测量单元电流参数校准采用直接测量法。通过比较电流测量单元示值与标准直流电流源设定值实现电流测量单元电流的校准，其计算公式如下：

ΔI2=IX2-IS                               （7）

式中：

ΔI2——电流测量误差，A；

IX2——电流测量单元电流测量值，A；

IS——标准直流电流源电流设置值，A。

7.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算

7.2.1 不确定度来源

经分析，引入的不确定度分量来源包括：

1）重复性引入的不确定度分量u1；

2）标准直流电流源不准引入的不确定度分量u2；

3）电流测量单元分辨力引入的不确定度分量u3。

7.2.2 合成标准不确定度计算公式

根据上面分析结果，合成标准不确定度计算公式如下：

7.3 不确定度计算

7.3.1 重复性引入的不确定度分量

用电流测量单元测量标准直流电流源输出的电流标准值进行10次测量，测得结果如下表：

|  | 校准点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | 10mA | 100mA | 1A | 3A | 10A |
| 1 | 10.0272mA | 100.245mA | 1.00017A | 3.00019A | 10.0011A |
| 2 | 10.0273mA | 100.244mA | 1.00018A | 3.00018A | 10.0012A |
| 3 | 10.0272mA | 100.244mA | 1.00018A | 3.00019A | 10.0011A |
| 4 | 10.0273mA | 100.244mA | 1.00017A | 3.00019A | 10.0011A |
| 5 | 10.0272mA | 100.245mA | 1.00018A | 3.00018A | 10.0011A |
| 6 | 10.0272mA | 100.244mA | 1.00018A | 3.00019A | 10.0012A |
| 7 | 10.0273mA | 100.244mA | 1.00017A | 3.00019A | 10.0011A |
| 8 | 10.0272mA | 100.244mA | 1.00018A | 3.00018A | 10.0012A |
| 9 | 10.0273mA | 100.245mA | 1.00018A | 3.00019A | 10.0011A |
| 10 | 10.0272mA | 100.244mA | 1.00017A | 3.00019A | 10.0012A |

根据下列贝塞尔公式计算实验标准偏差：

由重复性引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | s(x) | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 10mA | 5.2×10-5 mA | 5.2×10--6 |
| 100mA | 4.8×10-4 mA | 4.8×10--6 |
| 1A | 5.2×10-6A | 5.2×10--6 |
| 3A | 4.8×10-6A | 1.6×10--6 |
| 10A | 5.2×10-5A | 5.2×10--6 |

7.3.2 标准直流电流源不准引入的不确定度分量

根据标准直流电流源技术手册，其最大允许误差为±m，其半宽区间为a，按均匀分布考虑，选取，得出标准直流电流源引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | 最大允许误差±m | 半宽区间a | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10mA | 1.2×10-6A | 1.2×10-6A | 7.2×10-5 |
| 100mA | 1.2×10-6A | 1.2×10-6A | 7.2×10-5 |
| 1A | 2.4×10-4A | 2.4×10-4A | 1.4×10-4 |
| 3A | 0.002A | 0.002A | 3.8×10-4 |
| 10A | 0.0055A | 0.0055A | 3.2×10-4 |

7.3.3 电流测量单元分辨力引入的不确定度分量

根据电流测量单元的技术手册，设电流测量单元显示的分辨力为，其半宽区间为a，按均匀分布考虑，选取，得出由分辨力引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | 分辨力 | 半宽区间a | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10mA | 0.0001mA | 0.00005mA | 2.9×10-6 |
| 100mA | 0.001mA | 0.0005mA | 2.9×10-6 |
| 1A | 0.00001A | 0.000005A | 2.9×10-6 |
| 3A | 0.00001A | 0.000005A | 9.6×10-7 |
| 10A | 0.0001A | 0.00005A | 2.9×10-6 |

7.4 合成标准不确定度

校准时不确定度分量汇总表如下：

| 校准点 | 不确定度来源 | 不确定度分量 | 评定方法 | 分布 | k | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10mA | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 5.2×10--6 |
|  | 标准直流电流源不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 7.2×10-5 |
|  | 电流测量单元分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-6 |
| 100mA | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 4.8×10--6 |
|  | 标准直流电流源不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 7.2×10-5 |
|  | 电流测量单元分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-6 |
| 1A | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 5.2×10--6 |
|  | 标准直流电流源不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.4×10-4 |
|  | 电流测量单元分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-6 |
| 3A | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 1.6×10--6 |
|  | 标准直流电流源不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 3.8×10-4 |
|  | 电流测量单元分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 9.6×10-7 |
| 10A | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 5.2×10--6 |
|  | 标准直流电流源不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 3.2×10-4 |
|  | 电流测量单元分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-6 |

以上各项标准不确定度分量互不相关，计算得出各校准点的合成标准不确定度如下表：

| 校准点 | 不确定度分量u1 | 不确定度分量u2 | 不确定度分量u3 | 合成标准不确定度uc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10mA | 5.2×10--6 | 7.2×10-5 | 2.9×10-6 | 7.2×10-5 |
| 100mA | 4.8×10--6 | 7.2×10-5 | 2.9×10-6 | 7.2×10-5 |
| 1A | 5.2×10--6 | 1.4×10-4 | 2.9×10-6 | 1.4×10-4 |
| 3A | 1.6×10--6 | 3.8×10-4 | 9.6×10-7 | 3.8×10-4 |
| 10A | 5.2×10--6 | 3.2×10-4 | 2.9×10-6 | 3.2×10-4 |

7.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式为：

得出各校准点的合成标准不确定度如下表：

| 校准点 | 合成标准不确定度uc | 扩展不确定度Ur（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 10mA | 7.2×10-5 | 1.4×10-4 |
| 100mA | 7.2×10-5 | 1.4×10-4 |
| 1A | 1.4×10-4 | 2.8×10-4 |
| 3A | 3.8×10-4 | 7.6×10-4 |
| 10A | 3.2×10-4 | 6.4×10-4 |

8 同步信号单元幅度

8.1 测量方法

测试系统的同步信号单元信号幅度参数校准采用直接测量法。通过比较数字电压表示值与同步信号单元幅度设定值实现同步信号单元信号幅度的校准

ΔV5=VX4-VS5                               （8）

式中：

ΔV5——同步信号幅度误差，V；

VX4——同步信号幅度设置值，V；

VS5——数字电压表测量值，V。

8.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算

8.2.1 不确定度来源

经分析，引入的不确定度分量来源包括：

1）重复性引入的不确定度分量u1；

2）数字电压测量不准引入的不确定度分量u2；

3）数字电压显示分辨力引入的不确定度分量u3。

8.2.2 合成标准不确定度计算公式

根据上面分析结果，合成标准不确定度计算公式如下：

8.3 不确定度计算

8.3.1 重复性引入的不确定度分量

用数字电压表对测试同步信号单元幅度进行连续10次独立测量，测得结果如下表：

|  | 校准点（V） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | 0.1 | 1.0 | 3 | 5 |
| 1 | 0.099842 | 0.995 | 2.944 | 4.973 |
| 2 | 0.099845 | 0.996 | 2.945 | 4.974 |
| 3 | 0.099843 | 0.995 | 2.946 | 4.975 |
| 4 | 0.099845 | 0.997 | 2.945 | 4.974 |
| 5 | 0.099844 | 0.996 | 2.944 | 4.973 |
| 6 | 0.099844 | 0.995 | 2.946 | 4.974 |
| 7 | 0.099845 | 0.996 | 2.944 | 4.973 |
| 8 | 0.099843 | 0.995 | 2.945 | 4.973 |
| 9 | 0.099842 | 0.996 | 2.944 | 4.973 |
| 10 | 0.099842 | 0.995 | 2.945 | 4.973 |

根据下列贝塞尔公式计算实验标准偏差：

由重复性引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | s(x) | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 0.1V | 1.3×10-6V | 1.3×10-5 |
| 1.0V | 7.0×10-4V | 7.0×10-4 |
| 3.0V | 7.9×10-4V | 2.6×10-4 |
| 5.0V | 7.1×10-4V | 1.4×10-4 |

8.3.2 数字电压表测量不准引入的不确定度分量

根据数字电压表的技术手册，设测量各校准点的测量最大允许误差为m，半宽区间为a，考虑为均匀分布，选取，得出数字电压表测量不准引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | 最大允许误差±m | 半宽区间a | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1V | 0.1% | 0.1% | 0.06% |
| 1.0V | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| 3.0V | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 5.0V | 0.2% | 0.2% | 0.1% |

8.3.3 数字电压表分辨力引入的不确定度分量

根据数字电压表的技术手册，设数字电压表的分辨力为，其半宽区间为a，按均匀分布考虑，选取，得出由分辨力引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | 分辨力 | 半宽区间a | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1V | 1×10-8V | 5×10-9V | 2.9×10-8 |
| 1.0V | 1×10-7V | 5×10-8V | 2.9×10-8 |
| 3.0V | 1×10-6V | 5×10-7V | 9.6×10-8 |
| 5.0V | 1×10-6V | 5×10-7V | 5.8×10-8 |

8.4 合成标准不确定度

校准时不确定度分量汇总表如下：

| 校准点 | 不确定度来源 | 不确定度分量 | 评定方法 | 分布 | k | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1V | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 1.3×10-5 |
|  | 数字电压表测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 0.06% |
|  | 数字电压表显示分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-8 |
| 1.0V | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 7.0×10-4 |
|  | 数字电压表测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 0.4% |
|  | 数字电压表显示分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-8 |
| 3.0V | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 2.6×10-4 |
|  | 数字电压表测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 0.1% |
|  | 数字电压表显示分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 9.6×10-8 |
| 5.0V | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 1.4×10-4 |
|  | 数字电压表测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 0.1% |
|  | 数字电压表显示分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 5.8×10-8 |

以上各项标准不确定度分量互不相关，计算得出各校准点的合成标准不确定度如下表：

| 校准点 | 不确定度分量u1 | 不确定度分量u2 | 不确定度分量u3 | 合成标准不确定度uc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1.V | 1.3×10-5 | 0.06% | 2.9×10-8 | 5.8×10-4 |
| 1.0V | 7.0×10-4 | 0.4% | 2.9×10-8 | 3.7×10-3 |
| 3.0V | 2.6×10-4 | 0.1% | 9.6×10-8 | 1.4×10-3 |
| 5.0V | 1.4×10-4 | 0.1% | 5.8×10-8 | 1.0×10-3 |

8.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式为：

得出各校准点的相对扩展不确定度如下表：

| 校准点 | 合成标准不确定度uc | 相对扩展不确定度Ur（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 0.1.V | 5.8×10-4 | 1.2×10-3 |
| 1.0V | 3.7×10-3 | 7.4×10-3 |
| 3.0V | 1.4×10-3 | 2.8×10-3 |
| 5.0V | 1.0×10-3 | 2.0×10-3 |

9 同步信号单元频率

9.1 测量方法

测试系统的同步信号单元信号频率参数校准采用直接测量法。通过比较频率计示值与同步信号单元频率设定值实现同步信号单元信号频率的校准。

Δf=fX-fS                                           （9）

式中：

Δf——同步信号频率误差，Hz

fX——同步信号频率设置值，Hz；

fS——频率计测量值，Hz。

9.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算

9.2.1 不确定度来源

经分析，引入的不确定度分量来源包括：

1）重复性引入的不确定度分量；

2）频率计测量不准引入的不确定度分量；

3）频率计测量分辨力引入的不确定度分量。

9.2.2 合成标准不确定度计算公式

9.3 不确定度计算

9.3.1 重复性引入的不确定度分量

用频率计对测试系统同步信号单元频率参数进行连续10次独立测量，测得结果如下表：

|  | 校准点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | 100Hz | 10kHz | 1MHz | 30MHz |
| 1 | 100.003Hz | 10.0004kHz | 1.0004MHz | 29.9999MHz |
| 2 | 100.002Hz | 10.0005kHz | 1.0004MHz | 29.9999MHz |
| 3 | 100.003Hz | 10.0004kHz | 1.0004MHz | 29.9998MHz |
| 4 | 100.003Hz | 10.0004kHz | 1.0003MHz | 29.9999MHz |
| 5 | 100.002Hz | 10.0004kHz | 1.0004MHz | 29.9999MHz |
| 6 | 100.003Hz | 10.0004kHz | 1.0004MHz | 29.9998MHz |
| 7 | 100.003Hz | 10.0005kHz | 1.0003MHz | 29.9999MHz |
| 8 | 100.001Hz | 10.0004kHz | 1.0004MHz | 29.9998MHz |
| 9 | 100.003Hz | 10.0004kHz | 1.0003MHz | 29.9999MHz |
| 10 | 100.003Hz | 10.0005kHz | 1.0004MHz | 29.9998MHz |

根据下列贝塞尔公式计算实验标准偏差：

则由重复性引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | s(x) | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 100Hz | 6.99×10-4Hz | 6.7×10-6 |
| 10kHz | 4.83×10-5kHz | 4.8×10-6 |
| 1MHz | 4.83×10-5MHz | 4.8×10-5 |
| 30MHz | 5..16×10-5MHz | 1.7×10-6 |

9.3.2 频率计测量不准引入的不确定度分量

根据频率计的技术手册，各校准点的测量最大允许误差为m，半宽区间为a，考虑为均匀分布，选取，得出频率计测量不准引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | 最大允许误差±m | 半宽区间a | 标准不确定度u2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100Hz | 2×10-8 | 2×10-8 | 1.2×10-8 |
| 10kHz | 2×10-8 | 2×10-8 | 1.2×10-8 |
| 1MHz | 2×10-8 | 2×10-8 | 1.2×10-8 |
| 30MHz | 2×10-8 | 2×10-8 | 1.2×10-8 |

9.3.3 频率计测量分辨力引入的不确定度分量

根据频率计的技术手册，设频率计的分辨力为，其半宽区间为a，按均匀分布考虑，选取，得出由分辨力引入的不确定度分量如下表：

| 量程 | 最大允许误差t | 半宽区间a | 标准不确定度u3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100Hz | 1Hz | 0.5Hz | 2.9×10-3 |
| 10kHz | 1Hz | 0.5Hz | 2.9×10-5 |
| 1MHz | 1Hz | 0.5Hz | 2.9×10-7 |
| 30MHz | 10Hz | 5Hz | 9.6×10--8 |

9.4 合成标准不确定度

校准时不确定度分量汇总表如下：

| 校准点 | 不确定度来源 | 不确定度分量 | 评定方法 | 分布 | k | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100Hz | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 6.7×10-6 |
|  | 频率计测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2×10-8 |
|  | 频率计测量分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-3 |
| 10kHz | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 4.8×10-6 |
|  | 频率计测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2×10-8 |
|  | 频率计测量分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-5 |
| 1MHz | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 4.8×10-5 |
|  | 频率计测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2×10-8 |
|  | 频率计测量分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 2.9×10-7 |
| 30MHz | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 1.7×10-6 |
|  | 频率计测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2×10-8 |
|  | 频率计测量分辨力引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 9.6×10--8 |

以上各项标准不确定度分量互不相关，计算得出各校准点的合成标准不确定度如下表：

| 校准点 | 不确定度分量 | 不确定度分量u2 | 不确定度分量u3 | 合成标准不确定度uc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100Hz | 6.7×10-6 | 1.2×10-8 | 2.9×10-3 | 2.9×10-3 |
| 10kHz | 4.8×10-6 | 1.2×10-8 | 2.9×10-5 | 2.9×10-5 |
| 1MHz | 4.8×10-5 | 1.2×10-8 | 2.9×10-7 | 4.8×10-8 |
| 30MHz | 1.7×10-6 | 1.2×10-8 | 9.6×10--8 | 1.7×10-6 |

9.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式为：

得出各校准点的相对扩展不确定度如下表：

| 校准点 | 合成标准不确定度uc | 相对扩展不确定度Ur（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 100Hz | 2.9×10-3 | 5.8×10-3 |
| 10kHz | 2.9×10-5 | 5.8×10-5 |
| 1MHz | 4.8×10-8 | 9.6×10-8 |
| 30MHz | 1.7×10-6 | 3.4×10-6 |

10 波形测量单元直流增益

10.1 测量方法

测试系统的波形测量单元直流增益参数校准采用直接测量法。

（10）

式中：

G——波形测量单元直流增益；

Vx5——波形测量单元测量值；

Vs6——示波器校准仪输出信号幅值。

10.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算

10.2.1 不确定度来源

经分析，引入的不确定度分量来源包括：

1）重复性引入的不确定度分量u1；

2）波形测量单元电压测量不准引入的不确定度分量u2；

3）示波器校准仪输出不准引入的不确定度分量u3。

10.2.2 合成标准不确定度计算公式

根据上面分析结果，合成标准不确定度计算公式如下：

10.3 不确定度计算

10.3.1 重复性引入的不确定度分量

用示波器校准仪对波形测量单元电压进行连续10次独立测量，测得结果如下表：

|  | 校准点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | 1mV/div | 2mV/div | 5mV/div | 10mV/div | 20mV/div |
| 1 | 0.998 | 1.002 | 1.000 | 1.000 | 1.002 |
| 2 | 0.999 | 1.005 | 1.000 | 1.001 | 1.002 |
| 3 | 0.999 | 1.002 | 1.000 | 1.000 | 1.003 |
| 4 | 0.998 | 1.004 | 1.001 | 1.000 | 1.002 |
| 5 | 0.999 | 1.003 | 1.000 | 1.003 | 1.002 |
| 6 | 0.999 | 1.002 | 1.001 | 1.000 | 1.005 |
| 7 | 0.996 | 1.005 | 1.000 | 1.000 | 1.002 |
| 8 | 0.999 | 1.002 | 1.000 | 1.001 | 1.002 |
| 9 | 0.997 | 1.004 | 1.002 | 1.000 | 1.004 |
| 10 | 0.998 | 1.002 | 1.000 | 1.000 | 1.002 |
|  | 校准点 |  |  |  |  |
| 测量次数 | 50mV/div | 100mV/div | 200mV/div | 500mV/div | 1V/div |
| 1 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.001 | 1.001 |
| 2 | 1.001 | 1.000 | 1.002 | 1.001 | 1.001 |
| 3 | 1.002 | 1.000 | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| 4 | 1.000 | 1.001 | 1.003 | 1.001 | 1.001 |
| 5 | 1.002 | 1.000 | 1.002 | 1.001 | 1.002 |
| 6 | 1.000 | 1.003 | 1.002 | 1.001 | 1.001 |
| 7 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.002 | 1.001 |
| 8 | 1.001 | 1.002 | 1.002 | 1.001 | 1.003 |
| 9 | 1.000 | 1.000 | 1.003 | 1.003 | 1.001 |
| 10 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.001 | 1.001 |
|  | 校准点 |  |  |  |  |
| 测量次数 | 2V/div | 5V/div | 10V/div |  |  |
| 1 | 1.004 | 1.002 | 1.001 |  |  |
| 2 | 1.001 | 1.003 | 1.002 |  |  |
| 3 | 1.004 | 1.002 | 1.001 |  |  |
| 4 | 1.006 | 1.002 | 1.001 |  |  |
| 5 | 1.004 | 1.002 | 1.002 |  |  |
| 6 | 1.004 | 1.003 | 1.001 |  |  |
| 7 | 1.003 | 1.002 | 1.001 |  |  |
| 8 | 1.004 | 1.002 | 1.001 |  |  |
| 9 | 1.004 | 1.003 | 1.002 |  |  |
| 10 | 1.002 | 1.002 | 1.001 |  |  |

根据下列贝塞尔公式计算实验标准偏差：

由重复性引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | s(x) | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 1mV/div | 0.0010 | 0.0010 |
| 2mV/div | 0.0013 | 0.0013 |
| 5mV/div | 0.0007 | 0.0007 |
| 10mV/div | 0.0010 | 0.0010 |
| 20mV/div | 0.0011 | 0.0011 |
| 50mV/div | 0.0008 | 0.0008 |
| 100mV/div | 0.0011 | 0.0011 |
| 200mV/div | 0.0004 | 0.0004 |
| 500mV/div | 0.0007 | 0.0007 |
| 1V/div | 0.0007 | 0.0007 |
| 2V/div | 0.0013 | 0.0013 |
| 5V/div | 0.0005 | 0.0005 |
| 10V/div | 0.0005 | 0.0005 |

10.3.2 波形测量单元电压测量不准引入的不确定度分量

根据波形测量单元的技术手册，设测量各校准点的测量最大允许误差为±2%，半宽区间为2%，考虑为均匀分布，选取，波形测量单元电压测量不准引入的不确定度分量为：1.2%。

10.3.3 示波器校准仪输出不准引入的不确定度分量

根据示波器校准仪的技术手册，设示波器校准仪的分辨力为，其半宽区间为a，按均匀分布考虑，选取，得出由分辨力引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | 最大允许误差±m | 半宽区间a | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1mV/div | 0.44% | 0.44% | 0.25% |
| 2mV/div | 0.23% | 0.23% | 0.13% |
| 5mV/div | 0.11% | 0.11% | 0.01% |
| 10mV/div | 0.07% | 0.07% | 0.04% |
| 20mV/div | 0.05% | 0.05% | 0.02% |
| 50mV/div | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
| 100mV/div | 0.03% | 0.05% | 0.02% |
| 200mV/div | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
| 500mV/div | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
| 1V/div | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| 2V/div | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| 5V/div | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| 10V/div | 0.02% | 0.02% | 0.01% |

10.4 合成标准不确定度

校准时不确定度分量汇总表如下：

| 校准点 | 不确定度来源 | 不确定度分量 | 评定方法 | 分布 | k | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1mV/div | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.0010 |
|  | 波形测量单元电压测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2% |
|  | 示波器校准仪输出不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 0.25% |
| 2mV/div | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.0013 |
|  | 波形测量单元电压测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2% |
|  | 示波器校准仪输出不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 0.13% |
| 5mV/div | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.0007 |
|  | 波形测量单元电压测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2% |
|  | 示波器校准仪输出不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 0.01% |
| 10mV/div | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.0010 |
|  | 波形测量单元电压测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2% |
|  | 示波器校准仪输出不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 0.04% |
| 20mV/div | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.0011 |
|  | 波形测量单元电压测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2% |
|  | 示波器校准仪输出不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 0.02% |
| 50mV/div | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.0008 |
|  | 波形测量单元电压测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2% |
|  | 示波器校准仪输出不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 0.02% |
| 100mV/div | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.0011 |
|  | 波形测量单元电压测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2% |
|  | 示波器校准仪输出不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 0.02% |
| 200mV/div | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.0004 |
|  | 波形测量单元电压测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2% |
|  | 示波器校准仪输出不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 0.02% |
| 500mV/div | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.0007 |
|  | 波形测量单元电压测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2% |
|  | 示波器校准仪输出不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 0.02% |
| 1V/div | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.0007 |
|  | 波形测量单元电压测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2% |
|  | 示波器校准仪输出不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 0.01% |
| 2V/div | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.0013 |
|  | 波形测量单元电压测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2% |
|  | 示波器校准仪输出不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 0.01% |
| 5V/div | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.0005 |
|  | 波形测量单元电压测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2% |
|  | 示波器校准仪输出不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 0.01% |
| 10V/div | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.0005 |
|  | 波形测量单元电压测量不准引入的不确定度分量 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.2% |
|  | 示波器校准仪输出不准引入的不确定度分量 | u3 | B类 | 均匀 |  | 0.01% |

以上各项标准不确定度分量互不相关，计算得出各校准点的合成标准不确定度如下表：

| 校准点 | 不确定度分量u1 | 不确定度分量u2 | 不确定度分量u3 | 合成标准不确定度uc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1mV/div | 0.25% | 1.2% | 0.25% | 1.2% |
| 2mV/div | 0.13% | 1.2% | 0.13% | 1.2% |
| 5mV/div | 0.01% | 1.2% | 0.01% | 1.2% |
| 10mV/div | 0.04% | 1.2% | 0.04% | 1.2% |
| 20mV/div | 0.02% | 1.2% | 0.02% | 1.2% |
| 50mV/div | 0.02% | 1.2% | 0.02% | 1.2% |
| 100mV/div | 0.02% | 1.2% | 0.02% | 1.2% |
| 200mV/div | 0.02% | 1.2% | 0.02% | 1.2% |
| 500mV/div | 0.02% | 1.2% | 0.02% | 1.2% |
| 1V/div | 0.01% | 1.2% | 0.01% | 1.2% |
| 2V/div | 0.01% | 1.2% | 0.01% | 1.2% |
| 5V/div | 0.01% | 1.2% | 0.01% | 1.2% |
| 10V/div | 0.01% | 1.2% | 0.01% | 1.2% |

10.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式为：

得出各校准点的相对扩展不确定度如下表：

| 校准点 | 合成标准不确定度uc | 相对扩展不确定度Ur（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 1mV/div | 1.2% | 2.4% |
| 2mV/div | 1.2% | 2.4% |
| 5mV/div | 1.2% | 2.4% |
| 10mV/div | 1.2% | 2.4% |
| 20mV/div | 1.2% | 2.4% |
| 50mV/div | 1.2% | 2.4% |
| 100mV/div | 1.2% | 2.4% |
| 200mV/div | 1.2% | 2.4% |
| 500mV/div | 1.2% | 2.4% |
| 1V/div | 1.2% | 2.4% |
| 2V/div | 1.2% | 2.4% |
| 5V/div | 1.2% | 2.4% |
| 10V/div | 1.2% | 2.4% |

11 时间测量单元时间间隔

11.1 测量方法

测试系统的时间测量单元时间间隔参数校准采用直接测量法。通过比示波器校准仪时间间隔标准值与时间测量单元测得的时间间隔的校准：

（11）

式中：

——时间测量单元时间间隔测量误差；

ts——示波器校准仪输出时标周期，ns；

——时间间隔测量值，ns。

11.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算

11.2.1 不确定度来源

经分析，引入的不确定度分量来源包括：

1）重复性引入的不确定度分量；

2）示波器校准仪时标信号不准引入的不确度；

11.2.2 合成标准不确定度计算公式

根据上面分析结果，合成标准不确定度计算公式如下：

11.3 不确定度计算

11.3.1 重复性引入的不确定度分量

用示波器校准仪对测试系统时间测量单元时间间隔连续10次独立测量，测得结果如下表：

|  | 校准点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | 1ns | 100ns | 10ms | 100ms | 500ms |
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0.1% | 0.1% | 0% | 0% |
| 4 | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% |
| 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

根据下列贝塞尔公式计算实验标准偏差：

则由重复性引入的不确定度分量如下表：

| 校准点 | s(x) | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 1ns | 0.04% | 0.04% |
| 100ns | 0.03% | 0.03% |
| 10ms | 0.03% | 0.03% |
| 100ms | 0.03% | 0.03% |
| 500ms | 0.03% | 0.03% |

11.3.2 示波器校准仪时标信号不准引入的不确度

根据示波器校准仪的技术手册，设测量各校准点的测量最大允许误差为±0.25ppm，半宽区间为0.5ppm，考虑为均匀分布，选取，示波器校准仪时标信号不准引入的不确度1.4×10-7

### 11.4 合成标准不确定度

校准时不确定度分量汇总表如下：

| 校准点 | 不确定度来源 | 不确定度分量 | 评定方法 | 分布 | k | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ns | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.04% |
|  | 示波器校准仪时标信号不准引入的不确度 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.4×10-7 |
|  | 示波器校准仪时标信号不准引入的不确度 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.4×10-7 |
| 100ns | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.03% |
|  | 示波器校准仪时标信号不准引入的不确度 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.4×10-7 |
|  | 示波器校准仪时标信号不准引入的不确度 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.4×10-7 |
| 10ms | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.03% |
|  | 示波器校准仪时标信号不准引入的不确度 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.4×10-7 |
|  | 示波器校准仪时标信号不准引入的不确度 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.4×10-7 |
| 100ms | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.03% |
|  | 示波器校准仪时标信号不准引入的不确度 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.4×10-7 |
| 500ms | 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.03% |
|  | 示波器校准仪时标信号不准引入的不确度 | u2 | B类 | 均匀 |  | 1.4×10-7 |

以上各项标准不确定度分量互不相关，计算得出各校准点的合成标准不确定度如下表：

| 校准点 | 不确定度分量 | 不确定度分量 | 合成标准不确定度uc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ns | 0.04% | 1.4×10-7 | 0.04% |
| 100ns | 0.03% | 1.4×10-7 | 0.03% |
| 10ms | 0.03% | 1.4×10-7 | 0.03% |
| 100ms | 0.03% | 1.4×10-7 | 0.03% |
| 500ms | 0.03% | 1.4×10-7 | 0.03% |

11.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式为：

得出各校准点的相对扩展不确定度如下表：

| 校准点 | 合成标准不确定度uc | 相对扩展不确定度Ur（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 1ns | 0.04% | 0.08% |
| 100ns | 0.03% | 0.06% |
| 10ms | 0.03% | 0.06% |
| 100ms | 0.03% | 0.06% |
| 500ms | 0.03% | 0.06% |

12 时间测量单元上升时间

12.1 测量方法

测试系统的时间测量单元上升时间参数校准采用直接测量法。通过比示波器校准仪输出上升时间标准值与时间测量单元上升时间实现时间测量单元上升时间的校准

（12）

式中：

tr——时间测量单元上升时间，ns；

trs——时间测量单元测得的上升时间，ns。

12.2 不确定度来源及合成标准不确定度计算

12.2.1 不确定度来源

经分析，引入的不确定度分量来源包括：

1）重复性引入的不确定度分量u1；

2）示波器校准仪上升时间引入的不确定度u2；

3）示波器时基不准引入的不确定度u3；

4）示波器抖动、出发等引入的不确定度u4。

12.2.2 合成标准不确定度计算公式

根据上面分析结果，合成标准不确定度计算公式如下：

12.3 不确定度计算

12.3.1 重复性引入的不确定度分量

用示波器校准仪对测试系统时间测量单元上升时间进行连续10次独立测量，测得结果如下表：

| 测量次数 | 上升时间 |
| --- | --- |
| 1 | 1.754ns |
| 2 | 1.756ns |
| 3 | 1.754ns |
| 4 | 1.755ns |
| 5 | 1.756ns |
| 6 | 1.754ns |
| 7 | 1.754ns |
| 8 | 1.754ns |
| 9 | 1.754ns |
| 10 | 1.758ns |

根据下列贝塞尔公式计算实验标准偏差：

由重复性引入的不确定度分量为0.9ps。

12.3.2 示波器校准仪上升时间引入的不确定度

根据示波器校准仪计量校准证书其上升时间扩展不确定度为5ps（k=2），故其引入的不确定度为2.5ps。

12.3.3 示波器时基不准引入的不确定度

根据示波器的技术手册，其时基为±25ppm，其半宽区间为25ppm，故由其引入的不确定度为0.043ps。

12.3.4示波器抖动、出发等引入的不确定度

根据示波器的技术手册，其时基为±200ps，其半宽区间为200ps，故由其引入的不确定度为115ps。

12.4 合成标准不确定度

校准时不确定度分量汇总表如下：

| 不确定度来源 | 不确定度分量 | 评定方法 | 分布 | k | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性引入的不确定度 | u1 | A类 | 正态 | 1 | 0.9ps |
| 示波器校准仪上升时间引入的不确定度 | u2 | B类 | 均匀 |  | 2.5ps |
| 示波器时基不准引入的不确定度 | u3 | B类 | 均匀 |  | 0.043ps |
| 示波器抖动、出发等引入的不确定度 | u1 | A类 | — | — | 115ps |

以上各项标准不确定度分量互不相关，计算得出各校准点的合成标准不确定度如下表：

| 不确定度分量u1 | 不确定度分量u2 | 不确定度分量u3 | 不确定度分量u4 | 合成标准不确定度uc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9ps | 2.5ps | 0.043ps | 115ps | 115ps |

12.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式为：

得出各校准点的相对扩展不确定度为230ps：