交变磁强计校准规范

编制说明

2026年03月

- 一、任务来源

根据市场监管总局办公厅关于下达《2022年国家计量技术规范制修订和宣贯计划》（市监计量函【2021】2109号），由全国电磁计量技术委员会归口管理，中国计量科学研究院、国防科技工业弱磁一级计量站为主要起草单位，河南省计量测试科学研究院、山西省计量科学研究院为参加单位负责制定国家计量校准规范《交变磁强计校准规范》。

二、编制的必要性

生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑。交变磁强计用于低频磁场环境的监测，应用领域包括：劳动保护，职业病防治，环境检测，环境卫生等。使用交变磁强计对磁场环境进行监测，测量结果再按《GB8702-2014 电磁环境控制限值》的要求，对被测环境进行是否超限值的评价，为了保证数据准确可靠，环境评价正确，需对其进行有效量值溯源。

目前我国没有相关的计量技术规范，开展低频磁场测量仪校准的计量机构，一般都是参照《JJG 1049-2009 弱磁场交变磁强计检定规程》、《JJF 1832-2020

(1mT~2.5T)磁强计校准规范》、《 DL/T 988高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》等检测标准的附录部分来开展校准工作，这些参考标准不统一，且都只着重于工频下的磁场强度，不能满足环境监测低频范围测量的需求。

目前国外已有标准《IEC 61786-1-2013 关于人体暴露于1 Hz至100 kHz直流电磁场、交流电磁场及交流电场的测量.第1部分:测量仪器的要求》，该标准也存在校准过程描述不规范，部分影响量没有涉及等问题。

随着近年来交变磁强计的快速发展，其测量精度、测量范围有了较大幅度的提升，现行交变磁强计检定规程存在量值范围小，频率范围小，已经无法满足现实使用需求，缺少不确定度评估内容，为响应业界需求，加强低频磁场测量仪质量控制与管理，保证量值溯源准确可靠，制定复合当前使用需求的交变磁强计校准规范十分必要。

- 三、编制过程

- 3.1 编写原则

根据计划要求，主要起草单位于2025年4月正式成立《规范》编写组，依据编写组的工作职责，制定了工作计划。参加编写的工作人员确定了《规范》的结构框架和如下编写原则：

- 适用性，规范内容应便于实施；

- 完整性，设置的条款应力求全面、实用，涵盖交变磁强计（以下简称磁强计）校准的全部要求；

- 正确性，文字简练，描述科学、准确。

本规范为首次制定，制定过程中严格按照JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》进行编制，并与相关标准协调统一。

- 3.2 各阶段的主要工作

2025年4月：成立编写组，制定工作计划；

2025年5月～12月：完成调研与资料收集，完成《规范》初稿编写；

2026年1月～6月：在初稿基础上，听取专家意见，编写组内部多次讨论修改，形成《规范》征求意见稿，以及测量不确定度评定分析、验证试验等工作；

2026年7月～11月：根据对校准规范征求意见稿收集的意见情况，对规范进行修改完善，形成报审稿；

2026年12月：按全国电磁计量技术委员会的统一安排，组织对报审稿进行了预审。

四、编写主要内容

按照国家计量校准规范编制要求，本规范内容结构上共分为九章，分别是第一章范围、第二章引用文件、第三章术语和计量单位、第四章概述、第五章计量特性、第六章校准条件、第七章校准项目和校准方法、第八章校准结果表达及第九章复校时间间隔、附录A 校准原始记录格式、附录B 校准证书内页格式、附录C交变磁强计频率响应不确定度评定示例。

五、编制说明

1、调研和编制情况

根据任务需求，规范编写组调研了国内外生产的各种低频磁场测量仪的技术性能和使用情况，对国内开展低频磁场测量仪校准的主要技术机构进行了相关技术调研，查阅了相关文献资料，与生产厂家进行了咨询和讨论，梳理了低频磁场测量仪的技术指标和校准方法，规定了校准的范围、计量性能要求、校准方法、校准项目、校准结果表达、复校时间间隔等方面的内容。

国内外主要产品及技术指标如下表2：

表2 主要低频磁场测量仪的技术指标

| 型号 | 生产厂家 | 频率范围 | 磁场强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| LF-01 | 北京森馥科技股份有限公司 | 1Hz～100kHz | 1nT~10mT |
| EHP-50D | 德国Narda | 1Hz～400kHz | 0,3 nT 至 10 mT |

从上表可知，市面上主要的低频磁场测量仪的计量特性主要是不同频率下的磁场强度。本次制定的低频磁场测量仪的计量特性的频率范围为1Hz～100kHz，磁场强度测量范围1µT~1.5mT。

由于低频电场测量仪在实际使用和校准过程中，都是测量空间中的电磁场，因此，本规范在评定不确定度时，除了考虑常规的电压、距离、位置等影响量外，还考虑了装置产生标准场的场均匀性，以及被测件放入该标准场中引起的场扰动等的影响量。

2、验证情况

为验证本规范中所规定的校准项目和校准方法的正确性和可行性，编写组选择德国narda公司的EHP-50D电磁辐射分析仪为试验对象，对规范包含的全部校准项目进行了验证，并编制了试验报告。验证试验结果表明，规范规定的校准项目和技术要求合理，校准方法正确，实际操作性强，校准数据准确，校准规范可行。

六、参考资料

JJF 1071 国家计量校准规范编写规则

JJF 1059.1 不确定度评定与表示

JJF 1001通用计量术语及定义