交变磁强计校准规范

测量不确定度评定报告

中国计量科学研究院

二○二五年五月

- 适用范围

本文件规定了交变磁强计校准的测量不确定度的评定与表示。适用于交变磁强计校准不确定度评定与表示。

- 引用文件

YLY/C82-2023-007 编制测量不确定度评定报告作业指导书

CNAS-GL025 校准和测量能力（CMC）表述指南

JJF xxxx-xxxx 交变磁强计校准规范

3  交变磁强计频率响应校准不确定度评定

3.1测量模型及不确定度传播律

3.1.1 测量模型

Hx=0.7155⋅N⋅Vr⋅R

式中：

Hx——磁场强度实际值，A/m（1A/m≈1.256μT）；

V——台式数字万用表监测电流采样器的电压， V；

R——电流采样器阻值，Ω；

N——线圈匝数，N=5；

r——线圈半径，0.25m；

3.1.2 不确定度传播律

==

3.2  标准不确定度的评定

） 台式数字万用表测量不准引入的相对标准不确定度u1

台式数字万用表的准确度为±0.5%，假设为均匀分布，k=，则：

u1rel=0.5%/3=0.29%

2）电流采样器的阻值引入的相对标准不确定度u2

电流采样器的阻值最大允许误差±1.0%，假设为均匀分布，k=。则：

u2rel=1.0%/3=0.58%

3）线圈匝数不准引入的相对标准不确定度u3

如果线圈的匝数较多，在获得匝数时难免需要进行测量产生误差。当亥姆霍兹线圈为5匝时，此项误差可以忽略。假设为均匀分布，则：

u3rel=0%/3=0%

4）亥姆霍兹线圈制作不理想引入的相对标准不确定度u5

亥姆霍兹线圈制作不理想的因素包括半径误差、间距误差、失配，体现在对0.7155这个值的影响上。该影响量不大于±1.0%，假设为均匀分布，k=，则：

u4rel=1.0%/3=0.58%

5）场不均匀性引入的相对标准不确定度u6

在对工频磁场测量仪进行校准时，磁场信号穿过探头感应线圈的中心，并与线圈平面垂直，探头感应线圈区域内所有位置的磁场强度被认为都等于中心场强，而实际上感应线圈平面内磁场分布并不均匀。当感应线圈的直径为10cm，亥姆霍兹线圈的半径为25cm时，计算结果显示，场不均匀性导致的相对偏差范围为(0~2.5) %，区间半宽为1.25%，假设为均匀分布，k=，则：

u5rel=1.25%/3=0.72%

6）环境电磁噪声引入的相对标准不确定度u7

被校低频磁场测量仪上显示的磁场噪声最大为0.044A/m，以校准1A/m为例，噪声引入的相对偏差为(0~4.4)%，区间半宽为2.2%，假设为均匀分布，k=，则：

u6rel=2.2%/3=1.27%

7）测量重复性引入的相对标准不确定度u6

对被测电场测量仪100kHz，1A/m下的工频磁场强度进行10次测量数据如下表：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值（A/m） | 0.978 | 0.981 | 0.975 | 1.008 | 1.001 | 1.017 | 0.971 | 1.011 | 1.013 | 1.017 |

x=1nxi=0.997A/m

单次试验的标准差u7=i=1nxk−x2n−1=0.019A/m

以10次测量结果平均值的标准不确定度作为重复性引入的相对不确定度

u7rel=1.88%

3.3合成标准不确定度

磁场强度测量不确定度主要分量见表C.1

表C.1 磁场强度测量不确定度分量汇总表（1A/m,100kHz）

| 不确定度分量ui | 分布 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1台式数字用表 | 均匀 | 0.29% |
| u2电流采样器 | 均匀 | 0.58% |
| u3 线圈匝数不准 | 均匀 | 0% |
| u4亥姆霍兹线圈制作不理想 | 均匀 | 0.58% |
| u5场不均匀性 | 均匀 | 0.72% |
| u6环境电磁噪声引入的相对标准不确定度 | 均匀 | 1.27% |
| u7测量结果的重复性 | 正态 | 1.88% |

各分量互不相关，uC(y)=i=19(Ci⋅ui)2=2.18%

3.4扩展不确定度

取包含因子k=2, Urel＝5%

换算成分贝表示，则Urel=0.5dB（k=2）

4. 交变磁强计磁场强度校准不确定度评定

4.1测量模型及不确定度传播律

4.1.1 测量模型

Hx=0.7155⋅N⋅Ir

式中：

Hx——磁场强度实际值，A/m（1A/m≈1.256μT）；

V——台式数字万用表监测电流，A；

N——线圈匝数，N=60；

r——线圈半径，0.3m；

4.1.2 不确定度传播律

==

4.2  标准不确定度的评定

） 台式数字万用表测量不准引入的相对标准不确定度u1

台式数字万用表的准确度为±0.5%，假设为均匀分布，k=，则：

u1rel=0.5%/3=0.29%

2）可编程电源引入的相对标准不确定度u2

可编程电源引入最大允许误差±0.2%，假设为均匀分布，k=。则：

u2rel=0.2%/3=0.12%

3）线圈匝数不准引入的相对标准不确定度u3

如果线圈的匝数较多，在获得匝数时难免需要进行测量产生误差。当亥姆霍兹线圈为60匝时，误差可以忽略。假设为均匀分布，则：

u3rel=0.1%/3=0%

4）亥姆霍兹线圈制作不理想引入的相对标准不确定度u5

亥姆霍兹线圈制作不理想的因素包括半径误差、间距误差、失配，体现在对0.7155这个值的影响上。该影响量不大于±1.5%，假设为均匀分布，k=，则：

u4rel=1.5%/3=0.87%

5）场不均匀性引入的相对标准不确定度u6

在对工频磁场测量仪进行校准时，磁场信号穿过探头感应线圈的中心，并与线圈平面垂直，探头感应线圈区域内所有位置的磁场强度被认为都等于中心场强，而实际上感应线圈平面内磁场分布并不均匀。当感应线圈的直径为10cm，亥姆霍兹线圈的半径为30cm时，计算结果显示，场不均匀性导致的相对偏差范围为(0~5) %，区间半宽为2.5%，假设为均匀分布，k=，则：

u5rel=2.5%/3=1.44%

6）环境电磁噪声引入的相对标准不确定度u7

被校低频磁场测量仪上显示的磁场噪声最大为0.044A/m，以校准1A/m为例，噪声引入的相对偏差为(0~4.4)%，区间半宽为2.2%，假设为均匀分布，k=，则：

u6rel=2.2%/3=1.27%

7）测量重复性引入的相对标准不确定度u6

对被测电场测量仪50.00Hz，100A/m下的电场强度进行10次测量数据如下表：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值（A/m） | 98.2 | 97.9 | 97.6 | 101 | 100.1 | 100.7 | 101.8 | 101.3 | 98.6 | 98.8 |

x=1n99.6A/m

单次试验的标准差u7=i=1nxk−x2n−1=1.55A/m

以10次测量结果平均值的标准不确定度作为重复性引入的相对不确定度

u6rel=1.56%

4.3合成标准不确定度

磁场强度测量不确定度主要分量见表C.1

表C.1 磁场强度测量不确定度分量汇总表（1A/m,100kHz）

| 不确定度分量ui | 分布 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1台式数字用表 | 均匀 | 0.290% |
| u2可编程电源 | 均匀 | 0.120% |
| u3线圈匝数不准 | 均匀 | 0.000% |
| u4亥姆霍兹线圈制作不理想 | 均匀 | 0.870% |
| u5场不均匀性 | 均匀 | 1.440% |
| u6环境电磁噪声引入的相对标准不确定度 | 均匀 | 1.270% |
| u7测量结果的重复性 | 正态 | 1.57% |

各分量互不相关，uC(y)=i=19(Ci⋅ui)2=2.64%

4.4扩展不确定度

取包含因子k=2, Urel＝5.3%

换算成分贝表示，则Urel=0.5dB（k=2）