中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××××××

基于椭球拟合的矢量磁强计校准规范

Calibration specification of vector magnetometer based on ellipsoid fitting

(征求意见稿)

××××××××发布                  ××××××××实施

国家市场监督管理总局 发 布

基于椭球拟合的矢量磁强计校准规范

Calibration specification of vector magnetometer based on ellipsoid fitting

JJF XXXX-XX

归 口 单 位：全国电磁计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

参加起草单位：

山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）

湖北省计量测试技术研究院

陕西省计量科学研究院

中国测试技术研究院

本规范委托全国电磁计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

伏吉庆（中国计量科学研究院）

张  伟（中国计量科学研究院）

李  鑫（中国计量科学研究院）

参加起草人：

崔  泓（山西省检验检测中心）

李  艳（湖北省计量测试技术研究院）

张  璐（陕西省计量科学研究院）

李  龙（中国测试技术研究院）

目 录

引言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语和计量单位	1

4	概述	2

5	计量特性	2

5.1	零偏	2

5.2	响应因子	2

5.3	正交度	2

5.4	非线性度	2

6	校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准及其他设备	3

7	校准项目和校准方法	3

7.1	校准项目	3

7.2	校准方法	4

8	校准结果表达	4

9	复校时间间隔	5

附录A	6

测量不确定度评定示例	6

附录B 椭球拟合法矢量磁强计校准原始记录格式	17

附录C 校准证书内页格式	19

# 引言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范编制工作的基础性系列规范。

本规范是首次制定的国家计量校准规范。

基于椭球拟合的矢量磁强计校准规范

范围

本规范适用于量程范围为20 μT~1000μT 的矢量磁强计的校准。

引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1013 磁学计量常用名词术语及定义

JJF 1519-2015 磁通门磁强计校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

术语和计量单位

JJF 1013 磁学计量常用名词术语及定义和JJF 1519-2015 磁通门磁强计校准规范及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 椭球拟合校准法 Ellipsoid fitting calibration method

通过最小二乘法或其他迭代算法，求解矢量磁强计在某个均匀的已知外磁场中通过若干次姿态变化得到的测量值形成的椭球体的最佳匹配函数，并通过该椭球体的参数对矢量磁强计的零偏、响应因子、正交度误差集进行测量的方法。

3.2 椭球拟合残差 Elliptical fit residuals

经过椭球拟合校准法修正误差集后的矢量磁强计再次进行椭球拟合时，椭球半径与已知的外磁场量值的差的最大值。

3.3 响应因子 Response rate

矢量磁强计每个轴向的磁场输出量与恒定磁场输入量的比值，理想情况下该值为1。

3.4 非线性度 Nonlinearity

输出与输入的线性拟合函数与线性的偏离程度，通常为偏离最大值比满量程。

概述

矢量磁强计是可以同时测量磁场大小和方向的测量仪器。典型的矢量磁强计包括磁通门磁强计、三轴霍尔磁强计、SQUID磁强计、矢量光泵磁强计等。

利用椭球拟合法对矢量磁强计进行校准时，需要将矢量磁强计放置于经标准磁强计测试过的稳定背景磁场中，通过改变矢量磁强计的空间姿态，使其遍历空间指向的八个象限，获取多组测量值，通常不少于20个点，根据椭球拟合算法，计算出测量值在三轴读数的坐标系中的最佳匹配椭球体，然后根据椭球体的参数，获取矢量磁强计零偏、灵敏度、正交性三种参数与理想值的9个误差值，即矢量磁强计的误差集。

计量特性

零偏

矢量磁强计零偏范围一般为(0.1~100) nT，最大允许误差为±1 nT。

响应因子

磁场的仪器读数与标准值的比值，无量纲，理想值为1，最大允许误差为±1×10-5。

正交度

矢量磁强计中敏感轴之间存在非完全正交的偏差角度，最大允许误差为±1°。

非线性度

响应因子中与待测磁场相关的非线性项和与待测磁场不相关的线性项的比值，无量纲，最大允许误差为±1×10-5。

注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。

校准条件

- 6.1 环境条件

环境温度变化两：±3℃；

相对湿度：≤70%；

干扰磁场：应不大于被较磁强计最大允许误差的1/10;

供电电源：220V±22V，频率范围为50Hz±0.5Hz；

- 6.2 测量标准及其他设备

校准所用仪器设备应经过计量技术机构检定或校准，并在有效期内。

### 6.2.1 标准器选择

按照表1选择标准器：

表1 校准方法和标准器

| 被校准磁强计 | 量程 | 标准器 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磁通门磁强计 矢量光泵磁强计 | 20 μT~100 0μT | 质子磁强计 光泵磁强计 | ±0.5 nT |

6.2.2 计算软件

经验证可正常进行椭球拟合计算的软件。

6.2.3 背景磁场

根据被校准磁强计的种类选择用于进行椭球拟合法校准的背景磁场。

背景磁场的幅值应该处于被校准仪器量程以内。

为提高校准结果的置信度，推荐选择大于二分之一满量程的量值，并避免使用量程最小值和最大值进行椭球拟合。

背景磁场均匀度：改变被校准磁强计姿态取值时均应处于背景磁场的均匀区以内，且均匀区内磁场的不均匀度不大于表1中的最大允许误差。

6.2.4 无磁转台

利用无磁材料制作的磁强计工装，可改变矢量磁强计的姿态，使其空间取向在各个象限均可分布。

校准项目和校准方法

校准项目

校准项目见表2。

表2 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目名称 | 计量特性条目 | 校准方法条目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零偏 | 5.1 | 7.2.4 |
| 2 | 响应因子 | 5.2 | 7.2.4 |
| 3 | 正交度 | 5.3 | 7.2.4 |

校准方法

### 7.2.1 校准前准备

目测观察被校准仪器外观及附件，是否外观完好、附件齐全，无影响正常工作的机械损伤，无附着影响测量结果的磁性附件，不缺少影响正常工作的附件。

### 7.2.2 背景磁场

利用地磁或线圈磁场按照6.2.3的原则选择作为背景磁场。根据表1在不同量值范围内选择不同的标准磁强计测量背景磁场的量值B和均匀区内的磁场不均匀度G，并记录。

##### 7.2.3 采集椭球拟合数据

将被校准磁强计放置于背景磁场中心位置，利用无磁转台加持，使探头磁敏感区域与转台旋转中心重合，改变磁强计的空间姿态，每改变一次，记录一组测量值（xi， yi， zi），使磁强计的空间取向均匀分布于八个象限，记录20组以上。

##### 7.2.4 进行椭球拟合运算

根据椭球方程：

(1)

将7.2.3中的多组记录值带入上式，对测量值进行方程求解，并根据最小二乘法得到椭球的参数集a1-10。并根据椭球参数，得到矢量磁强计的误差集：

(2)

其中，Bx0, By0, Bz0为矢量磁强计x，y，z轴的零偏；

kx, ky, kz为矢量磁强计x，y，z轴的响应因子；

α, β, γ为矢量磁强计[x, y]、[y, z]、[z, x]轴的非正交度。

校准结果表达

校准结果应在校准证书（报告）上反应，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准原始记录格式见附录B，校准证书（报告）内页格式见附录C。

复校时间间隔

建议复校时间间隔为12个月。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录A

- 测量不确定度评定示例

A.1 概述

本附录以蒙特卡洛法对椭球拟合校准方法进行不确定度分析，并利用商用矢量磁强计（Mag-13MSL，Bartington）进行验证性实验，同时与残差法不确定度分析结果进行了对比。

A.2 测量模型

A.2.1 理想矢量磁强计数学模型

理想矢量磁强计为完全正交，没有零位，响应因子为1的矢量磁强计。

在某一均匀的磁场B中变换磁强计姿态，随机采点所得到的测量结果。

可表示为：

(3)

α1，β1分别表示俯仰角和方位角，通过将角度设置为随机数，则可以得到理想矢量磁强计在三维空间随机选取姿态时的测量值。

在等式（3）的基础上，我们可以给每个轴加入不同强度的随机数模拟本底噪声、加入高阶非线性项模拟传感器的非线性。同时，在背景磁场B中加入随机噪声模拟地磁场波动，在总场上加入随距离改变的梯度场模拟磁场梯度，在测试数据模型和椭球拟合模型中使用不同的B来模拟实验时测量准确度的误差。

A.2.2 不确定度来源

椭球拟合法校准矢量磁强计的过程，可能的不确定度来源有：

- 采样点个数及分布均匀性造成的不确定度u1

- 磁场稳定性造成的不确定度u2。

- 磁强计的非线性造成的不确定度u3。

4、磁强计的本底噪声造成的不确定度u4。

5、磁场梯度造成的不确定度u5。

6、磁场准确度造成的不确定度u6。

以下逐项分析不确定度分量：

A.2.2.1 采样点数造成的不确定度u1：

通过蒙特卡洛法模拟采样点数在三维空间中尽可能随机分布时，利用椭球拟合法校准矢量磁强计的不确定度。预设背景磁场50000 nT，零位[Bx0，By0，Bz0] = [20; 25; 30]（nT），灵敏度 [kx，ky，kz] = [1.013, 0.994, 1.007]，非正交度 [α, β, γ] = [0.0025，0.0030，0.0045] （rad）= [0.143，0.172，0.258]（°），进行5000次独立重复实验，评估使用椭球拟合法时参数估计的不确定度。点数实验结果如表1所示：

表1测量点数不确定度u1带来的各参数不确定度

| 点数 | 计量项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应因子u1k（/nT） | 正交度u1θ（°） | 零偏u1B（nT） |
| 10 | 1.7×10-3 | 9.7×10-2 | 30.1 |
| 11 | 9.5×10-4 | 6.4×10-2 | 22.7 |
| 12 | 7.9×10-4 | 4.3×10-2 | 17.0 |
| 13 | 7.2×10-4 | 3.3×10-2 | 12.7 |
| 14 | 4.0×10-4 | 2.7×10-2 | 10.5 |
| 15 | 3.5×10-4 | 2.6×10-2 | 9.2 |
| 16 | 3.2×10-4 | 2.1×10-2 | 8.1 |
| 17 | 2.6×10-4 | 2.0×10-2 | 7.5 |
| 18 | 2.3×10-4 | 1.8×10-2 | 6.9 |
| 19 | 2.2×10-4 | 1.7×10-2 | 6.7 |
| 20 | 6.7×10-6 | 1.0×10-5 | 0.24 |
| 30 | 4.6×10-6 | 7.0×10-6 | 0.16 |
| 40 | 3.6×10-6 | 5.6×10-6 | 0.13 |
| 50 | 3.1×10-6 | 4.9×10-6 | 0.11 |
| 60 | 2.7×10-6 | 4.4×10-6 | 0.10 |
| 70 | 2.5×10-6 | 4.0×10-6 | 0.09 |
| 80 | 2.4×10-6 | 3.8×10-6 | 0.08 |
| 90 | 2.3×10-6 | 3.6×10-6 | 0.08 |
| 100 | 2.1×10-6 | 3.3×10-6 | 0.07 |

考虑到实际应用场合中对测量效率的严格要求，将采样点数确定为30点，既可规避点数较少时参数估计的不稳定性，又兼顾了实际应用中的测量效率。

A.2.2.2 磁场稳定性造成的不确定度u2：

地磁场本身随时间会产生一定程度的波动，当周围环境中存在磁性物质（如磁铁，仪器设备等）时，背景磁场会受到磁干扰从而影响采样数据点的质量，导致椭球拟合法的拟合结果不确定度增大。在该背景磁场的基础上叠加服从正态分布的高斯白噪声模拟外部磁场不稳定的情况。磁场稳定性实验结果如表2所示：

表2 磁场稳定性不确定度u2带来的各参数不确定度

| 稳定性（nT） | 计量项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应因子u2k（/nT） | 正交度u2θ（°） | 零偏u2B（nT） |
| 0.01 | 5.1×10-6 | 4.5×10-4 | 0.18 |
| 0.1 | 5.1×10-6 | 4.6×10-4 | 0.19 |
| 1 | 1.3×10-5 | 1.2×10-3 | 0.48 |
| 10 | 1.2×10-4 | 1.1×10-2 | 4.5 |
| 20 | 2.5×10-4 | 2.2×10-2 | 8.8 |
| 30 | 3.7×10-4 | 3.3×10-2 | 13 |
| 40 | 5.0×10-4 | 4.3×10-2 | 18 |
| 50 | 6.1×10-4 | 5.5×10-2 | 22 |
| 60 | 7.4×10-4 | 6.6×10-2 | 26 |
| 70 | 8.7×10-4 | 7.6×10-2 | 31 |
| 80 | 9.7×10-4 | 8.9×10-2 | 36 |
| 90 | 1.1×10-3 | 9.9×10-2 | 39 |
| 100 | 1.2×10-3 | 1.1×10-2 | 44 |

A.2.2.3 磁强计的非线性造成的不确定度u3：

传感器的非线性是指磁强计的实际输出与输入磁场强度之间偏离理想线性关系的程度，它在全量程范围内表现为一种系统误差。在本规范中，非线性度特指经标准磁场标定得到响应因子后，实测值与响应函数之间的最大偏差与满量程的比值。在磁强计每个轴向分量添加三阶非线性项模拟传感器非线性，实验结果如表3所示：

表3磁强计非线性u3带来的各参数不确定度

| 非线性幅值（nT） | 计量项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应因子u3k（/nT） | 正交度u3θ（°） | 零偏u3B（nT） |
| 0.01 | 4.4×10-6 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 0.1 | 4.5×10-6 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 1 | 5.0×10-6 | 4.3×10-4 | 0.18 |
| 10 | 2.4×10-5 | 1.7×10-3 | 0.74 |
| 100 | 2.3×10-4 | 1.7×10-2 | 7.2 |
| 1000 | 2.3×10-3 | 1.6×10-1 | 71.9 |

A.2.2.4 磁强计的本底噪声造成的不确定度u4：

磁强计的本底噪声是一种随机误差，即在恒定磁场环境下输出信号呈现随机波动。在磁强计的三个轴向输出上叠加服从正态分布的高斯白噪声模拟磁强计本底噪声，实验结果如表4所示：

表4磁强计本底噪声u4带来的各参数不确定度

| 本底噪声（nT） | 计量项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应因子u4k（/nT） | 正交度u4θ（°） | 零偏u4B（nT） |
| 0.01 | 4.5×10-6 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 0.05 | 4.5×10-6 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 0.1 | 4.6×10-6 | 4.1×10-4 | 0.16 |
| 0.5 | 7.1×10-6 | 6.3×10-4 | 0.26 |
| 1 | 1.2×10-5 | 1.1×10-3 | 0.42 |
| 3 | 3.3×10-5 | 3.0×10-3 | 1.2 |
| 5 | 5.4×10-5 | 5.0×10-3 | 2.0 |
| 7 | 7.7×10-5 | 6.9×10-3 | 2.7 |
| 9 | 9.9×10-5 | 8.8×10-3 | 3.5 |
| 10 | 1.1×10-4 | 9.9×10-3 | 3.9 |

A.2.2.5 磁场梯度造成的不确定度u5：

磁场梯度是指磁场矢量在空间中的变化率，用于量化磁场在某一区域的不均匀程度。在磁强计仪校准过程中，梯度越大，磁力仪在不同姿态下所感知的环境磁场差异就越大。在磁强计的三个轴向输出上施加随着距离改变的梯度场模拟梯度的影响，该距离定义为磁力仪的实际敏感轴中心到理想敏感轴的中心距。实验结果如表5所示：

表5磁场梯度u5带来的各参数不确定度

| 梯度（nT/cm） | 计量项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应因子u5k（/nT） | 正交度u5θ（°） | 零偏u5B（nT） |
| 0.01 | 4.5×10-6 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 0.1 | 4.5×10-6 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 1 | 6.7×10-6 | 5.8×10-4 | 0.23 |
| 10 | 5.2×10-5 | 4.3×10-3 | 1.8 |
| 20 | 1.0×10-4 | 8.5×10-3 | 3.6 |
| 30 | 1.6×10-4 | 1.3×10-2 | 5.3 |
| 40 | 2.1×10-4 | 1.7×10-2 | 6.9 |
| 50 | 2.6×10-4 | 2.1×10-2 | 8.9 |
| 60 | 3.1×10-4 | 2.5×10-2 | 10 |
| 70 | 3.6×10-4 | 2.9×10-2 | 12 |
| 80 | 4.1×10-4 | 3.3×10-2 | 14 |
| 90 | 4.6×10-4 | 3.8×10-2 | 16 |
| 100 | 5.1×10-4 | 4.2×10-2 | 18 |

A.2.2.6 磁场准确度造成的不确定度u6：

使用椭球拟合方法校准时，需要已知环境背景磁场的大小并将其作为基准求解磁力仪参数。对输入背景磁场使用服从正态分布的高斯白噪声模拟背景磁场测量不准确时的情况。实验结果如表6所示：

表6磁场准确度u6带来的各参数不确定度

| 准确度（nT） | 计量项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应因子u6k（/nT） | 正交度u6θ（°） | 零偏u6B（nT） |
| 0.1 | 5.0×10-6 | 3.9×10-4 | 0.16 |
| 0.5 | 1.1×10-5 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 1 | 2.1×10-5 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 5 | 1.0×10-4 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 10 | 2.0×10-4 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 50 | 1.0×10-3 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 100 | 2.0×10-3 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 500 | 1.0×10-2 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 1000 | 2.0×10-2 | 4.0×10-4 | 0.16 |

A.2.3合成标准不确定度

根据A 2.2中六种可能影响椭球拟合法参数估计的不确定度来源，我们评估了国家恒定弱磁基准装置磁环境条件下的不确定度极限。测量点数为26个点；基准装置产生的磁场其稳定性优于0.1 nT，最佳状态可达0.01 nT；磁强计的非线性在50000 nT下为0.75 nT，其本底噪声为0.1 nT，关于磁强计的相关参数可参阅对应的数据手册；基准装置产生的磁场梯度<0.1 nT；使用质子磁力仪重复测量得到环境磁场的波动<1 nT，磁场准确度取1 nT。根据蒙特卡洛法所评估的不确定度分量见表7。

表7蒙特卡洛法的不确定度分析

| 不确定度来源 | 分布 | 环境变量 | 计量项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 响应因子u7k（/nT） | 正交度u7θ（°） | 零偏u7B（nT） |
| 采样点数 | 均匀 | 26 | 6.3×10-6 | 4.6×10-4 | 0.19 |
| 磁场稳定性 | 正态 | 0.01nT | 5.1×10-6 | 4.5×10-4 | 0.18 |
| 传感器非线性 | 均匀 | 1nT | 5.0×10-6 | 4.3×10-4 | 0.18 |
| 传感器噪声 | 正态 | 0.1nT | 4.6×10-6 | 4.1×10-4 | 0.16 |
| 磁场梯度 | 均匀 | 0.1nT | 4.5×10-6 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 磁场准确性 | 正态 | 1nT | 2.1×10-5 | 4.0×10-4 | 0.16 |

各输入量不相关，依据不确定度传播率，各误差的合成不确定度可表示为：

最终，合成不确定度为：uc(k)= 2.4×10-5(/nT)，uc(θ)= 1.0×10-3(°)，uc(B0)=0.42(nT)。

A.2.4 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度:

扩展不确定度为：Uc(k)= 4.8×10-5(/nT)，Uc(θ)= 2.0×10-3(°)，Uc(B0)=0.84(nT)。

- 附录B 椭球拟合法矢量磁强计校准原始记录格式

第    页    共    页

| 校准证书编号： |  |  |  | 校准依据： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称： |  |  |  | 校准日期： |  |
| 规格型号： |  | 出厂编号： |  | 校准地点： |  |
| 制造单位： |  |  |  | 环境温度： C |  |
| 联系人： |  | 联系方式： |  | 环境湿度： %RH |  |
| 校准 次数 | X轴读数（nT） |  | Y轴读数（nT） |  | Z轴读数（nT） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |

校准结果

| 计量项目 | 零偏（nT） | 零偏不确定度（nT;k=2） | 响应因子 | 响应因子不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  |
| Z |  |  |  |  |

| 计量项目 | 非正交度（°） | 非正交度不确定度（°；k=2） |
| --- | --- | --- |
| XY |  |  |
| YZ |  |  |
| ZX |  |  |

校 准 员：                           核 验 员：

- 附录C 校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

| <校准机构授权说明> 校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF1059.1的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  | 其 它 |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 |  |  | 证书编号 | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |

第X页 共X页

证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

计量项目; 零偏（nT）; 零偏不确定度（nT;k=2）; 响应因子; 响应因子不确定度（k=2）. X. Y. Z. 计量项目; 非正交度（°）; 非正交度不确定度（°；k=2）. XY. YZ. ZX.

说明： 根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下 12 个月校准一次。

声明： 1. 仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。 2. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。

校 准 员：                           核 验 员：

第X页 共X页