椭球拟合法正交度测量的不确定度分析

1 引 言（4仿）

三轴磁通门磁力仪广泛应用于磁异常探测及地磁导航等领域[1～3]，但由于磁力仪自身存在系统误差极大影响了磁场测量的精度，在进行磁场测量前需要对磁力仪进行校准。目前最常用的标量校准[4]方法是椭球拟合法，即通过建立三轴磁力仪误差模型与实际磁测轨迹所组成的椭球体之间的数学关系，将受误差影响导致的畸变椭球体修正回球体，从而实现误差校准。椭球拟合法虽可以实现磁力仪的快速校准，但是在实际应用中，其校准精度受到多种不确定因素影响，如数据分布的均匀性，测量噪声及梯度等。为了提高椭球拟合法的校准精度，李志敏等人[5]采用基于随机采样一致性来提升校准精度；Hu et al. [6]通过分析采样数据点质量，使用四分位数剔除数据点中的粗大误差，提高数据点质量来提升校准精度；Guan et al. [7]引入多种机制改进的粒子群算法来拟合椭球参数，实现更精确的误差校准。现有研究大多聚焦于椭球拟合算法的改进，通过筛选高质量的数据点或者引入其他算法进行联合校准，对于校准过程中存在的误差源所带来影响的系统性分析相对不足，尤其是不同误差源对于校准结果的不确定度贡献程度尚无明确分析。因此，研究椭球拟合过程中的不确定度来源并进行定量分析是很有必要的，特别是在磁场环境较为复杂的情况下，明确不同误差源所造成的影响有助于提高校准精度。

本文旨在系统研究椭球拟合法校准过程中的不确定度问题。首先建立磁力仪的误差模型，接着分析校准过程中的不确定度来源，设置实验量化总场噪声、采样点分布、磁场梯度等因素对拟合结果的影响，最后给出各个因素所引起的不确定度评估方法，为椭球拟合法在磁补偿领域的应用提供数据支撑。

2 误差模型（4仿）

受制造与安装工艺的限制，三轴磁力仪存在零偏、灵敏度和非正交度误差，进行磁场测量前如果不对其进行校准操作，将严重影响磁测数据的准确性。因此，基于上述三种误差建立误差模型：

Bm=CsCnBe+B0            (1)

其中，Bm是磁力仪三个轴向的实际输出值，Bm=BmxBmyBmzT,Be是磁力仪三个轴向的理论输出值，Be=BexBeyBezT,B0是磁力仪在零磁环境下各轴向的零偏误差矩阵，B0=B0xB0yB0zT,Cs是由三轴灵敏度不一致引起的灵敏度误差矩阵， Cs=Csx000Csy000Csz，Csx、Csy、Csz为三轴磁力仪每个轴向的灵敏度，Cn是磁力仪三轴非两两正交导致的非正交误差矩阵， Cn=cosα0sinαsinβcosγcosβcosγsinγ001。为了更好描述三轴磁力仪实际坐标系与理想坐标系之间的关系，作如下假设：O-XYZ表示标准正交坐标系，O-X0Y0Z0表示磁力仪实际坐标系。令Z0与Z轴重合，YOZ和Y0OZ0平面共面，则α表示Y0轴在YOZ平面与Y轴的夹角，β表示X0轴在XOY平面的投影与X轴的夹角，γ表示X0轴与XOY平面的夹角。其建模如图1所示：

图1 非正交关系示意图

Fig.1 Schematic diagram of non-orthogonal relationship

将等式(1)进行逆运算即可获得三轴磁力仪的补偿模型。该补偿模型以三轴磁力仪的实际磁场值作为输入，理论磁场值作为输出，补偿系数则通过椭球拟合法求解得出。

椭球拟合法是在稳场情况下通过构建三轴磁力仪磁测轨迹的标准椭球体方程与误差模型之间的关系求解出补偿系数，最终达到校准磁力仪的目的。椭球体的二次曲面方程为：

Fμ,B=μTB=x1Bmx2+x2Bmy2+x3Bmz2+2x4BmxBmy

+2x5BmxBmz +2x6BmyBmz+2x4Bmx

+2x6Bmy+2x6Bmy+x10=0

其中 μ = x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10T表示需要求解二次曲面的几何参数，B表示每个几何参数项之外的系数。

进行椭球拟合时，是以磁测数据集到二次曲面间的距离平方和最小为约束，利用最小二乘法求解二次曲面的几何参数。即：min|| F(μ,B) ||2。将曲面方程整理成矢量形式，对等式(1)进行逆变换，根据磁场强度在短时间内可视为不变的特性得到||Be||2，以此建立其曲面方程参数与误差模型之间的关系解得各个误差系数，即可利用误差补偿模型对三轴磁力仪的磁测结果进行补偿。

3 不确定度分析（4仿）

椭球拟合法在磁场数据点位覆盖均匀且背景磁场较为稳定的情下进行参数估计，可以得到精准的误差系数，但在实际磁测环境中，背景磁场存在梯度以及环境噪声等不稳定因素影响采样点质量，同时数据点是否在空间内均匀分布以及采样点数多少等因素也会影响拟合结果精度。对于以上多种影响拟合精度不确定度来源，进行系统性分析：(1)磁力仪自身非线性：受制造工艺限制，磁力仪各轴灵敏度会随磁场强度的变化呈现非线性特征，这种非线性响应会使得不同磁场环境下的磁测数据产生偏差导致导致椭球拟合形态的畸变从而引入不确定度；(2)总场噪声：磁场的噪声来源主要可分为两部分：一是环境因素所引起的噪声，如磁测点附近存在电气设施或地球运动等，一是磁力仪自身的噪声，如自身放大电路进行信号放大时引入的噪声，总场噪声使得测量数据变得不稳定；(3)磁场梯度：梯度能够反映单位距离内磁场强度的变化程度，即磁场分布的不均匀性，在进行磁场测量时，磁力仪可能无法准确捕捉磁场的变化从而影响实测数据的稳定性；(4)测量点数：在磁力仪测量过程中，通常会在不同位置或方向上进行多次测量，使得数据点位能够尽可能覆盖在某一球体空间内，以确保拟合结果的精确性，如果点数分布在某些方向过于集中或者稀疏可能会导致测量结果出现较大偏差，因此需要对不同点数的椭球拟合结果进行不确定度分析，确保拟合结果的准确性和可信度。

基于四种可能影响测量结果不确定度的主要来源，设计不同条件的实验进行不确定度分析。本次实验选择背景磁场较为稳定且远离大型电气设施的区域，最大限度减小外界因素对磁场测量的干扰，确保测试数据的稳定性。实验装置如图2所示。（5宋）

图2 实验装置示意图

Fig.2 Schematic diagram of experimental setup

将待校准的磁力仪置于三轴亥姆霍兹线圈的中心均匀区处，为了更好的进行数据采集，利用3D打印制作了一个能将磁力仪进行固定的球形夹具，将该夹具置于无磁转台上，通过给三轴线圈通入电流即可产生20-100uT的磁场，光泵磁力仪用于测量总磁场大小并进行稳场操作：[描述稳场操作的内容]。梯度线圈用以人为制造梯度，分析梯度对于椭球拟合结果的影响。

3.1 磁力仪非线性  （5黑）

为了研究磁力仪非线性所带来的影响，设置如下实验：利用三轴线圈产生20-100uT的磁场，进行稳场操作后背景磁场的波动小于0.1nT，每10uT进行一组数据采样同时尽量确保数据点采集位置的一致性，共计九组数据集，其正交度误差拟合结果如图3所示。

图3 不同磁场强度下拟合结果示意图

Fig.3 Schematic diagram of fitting results under

ifferent magnetic field intensity

其中，横轴表示磁场强度，纵轴表示正交度拟合结果，θ(XY)、θ(XZ)和θ(YZ)表示每两个轴向之间的正交度误差。从图3中可以看出，随着磁场强度大幅度的改变，矢量磁力仪的正交性测试结果呈现出相关的幅值0.006°~0.01°的随机波动。利用贝塞尔函数计算正交度误差的A类不确定度：

u1=(θi−θ)n−1

n为实验次数，i表示第i次实验的拟合结果，θ表示正交度误差的平均值。

3.2 总场噪声  （5黑）

在进行高精度测量时，噪声对于磁测数据的影响是不可忽略的，高质量的磁测数据可以提高椭球拟合的精度，为此设置如下实验研究噪声对于拟合效果的影响：利用三轴线圈产生50uT的稳定背景磁场，通过信号发生器的mod模式分别施加幅值δB=2nT，5nT，10 nT，20nT，30nT，40nT，50nT的随机噪声，共计八组数据集，其正交度误差拟合结果如图4所示。

图4 不同噪声幅度下拟合结果示意图

Fig.4 Schematic diagram of fitting results under

different noise amplitudes

其中，横轴代表随机噪声幅度。从图4中可以看出，随着总场噪声的改变，三轴磁力仪的正交度拟合结果存在0.005°的随机波动。利用最小二乘法得到正交度误差与噪声幅值的关系：

θi1=f1(δB)

根据下式计算噪声产生的正交度误差测量不确定度：

u2=∂f1(δB)∂δB∆B

∆B表示系统稳定后磁场的噪声水平。

3.3 磁场梯度  （5黑）

磁场梯度作为衡量磁场变化率的重要物理量，如果在环境梯度较大的地方进行磁场测量，由于磁场变化剧烈，可能会产生较大的测量误差，影响数据精确性。本次实验先利用三轴线圈产生50uT的稳定背景磁场，接着通过梯度线圈产生Bg=10nT/cm的梯度磁场，每10nT/cm记录一组数据，直至梯度达到100nT/cm，共计十组数据集，其正交度误差拟合结果如图5所示。

图5 不同梯度下拟合结果示意图

Fig.5 Schematic diagram of fitting results under

different gradients

其中，横轴代表梯度大小。根据图5可知，当梯度以10nT/cm改变，其正交度误差拟合结果的波动程度可达0.02°，由此可见在梯度较大的区域会使得椭球拟合结果出现偏差。利用最小二乘法得到误差与梯度之间的关系：

θi2=f2(Bg)

根据式子计算由于磁场梯度产生的正交度误差不确定度：

u3=∂f2(Bg)∂Bg∆Bg

∆Bg表示系统稳场后磁场的梯度。

3.4 测量点数  （5黑）

三轴磁力仪通过采集测量数据集来拟合一个最佳的椭球模型进而估计椭球误差参数。测量点数越多，拟合的精度通常越高，但是过多的数据导致计算复杂度增加且数据点位置可能重复测量。本次实验先利用线圈产生50uT的稳定背景磁场，为了保证椭球拟合算法可以实现，将磁力仪沿三个轴向旋转采集18个基础点位，接着在每个象限上依次增加测量点数，共计六组数据集，其正交度误差拟合结果如图6所示。

图6 不同点数下拟合结果示意图

Fig.6 Schematic diagram of fitting results under

different points

其中，横轴表示测量数据的点数。从图6可以看出，θ(XY)的正交角度变化最大，不同点数下其存在0.006°的波动，θ(XZ)和θ(YZ)的波动不足0.001°，其原因归结于本次实验对Z轴进行稳场操作使得与Z轴相关的角度变化幅度小。同样利用最小二乘法来表征正交度误差与点数之间的关系：

θi3=f3(N)

根据下式计算测量点数产生的正交度误差测量不确定度：

u4=∂f3(N)∂NN

其中，N为采样点数。

依据上述四种不确定度来源分析结果，椭球拟合法关于正交度误差的合成不确定度可以由下式表示：

Uc=i=14ui2