基于椭球拟合的矢量磁强计校准规范

试验报告

中国计量科学研究院

二○二六年五月

基于椭球拟合的矢量磁强计校准规范试验报告

- 验证目的

通过对《基于椭球拟合的矢量磁强计校准规范》中的主要校准项目进行试验，验证校准规范中的校准项目和校准条件是否合理、校准方法是否正确可行。

- 验证用设备

高精度恒流源，三维亥姆霍兹线圈，无磁转台，球形夹具，质子磁强计CS-03，稳场装置，交变磁强计Mag-13MSL（被校准对象）。

- 环境条件

环境温度：20℃；环境相对湿度：≤70%RH。

- 验证项目

- 椭球拟合法拟合实测数据的参数不确定度。

- 验证结果

基于国家恒定弱磁基准装置（装置示意图见图1）磁环境下的不确定度实验：通过高精度恒流源驱动三维线圈产生50000 nT的磁场，利用光泵磁强计和稳场系统使产生的磁场稳定，背景磁场真值根据高精度质子磁力仪多次测量取均值的方法确定为50000.87 nT，其波动峰值<0.01 nT。接着旋转夹具改变磁通门姿态，在均匀磁场空间中，按预设的姿态采样点位进行数据采集，共计26个点，这些点均匀覆盖了空间球体上，确保获得足够的磁场信息满足椭球拟合校准需求。

图1　 弱磁基准装置示意图

（a） 灵敏度拟合结果     （b） 非正交度拟合结果     （c） 零位拟合结果

图2　 稳定磁场下的椭球拟合实验结果

进行10次独立重复实验，椭球拟合结果如图2，根据贝塞尔公式求得各误差参数实测重复性的不确定度。以Z轴，YZ夹角为例，椭球拟合法在弱磁基准装置中评估参数的不确定度见表1。根据《基于椭球拟合的矢量磁强计校准规范》查表可得由基准装置产生的背景磁场和磁强计自身性能造成的不确定度，最终合成由蒙特卡洛法评估的总不确定度，重复椭球拟合实验的不确定度由十次拟合结果的标准差确定：

表1基准装置中实测数据的不确定度评估

| 不确定度来源 | 环境变量 | 计量项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应因子uk（/nT） | 正交度uθ（°） | 零偏uB（nT） |
| 采样点数 | 26 | 6.3×10-6 | 4.6×10-4 | 0.19 |
| 磁场稳定性 | 0.01 nT | 5.1×10-6 | 4.5×10-4 | 0.18 |
| 传感器非线性 | 1 nT | 5.0×10-6 | 4.3×10-4 | 0.18 |
| 传感器噪声 | 0.1 nT | 4.6×10-6 | 4.1×10-4 | 0.16 |
| 磁场梯度 | 0.1 nT | 4.5×10-6 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 磁场不确定度 | 1 nT | 2.1×10-5 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 蒙特卡洛法评估的 合成不确定度 |  | 2.4×10-5 | 1.0×10-3 | 0.42 |
| 重复实验的不确定度 |  | 5.3×10-5 | 2.8×10-4 | 0.59 |

野外环境下的不确定度实验：实验地点位于北京市门头沟区的苇子水村，使用高精度Overhauser磁强计采集5分钟环境磁场，其磁场变化如图3（b）所示，磁场均值为54969.77nT，环境磁场波动峰值为3.04nT，磁场标准偏差（A类不确定度）为0.48 nT，标准磁力仪为Overhauser磁强计，标称准确度为0.1 nT，即磁场B类不确定度为 0.1 nT，因此磁场总不确定度为u=0.482 +0.12 nT=0.49 nT. 磁场梯度选择1nT；传感器噪声和非线性与表1中保持一致，同样将磁力仪旋转至预设的26点获取不同姿态下的磁强计读数。

（a） 测试点环境                  （b） 背景磁场

图3　 野外实验环境及磁场变化

（a） 灵敏度拟合结果      （b） 非正交度拟合结果      （c） 零位拟合结果

图4　 野外重复实验结果

进行5次独立重复实验，椭球拟合结果如图4。同样以Z轴，YZ夹角为例，椭球拟合法在野外磁环境下评估参数的不确定度见表2。根据《基于椭球拟合的矢量磁强计校准规范》查表得到各不确定分量的蒙特卡洛评估结果并进行合成：

表2野外实测数据的不确定度评估

| 不确定度来源 | 环境变量 | 计量项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应因子u7k（/nT） | 正交度u7θ（°） | 零偏u7B（nT） |
| 采样点数 | 26 | 6.3×10-6 | 4.6×10-4 | 0.19 |
| 磁场稳定性 | 0.48 nT | 1.3×10-5 | 1.2×10-3 | 0.48 |
| 传感器非线性 | 1 nT | 5.0×10-6 | 4.3×10-4 | 0.18 |
| 传感器噪声 | 0.1 nT | 4.6×10-6 | 4.1×10-4 | 0.16 |
| 磁场梯度 | 1 nT | 6.7×10-6 | 5.8×10-4 | 0.23 |
| 磁场不确定度 | 0.49 nT | 2.1×10-5 | 4.0×10-4 | 0.16 |
| 蒙特卡洛法评估的 合成不确定度 |  | 2.7×10-5 | 1.6×10-3 | 0.64 |
| 重复实验的不确定度 |  | 8.7×10-6 | 2.4×10-4 | 0.70 |

从表1和表2的不确定度评估结果可以得出以下结论：使用椭球拟合法进行磁力仪参数估计时，非正交度的蒙特卡洛不确定度评估结果能够覆盖实测重复性的不确定度，说明蒙特卡洛法能够给出椭球拟合法校准磁强计的非正交度不确定度上限，而零位和灵敏度的不确定度结果与实测重复性存在些许偏差，其原因可能是评估过程中，仍有未考虑到的不确定度分量，如读数时磁通门由于震动等原因引起的读数波动，三轴数据采样的同步性对磁场数据质量的影响。

6  结论

当评估矢量磁强计的灵敏度、非正交性、零位时，《基于椭球拟合的矢量磁强计校准规范》的校准项目和校准条件合理、校准方法正确可行、可操作性强，考虑到该方法的不确定度来自蒙特塔罗法对理论数据的分析，而非实验数据的计算，不确定度来源可能存在未包含项，进行不确定度扩展时，可适当放大比例，如取k=3。