《（2 T~12 T）高场磁体校准规范》

测量不确定度评定

（2 T~12 T）高场磁体校准规范起草组

2026年07月07日

适用于（2 T~12 T）高场磁体校准规范的测量不确定度的评定与表示。依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行评定。

1 概述

以高场磁体校准为例，采用直接测量法，说明高场磁体磁感应强度示值误差的测量不确定度评定的程序。

2 高场磁体磁感应强度示值误差测量不确定评定

2.1 测量原理

根据高场磁体被校位置，将标准磁强计（核磁共振测场仪）探头置于该位置，励磁到校准点，稳定后记录数据，得到磁感应强度测量值BN，记录高场磁体示值BX。该方法采用核磁共振法测量磁场，核磁共振法基于原子核在磁场中发生进动的物理现象，被测磁场值由探头内样品原子核共振频率f和原子核旋磁比常数γ决定，通过该频率f根据公式

得到磁场值。

2.2 测量模型

采用核磁共振标准磁强计测量磁场， 被校磁体磁感应强度示值误差按下面公式计算：

式中：

——被校磁体示值误差；

——被校磁体磁感应强度示值；

——磁体磁感应强度标准值。

各输入量之间互不相关，合成标准不确定度可按下面公式计算：

式中：

uc(△B)为被校磁体磁感应强度示值误差的合成标准不确定度；

u(BX)为被校磁体引入的标准不确定度；

u(BN)为参考标准引入的标准不确定度。

2.3标准不确定度来源

2.3.1 u(BX)的来源

被校磁体读数引入的标准不确定度u（BX）。

注：这里被校磁体读数显示值为励磁电流源励磁显示的磁感应强度值，被校磁体磁场不均匀性、稳定性等影响包含在标准磁强计对被校磁体的重复性测量中。

2.3.2 u（BN）的来源

a）标准磁强计引入的标准不确定度u1(BN)；

b）探头磁化引入的标准不确定度u2(BN)；

c）标准磁强计读数引入的标准不确定度u3(BN)。

2.4标准不确定度评定

2.4.1 被校磁体读数引入的标准不确定度u(BX)

被校磁体读数引入的标准不确定度主要由自身引入（如电流源波动），采用统计评定方法，在相同环境条件下，重复读取多次，获得数据如表1所示。

表1  重复性测量数据

| 次数n | x’i /T |
| --- | --- |
| 1 | x’1 |
| 2 | x’2 |
| 3 | x’3 |
| 4 | x’4 |
| 5 | x’5 |
| 6 | x’6 |
| 7 | x’7 |
| 8 | x’8 |
| 9 | x’9 |
| 10 | x’10 |

测量结果的平均值：=

单次测量值的实验标准偏差：s=

则取平均值标准偏差作为磁体读数引入的标准不确定度u(BX)=s/√n。

2.4.2 参考标准引入的标准不确定度u(BN)

a）标准磁强计引入的标准不确定度由校准报告中直接给出u1(BN)。

b）探头磁化引入的标准不确定度u2(BN)

核磁共振探头进入磁场由于剩磁等原因引起磁场产生畸变，其引入的不确定度相对偏差<1×10-6，可认为服从均匀分布，包含因子k=，则u2(BN)=1×10-6。

c）标准磁强计读数引入的标准不确定度u3(BN)

根据标准磁强计测量数据，采用统计评定方法，在相同环境条件下，重复读取多次，获得数据如表2所示。

表2  测量数据

| 次数/n | xi /Hz |
| --- | --- |
| 1 | x1 |
| 2 | x2 |
| 3 | x3 |
| 4 | x4 |
| 5 | x5 |
| 6 | x6 |
| 7 | x7 |
| 8 | x8 |
| 9 | x9 |
| 10 | x10 |

测量结果的平均值：=

单次测量值的实验标准偏差：s=

则取平均值标准偏差作为标准磁强计读数引入的标准不确定度u3(BN)=s/√n。

2.5不确定度综合

根据各标准不确定度分量来源，标准不确定度合成如下：

扩展不确定度Urel

Urel=kuc(△B)，k=2

2.6 结果报告

被校高场磁体参考标准值BN，示值误差 ，其扩展不确定度Urel=kuc，k=2。