中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 84220XX

电子式直流电能表检定规程

Electrical Meters

for Measuring Direct-current Electrical Energy

(征求意见稿)

20××××××发布                20××××××实施

国家市场监督管理总局  发 布

电子式直流电能表检定规程

Verification Regulation of Electrical Meters

for Measuring Direct-current Electrical Energy

JJG 842-20XX

代替JJG 842-2017

归 口 单 位：全国电磁计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规程委托全国电磁计量技术委员会负责解释。

本规程主要起草人：

参加起草人：

目 录

引言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语	1

3.1  直接接入电能表  	1

3.2  间接接入电能表  	2

3.3  A类直流电能表  	2

3.4  B类直流电能表  	2

3.5  标称电压  	2

3.6  最小标称电压  	2

3.7  最大标称电压  	2

3.8  标称电流  	2

3.9  起动电流  	3

4  概述	3

5  计量性能要求	5

5.1  基本误差	5

5.2  无负载状态试验	5

5.3  起动	6

5.4  仪表常数	6

5.5  时间（时刻）示值误差	6

5.6  电能示值组合误差	6

5.7  负载电流升降变差限值	7

6  通用技术要求	7

6.1  标志	7

6.2  绝缘电阻试验	8

6.3  直流电压试验	8

7  计量器具控制	9

7.1  首次检定、后续检定和使用中检查	9

7.2  检定条件	9

7.3  检定项目	11

7.4  检定方法	11

7.5  检定结果的处理	19

7.6  检定周期	20

附录A检定接线图	20

附录B检定原始记录格式	22

附录C 检定证书/检定结果通知书内页格式（第2页）	25

附录D 检定证书/检定结果通知书检定结果页式样（第3页）	26

引言

本规程依据JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》编制。

本规程是在JJG 842-2017《电子式直流电能表》基础上进行修订的。与JJG 842-2017版本相比，本规程除编辑性修改外，有关技术部分的变化主要如下：

本规程适用于电压不超过1500V的电子式（静止式）直流电能表的首次检定、后续检定和使用中检查；

删除了2级电能表的要求；

修改了直接接入电能表和间接接入电能表的术语；

增加了电压端间接接入电能表和电流电压端间接接入电能表原理结构框图；

增加了Ist≤I＜Imin的基本误差限值要求；

修改了潜动试验，名称修改为无负载状态试验，修改了试验电压值和试验方法；

修改了起动试验，包括起动电流值和试验方法；

修改了时钟日计时误差试验，增加了时刻值的误差要求、标准时钟测试仪的时刻要求和试验方法；

增加了电能示值组合误差试验和试验方法；

增加了负载电流升降变差试验和试验方法；

修改了铭牌的标志内容；

修改了绝缘电阻试验；

删除了交流工频电压试验，增加了直流电压试验和直流电压试验仪（装置）的技术要求；

修改了参比条件；

修改了检定装置的监视示值的误差限；

修改了基本误差检定要求和负载点；

修改了仪表常数试验的计读脉冲法；

增加了时间（时刻）示值误差的修约间距；

修改了检定周期的内容。

所替代规程的历次版本发布情况如下：

JJG 842-2017《电子式直流电能表》

JJG 842-1993《直流电能表》

电子式直流电能表检定规程

1  范围

本规程适用于电压不超过1500V的电子式（静止式）直流电能表的首次检定、后续检定和使用中检查。

对于具有其他功能的电能表，其相同的检定项目执行本规程。

不适用于直流标准电能表、用于轨道机车、车辆、船舶和飞机的直流电能表的检定。

2  引用文件

本规程引用下列文件：

GB/T 33708.1 直流电能测量设备 第1部分：通用要求

GB/T 33708.2 直流电能测量设备 第2部分：间接接入静止式电能表（0.2级、0.5级和1级）

GB/T 33708.3 直流电能测量设备 第3部分：直接接入静止式电能表（0.5级和1级）

JJG 596 安装式交流电能表

JJG 1186-2022 直流电能表检定装置

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3  术语

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  直接接入电能表  direct-connected meter

不使用外部的仪用直流传感器而是直接连接到被测电路的仪表。[来源：GB/T 33708.1，定义3.1.4]

注：传感器可以是变送器、互感器、分压器或分流器等的一种，也可以是其组合应用。

3.2  间接接入电能表  indirect-connected meter

使用外部的仪用直流传感器间接连接到被测电路的仪表。

[来源：GB/T 33708.1，定义3.1.5]

注：直流传感器可以是变送器、互感器、分压器或分流器等的一种，也可以是其组合应用。

3.3  A类直流电能表  meter for direct current energy（Type A）

由独立电源供电的直流电能表。

3.4  B类直流电能表  meter for direct current energy（Type B）

由电压测量线路供电的直流电能表。

3.5  标称电压  nominal voltage

Un

确定仪表相关性能所依据的电压值。

注：除非另有说明，术语“电压”指方均根值（RMS）。

[来源：GB/T 33708.1，定义3.3.1]

3.6  最小标称电压 minimum nominal voltage

Un_min

仪表标称电压范围的下限值。

[来源：GB/T 33708.1，定义3.3.2]

3.7  最大标称电压 maximum nominal voltage

Un_max

仪表标称电压范围的上限值。

[来源：GB/T 33708.1，定义3.3.3]

3.8  标称电流 nominal current

In

确定仪表相关性能所依据的电流值。

注：除非另有说明，术语“电流”指方均根值（RMS）。

[来源：GB/T 33708.1，定义3.3.4]

3.9  起动电流 starting current

Ist

规定的仪表起动并连续记录电能的电流值。

[来源：GB/T 33708.1，定义3.3.5]

4  概述

由直流电流（或代表直流电流的电压）和直流电压作用于固态（电子）元件而产生与被测电能成正比输出的仪表，称为电子式直流电能表。按照接入方式可分为直接接入电能表和间接接入电能表两类。

其原理结构框图如下：

图1  直接接入电能表原理结构框图

图2  间接接入电能表原理结构框图（电流端间接接入）

图3  间接接入电能表原理结构框图（电压端间接接入）

图4  间接接入电能表原理结构框图（电流电压端间接接入）

5  计量性能要求

5.1  基本误差

电能表的误差用相对误差表示。在 7.2.1 规定的检定环境参比条件下，电能表的基本误差应满足表 1 规定的最大允许误差要求。

若电能表适用于测量双向电能，则表 1 中的规定适用于每一方向的电能测量。

- 表1 基本误差限值（%）

| 电流接入方式 | 电流值 | 各等级电能表百分数误差限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2级 | 0.5级 | 1级 |
| 直接接入式 | Imin≤I＜0.1In | - | ±1.0 | ±1.5 |
|  | 0.1In≤I＜Imax | - | ±0.5 | ±1.0 |
|  | Ist≤I＜Imin | - | ±1.0∙Imin/I | ±1.5∙Imin/I |
| 间接接入式 | Imin≤I＜0.05 In | ±0.4 | ±1.0 | ±1.5 |
|  | 0.05 In≤I≤Imax | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 |
|  | Ist≤I＜Imin | ±0.4∙Imin/I | ±1.0∙Imin/I | ±1.5∙Imin/I |
| 注：In 为标称电流，Imin 为最小电流，Ist 为起动电流，Imax 为最大电流。 |  |  |  |  |

5.2  无负载状态试验

电流线路不加电流，电压线路施加110%标称电压，电能表的测试输出在规定的时限内不应产生多于一个的脉冲。

5.3  起动

电压线路施加标称电压的最小值或标称电压范围的下限值，电流线路通以表2规定的起动电流，在规定的时限内，电能表应能正常起动并连续记录，且其起动试验的误差不超过表1规定的最大允许误差。

对于具有测量双向电能功能的电能表，该试验适用于每一个方向的电能测量。

- 表2 起动电流值

| 电流接入方式 | 准确度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2级 | 0.5级 | 1级 |
| 直接接入式 | - | 0.004In | 0.004In |
| 间接接入式 | 0.001In | 0.002In | 0.003In |

5.4  仪表常数

电能表测试输出与计度显示器指示的电能示值之间的关系，应与电能表铭牌（或其它可显示）上标识的仪表常数一致。

5.5  时间（时刻）示值误差

对具有计时功能的电能表，在参比条件下，其内部时钟日计时误差限为±0.5s/d。电能表的显示时间（时刻）与标准时间的示值误差限为±5s。

后续检定、使用中检查时，电能表显示的时间（时刻）示值误差与标准时间的误差限为±3min。

5.6  电能示值组合误差

首次检定时，对于具有分时计费（或多费率）功能的电能表，各费率时段电能示值(增量)的组合误差应满足式(1)的规定:

对于电能计度显示器（也可读寄存器）：

（1）

式中:

——试验时间内,总电能增量，kWh；

,,…——试验时间内,费率1,2,…,n对应的各费率时段的电能增量，kWh；

——费率数（分时数）；

——计度显示的总电能小数位数（如果采用读寄存器方法，为寄存器小数位数）。

后续检定、使用中检查时，各费率时段有功电能示值的组合误差应不大于1kWh。

5.7  负载电流升降变差限值

对同一被试样品相同的测试点电流升降变化后，两次测试结果间的最大误差变化的绝对值不应超过表3的规定。

- 表3 负载电流升降变差限值（%）

| 电流 | 电能表准确度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2级 | 0.5级 | 1级 |
| Imin≤I≤Imax | 0.05 | 0.12 | 0.25 |

6  通用技术要求

6.1  标志

- 6.1.1  铭牌

电能表铭牌上应有下列标志：

——名称和型号；

——制造厂名；

——制造计量器具许可证标志和编号；

——产品所依据的标准；

——出厂编号（序列号）和制造年份；

——标称电压或标称电压范围；

——最小电流、标称电流和最大电流①；

——A类仪表，应标注供电电源类型（AC或DC）及额定电压；

——仪表常数；

——准确度等级；

——计量单位（显示单元为液晶元件时，计量单位可在液晶元件中显示）；

——如有双向计量功能，应有双向计量标识；

——Ⅱ类防护绝缘包封的仪表，应加双方框符号。

以上各种标志应符合相关标准的规定。

①注:对于直接接入电能表，应标注最小电流、标称电流和最大电流；以电流信号形式输入的间接接入电能表，应标注最小电流、标称电流和最大电流；以电压信号形式输入的间接接入电能表，应标注最小电流对应的二次电压信号、标称电流对应的二次电压信号和最大电流对应的二次电压信号。

- 6.1.2  接线图和端子标志

在电能表上应标志出接线图。如果对接线端子进行了编号，则此编号应在接线图对应的位置体现；有计时功能的电能表，应有供测试的秒脉冲输出端子标志。

6.2  绝缘电阻试验

具有金属外壳的仪表，测量绝缘电阻的试验电压为1 kV，绝缘电阻不应小于40 MΩ。

6.3  直流电压试验

在规定的试验条件、施加点间进行直流电压试验，试验中不应出现击穿放电（闪络、飞弧或击穿）。试验结束后电能表应无损坏，能正常工作。试验电压值见表5。

表4 直流电压试验

| 试验电压施加的点 | 直流试验电压( V) |  |
| --- | --- | --- |
|  | I类防护 | II类防护 |
| a） 在所有电源电路连接在一起作为一端和另一端是地之间 | 施加表5中适用于基本绝缘的值。 | 施加下表5中适用于加强绝缘的值 |
| b）所有使用中不连接在一起的电源电路之间 | 施加表5中适用于基本绝缘的值。 |  |

表5  直流电压试验

| 电压 | 直流试验电压（峰值）/ V |  |
| --- | --- | --- |
|  | 基本绝缘及附加绝缘（Ⅰ类绝缘） | 加强绝缘（Ⅱ类绝缘） |
| U≤150V | 1900 | 3800 |
| 150V＜U≤300V | 2100 | 4200 |
| 300V＜U≤600V | 2550 | 5100 |
| 600V＜U≤1000V | 3100 | 6200 |
| 1000V＜U≤1250V | 3500 | 7000 |
| 1250V＜U≤1500V | 3850 | 7700 |

7  计量器具控制

7.1  首次检定、后续检定和使用中检查

首次检定是对未被检定过的电能表进行的检定；后续检定是在首次检定后的任何一种检定，修理后的电能表须按首次检定进行。使用中检查是为了检查计量器具的检定标记或检定证书是否有效，保护标记是否损坏，检定后的计量器具状态是否受到明显变动，及其误差是否超过使用中的最大允许误差。

7.2  检定条件

7.2.1  确定计量性能时应满足的参比条件及允许偏差

试验应满足以下试验条件：

- a）所有拟接地的部件应接地；

- b）在进行任何试验前，仪表电路应通电一段时间，以达到热稳定性；预热时间应符合制造商的规定。在试验过程中，仪表在每个电流水平下应在制造商规定的时间内达到热稳定性，但该时间不应超过 5 min；

- c）应根据厂家提供的安装要求接入直流电能表检定装置进行检定。

- d）参比条件见表6。

- 表6  参比条件

| 影响量 | 参考值 | 允许误差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | 参比温度或不标注的为 23 ℃ a | ±2℃ |  |
| 环境相对湿度b | 45%～75% | – |  |
| 气压 | 86 kPa～106 kPa | – |  |
| 电压 | 标称电压 | ±1.0% |  |
| 波形 | 直流电压和电流 | 纹波系数小于2.0% |  |
| 外部恒定磁场 | 等于零 | – |  |
| 工频磁场 | 等于零 | 引起误差改变不大于±0.1%的磁感应值，但在任何情况下应小于0.05 mT. |  |
| 射频电磁场，30 kHz~6 GHz | 等于零 | ＜1 V/m |  |
| 辅助装置工作 | 辅助装置不工作 | – |  |
| 射频场感应的传导骚扰， 150 kHz～80 MHz | 等于零 | ＜1 V |  |
| 2 kHz~150 kHz传导差模电流，仅适用交流辅助电源 | 等于零 | ＜0.1 A |  |
| 影响量 | 参比值 | 允许偏差 |  |
| 接地电阻c | 等于零 | ＜2 Ω |  |
| - 如果在参考温度以外的温度（包括允许公差）下进行试验，则应通过应用电能表的适当温度系数对结果进行修正。 应没有霜、露、冷凝水、雨等存在。 - 电流不被视为影响量，参比条件中也未包含其值，当影响量在其参考值下时，电能表电能准确度与变化的负载电流有关。 - 电能表如有多个标称电压或标称电压范围，则误差试验应至少在各标称电压值或标称电压范围的上下限值进行测量。 |  |  |  |

- 7.2.2  计量标准器及主要配套设备

#### 7.2.2.1  直流电能表检定装置

检定直流电能表时，装置的测量量程应覆盖表 9 的范围。电能表检定装置的准确度等级应不低于表 7 规定等级，其技术指标应满足 JJG 1186 - 2022 对相应等级电能表检定装置的要求。

表7  检定装置的准确度等级

| 被检表准确度等级 | 0.2级 | 0.5级 | 1级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检定装置准确度等级 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |

起动试验时，起动电流 Ist 应在电能表检定装置的规定的起动电流测量范围内，对应于相应的起动功率，其电能相对误差值的测量不确定度应小于表 1 中对应的最大允许误差值的 1/3。

- 7.2.2.2  标准时钟测试仪

标准时钟（时刻）显示的时间与标准时间（时刻）的差不应超过±1s。

检定电能表内部时钟的标准时钟测试仪在7.2.1规定的参比条件下，日计时误差限为±0.05 s/d。

- 7.2.2.3直流电压试验仪（装置）

试验仪输出的测试电压应为直流电压，其纹波系数不超过 3 %，输出的电压值其误差限不超过±3%。

7.3  检定项目

表8  检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定② | 后续检定② | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | + | + | + |
| 直流电压试验 | + | - | - |
| 绝缘电阻试验 | + | - | - |
| 无负载状态试验 | + | + | - |
| 起动试验 | + | + | - |
| 基本误差 | + | + | + |
| 仪表常数试验 | + | + | - |
| 时间（时刻）误差① | + | + | + |
| 电能示值组合误差试验③ | + | + | + |
| 负载电流升降变差试验 | + | + | - |
| 注： ①适用于表内具有计时功能的电能表。 ②符号“+”表示需要检定，符号“-”表示不需要检定。 ③适用于具有分时计费（或多费率）功能的电能表 |  |  |  |

7.4  检定方法

- 7.4.1  外观功能检查

有下列缺陷之一的电能表判定为外观不合格：

——标志不符合6.1的要求；

——铭牌字迹不清楚，或经过日照后已无法辨别，影响到日后的读数或计量检定；

——内部有杂物；

——显示不清晰，液晶或数码显示器缺少笔画、断码；指示灯不亮等现象；

——表壳损坏，视窗模糊和固定不牢或破裂；

——电能表基本功能不正常；

——电能表涉及计费的功能不正常；

——封印破坏。

- 7.4.2  直流电压试验

试验应在下列条件下进行：

——环境温度：（15～25）℃；

——相对湿度：45%~75%；

——大气压力：（80～106）kPa；

——试验电压波形：直流电压（纹波系数不大于3%）；

——试验电压：按表5；

——试验时间：1min。

在对地试验中，参比电压等于或低于40 V的辅助线路应接地。

a) 盖好被检电能表表盖和端子盖，所有的电流线路和电压线路以及参比电压超过40V的辅助线路连接在一起为一点,另一点是地，试验电压施加于该两点间。对于电压线路和电流线路采用电气隔离的电能表，应增加电压线路与电流线路间的试验。

b) 试验电压施加应以足够低的起始值开始，以避免开关瞬态过电压，当电压升至预估终值75%以上时，宜按5%/秒的速率升压至目标值（确保可读取仪表示值且避免试品承受额外应力）；维持1min后，应通过适配电阻对平滑电容及试品放电，将试验电压降到零。试验中，电能表不应出现闪络、破坏性放电或击穿；试验后，电能表无机械损坏，电能表应能正确工作。

- 7.4.3  绝缘电阻试验

进行电能表的绝缘电阻试验时，绝缘电阻表的电压施加到直流电压试验时所施加的部位，待读数稳定后再读取绝缘电阻表上的指示值。测量绝缘电阻的试验电压为1 kV，测量结果应符合6.2要求。

- 7.4.4  无负载状态试验

试验时，电压施加到电压电路和辅助电源电路（如有），电流线路不加电流，电能表的测试输出在规定的时限内不应产生多于一个的脉冲。

对于本试验，电流电路应开路，电压电路施加1.1Un的电压。如果仪表适用于多个标称电压或标称电压范围，应施加1.1倍标称电压的最大值或1.1倍标称电压范围的上限值。

最小试验时间按以下公示进行计算，单位为分钟：

(3)

式中：

△t ——最短的试验时间，min；

K——仪表常数，imp/kWh；

m——测量单元，对于直流电能表，假设 m=1;

Utest——最大的规定工作电压，即1.1Un，单位：V；

Ist——起动电流，A。

- 7.4.5  起动试验

电能表施加最小标称电压Un或Un_min、起动电流Ist的起动功率，电能表应能够连续输出脉冲（或信号）；

a） 误差测试法

在起动功率负载下测试电能表的相对误差，测试方法可以按7.4.6.2用标准表法检定电能表。

b） 时间限定法

当检定装置不能满足方法a）时可以采用本方法。

检定装置输出稳定的起动功率负载，被检电能表应能连续输出脉冲（或信号），连续2个脉冲（或信号）的间隔时间应在式（4）规定的限定时间范围内。

(4)

式中：

——两个脉冲之间的间隔时间，s；

——在Ist时的最大允许误差的绝对值；

C——仪表常数，单位为imp/kWh。

——标准功率表或功率源指示的起动功率值（Un·Ist或Un_min·Ist），W；

、——标准电能表外接的电流、电压互感器变比。当没有外接电流、电压互感器时，和都等于1。

在进行本试验时，若需进行双向电能测量时，需要考虑电能方向反向后，测量延时的影响。

- 7.4.6  基本误差检定

按照附录 A 检定接线图接线。

电压电路施加标称电压，若仪表具有多个标称电压值，应分别在每个标称电压下试验。若仪表具有标称电压范围，应在标称电压范围内选择不少于3个试验点进行试验，且试验点应包含Un_min（最小标称电压）和Un_max（最大标称电压）。有独立电源的应同时通以额定的独立电源电压，电流线路通参比电流。通电预热时间达到 7.2.1 b）规定时，按负载电流逐次减小的顺序测量工作误差，中间过程不再预热。

- 7.4.6.1  检定的负载点

通常按表 9 规定的检定负载点。根据需要，允许增加误差测量点。

表9  基本误差检定时应调定的负载点

| 负载电压 | 负载电流 |
| --- | --- |
| Un | Imax，(0.5Imax) ①， In，0.1In（0.05 In）③，Imin |
| Un_min②、(Un_min+ Un_max)/2②、Un_max② |  |
| 注：①当Imax ≥ 4 In时，增加0.5Imax测试点。 ②若电能表具有标称电压范围，应在标称电压范围内增加不同电压试验点进行试验。 ③直接接入式仪表选取0.1In作为误差测试点，间接接入式仪表选取0.05 In 作为误差测试点。 |  |

- 7.4.6.2  用标准表法检定电能表

直流电能表检定装置的标准电能表与被检电能表都在连续工作的情况下，用被检电能表输出的脉冲控制标准电能表计数来确定被检电能表的相对误差。

被检电能表的相对误差γ（%）按式（5）计算：

×100 （%）                    （5）

式中：

m——实测脉冲数；

——算定（或预置）的脉冲数，按式（6）计算。

（6）

式中：

——被检电能表脉冲数；

——标准表的（脉冲）仪表常数，imp /kWh；

——被检电能表的（脉冲）仪表常数，imp/kWh；

、——标准表外接的电流、电压传感器变比。当没有外接电流、电压传感器时，和都等于1。

要适当地选择被检电能表的脉冲数N，使算定（或预置）脉冲数的倒数应小于该检定点最大允许误差限的1/20，同时每次测试时限不少于10 s。

- 7.4.6.3  用瓦秒法检定电能表

用标准功率表测定调定的恒定功率，或用标准功率源确定功率，同时用标准测时器测量电能表在恒定功率下输出若干脉冲所需时间，该时间与恒定功率的乘积所得实际电能，与电能表测定的电能相比较来确定电能表的相对误差。

相对误差按式（7）计算：

×100 （%）                      （7）

式中：

m——实测脉冲数，即电能表有误差时在( s )内显示的脉冲数；

——算定（或预置）脉冲数，按（8）式计算。

(imp)                        （8）

其中：

——选定的测量时间，s；

——调定的恒定功率值，W；

C ——被检电能表的仪表常数，imp/kWh；

、——标准表外接的电流、电压传感器变比。当没有外接电流、电压传感器时，和都等于1。

用自动方法控制标准测时器，被检电能表连续运行，测定时间不少于10s；若用手动方法控制标准测时器，被检电能表连续运行，测定时间不少于50s。

若标准功率表或标准功率源所发功率脉冲序列不够均匀或其响应速度较慢，还需适当增加测量时间。

功率表或功率源要求应符合 JJG 1186-2022 的规定。

- 7.4.6.4  重复测量次数原则

每一个负载功率下，至少记录两次误差测定数据，取其平均值作为实测基本误差值。

- 7.4.7  仪表常数试验

a) 计读脉冲法

电能表施加标称电压、电流Imax，记录一段时间间隔内计度显示器（寄存器）记录的电能值以及测试输出的输出脉冲数（或转数）N，误差由式(9)确定：

(9)

式中：

ec——仪表常数误差，%

N——测试输出的输出脉冲数；

C——标识的仪表常数， imp/kWh；

E——计度显示器（寄存器）记录的电能值， kWh。

误差ec的值不应超过基本最大允许误差的10%。

要求记录的最小电能值为：

（10）

其中：

——最小电能值，kWh；

R——总计度显示器（寄存器(1) ）的可见分辨力，kWh；

b——在电流值Imax时的最大允许误差，取正值，%。

注：（1）可使用任何方式提高寄存器的可见分辨力R，只要注意保证其结果反映了寄存器的真实分辨力。

b) 走字试验法

在规格相同的一批被检电能表中，选用误差较稳定（在试验期间误差的变化不超过1/6基本误差限）而常数已知的两只电能表作为参照表。各表电流线路串连而电压线路并联，在参比电压和最大电流的条件下，当计度器末位（是否是小数位无关）改变不少于15（对0.2和0.5级表）或10（对1）个数字时，参照表与其它表的示数（通电前后示值之差）应符合式（11）要求：

=×100+≤1.5Eb（%）                （11）

式中：  Eb——在电流值 Imax时的最大允许误差，取正值，%；

——两只参照表示数的平均值；

——两只参照表相对误差的平均值，取正值，%；

——第只被检电能表示数（=1,2,……, ）。

c) 标准表法

对标志完全相同的一批被检电能表，可用一台标准电能表校核常数。将各被检表与标准表的电流线路串联，电压线路并联，在参比电压和最大电流的条件下，运行一段时间。停止运行后，按式（12）计算每个被检表的误差γ，要求γ不超过基本误差限。

（%）                 （12）

式中：

—— 标准表的已定系统误差，不需修正时＝0；

——每台被检电能表停止运行与运行前示值之差，kWh；

W  —— 标准电能表显示的电能值（换算为kWh）。

在此，要使标准表与被检电能表同步运行，运行的时间要足够长，以使得被检电能表计度器末位一字（或最小分格）代表的电能值与所记的之比（%）不大于被检电能表等级指数的1/10。

若标准表显示位数不够多，可用计数器记录标准表的输出脉冲数m。

若标准表经外配电流、电压传感器接入，则W要乘以电流、电压传感器的倍率KI、KU。

- 7.4.8  时间（时刻）示值误差试验

首次检定时，在参比条件下，电能表通电预热后，使用时钟测试仪在电能表时基频率测试点连续进行3次测量，每次测量时间为1min，之后计算平均值换算为日计时误差，试验结果应满足5.5要求。

电能表显示日期应准确，将电能表显示的时间（时刻）与标准时间（时刻）相比较，记录时间（时刻）值，按式（13）计算时间（时刻）示值误差△T 即：

△                        (13)

式中：

—被检电能表的显示时间（时刻），××h××min××s ；

T—标准时钟测试仪的显示时间（时刻），××h××min××s。

测量时间（时刻）示值误差△T，试验结果应满足5.5要求。

首次检定时，在设定电能表的时间后，测量其时间（时刻）示值误差，s；

后续检定、使用中检查时，直接测量电能表时间（时刻）示值误差，min。

- 7.4.9  电能示值组合误差试验

a) 对具有多费率功能的电能表，首次检定时要进行电能示值组合误差试验。

1) 具有费率时段参数编程权限时，能够编辑费率时段的，可以将仪表各费率时段按15min～60min任意交替编制，费率时段切换不少于5次；具有改变时间权限的，可以在满足一个时段的电能增量后，切换到下一时段，不少于5个时段。试验时，首先读取总电能和各费率电能的初始示值。此后电能表电压电路施加标称电压或标称电压范围的上限值，电流电路通In或Imax，使该表各费率计度显示器（或寄存器）的电能增量不少于，再次读取总电能和各费率电能的示值（或寄存器），计算总电能增量和各费率时段的电能增量，结果应满足5.6条款的要求。

2) 不具有费率时段参数的编程权限时，读取总电能和各默认费率电能的初始示值。电能表电压电路施加标称电压或标称电压范围的上限值，电流电路通In或Imax，各费率计度显示器（或寄存器）的电能增量不少于，再次读取总电能和各默认费率电能的示值，计算总电能增量和各费率时段的电能增量，结果应满足5.6条款的要求。

b）使用中检查、后续检定时，计算总电能与各费率时段的电能和的差值，

电能表通电时，分别记录仪表的总电能与其他各费率电能值，按公式（14）计算总电能与各费率时段的电能和的差值ΔW，即：

（14）

式中：

W—总电能值，kWh；

W1，W2，…，Wn —费率1，2，…，n对应的各费率时段的电能值，kWh；

测量仪表总电能与各费率时段的电能和的差值ΔW，试验结果应满足5.6条款要求。

- 7.4.10  负载电流升降变差试验

辅助电源（如有）线路施加规定的电压值；电压电路施加标称电压，若电能表具有多个标称电压值，应分别在每个标称电压下试验，若电能表具有标称电压范围，试验点应至少包含Un_min和Un_max；被测试验信号还应在参比条件下保持恒定；强制试验点的试验电流为Imin、In、Imax。

被试电能表按照强制试验点规定的试验电流从Imin到Imax的顺序进行首次误差测试，记录各试验点的误差；试验电流在Imax点保持2 min后，再按照强制试验点规定的试验电流从Imax到Imin的顺序进行第二次误差测试，记录各相同电流试验点的误差，并计算误差差值的绝对值。

试验结果应符合本文件5.7的要求。

7.5  检定结果的处理

7.5.1  测量数据修约

按表10规定，将电能表相对误差修约为修约间距的整数倍。

表10  相对误差修约间距

| 电能表准确度等级 | 0.2 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修约间距/% | 0.02 | 0.05 | 0.1 |

判断电能表相对误差是否超过表1规定，一律以修约后的结果为准。

日计时误差的化整间距为0.01 s/d，时间（时刻）示值误差的修约间距为 1s。

7.5.2  检定证书

检定合格的电能表，出具检定证书或检定合格证，由检定单位在电能表上加上封印或加注检定合格标记；检定不合格的电能表发给检定结果通知书，并注销原检定合格封印或检定合格标记。

7.6  检定周期

0.2级、0.5级电能表，其检定周期一般不超过8年，1级电能表，其检定周期一般不超过10年。

# 附录A检定接线图

图A.1 检定电子式直流电能表的接线图（直接接入式）

图A.2 检定电子式直流电能表的接线图（电压型间接接入式）

图A.3 检定电子式直流电能表的接线图（电流型间接接入式）

图A.1至A.3中的符号：

kWh—直流电能表； A—直流电流表；mA—直流毫安电流表；V—直流电压表；mV—直流毫伏电压表；W—标准功率表或标准电能表；u—负载电流转化为相应的电压信号；i—负载电流转化为小电流信号；U—负载电压；I—负载电流。

# 附录B检定原始记录格式

电子式直流电能表检定原始记录

证书编号：

| 送检计量器具信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单号 |  |  |  |  |  | 送检单位 |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| 检定依据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 地 点 |  |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 检定使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  | 计量（基）标准证书编号 | 有效期至 |
| 检定使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |

第   页  共   页

电子式直流电能表检定原始记录

证书编号：

检定结果记录

检定项目; 检定结果. - 外观功能检查; □合格 / □不合格. - 直流电压试验; □合格 / □不合格. - 绝缘电阻试验; □合格 / □不合格. - 无负载状态试验; □合格 / □不合格. - 起动试验; 技术要求; 检定结果. 在规定的时限内电能表应能起动并连续累计电能。. 在起动电流时其固有误差不超过规定的最大允许误差。. - 基本误差; □合格 / □不合格. 6.1 □正向/□反向. 电流I; 电压U; 误差1; 误差2; 平均值; 修约结果. Imax; Un. 0.5Imax. In. 0.1In. Imin. - 仪表常数试验; □合格 / □不合格. - 时间（时刻）示值误差; □合格 / □不合格. 日计时误差(s/d). 日计时误差1; 日计时误差2; 日计时误差3; 平均值; 修约值. 时间(时刻)示值误差. 电能表显示时间（时刻）; 标准时钟显示时间（时刻）; 时间（时刻）示值误差（s）.

第   页  共   页

电子式直流电能表检定原始记录

证书编号：

检定结果记录

- 电能示值组合误差; □合格 / □不合格. n: ;α: ；电流：. 费率示值; 初始示值/ kWh; 运行后示值/ kWh; 电能增量/ kWh. W1. W2. W3. W4. W. 组合误差/ kWh. - 负载电流升降变差试验; □合格 / □不合格. 电流; 电压; 误差1 从低到高; 误差2 从高到低; 变差值; 修约值. Imax; Un. 0.5Imax. In. 0.1In. Imin. 检定结论及说明; □合格 / □不合格.

检定员：           核验员：                     检定日期：    年   月   日

第   页  共   页

# 附录C 检定证书/检定结果通知书内页格式（第2页）

证书编号 XXXXXX-XXXX

| 检定机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  | 其 他 |  |  |  |
| 检定使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 计量（基）标准证书编号 | 有效期至 |
| 检定使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |

第X页 共X页

# 附录D 检定证书/检定结果通知书检定结果页式样（第3页）

D.1检定证书第3页

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

- 外观功能检查: - 直流电压试验: - 绝缘电阻试验： - 无负载状态试验: - 起动试验: - 基本误差误差 标称电压： V 电流： A 常数： 辅助电源: V. 6.1基本误差. 向电能基本误差（%）. 电流I; 电压U; 误差值. Imax; Un. 0.5Imax. In. 0.1In. Imin. - 仪表常数试验: - 时间（时刻）示值误差: 日计时误差; s/d. 时间（时刻）示值误差; s. - 电能示值组合误差:

第X页 共X页

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

- 负载电流升降变差试验: 电流I; 电压U; 升降变差值. Imax; Un. 0.5Imax. In. 0.1In. Imin. 检定结论及说明: 以下空白

第X页 共X页

D.2检定结果通知书第3页

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

- 外观功能检查: - 直流电压试验: - 绝缘电阻试验： - 无负载状态试验: - 起动试验: - 基本误差 标称电压： V 电流： A 常数： 辅助电源: V. 6.1基本误差. 向电能基本误差（%）. 电流I; 电压U; 误差值. Imax; Un. 0.5Imax. In. 0.1In. Imin. - 仪表常数试验: - 时间（时刻）示值误差: 日计时误差; s/d. 时间（时刻）示值误差; s. - 电能示值组合误差:

第X页 共X页

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

- 负载电流升降变差试验: 电流I; 电压U; 升降变差值. Imax; Un. 0.5Imax. In. 0.1In. Imin. 检定结果不合格项： 以下空白

第X页 共X页