电子式直流电能表检定规程

编 制 说 明

电子式直流电能表检定规程工作组

2025年11月

《电子式直流电能表》检定规程

编制说明

1  任务来源

《电子式直流电能表》检定规程的任务来源是由国家市场监督管理总局“市监计量发[2025]45号市场监管总局办公厅关于印发2025年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知”批准立项，编制《电子式直流电能表》检定规程，此规程为第三次修订。

2  目的意义

随着风能、太阳能等新能源的迅猛发展、电动汽车的迅速普及以及直流微网的建设应用，直流输、配电技术将在新型电力系统建设中发挥愈发重要的作用。直流电能计量将从传统的以主要服务电动汽车充电结算为主要目的，向服务更加多元化的应用场景转变，直流电能计量技术发展面临着历史性机遇。标准化体系建设方面，为满足直流电能计量新需求，IEC TC13首次将直流电能表技术要求纳入标准体系，相继发布了IEC 62052-11:2020（电测量设备通用要求）和IEC 62053-41:2021（直流电能表特殊要求）；美国、欧盟也针对直流电能表发布了ANSI C12.32-2021和EN 50470-4:2023；OIML也成立了直流电能表国际建议制定工作组，计划将直流电能计量纳入法制计量范畴。我国直流电能表现行国标为GB/T 33708-2017（静止式直流电能表），目前已重新立项修订；国家电网也启动修订了企业标准Q/GDW 10825（直流电能表技术规范）。

现行国家检定规程JJG 842-2017《电子式直流电能表》的直流电能计量技术要求已落后与上述标准的新要求，存在一定的技术局限性，不能完全覆盖目前直流电能计量的应用场景，急需制定新应用场景下的系列直流计量技术规范，对引导和规范我国直流电能表的设计与应用，提升我国直流电能计量产品质量都有重要意义。

3 编制思路和原则

3.1编制思路

本规程旨在解决现行电子式直流电能表检定规程中的电压、电流测量范围无法满足应用需求，部分技术指标也无法达到IEC及新修订国标的要求，功能方面无法满足不同应用场景的问题，结合实际情况提出适合实际情况现实可行的计量方法及计量要求。

3.2编制原则

1、本规程依据JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》编制。

2、本规程参考IEC 62052-11：2020《Electricity metering equipment – General requirements, tests and test conditions –Part 11: Metering equipment》、IEC 62053-41:2021《Electricity metering equipment – Particular requirements –Part 41: Static meters for DC energy (classes 0,5 and 1)》、OIML R46:2012《Active electrical energy meters》、OIML R《Electrical Energy Meters – Direct Current (d.c.)》、JJG 596《安装式交流电能表》、JJG 1186-2022《直流电能表检定装置》、Q/GDW 10825《直流电能表技术规范》、JJF 1779-2019《电子式直流电能表型式评价大纲》、GBT 17215.241-2025 《电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第41部分：多电能和多费率仪表的电能计度方法和要求》、IEC 62052-31:2024《Electricity metering equipment – General requirements, tests and test conditions –Part 31: Product safety requirements and tests》、GB/T 17215.211-2021《电测量设备(交流) 通用要求、试验和试验条件 第11部分:测量设备》等相关材料。

3、本规程引用GB/T 33708.1 《直流电能测量设备 第1部分：通用要求》、GB/T 33708.2 《直流电能测量设备 第2部分：间接接入静止式电能表（0.2级、0.5级和1级）》、GB/T 33708.3 《直流电能测量设备 第3部分：直接接入静止式电能表（0.5级和1级）》、EN 50470-4：2023 《电能测量设备 第4部分 特殊要求 静止式直流电能表（A、B和C级）（Electricity metering equipment - Part 4: Particular requirements -Static meters for DC active energy (class indexes A, B and C)）》。

4编制过程

本规程在2025年7月份完成初稿，后续共召开过1次大范围集中讨论会，分别是：

1、2025.8.25在杭州召开了第一次直流电能表国家检定规程修订技术研讨会，参会人员有国家计量院、浙江省质科院、杭州市质科院、杭州市计量测试协会、湖南省计量院、浙江正泰、浙江瑞银、浙江涵普、特来电和中恒等代表。

会议期间，广泛听取专家意见，并形成规程修订初稿。

5内容说明

本规程代替JJG 842-2017《电子式直流电能表检定规程》，与JJG 842-2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

1、范围

根据现行和将发布的国内外标准的技术要求，将范围的部分内容进行修改和限定。

2、引用文件

修改了引用文件，重新引用了新修订还未发布的GB/T 33708.1 《直流电能测量设备 第1部分：通用要求》、GB/T 33708.2 《直流电能测量设备 第2部分：间接接入静止式电能表（0.2级、0.5级和1级）》、GB/T 33708.3《直流电能测量设备 第3部分：直接接入静止式电能表（0.5级和1级）》和JJG 596 《安装式交流电能表检定规程》。

3、术语

依据GB/T 33708.1 《直流电能测量设备 第1部分：通用要求》，修改了以下定义：

a）修改了直接接入电能表的定义（见GB/T 33708.1，定义3.1.4）；

b）修改了间接接入电能表的定义（见GB/T 33708.1，定义3.1.5）；

4、概述

依据JJF1779-2019 《电子式直流电能表型式评价大纲》，增加了电压端间接接入电能表原理结构框图、电流电压端间接接入电能表原理结构框图。

5、计量性能要求

5.1 基本误差

依据GB/T 33708.1 《直流电能测量设备 第1部分：通用要求》、GB/T 33708.2 《直流电能测量设备 第2部分：间接接入静止式电能表（0.2级、0.5级和1级）》、GB/T 33708.3《直流电能测量设备 第3部分：直接接入静止式电能表（0.5级和1级）》修改了基本误差的技术要求。

依据OIML R《Electrical Energy Meters – Direct Current (d.c.)》、EN 50470-4：2023 《电能测量设备 第4部分 特殊要求 静止式直流电能表（A、B和C级）JJG 596 《安装式交流电能表检定规程》增加了了表1中Ist≤I＜Imin范围内的误差限值。

删除了2级直流电能表的内容。

5.2 无负载状态试验

依据GB/T 33708.1 《直流电能测量设备 第1部分：通用要求》，将试验项目名称“潜动”修改为“无负载状态试验”，试验电压值修改为“施加110%标称电压”。

5.3 起动

依据GB/T 33708.2 《直流电能测量设备 第2部分：间接接入静止式电能表（0.2级、0.5级和1级）》、GB/T 33708.3《直流电能测量设备 第3部分：直接接入静止式电能表（0.5级和1级）》修改了表2 起动电流值，修改了电压线路施加电压的描述，增加了起动电流试验下的误差要求。

5.4 仪表常数

参考JJG596 《安装式交流电能表检定规程》，修改了表述方式，包含了电能表铭牌或显示器上标识的常数内容。

5.5 时间（时刻）示值误差

根据直流电能表的应用场景，参考GB/T 33708.1 《直流电能测量设备 第1部分：通用要求》、JJG 596《安装式交流电能表》的相关内容，将试验项目名称“时钟日计时误差”修改为“时间（时刻）示值误差”，并修改了相关技术要求。

5.6 电能示值组合误差

根据充电桩存在多费率结算的实际场景，参考JJG 596 《安装式交流电能表》和GBT 17215.241-2025 《电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第41部分：多电能和多费率仪表的电能计度方法和要求》的相关内容，增加了电能示值组合误差的试验技术要求。

5.7 负载电流升降变差限值

根据直流表的测试经验，GB/T 33708.2 《直流电能测量设备 第2部分：间接接入静止式电能表（0.2级、0.5级和1级）》（报批稿）增加了负载电流升降变差限值试验的技术要求，本次检定规程对直接接入式仪表和间接接入式仪表提出同样的技术要求。

6、通用技术要求

6.1 铭牌

参考GB/T 33708.1 《直流电能测量设备 第1部分：通用要求》，修改了电压、电流和双向计量等标识内容。

6.2 绝缘电阻试验

依据GB/T 33708.1 《直流电能测量设备 第1部分：通用要求》，增加了“具有金属外壳的仪表”的试验前提条件。

6.3 直流电压试验

依据GB/T 33708.1 《直流电能测量设备 第1部分：通用要求》，删除了交流工频电压试验，增加了“直流电压试验”。

7、计量器具控制

7.1 首次检定、后续检定和使用中检查

增加了使用中检查的相关内容。

7.2 检定条件

依据GB/T 33708.1 《直流电能测量设备 第1部分：通用要求》，修改了表6 参比条件。

7.3 计量标准器及主要配套设备

检定装置中的“表9 监视示值的误差限”根据JJG 1186-2022《直流电能表检定装置》修改了电流（相对误差）的技术要求。

7.4 标准时钟测试仪

参考JJG 596 《安装式交流电能表》，增加了标准时钟（时刻）显示的时间的要求。

7.5 直流电压试验仪（装置）

依据GB/T 33708.1 《直流电能测量设备 第1部分：通用要求》和IEC 62052-31:2024《Electricity metering equipment – General requirements, tests and test conditions –Part 31: Product safety requirements and tests》，增加了直流电压试验仪（装置）的技术要求。

7.6 检定项目

根据本规程的内容，修改了表11 检定项目一览表。

7.7 外观功能检查

根据多费率结算的功能，增加了计费相关的技术要求。

7.8 直流电压试验

依据IEC 62052-31:2024《Electricity metering equipment – General requirements, tests and test conditions –Part 31: Product safety requirements and tests》，增加了直流电压试验的试验方法。

7.9 无负载状态试验

参考GB/T 33708.1 《直流电能测量设备 第1部分：通用要求》的无负载状态试验的内容，修改了无负载状态试验的试验方法。

7.10 起动试验

参考JJG 596《安装式交流电能表》的起动试验的内容，修改了起动试验的试验方法。

7.11 基本误差检定

依据GB/T 33708.1 《直流电能测量设备 第1部分：通用要求》、GB/T 33708.2 《直流电能测量设备 第2部分：间接接入静止式电能表（0.2级、0.5级和1级）》、GB/T 33708.3《直流电能测量设备 第3部分：直接接入静止式电能表（0.5级和1级），修改了表12 基本误差检定时应调定的负载点的内容，不在区分参比电压下和参比电流下的基本误差试验。

7.12 常数试验

参考JJG 596《安装式交流电能表》的常数试验的内容，修改了常数试验中a）计读脉冲法的试验方法，并注意保证其结果应反映寄存器的真实分辨力。

7.13 时间（时刻）示值误差试验

参考JJG 596《安装式交流电能表》的时间（时刻）示值误差试验的内容，修改了时间（时刻）示值误差试验的试验方法。

7.14 电能示值组合误差试验

参考GB/T 17215.211-2021《电测量设备(交流) 通用要求、试验和试验条件 第11部分:测量设备》、JJG 596《安装式交流电能表》的电能示值组合误差试验的内容，增加了时间（时刻）示值误差试验的试验方法。

7.15 负载电流升降变差试验

参考GB/T 33708.2 《直流电能测量设备 第2部分：间接接入静止式电能表（0.2级、0.5级和1级）》（报批稿）、GB/T 17215.211-2021《电测量设备(交流) 通用要求、试验和试验条件 第11部分:测量设备》、国网企标Q/GDW 10825 《直流电能表技术规范》（报批稿）的负载电流升降变差试验的内容，增加了负载电流升降变差试验的试验方法。

7.16 检定结果的处理

测量数据修约部分，删除了2级直流表的要求，增加了时间（时刻）示值误差的修约间距要求。

检定周期部分，删除了2级直流表的要求，另参考JJG 596《安装式交流电能表》的内容修改了检定周期的年限。

7.17 检定原始记录格式和证书格式

根据本规程的内容，重新整理了电子式直流电能表检定原始记录和证书的内容和格式。

编制工作组