《谐波有功标准电能表》计量检定规程编写说明

一、任务来源

《谐波有功标准电能表》国家计量检定规程的编写任务来源于全国电磁计量技术委员会MTC18（电磁）函[2025]21号《关于成立<直流电桥检定规程>等19项国家计量技术规范编制工作组的通知》，由浙江省质量科学研究院、中国电力科学研究院有限公司、福建省计量科学研究院等单位负责编写。

二、采纳国际建议说明

无

三、规程起草的必要性

在实现双碳目标的宏伟蓝图下，新型电网的构建正面临着前所未有的机遇和挑战。随着分布式新能源、新能源汽车充电站等非线性负荷的大规模使用，谐波问题的复杂性和不确定性对电能的精准计量构成了严峻挑战。

电能计量是电网经济核算的依据，其准确度直接关系到电力供需双方的经济利益，而由于谐波的存在，一方面会对现有安装式电能表内部电路产生影响，从而导致计量不准，另一方面会降低电网质量、增加电力系统的功率损耗，因此谐波电能的计量准确性受到了广泛关注。

如今静止式谐波电能表已经生产并投入使用，早在2013年与2015年分别发布实施了国家标准与检定规程，而用于检定静止式谐波电能表的标准表与装置的标准与规程却一直缺失。为此，起草谐波有功标准电能表（以下简称“谐波标准表”）检定规程，可以为谐波电能量值从标准器层面上提供溯源依据，填补高等级谐波电能量传的空白，从而建立起完整的谐波电能量值溯源体系，为电能精准计量与电网稳定运行提供重要的技术支撑。

四、规程主要技术依据及原则

JJG 1085-202X 交流标准电能表

JJG 597-2025 交流电能表检定装置

GB/T 43918-2024 交流标准电能表

GB/T 17215.302-2024 电测量设备（交流）特殊要求 第2部分：静止式谐波有功电能表

GB/T 44992-2024 谐波有功电能表检验装置

五、规程起草工作过程

2025年1月，成立《谐波有功标准电能表检定规程》国家检定规程编制工作组，工作组围绕前期基础工作展开讨论，明确测量设备和测量方法、资料收集、行业调研的范围和重点，制定规程编写计划。

2025年2月，根据前期行业调研，确定3家谐波有功标准电能表生产厂家（宁波伟吉电力科技有限公司、浙江涵普电力科技有限公司和长沙天恒测控技术有限公司），同各厂家初步沟通，明确规程起草需覆盖的试验项目。

2025年4月，与福建省计量科学研究院讨论JJF（闽）1071-2015《谐波分析仪校准规范》，明确规程草稿中的术语定义、谐波电能测量点的设定等。

2025年6月至7月，搭建谐波电能测量系统。针对宁波伟吉、浙江涵普在测试中出现的三相三线谐波电能输出方式、典型波形3电流脉冲波因最大峰值问题导致电流跳档、典型波形5的谐波电能计量方法差异性、典型波形7的输出参数设置等具体技术问题，与企业技术团队进行交流。

2025年8月，召开“谐波有功标准电能表检定规程”启动会。会上明确工作组任务分工，汇报前期测试情况。针对规程草稿中基波和谐波的参比条件、三相三线测量模式设定、单次谐波有功电能在潮流方向上的差异性、监视示值误差试验项目的必要性等问题进行讨论。会后根据会议讨论结果，修改完善规程内容，形成规程初稿。

2025年10月，赴长沙天恒测控技术有限公司交流，探讨谐波标准表的电压、电流采样原理和电能计量的影响量分析，明确波形失真度对于标准表谐波电能计量来说没有实际意义。

2025年11月，赴南方电网科学研究院有限责任公司，针对实际电网中谐波情况展开数据分析，了解实际电网中谐波次数的情况和现有谐波电能监测方式。根据实际情况，确定谐波电能的溯源必要性以及具有代表性的谐波次数。

2026年1月，与中国计量科学研究院交流谐波电能溯源方案，确保溯源链不间断。同时结合正在修订的JJG 1085-202X内容，交流两者的共性问题。

2026年3月，赴长沙天恒测控技术有限公司交流谐波标准表测试情况，解决基波相位不准影响电能测量准确度的问题，从相位测量稳定度、高次谐波测量、小电流信号测量等多维度进行分析研讨，验证谐波标准表的测量重复性、测量准确度、仪器稳定性。

2026年4月，对前期的试验数据进行整理和归纳，对规程草案稿进行全面梳理、修改和完善，解决前期遗留的技术问题，统一规程表述规范，形成《谐波有功电能表检定装置检定规程（征求意见稿）》。

六、规程主要内容

1 范围；2 引用文件；3 术语和计量单位；4概述；5 计量性能要求；6 通用技术要求；7 计量器具控制

七、规程要点及说明

1.范围

考虑台湾地区电网频率为60Hz，且保持与JJG 1085—2013中的额定频率一致，本章明确了本规程适用于基波频率为50Hz或60Hz的谐波有功标准电能表。

2.术语和计量单位

最大电流、标称电压、控制量限这3个术语引用GB/T 43918—2024、JJG 1085—202X和JJG 597—2025。

基波电压、基波电流、基波功率因数角、谐波电压、谐波电流、谐波功率因数角的术语来源于GB/T 17215.302—2024和GB/T 44992—2024。

3.概述

为了明确测量对象，本章阐述了谐波标准表的定义以及模块组成。强调一般工作在受控的实验室环境中。

4.检定项目

谐波有功标准电能表的检定应同时检定基波与谐波，即JJG 1085—202X《交流标准电能表》和本规程同时使用，故不在本规程中单独重复规定基波的所有试验项目的技术指标和检定方法。

依据JJG 1085—202X《交流标准电能表》检定项目确定本规程检定项目，因谐波标准表需要量传谐波装置的监视示值误差（包含谐波电压、谐波电流、谐波相位等参数），且为了更好判断谐波电能误差测量过程中的问题，故相较于JJG 1085—2013增加了示值误差试验项目。

表1

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | + | + | + |
| 绝缘电阻试验 | + | + | - |
| 交流电压试验 | + | - | - |
| 通电检查 | + | + | + |
| 示值误差试验（谐波） | + | + | - |
| 电能基本误差试验（谐波） | + | + | + |
| 电能测量重复性试验（谐波） | + | + | + |
| 8h连续工作基本误差改变量（谐波） | + | ± | - |
| 24h基本误差改变量（谐波） | + | ± | - |
| 注：1. 符号“+”表示需要检定，符号“-”表示不需检定，符号“±”表示可选项； 2. 所列顺序为推荐试验顺序； 3. 检定项目中基波电能部分参照JJG 1085-202X执行，谐波有功电能部分参照本规程执行。 |  |  |  |

5.检定条件

参考JJG 597—2025的监视示值误差限值，设定基波电压、基波电流、基波频率、基波相位等基波示值参比条件。

参考GB/T 44992—2024中表26谐波参数示值误差限调整了7.1.5检定装置的谐波参数输出误差限。修改并明确了谐波电压、谐波电流、谐波功率的示值误差应为相对于基波的含有率基础上的绝对误差。

6.谐波标准表的准确度等级

考虑到目前市场上已经存在0.1级的谐波标准表，所以本章较GB/T 44992—2024新增0.1级谐波标准表的各项计量性能指标。

7.电能值的输入、输出与显示

因谐波标准表可作为谐波装置的主标准器，故要求谐波标准表具有独立的基波电能脉冲输出与谐波电能脉冲输出，以便同时输出标准基波脉冲与标准谐波脉冲。

8.确定检定项目计量性能与检定方法

8.1示值误差试验（谐波）

参考JJG 1085—202X的5.1.3和表1以及GB/T 44992—2024的表26，增加示值误差试验（谐波），确定谐波标准表的谐波电压幅值、谐波电流幅值、谐波功率因数角和谐波有功功率的示值误差要求，明确了各示值误差应为相对于基波的含有率基础上的绝对误差。通过试验验证，对于谐波功率因数角，2次~60次的示值误差能满足±0.5°要求，故对于高次谐波无需增加放大系数。

8.2单次谐波有功电能基本误差

为了清晰准确地表示谐波标准表的谐波电流测量范围，本章给出电能基本误差的电流测量范围为10mA~ 0.4Imax。因单次谐波误差放大系数公式H=1+0.01h，计算结果必然存在两位小数，若仅保留一位小数，直接舍去百分位有效尾数，会人为截断误差限值真实计算值，因此单次谐波有功电能基本误差的误差限要求保留两位小数。

考虑基本误差的测量点要覆盖谐波标准表的测量范围，且要符合电网谐波真实情况，包括：在新能源侧，5次谐波和11次谐波，5次谐波为主要的最大频次点，11次谐波为极值频次点；在用户侧，5次谐波为主要的最大频次点，3次谐波为极值频次点；最大频次为偶次的谐波比较少，且含量一般不高，主要为奇次谐波，2次谐波为典型的偶次谐波。综合以上两个因素，给出了表11中的检定单次谐波有功电能基本误差的负载点，谐波次数主要为：2、3、5、7、11、25、31、41、N。因谐波标准表在其它潮流方向的计量性能表现与正向潮流方向具有一致性，且实际检定工作量非常大，故只测量基波正潮流方向下的单次谐波有功电能基本误差。

关于电压、电流档位设置的问题：在做单次谐波有功电能基本误差试验中，调定的最大谐波电压为10%，最大谐波电流负载点为40%，会导致全波电压和全波电流有效值最大分别为1.004U1和1.077I1，并且不同谐波次数下的波形和峰值也具有其特殊性，谐波标准表的全波峰值或有效值有可能超过实际物理量程档位，为了保证测量一致性，故在测量单次谐波有功电能时，电流档位设置需要比测量基波电能时高一档。

在三相三线平衡负载条件下，为使（第）3次及（第）3的倍数次谐波有功电能值可测量，谐波有功电能表检定装置应按V型输出线电压和电流，在基波功率因数为1时，基波线电压与电流同相（即UabUab与Ia间相位差为0，Ucb与Ic间相位差为0）。设置方式为基波电压Uab和Ucb的夹角为60°，基波电压Uab与Ia的夹角为0°，在测谐波电能时，要求Uab1和Ia1的夹角、Ucb1和Ic1的夹角都符合谐波功率因数角要求。

因JJG 1106-2015与GB/T 44992—2024中，负载点不包括不平衡负载的0.8C，故谐波标准表不平衡负载点也不包括0.8C。

8.3组合谐波有功电能基本误差

在所有组合谐波有功电能基本误差试验中，谐波标准表应工作在各对应典型波形全波有效值的量程档位下。

8.3.1典型波形3的谐波电压、谐波电流档位

典型波形3电流脉冲波具有瞬时峰值大的特点，在常规档位下易因最大峰值超量程引发电流跳档，存在损坏谐波标准表、中断试验的风险。为保障试验过程安全稳定，保护核心计量设备，将基波电流设为5A，可有效降低峰值冲击，是电流波形在物理量程内稳定运行。

8.3.2典型波形5

根据现有的规范性文件，典型波形5存在正向谐波有功电能和反向谐波有功电能，故对其的计量方法也存在差异性。为了能够准确表示该典型波形下的计量性能，选择ΣPh即合成谐波有功电能来进行计算。

8.3.3典型波形7

根据现有的规范性文件，典型波形7的设定参数中基波的电压初相角和电流初相角不为0°，谐波装置实际无法输出。为能正确输出该波形，且实际计算功率值与规范性文件中功率理论值一致，都为负功率。因此在设定时以基波电压为零相位，将0.93°的值加到基波电流初相位上，得到基波电压和基波电流夹角为-32.37°，基波功率因数为0.84461L。计算过程如下：

u=U0+2U1sin2πft+φU1+h=2n2Uh1U1sin(h2πft+φU1+φUh)，

i=I0+2I1sin2πft+φI1+h=2n2Ih1I1sin(k2πft+φI1+φIh)，

U3=0.93*3 + (-86.4) = -83.61；I3=-31.44*3+93.6= -0.72，

谐波功率因数角φU3I3= (-83.61) –(– 0.72) = -82.89，

反推基波电压为0°时，U3初相角= -0.93*3 -86.4 = -89.19

基波电压为0°时，电流I3实际相角为 = -89.19 - (-82.89) = -6.3

基波电流I1的初相角为-31.44 – 0.93 = -32.37

谐波电流I3的初相角为 -6.3 – (-32.37*3) = 90.81。

因此，典型波形7的设定值见表2。

表2

| 谐波次数 | 电压含有率(%) | 电压谐波初相角(°) | 电流含有率(%) | 电流谐波初相角(°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0.00 | 100 | -32.37 |
| 3 | 1.63 | -89.19 | 52.12 | 90.81 |
| 5 | 0.54 | 96.14 | 17.37 | -83.85 |
| 7 | 0.54 | -85.72 | 17.24 | 94.29 |
| 9 | 0.32 | 99.62 | 10.34 | -80.38 |
| 11 | 0.32 | -82.24 | 10.21 | 97.76 |
| 13 | 0.23 | 103.09 | 7.29 | -76.90 |
| 15 | 0.22 | -78.77 | 7.16 | 101.24 |
| 17 | 0.17 | 106.57 | 5.57 | -73.42 |
| 19 | 0.17 | -75.29 | 5.43 | 104.72 |
| 21 | 0.14 | 110.04 | 4.44 | -69.94 |
| 23 | 0.13 | -71.82 | 4.31 | 108.20 |
| 25 | 0.11 | 113.52 | 3.65 | -66.47 |
| 27 | 0.11 | -68.34 | 3.52 | 111.67 |
| 29 | 0.10 | 116.99 | 3.05 | -62.99 |
| 31 | 0.09 | -64.87 | 2.93 | 115.15 |
| 33 | 0.08 | 120.47 | 2.58 | -59.51 |
| 35 | 0.08 | -61.39 | 2.46 | 118.63 |
| 37 | 0.07 | 123.94 | 2.20 | -56.03 |
| 39 | 0.07 | -57.92 | 2.08 | 122.10 |
| 41 | 0.06 | 127.41 | 1.88 | -52.56 |

9.检定周期的确定

根据JJF 1002-2010《国家检定规程编写导则》和JJF 1139-2026《计量器具检定周期确定原则和方法》，谐波标准表作为标准器且在现场使用工作，在检定程序、使用和维护方法、环境要求等方面与常规的交流标准电能表类似，且需要与JJG 1085-202X《交流标准电能表》配套使用，建议检定周期不超过一年。

《谐波有功标准电能表检定规程》编制工作组

2026年4月20日