《谐波有功标准电能表检定规程》

测量不确定度评定报告

检定规程编制工作组

2026年04月

谐波有功标准电能表测量不确定度的评定

一、谐波参数测量结果不确定度评定

（一）概述

1．测量依据：《谐波有功标准电能表检定规程（征求意见稿）》

2．评定依据：JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

3．环境温度：（21~25）℃，湿度：（45~65）%RH

4．测量标准：谐波功率标准（FLUKE6100*6101）

测量范围：谐波电压：(2～100)次，(0～20)%；谐波电流：(2～100)次，(0～20)%

准确度等级：谐波电压：±0.052%；谐波电流：±0.069%

5．被测对象：0.2级谐波有功标准电能表

6．测量过程：采用直接比较法测量。测量标准输出一定功率给被检电能表，由测量标准直接给出被检电能表在该功率下的相对误差。

（二）数学模型

： 测量结果，单位为%；

1：测量标准上测得的被检电能表的相对误差，单位为%；

2：测量标准相对于谐波电能基准参考量值的相对误差，单位为%；

3：被检谐波有功标准电能表相对误差的修约值，单位为%；

灵敏系数：C=/1=1，C=/2=1，C=/3=1。

（三）标准不确定度的评定

用测量标准测量被测对象，得到各测量值的误差，主要由测量重复性、测量标准的误差和测量结果的修约间距引入。

1的不确定度主要来源为测量重复性引入的标准不确定度分量——A类评定

2的不确定度主要来源为测量标准的误差引入的标准不确定度分量——B类评定

3的不确定度主要来源为测量结果的修约间距引入的标准不确定度分量——B类评定

1．测量重复性引入的标准不确定度分量

在重复性条件下，用测量标准对被测对象在三相四线平衡负载，正向有功，基波电压220V、基波电流5A、基波功率因数为1、谐波次数为3次、谐波电压含有率5%、谐波电流含有率40%、谐波功率因数为0.5L的情况下进行10次独立重复测量，以其独立观测列作为测量结果。测量结果见表1和表2，其中，S=%。

表1

| 参数 | 测量结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验标准差S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | γ1 | γ2 | γ2 | γ4 | γ5 | γ6 | γ7 | γ8 | γ9 | γ10 |  |
| 谐波电压含有率（5%） | 5.024 % | 5.013% | 4.971% | 4.982% | 4.999% | 5.011% | 5.018% | 5.005% | 4.997% | 5.001% | 0.0162% |
| 谐波电流含有率（40%） | 40.033% | 40.015% | 40.008% | 39.991% | 39.976% | 39.988% | 40.012% | 40.028% | 40.002% | 39.994% | 0.0180% |
| 谐波有功功率 （22W） | 0.0415% | 0.0222% | 0.0027% | 0.0711% | 0.0588% | 0.0459% | 0.0942% | 0.0522% | 0.0371% | 0.0144% | 0.0272% |
| 谐波功率因数角 （60°） | 60.01° | 60.02° | 60.01° | 60.01° | 60.01° | 60.01° | 60.01° | 60.01° | 60.01° | 60.01° | 0.0032° |

在表1 中选取S的最大值，且因在实际测量中，取二次测量的平均值，故标准不确定度分量结果见表2，其中，。

表2

| 参数 | 试验标准差S | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 谐波电压含有率 | 0.0162% | 0.0115% |
| 谐波电流含有率 | 0.0180% | 0.0127% |
| 谐波有功功率 | 0.0272% | 0.0192% |
| 谐波功率因数角 | 0.0032° | 0.0023° |

2．测量标准的误差引入的标准不确定度分量

测量标准在测量0.2级被测对象的谐波有功电能误差时，由测量标准的误差引入的标准不确定度分量可以通过国家院溯源证书计算得到，溯源证书上谐波电压含有率和谐波电流含有率的最大允许误差不超过±0.01%，则谐波功率的最大允许误差不超过±0.02%，溯源证书上谐波功率因数角的最大允许误差不超过±0.01%，按照均匀分布，，计算得到谐波电能的标准不确定度分量结果：

谐波电压含有率：=0.01%/=0.0058%

谐波电流含有率：=0.01%/=0.0058%

谐波有功功率：=0.02%/=0.0115%

谐波功率因数角：=0.01%/=0.0058°

3．测量结果的修约间距引入的标准不确定度分量

0.2级被测对象其谐波功率因数角的修约间距为0.01°，其它参数的修约间距为0.01%，由测量结果数据化整带来的不确定度不会超过化整半间距，按照均匀分布， ，计算得到测量结果的修约间距引入的标准不确定度分量：

谐波电压：=0.005/=0.0029%

谐波电流：=0.005/=0.0029%

谐波有功功率：=0.005/=0.0029%

谐波功率因数角：=0.005/=0.0029°

4．标准不确定度分量汇总

表3

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 参数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 谐波电压 | 0.0115% |
|  |  | 谐波电流 | 0.0127% |
|  |  | 谐波有功功率 | 0.0192% |
|  |  | 谐波功率因数角 | 0.0023° |
| u2 | 测量标准的误差 | 谐波电压 | 0.0058% |
|  |  | 谐波电流 | 0.0058% |
|  |  | 谐波有功功率 | 0.0115% |
|  |  | 谐波功率因数角 | 0.0058° |
| u3 | 测量结果的修约间距 | 谐波电压 | 0.0029% |
|  |  | 谐波电流 | 0.0029% |
|  |  | 谐波有功功率 | 0.0029% |
|  |  | 谐波功率因数角 | 0.0029° |

5．合成标准不确定度及扩展不确定度

以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：

测量结果可认为是正态分布，扩展不确定度等于合成标准不确定度和包含因子的乘积。取, 置信概率为95%，得到的扩展不确定度结果见表4，其中，。

表4

| 参数 |  |  |  |  | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谐波电压 | 0.0115% | 0.0058% | 0.0029% | 0.0132% | 0.03% |
| 谐波电流 | 0.0127% | 0.0058% | 0.0029% | 0.0143% | 0.03% |
| 谐波有功功率 | 0.0192% | 0.0115% | 0.0029% | 0.0226% | 0.05% |
| 谐波功率因数角 | 0.0023° | 0.0058° | 0.0029° | 0.0069° | 0.01° |

二、谐波电能测量结果不确定度评定

（一）概述

1．测量依据：《谐波有功标准电能表检定规程（征求意见稿）》

2．评定依据：JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

3．环境温度：（21~25）℃，湿度：（45~65）%RH

4．测量标准：谐波功率标准（FLUKE6100*6101）

测量范围：谐波电压：(2～100)次，(0～20)%；谐波电流：(2～100)次，(0～20)%

准确度等级：谐波电压：±0.052%；谐波电流：±0.069%

5．被测对象：0.2级谐波有功标准电能表

6．测量过程：采用直接比较法测量。测量标准输出一定功率给被检电能表，由测量标准直接给出被检电能表在该功率下的相对误差。

（二）数学模型

： 测量结果，单位为%；

1：测量标准上测得的被检电能表的相对误差，单位为%；

2：测量标准相对于谐波电能基准参考量值的相对误差，单位为%；

3：被检谐波有功标准电能表相对误差的修约值，单位为%；

灵敏系数：C=/1=1，C=/2=1，C=/3=1。

（三）标准不确定度的评定

用测量标准测量被测对象，得到各测量值的误差，主要由测量重复性、测量标准的误差和测量结果的修约间距引入。

1的不确定度主要来源为测量重复性引入的标准不确定度分量——A类评定

2的不确定度主要来源为测量标准的误差引入的标准不确定度分量——B类评定

3的不确定度主要来源为测量结果的修约间距引入的标准不确定度分量——B类评定

1．测量重复性引入的标准不确定度分量

在重复性条件下，用测量标准对被测对象在三相四线平衡负载，正向有功，基波电压220V、基波电流5A、基波功率因数为1、谐波次数为3次、谐波电压含有率5%、谐波电流含有率40%、谐波功率因数为1和0.5L的情况下进行10次独立重复测量，以其独立观测列作为测量结果。测量结果见表5，其中，S=%。

表5

| 测量点 | 测量结果（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验 标准差S（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| U1=220V，I1=5A，cosφ=1，Uh=5%U1, Ih=40%I1, cosφh=1, h=3 | -0.0112 | -0.0029 | 0.0172 | 0.0091 | 0.0198 | -0.0215 | -0.0127 | 0.0131 | 0.0241 | 0.0151 | 0.0158 |
| U1=220V，I1=5A，cosφ=1，Uh=5%U1, Ih=40%I1, cosφh=0.5L, h=3 | -0.0467 | -0.0347 | 0.0195 | 0.0302 | 0.0023 | -0.0188 | -0.0009 | 0.0379 | 0.0051 | -0.0135 | 0.0272 |

在表1 中选取S的最大值，且因在实际测量中，取二次测量的平均值，故标准不确定度分量结果见表6，其中，。

表6

| 参数 | 试验标准差S（%） | 标准不确定度分量（%） |
| --- | --- | --- |
| 谐波电能 | 0.0272 | 0.019 |

2．测量标准的误差引入的标准不确定度分量

测量标准在测量0.2级被测对象的谐波有功电能误差时，由测量标准的误差引入的标准不确定度分量可以通过国家院溯源证书计算得到，溯源证书上谐波电压含有率和谐波电流含有率的最大允许误差不超过±0.01%，则谐波电能的最大允许误差不超过±0.02%，按照均匀分布，，计算得到谐波电能的标准不确定度分量结果：

谐波电能：=0.02%/=0.012%

3．测量结果的修约间距引入的标准不确定度分量

0.2级被测对象其谐波电能的修约间距为0.02%，由测量结果数据化整带来的不确定度不会超过化整半间距0.01%，按照均匀分布， ，计算得到测量结果的修约间距引入的标准不确定度分量：

谐波电能：=0.01/=0.006%

4．标准不确定度分量汇总

表7

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 参数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 谐波电能 | 0.019% |
| u2 | 测量标准的误差 | 谐波电能 | 0.012% |
| u3 | 测量结果的修约间距 | 谐波电能 | 0.006% |

5．合成标准不确定度及扩展不确定度

以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：

测量结果可认为是正态分布，扩展不确定度等于合成标准不确定度和包含因子的乘积。取, 置信概率为95%，得到的扩展不确定度结果见表8，其中，。

表8

| 参数 |  |  |  |  | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谐波电能 | 0.019% | 0.012% | 0.006% | 0.023% | 0.05% |

以下空白