《谐波有功标准电能表检定规程》

试验验证报告

检定规程编制工作组

2026年04月

《谐波有功标准电能表检定规程》试验验证报告

- 试验目的

选取谐波有功标准电能表（以下简称：“谐波标准表”）作为试验对象，按检定规程中规定的主要项目进行试验，验证检定规程中各条款的正确性和可行性。

- 试验方法

按照检定规程的要求进行试验。

- 试验时间

# 2025年09月~2026年02月

- 试验地点

# 宁波伟吉电力科技有限公司

# 浙江涵普电力科技有限公司

- 试验人员

# 浙江省质量科学研究院 彭筱筱、易才琪

- 试验过程

6.1 环境条件

环境温度：（21~25）℃；湿度：（45~65）%RH

6.2 测量所用标准装置及辅助试验设备

标准装置及辅助设备的主要技术参数见表1。

表1 标准装置及辅助设备的主要技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谐波功率标准 | FLUKE6100*6101 | 测量范围：谐波电压：(2～100)次，(0～20)%； 谐波电流：(2～100)次，(0～20)% |
| 2 | 信号发生器 | 33250A | 频率：250kHz~50GHz；幅度：10dBm~100dBm |
| 3 | 三相谐波标准电能表 | WJ-HEM-01 | 测量范围：3×(57.7~380)V，3×(0.005~100)A； 谐波次数：2次~50次 |
| 4 | 三相谐波电能表检验装置 | WJHS-901 | 测量范围：3×(57.7~380)V，3×(0.005~100)A； 谐波次数：2次~50次 |
| 5 | 绝缘电阻测试仪 | FLUKE 1508 | 测量范围:50V/100V/250V/500V/1000V，(10~10000)Ω |
| 6 | 智能耐压测试仪 | AN9602 | 测量范围：(0.5~5)kV，(5~100)mA |

6.3 试验项目

试验项目如下表2。

表2 验证试验项目

| 序号 | 试验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观检查 |
| 2 | 绝缘电阻试验 |
| 3 | 交流电压试验 |
| 4 | 通电检查 |
| 5 | 电能基本误差试验（谐波） |
| 6 | 电能测量重复性试验（谐波） |
| 7 | 8h连续工作基本误差改变量（谐波） |
| 8 | 24h基本误差改变量（谐波） |

6.4 试验回路

由谐波有功电能表检定装置（以下简称：“谐波装置”）输出稳定功率给被检谐波标准表。谐波装置同时给装置配套谐波标准表和被检谐波有功标准电能表输出相同量值的谐波电压和谐波电流即谐波功率，该功率值经过相同时间的积分分别在两块表中累计成谐波电能量值，谐波电能量值通过脉冲形式输出到误差计算器，通过比较脉冲，计算出被检谐波标准表相对于装置配套谐波标准表的相对示值误差。

三相谐波

功率源

谐波标准电能表

被测谐波

标准电能表

误差计算系统

输出

谐波功率

输出谐波

电能脉冲

输出谐波

电能脉冲

补充接线图

图1 试验回路框图

6.5 试验数据

# 详细试验数据见附录。

- 试验结论

本次试验共选择2种不同规格的谐波装置，试验结果表明2台仪器的8项计量特性均具有可操作性。

通过试验，验证了谐波装置通用技术条件相应条款制定是可靠的、准确的。

附录1：试验数据一

1.样品信息及试验条件

样品名称: 三相谐波标准电能表 ；

型号:  WJ-HEM-02P ；编号： E6P127 ；出厂日期：  2025.02  ；

生产单位： 宁波伟吉电力科技有限公司

环境温度： 22.8 ℃，相对湿度： 55 %

试验日期：2025年06月17日；

试验人员： 彭筱筱、易才琪 ；

试验地点： 浙江省质量科学研究院电力能源计量测试研究所7号楼417室 。

2.试验项目

2.1外观检查

表1 外观检查

| 试验要求 | 试验结果 |
| --- | --- |
| 铭牌标识 | 符合 |
| 谐波标准表应具有供电电源输入端子、电压测量端子、电流测量端子、脉冲输入/输出端子、保护接地端子，并应具有清晰明显的端子名称标识，所有的标识应具有耐久性，不易被擦除 | 符合 |
| 谐波标准表脉冲输入/输出端子与危险带电部件间应具有隔离措施 | 符合 |
| 谐波标准表应具有通讯接口，接口与危险带电部件间应具有隔离措施 | 符合 |
| 结论 | 符合 |

2.2绝缘电阻试验

表2 绝缘电阻（交流电压试验前）

| 试验部位 | 试验电压 | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 电压和电流测量端子、供电电源端子、脉冲输入/输出端子和通讯接口与机壳之间 | 1kV | ＞100MΩ |
| 电压电流测量端子和供电电源端子对脉冲输入/输出端子和通讯接口之间 | 1kV | ＞100MΩ |
| 脉冲输入输出端子和通信接口与机壳地之间 | 500V | ＞100MΩ |
| 结论 | 符合 |  |

2.3交流电压试验

表3 交流电压试验

| 试验部位 | 试验电压 | 试验时间 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压和电流线路端子、供电电源端子的L端及N端和参比电压高于40V的辅助线路端子与机壳和机壳外可触及的金属部位之间 | 2kV | 1 min | 无闪络、火花放电和击穿现象，且漏电流不超过5mA |
| 结论 | 符合 |  |  |

表4 绝缘电阻（交流电压试验后）

| 试验部位 | 试验电压 | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 电压和电流测量端子、供电电源端子、脉冲输入/输出端子和通讯接口与机壳之间 | 1kV | ＞100MΩ |
| 电压电流测量端子和供电电源端子对脉冲输入/输出端子和通讯接口之间 | 1kV | ＞100MΩ |
| 脉冲输入输出端子和通信接口与机壳地之间 | 500V | ＞100MΩ |
| 结论 | 符合 |  |

2.4通电检查

表5 通电检查

| 试验要求 | 试验结果 |
| --- | --- |
| 谐波标准表的显示、显示值和分辨力 | 符合 |
| 在额定输入功率下，谐波标准表的脉冲输出频率 | 符合 |
| 谐波标准表的基本功能、按键操作正常 | 符合 |
| 结论 | 符合 |

2.5电能基本误差试验（谐波）

2.5.1单次谐波有功电能基本误差

表6 单次谐波有功电能基本误差（三相四线）

| 基波 电压 (V) | 基波 电流 (A) | 基波 功率 因数 | 合分相 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波 功率 因数 | 谐波 次数 | 误差限(%) | 相对误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 10 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | ±0.21 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.04 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 10 | 40 | 1 | 5 | ±0.21 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.04 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 2 | 40 | 1 | 5 | ±0.21 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.02 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | ±0.20 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.21 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.21 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.22 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | ±0.24 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.24 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | ±0.26 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.26 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.28 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.04 |
| 220 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 2 | ±0.31 | -0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.04 |
| 220 | 5 | 1 | 分B | 5 | 40 | 1 | 2 | ±0.31 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.04 |
| 220 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 2 | ±0.31 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.04 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | ±0.31 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | ±0.36 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | ±0.39 | 0.12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | 0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 | ±0.42 | 0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | 0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.52 |
| 220 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 2 | ±0.41 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.41 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.42 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.44 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.48 | 0.18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.52 | 0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.56 | 0.40 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | 0.54 |
| 220 | 5 | 1 | 分B | 5 | 40 | 0.5L | 2 | ±0.41 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.41 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.42 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.44 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.48 | 0.12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.52 | 0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.56 | 0.34 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | 0.50 |
| 220 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 2 | ±0.41 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.41 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.42 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.44 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.48 | 0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.52 | 0.30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.56 | 0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | 0.54 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | ±0.31 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | ±0.36 | -0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | -0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | ±0.39 | -0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | -0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 | ±0.42 | -0.18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | -0.14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | -0.08 |
| 220 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.8C | 2 | ±0.41 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.41 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.42 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.44 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.48 | -0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.52 | -0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.56 | -0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | -0.08 |
| 220 | 5 | 1 | 分B | 5 | 40 | 0.8C | 2 | ±0.41 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.41 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.42 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.44 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.48 | -0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.52 | -0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.56 | -0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | -0.08 |
| 220 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.8C | 2 | ±0.41 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.41 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.42 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.44 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.48 | -0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.52 | -0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.56 | -0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | -0.10 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 10 | 1 | 2 | ±0.20 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.04 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 5 | 1 | 2 | ±0.20 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.04 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 2 | 1 | 2 | ±0.20 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.04 |
| 220 | 2 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | ±0.21 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | -0.02 |
| 220 | 1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | ±0.21 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.04 |
| 220 | 0.5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | ±0.21 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.02 |
| 220 | 0.2 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | ±0.21 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.02 |
| 220 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | ±0.20 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.21 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.21 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.22 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.24 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.26 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.28 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.02 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 5 | ±0.32 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.02 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分B | 5 | 40 | 1 | 5 | ±0.32 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.02 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 5 | ±0.32 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.04 |
| 220 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | ±0.31 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | 0.12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.24 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 5 | ±0.41 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | 0.22 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分B | 5 | 40 | 0.5L | 5 | ±0.41 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | 0.22 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 5 | ±0.41 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | 0.26 |
| 220 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | ±0.31 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | -0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | -0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | -0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | -0.02 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.8C | 5 | ±0.41 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | -0.02 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分B | 5 | 40 | 0.8C | 5 | ±0.41 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | -0.02 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.8C | 5 | ±0.41 | -0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | -0.02 |
| 220 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 10 | 1 | 5 | ±0.21 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.02 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 |

2.5.2组合谐波有功电能基本误差

表7 组合谐波有功电能基本误差

| 基波电压 (V) | 基波电流 (A) | 基波功率 因数 | 组合波形类型 | 合分相 | 误差限(%) | 相对误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 5 | 1 | 典型波形1 | 合相 | ±0.3 | 0.00 |
|  |  |  | 典型波形2 | 合相 | ±0.3 | 0.03 |
|  |  |  | 典型波形3 | 合相 | ±0.3 | 0.00 |
|  |  |  | 典型波形4 | 合相 | ±0.3 | 0.00 |
|  |  |  | 典型波形5 | 合相 | ±0.3 | 0.03 |
|  |  |  | 典型波形6 | 合相 | ±0.3 | 0.00 |
| 结论 |  |  |  |  |  | 符合 |

2.6电能测量重复性试验（谐波）

表8电能测量重复性试验（谐波）

| 基波电压(V) | 基波电流(A) | 基波功率因数 | 合分相 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波功率因数 | 谐波次数 | 实验标准差s(%) | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.002 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.000 | 0.02 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.000 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.000 | 0.04 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |

2.7 8h连续工作基本误差改变量（谐波）

表9 8h连续工作基本误差改变量（谐波）

| 测量次数 | 基波电压(V) | 基波电流(A) | 基波功率因数 | 合分相 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波功率因数 | 谐波次数 | 基本误差(%) | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.04 | ±0.32 |
| 2 | 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.04 | ±0.32 |
| 3 | 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.04 | ±0.32 |
| 4 | 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.04 | ±0.32 |
| 5 | 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.04 | ±0.32 |
| 6 | 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.04 | ±0.32 |
| 7 | 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.04 | ±0.32 |
| 8 | 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.04 | ±0.32 |
| 9 | 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | -0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.04 | ±0.32 |
| 8h连续工作基本误差改变量 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.00 | 0.06 |

2.8 24h基本误差改变量（谐波）

表10 24h基本误差改变量（谐波）

| 测量次数 | 基波电压(V) | 基波电流(A) | 基波功率因数 | 合分相 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波功率因数 | 谐波次数 | 基本误差(%) | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.00 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.04 | ±0.32 |
| 2 | 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | -0.02 | ±0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.04 | ±0.32 |
| 24h连续工作基本误差改变量 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.00 | 0.04 |

3.备注及说明

无。

附录2：试验数据二

1.样品信息及试验条件

样品名称: 三相标准电能表；

型号:  HC3300L ；编号： Z2509332 ；出厂日期：  2025.09  ；

生产单位：浙江涵普电力科技有限公司

环境温度： 23.3 ℃，相对湿度： 51 %

试验日期：2026年04月24日；

试验人员： 彭筱筱、易才琪 ；

试验地点： 浙江省质量科学研究院电力能源计量测试研究所7号楼417室 。

2.试验项目

2.1外观检查

表1 外观检查

| 试验要求 | 试验结果 |
| --- | --- |
| 铭牌标识 | 符合 |
| 谐波标准表应具有供电电源输入端子、电压测量端子、电流测量端子、脉冲输入/输出端子、保护接地端子，并应具有清晰明显的端子名称标识，所有的标识应具有耐久性，不易被擦除 | 符合 |
| 谐波标准表脉冲输入/输出端子与危险带电部件间应具有隔离措施 | 符合 |
| 谐波标准表应具有通讯接口，接口与危险带电部件间应具有隔离措施 | 符合 |
| 结论 | 符合 |

2.2通电检查

表2 通电检查

| 试验要求 | 试验结果 |
| --- | --- |
| 谐波标准表的显示、显示值和分辨力 | 符合 |
| 在额定输入功率下，谐波标准表的脉冲输出频率 | 符合 |
| 谐波标准表的基本功能、按键操作正常 | 符合 |
| 结论 | 符合 |

2.3电能基本误差试验（谐波）

2.3.1单次谐波有功电能基本误差

表3 单次谐波有功电能基本误差（三相四线）

| 基波 电压 (V) | 基波 电流 (A) | 基波 功率 因数 | 合分相 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波 功率 因数 | 谐波 次数 | 误差限(%) | 相对误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 10 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | ±0.21 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.14 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 10 | 40 | 1 | 5 | ±0.21 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.04 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 2 | 40 | 1 | 5 | ±0.21 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.14 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | ±0.20 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.21 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.21 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.22 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.24 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.26 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.28 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.10 |
| 220 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 2 | ±0.31 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.04 |
| 220 | 5 | 1 | 分B | 5 | 40 | 1 | 2 | ±0.31 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.12 |
| 220 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 2 | ±0.31 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.04 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | ±0.31 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | 0.18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | 0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | 0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.32 |
| 220 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 2 | ±0.41 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.41 | -0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.42 | -0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.44 | 0.12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.48 | 0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.52 | 0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.56 | 0.40 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | 0.48 |
| 220 | 5 | 1 | 分B | 5 | 40 | 0.5L | 2 | ±0.41 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.41 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.42 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.44 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.48 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.52 | 0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.56 | 0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | 0.62 |
| 220 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 2 | ±0.41 | 0.12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.41 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.42 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.44 | -0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.48 | 0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.52 | 0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.56 | 0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | 0.40 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | ±0.31 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | -0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | -0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | -0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | -0.06 |
| 220 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.8C | 2 | ±0.41 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.41 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.42 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.44 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.48 | -0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.52 | -0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.56 | -0.12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | -0.16 |
| 220 | 5 | 1 | 分B | 5 | 40 | 0.8C | 2 | ±0.41 | -0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.41 | 0.12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.42 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.44 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.48 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.52 | -0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.56 | -0.16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | -0.16 |
| 220 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.8C | 2 | ±0.41 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.41 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.42 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.44 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.48 | -0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.52 | -0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.56 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | -0.06 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 10 | 1 | 2 | ±0.20 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.16 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 5 | 1 | 2 | ±0.20 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.00 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 2 | 1 | 2 | ±0.20 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.10 |
| 220 | 2 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | ±0.21 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.06 |
| 220 | 1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | ±0.21 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.06 |
| 220 | 0.5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | ±0.21 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | -0.02 |
| 220 | 0.2 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | ±0.21 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.04 |
| 220 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | ±0.20 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.21 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.21 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.22 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.24 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.26 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.28 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.06 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 5 | ±0.32 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | -0.02 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分B | 5 | 40 | 1 | 5 | ±0.32 | -0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.10 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 5 | ±0.32 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.00 |
| 220 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | ±0.31 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.18 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 5 | ±0.41 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | 0.06 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分B | 5 | 40 | 0.5L | 5 | ±0.41 | -0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | 0.28 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 5 | ±0.41 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | 0.18 |
| 220 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | ±0.31 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | -0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.08 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.8C | 5 | ±0.41 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | 0.00 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分B | 5 | 40 | 0.8C | 5 | ±0.41 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | -0.10 |
| 220 | 0.1 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.8C | 5 | ±0.41 | -0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | -0.04 |
| 220 | 0.1 | 1 | 合相 | 5 | 10 | 1 | 5 | ±0.21 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | -0.02 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |

表4 单次谐波有功电能基本误差（三相三线）

| 基波 电压 (V) | 基波 电流 (A) | 基波 功率 因数 | 合分相 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波 功率 因数 | 谐波 次数 | 误差限(%) | 相对误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | ±0.20 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.21 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.21 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.22 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.24 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.26 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.28 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.04 |
| 100 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 1 | 2 | ±0.31 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.10 |
| 100 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 1 | 2 | ±0.31 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.04 |
| 100 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | ±0.31 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | 0.14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | 0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | 0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.38 |
| 100 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.5L | 2 | ±0.41 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.41 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.42 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.44 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.48 | 0.12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.52 | 0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.56 | 0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | 0.36 |
| 100 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.5L | 2 | ±0.41 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.41 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.42 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.44 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.48 | 0.14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.52 | 0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.56 | 0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | 0.34 |
| 100 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | ±0.31 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | -0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | -0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | -0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | -0.14 |
| 100 | 5 | 1 | 分A | 5 | 40 | 0.8C | 2 | ±0.41 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.41 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.42 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.44 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.48 | -0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.52 | -0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.56 | -0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | -0.06 |
| 100 | 5 | 1 | 分C | 5 | 40 | 0.8C | 2 | ±0.41 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.41 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.42 | -0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.44 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.48 | -0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.52 | -0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.56 | -0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.64 | -0.12 |
| 380 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 2 | ±0.20 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.21 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.21 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.22 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.24 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.26 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.28 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.32 | 0.10 |
| 380 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 2 | ±0.31 | 0.16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | 0.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | 0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | 0.38 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | 0.58 |
| 380 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.8C | 2 | ±0.31 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | ±0.31 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | ±0.32 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | ±0.33 | -0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | ±0.36 | -0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | ±0.39 | -0.12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | ±0.42 | -0.12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | ±0.48 | -0.12 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不符合 |

2.3.2组合谐波有功电能基本误差

表5 组合谐波有功电能基本误差

| 基波电压 (V) | 基波电流 (A) | 基波功率 因数 | 组合波形类型 | 合分相 | 误差限(%) | 相对误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 5 | 1 | 典型波形1 | 合相 | ±0.3 | 0.00 |
|  |  |  | 典型波形2 | 合相 | ±0.3 | 0.03 |
|  |  |  | 典型波形3 | 合相 | ±0.3 | 0.03 |
|  |  |  | 典型波形4 | 合相 | ±0.3 | 0.00 |
|  |  |  | 典型波形5 | 合相 | ±0.3 | 0.06 |
|  |  |  | 典型波形6 | 合相 | ±0.3 | 0.03 |
| 结论 |  |  |  |  |  | 符合 |

2.4电能测量重复性试验（谐波）

表6电能测量重复性试验（谐波）

| 基波电压(V) | 基波电流(A) | 基波功率因数 | 合分相 | 谐波电压含有率(%) | 谐波电流含有率(%) | 谐波功率因数 | 谐波次数 | 实验标准差s(%) | 误差限(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 1 | 5 | 0.002 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.008 | 0.02 |
| 220 | 5 | 1 | 合相 | 5 | 40 | 0.5L | 5 | 0.004 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.006 | 0.04 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |

3.备注及说明

无。