国家计量技术规范

《绝缘电阻表检定装置校准规范》

试验报告

规范编制工作组

2026年5月

# 试验报告1

# 一、试验目的

选取1台绝缘电阻表检定装置作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

# 二、试验项目

## 1 绝缘电阻测量仪装置校准

1.1 试验方法

采用6.2.1和6.2.2校准方法对被测绝缘电阻表检定装置进行试验。

1.2 试验系统组成和所用标准器

| 名称 | 测量范围 | 技术指标 （最大允许误差） |
| --- | --- | --- |
| TY9801C数字式高阻检定仪 | 100-100G 50V-10kV | Urel=(0.01%-0.4%),k=2 |

1.3 被测绝缘电阻表检定装置

| 设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 编号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻表检定装置 | ZX-10 | 内蒙古华测电力科技有限公司 | 20243011 | 端钮电阻2T，2%，10kV可调范围100-2T；电压测量技术指标测量范围100V-1999.9V,9V-10000V最大允许误差±（1%RD+2D） |

1.4 试验条件

环境温度：  21℃，相对湿度：49 %

1.5原始数据：

高值高阻器部分：

| 校准项目 |  |  |  |  |  | 校 准 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 外观及线路检查 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 残余电阻测量 |  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  | 0.54 |  |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  |  | 平均值：0.49 |  |  |  |  |
| 3. 开关接触电阻变差 |  |  |  |  |  | 变差： 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 电压变差测量 |  |  |  |  |  | 10G |  |  |  | 1G |  |  |  |  | 100M |  |  |  |  | 10M |  |  |  | 1M |  |  |  |
| 1/5标称 使用电压 |  |  | 1 |  |  | 9.996 |  |  |  | 1.0031 |  |  |  |  | 100.06 |  |  |  |  | 10.024 |  |  |  | 1.0391 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 20.033 |  |  |  | 2.0081 |  |  |  |  | 200.27 |  |  |  |  | 20.005 |  |  |  | 2.0385 |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 100.707 |  |  |  | 10.0319 |  |  |  |  | 1004.15 |  |  |  |  | 100.002 |  |  |  | 10.0387 |  |  |  |
| 标称 使用电压 |  |  | 1 |  |  | 9.992 |  |  |  | 1.0010 |  |  |  |  | 99.96 |  |  |  |  | 10.014 |  |  |  | 1.0388 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 20.022 |  |  |  | 2.0067 |  |  |  |  | 200.19 |  |  |  |  | 19.998 |  |  |  | 2.0379 |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 100.325 |  |  |  | 10.0282 |  |  |  |  | 1004.16 |  |  |  |  | 100.009 |  |  |  | 10.0393 |  |  |  |
| 最大电压变差的绝对值（%） |  |  |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |
| 5.基本误差测量 | 检 定 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十进电阻盘 示值 | 实 际 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10G |  | 1G |  |  | 100M |  | 10M |  |  |  | 1M |  |  | 100k |  |  | 10k |  |  | 1k |  |  |  | 100 |
| 1 | 9.986 |  | 1.0010 |  |  | 99.96 |  | 10.015 |  |  |  | 1.0397 |  |  | 99.99 |  |  | 10.001 |  |  | 1.0000 |  |  |  | 100.19 |
| 2 | 20.046 |  | 2.0068 |  |  | 200.19 |  | 19.993 |  |  |  | 2.0397 |  |  | 199.99 |  |  | 20.004 |  |  | 2.0001 |  |  |  | 200.18 |
| 3 | 30.039 |  | 3.0153 |  |  | 300.21 |  | 30.006 |  |  |  | 3.0386 |  |  | 299.96 |  |  | 30.006 |  |  | 3.0001 |  |  |  | 300.16 |
| 4 | 40.485 |  | 4.0135 |  |  | 401.24 |  | 39.997 |  |  |  | 4.0377 |  |  | 399.93 |  |  | 40.008 |  |  | 4.0001 |  |  |  | 400.13 |
| 5 | 50.476 |  | 5.0156 |  |  | 501.31 |  | 59.994 |  |  |  | 5.0382 |  |  | 499.93 |  |  | 50.008 |  |  | 5.0001 |  |  |  | 500.12 |
| 6 | 60.450 |  | 6.0168 |  |  | 601.92 |  | 59.993 |  |  |  | 6.0387 |  |  | 599.91 |  |  | 60.007 |  |  | 6.0002 |  |  |  | 600.10 |
| 7 | 70.457 |  | 7.0211 |  |  | 702.82 |  | 69.996 |  |  |  | 7.0390 |  |  | 699.91 |  |  | 70.005 |  |  | 7.0001 |  |  |  | 700.07 |
| 8 | 80.341 |  | 8.0257 |  |  | 802.81 |  | 79.999 |  |  |  | 8.0394 |  |  | 799.89 |  |  | 80.008 |  |  | 8.0000 |  |  |  | 800.07 |
| 9 | 90.588 |  | 9.0268 |  |  | 903.39 |  | 80.001 |  |  |  | 9.0397 |  |  | 899.86 |  |  | 90.008 |  |  | 9.0001 |  |  |  | 900.05 |
| 10 | 100.330 |  | 10.0317 |  |  | 1004.09 |  | 99.994 |  |  |  | 10.0402 |  |  | 999.87 |  |  | 100.009 |  |  | 10.0002 |  |  |  | 1000.03 |
| 最大允许误差（%） | ±2% |  | ±2% |  |  | ±1% |  | ±0.5% |  |  |  | ±0.2% |  |  | ±0.2% |  |  | ±0.2% |  |  | ±0.2% |  |  |  | ±0.2% |
| 不确定度 | 1% |  | 0.6% |  |  | 0.3% |  | 0.2% |  |  |  | 0.06% |  |  | 0.06% |  |  | 0.06% |  |  | 0.06% |  |  |  | 0.06% |
| 校准电压（电流） | 10kV |  | 10kV |  |  | 10kV |  | 5kV |  |  |  | 2.5kV |  |  | 2.5mA |  |  | 10mA |  |  | 10mA |  |  |  | 10mA |
| 端钮电阻 | 示值/ G |  |  | 实际值/ G |  |  | 最大允许 误差（%） |  |  | 校准电压 |  |  | 示值/ G |  |  |  | 实际值/ G |  |  | 最大允许 误差（%） |  |  |  | 校准电压 |  |
|  | 1 |  |  | 1.0009 |  |  | ±2% |  |  | 10kV |  |  | 5 |  |  |  | 5.0136 |  |  | ±2% |  |  |  | 10kV |  |

端电压表部分：

| 校准项目 |  | 校 准 结 果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 外观及检查 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 2. 显示能力检查 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 3. 输入阻抗测量 |  | 19.118（GΩ） |  |  |  |  |
| 4. 基本误差测量 |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 被校表显示值( ) |  | 标准值( ) | 量程 | 被校表显示值( ) | 标准值( ) |
| 50 | 49.8 |  | 49.95 | / | / | / |
| 100 | 99.6 |  | 99.88 | / | / | / |
| 250 | 249.6 |  | 249.68 | / | / | / |
| 500 | 498.0 |  | 499.3 | / | / | / |
| 1000 | 995.3 |  | 998.5 | / | / | / |
| 2000 | 1991 |  | 1997.3 | / | / | / |
| 2500 | 2489 |  | 2496.6 | / | / | / |
| 5000 | 4917 |  | 4993.2 | / | / | / |
| 10000 | 9959 |  | 9985.8 | / | / | / |

1.6 试验结果

在规定的试验条件下，试品采用规范中的方法，结果符合设备的技术指标要求。

1.7结论

试验结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

1.8试验时间和人员

试验时间：2026年5月14日

试验人员：惠真真、李伟

试验地点：内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古电科院分公司电能计量监督中心

# 试验报告2

# 一、试验目的

选取1台绝缘电阻表检定装置作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

# 二、试验项目

## 1 绝缘电阻测量仪装置校准

1.1 试验方法

采用6.2.1和6.2.2校准方法对被测绝缘电阻表检定装置进行试验。

1.2 试验系统组成和所用标准器

| 名称 | 测量范围 | 技术指标 （最大允许误差） |
| --- | --- | --- |
| 数字式高阻计检定仪 | 电阻:102Ω～1013Ω,电压:500V～10000V | 电阻:100Ω ~10kΩ：±（0.03%×读数+0.005%×量程），10kΩ~10MΩ：±（0.05%×读数+0.005%×量程），10MΩ~1GΩ ：±（0.2%×读数+0.005%×量程），1GΩ~10GΩ：±（0.5%×读数+0.005%×量程），10GΩ~1000GΩ ：±（1%×读数+0.05%×量程），1000GΩ~10000GΩ：±（5%×读数+0.05%×量程）;电压:±0.05% |
| 绝缘电阻测试仪 | 电阻：10MΩ～100GΩ, 电压:250V～5000V | 5.0级 |

1.3 被测绝缘电阻表检定装置

| 设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 编号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻表检定装置 | LGZ92G | 武汉市龙成测控技术有限公司 | 9218001 | R:1M~10M MPE:±0.2%; 10M~100M MPE:±0.5%; 100M~1000M MPE:±1%; 1G~10G MPE:±1%; 10G~100G MPE:±2% DCV：±（1%读数±0.2%满度） |

1.4 试验条件

环境温度： 22.4 ℃，相对湿度： 50.0 %

1.5原始数据：

高值高阻器部分：

| 校准项目 |  | 校 准 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 外观及线路检查 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 残余电阻测量 |  | 0.035 |  | 0.047 |  | 0.042 |  | 平均值： 0.041 |  |
| 3. 开关接触电阻变差 |  | 变差： 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 电压变差测量 |  | 10G | 1G |  | 100M |  | 10M |  | 1M |
| 1/5标称 使用电压 | 1 | 9.999 | 1.000 |  | 100.012 |  | 10.012 |  | 0.999 |
|  | 2 | 20.012 | 1.996 |  | 200.187 |  | 19.978 |  | 1.999 |
|  | 10 | 99.693 | 9.990 |  | 999.789 |  | 99.910 |  | 10.001 |
| 标称 使用电压 | 1 | 9.985 | 0.997 |  | 99.913 |  | 10.029 |  | 1.002 |
|  | 2 | 19.931 | 1.997 |  | 199.817 |  | 20.038 |  | 2.002 |
|  | 10 | 99.601 | 9.974 |  | 1001.21 |  | 99.892 |  | 10.015 |
| 最大电压变差的绝对值（%） |  | 0.41% | 0.30% |  | 0.19% |  | 0.30% |  | 0.30% |

端电压表部分：

| 校准项目 |  | 校 准 结 果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 外观及检查 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 2. 显示能力检查 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 3. 输入阻抗测量 |  | 125G |  |  |  |  |
| 4. 基本误差测量 |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 被校表显示值( V ) |  | 标准值( V ) | 量程 | 被校表显示值( V ) | 标准值( V ) |
| 1000V | 50.00 |  | 50.2 | 10000V | 2000 | 2001 |
|  | 100.0 |  | 100.2 |  | 2500 | 2501 |
|  | 250.0 |  | 250.3 |  | 5000 | 5003 |
|  | 500.0 |  | 500.5 |  | 8000 | 8004 |
|  | 1000.0 |  | 1000.7 |  | 10000 | 10006 |

1.6 试验结果

在规定的试验条件下，试品采用规范中的方法，结果符合技术指标要求。

1.7结论

试验结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

1.8试验时间和人员

试验时间： 2026-5-8

试验人员:  王宇巍、德丽努尔

试验地点：国网新疆电科院检验检测中心电测技术室

# 试验报告3

# 一、试验目的

选取1台绝缘电阻表检定装置作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

# 二、试验项目

## 1 绝缘电阻测量仪装置校准

1.1 试验方法

采用6.2校准方法对被测绝缘电阻表检定装置进行试验。

1.2 试验系统组成和所用标准器

| 名称 | 测量范围 | 技术指标 （最大允许误差） |
| --- | --- | --- |
| 数字式高阻计检定仪 | 电阻:102Ω～1013Ω,电压:500V～10000V | 电阻:100Ω ~10kΩ：±（0.03%×读数+0.005%×量程），10kΩ~10MΩ：±（0.05%×读数+0.005%×量程），10MΩ~1GΩ ：±（0.2%×读数+0.005%×量程），1GΩ~10GΩ：±（0.5%×读数+0.005%×量程），10GΩ~1000GΩ ：±（1%×读数+0.05%×量程），1000GΩ~10000GΩ：±（5%×读数+0.05%×量程）;电压:±0.05% |
| 绝缘电阻测试仪 | 电阻：10MΩ～100GΩ, 电压:250V～5000V | 5.0级 |

1.3 被测绝缘电阻表检定装置

| 设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 编号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻表检定装置 | ZX119-10A | 镇江市计量实验工厂 | 92408003 | ±0.2% |

1.4 试验条件

环境温度：22.4℃，相对湿度：47.5 %

1.5原始数据：

高值高阻器部分：

| 校准项目 |  | 校 准 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 外观及线路检查 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 残余电阻测量 |  | 0.15 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 平均值：0.16 |  |
| 3. 开关接触电阻变差 |  | 变差：0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 电压变差测量 |  | 10G | 1G |  | 100M |  | 10M |  | 1M |
| 1/5标称 使用电压 | 1 | 10.00 | 1.002 |  | 100.09 |  | 9.995 |  | 0.9996 |
|  | 2 | 19.99 | 2.004 |  | 200.35 |  | 19.989 |  | 1.9995 |
|  | 10 | 99.67 | 10.01 |  | 1000.15 |  | 99.973 |  | 9.9982 |
| 标称 使用电压 | 1 | 10.00 | 1.002 |  | 100.11 |  | 9.996 |  | 0.9996 |
|  | 2 | 20.01 | 2.004 |  | 200.34 |  | 19.970 |  | 1.9995 |
|  | 10 | 99.85 | 10.01 |  | 1000.21 |  | 99.976 |  | 9.9992 |
| 最大电压变差的绝对值（%） |  | 0.18% | 0.00% |  | 0.02% |  | 0.09% |  | 0.01 |
| MPE:(%) |  | 5.0 | 2.0 |  | 1.0 |  | 0.5 |  | 0.2 |
| 检定电压 |  | 5000V | 5000V |  | 5000V |  | 2500V |  | 1000V |

端电压表部分：

| 校准项目 |  | 校 准 结 果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 外观及检查 |  | 符合要求 |  |  |  |  |
| 2. 显示能力检查 |  | 符合要求 |  |  |  |  |
| 3. 输入阻抗测量 |  | 19.5GΩ |  |  |  |  |
| 4. 示值误差测量 |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 被校表显示值( V ) |  | 标准值(V ) | 量程 | 被校表显示值( ) | 标准值( ) |
| 10000V | 250.0 |  | 249.1 | / | / | / |
|  | 500.0 |  | 499.8 | / | / | / |
|  | 1000 |  | 1001.3 | / | / | / |
|  | 2000 |  | 2003 | / | / | / |
|  | 2500 |  | 2505 | / | / | / |
|  | 5000 |  | 5010 | / | / | / |

1.6 试验结果

在规定的试验条件下，试品采用规范中的方法，结果符合设备的技术指标要求。

1.7结论

试验结果表明所检规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

1.8试验时间和人员

试验时间：2026.4.29

试验人员：刘卫新，德丽努尔

试验地点：国网新疆电科院检验检测中心电测技术室

# 试验报告4

# 一、试验目的

选取1台绝缘电阻表检定装置作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

# 二、试验项目

## 1 绝缘电阻测量仪装置校准

1.1 试验方法

采用6.2校准方法对被测绝缘电阻表检定装置进行试验。

1.2 试验系统组成和所用标准器

| 名称 | 测量范围 | 技术指标 （最大允许误差） |
| --- | --- | --- |
| 数字式高阻计检定仪 | 电阻:102Ω～1013Ω,电压:500V～10000V | 电阻:100Ω ~10kΩ：±（0.03%×读数+0.005%×量程），10kΩ~10MΩ：±（0.05%×读数+0.005%×量程），10MΩ~1GΩ ：±（0.2%×读数+0.005%×量程），1GΩ~10GΩ：±（0.5%×读数+0.005%×量程），10GΩ~1000GΩ ：±（1%×读数+0.05%×量程），1000GΩ~10000GΩ：±（5%×读数+0.05%×量程）;电压:±0.05% |
| 绝缘电阻测试仪 | 电阻：10MΩ～100GΩ, 电压:250V～5000V | 5.0级 |

1.3 被测绝缘电阻表检定装置

| 设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 编号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 兆欧表检定装置 | ZX119-10 | 上海兰斯汀仪表研究所 | 26011838 | R: 0.2级 电压：±1% |

1.4 试验条件

环境温度：  22.4 ℃，相对湿度：  47.5%

1.5原始数据：

高值高阻器部分：

| 校准项目 |  | 校 准 结 果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 外观及线路检查 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 2. 残余电阻测量 |  | 0.476 | 0.467 | 0.445 |  | 平均值： 0.46 |  |
| 3. 开关接触电阻变差 |  | 变差： 0.03 |  |  |  |  |  |
| 4. 电压变差测量 |  | 10G | 1G | 100M | 10M |  | 1M |
| 1/5标称 使用电压 | 1 | 0.9989 | 0.9966 | 0.9994 | 0.9977 |  | 0.9995 |
|  | 2 | 1.9976 | 2.0022 | 1.9988 | 1.9958 |  | 1.9995 |
|  | 10 | 9.9994 | 10.024 | 10.0032 | 10.0027 |  | 10.008 |
| 标称 使用电压 | 1 | 0.9967 | 0.9962 | 0.9991 | 0.9973 |  | 1.0001 |
|  | 2 | 1.9913 | 2.0012 | 1.9981 | 1.9952 |  | 2.0000 |
|  | 10 | 9.917 | 10.015 | 10.001 | 10.002 |  | 9.9984 |
| 最大电压变差的绝对值（%） |  | 0.83% | 0.09% | 0.035% | 0.04% |  | 0.096% |
| 检定电压 |  | 10000V | 10000V | 10000V | 5000V |  | 2500V |
| MPE:(%) |  | 2.0级 | 2.0级 | 1.0级 | 0.5级 |  | 0.2级 |

端电压表部分：

| 校准项目 |  | 校 准 结 果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 外观及检查 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 2. 显示能力检查 |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 3. 输入阻抗测量 |  | 9.5GΩ |  |  |  |  |  |
| 4. 示值误差测量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 被校表显示值( V ) |  | 标准值( V ) |  | 量程 | 被校表显示值( ) | 标准值( ) |
| 10000V | 49.9 |  |  | 50.00 | / | / | / |
|  | 99.8 |  |  | 100.00 | / | / | / |
|  | 249.6 |  |  | 250.00 | / | / | / |
|  | 499.2 |  |  | 500.00 | / | / | / |
|  | 998.6 |  |  | 1000.0 | / | / | / |
|  | 2497 |  |  | 2500.0 | / | / | / |
|  | 4997 |  |  | 5000.0 | / | / | / |

1.6 试验结果

在规定的试验条件下，试品采用规范中的方法，结果符合设备的技术指标要求。

1.7结论

试验结果表明所检规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

1.8试验时间和人员

试验时间：2026.4.29

试验人员：刘卫新、德丽努尔

试验地点：国网新疆电科院检验检测中心电测技术室

试验报告5

# 一、试验目的

选取1台绝缘电阻表检定装置作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

# 二、试验项目

## 1 绝缘电阻测量仪装置校准

1.1 试验方法

采用6.2.1和6.2.2校准方法对被测绝缘电阻表检定装置进行试验。

1.2 试验系统组成和所用标准器

| 名称 | 测量范围 | 技术指标 （最大允许误差） |
| --- | --- | --- |
| TY9801C数字式高阻检定仪 | 100Ω-10TΩ | ±（0.03~0.5）% |

1.3 被测绝缘电阻表检定装置

| 设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兆欧表检定装置 | ZX119-8C | 镇江市计量实验工厂有限公司 | 081033 |

1.4 试验条件

环境温度：22  ℃，相对湿度：54 %

1.5原始数据：

高值高阻器部分：

| 校准项目 |  |  |  | 校 准 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 外观及线路检查 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 电压变差测量 |  |  |  | 10G |  |  | 1G |  | 100M |  |  | 10M |  | 1M |  |
| 标称 使用电压 |  | 1 |  | 10.007 |  |  | 1.0017 |  | 100.12 |  |  | 9.993 |  | 0.9990 |  |
|  |  | 2 |  | 20.020 |  |  | 2.0030 |  | 200.23 |  |  | 19.988 |  | 1.9983 |  |
|  |  | 10 |  | 100.047 |  |  | 10.0155 |  | 1001.43 |  |  | 99.954 |  | 9.9953 |  |
| 3.基本误差测量 | 检 定 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十进电阻盘 示值 | 实 际 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10G |  | 1G |  | 100M | 10M |  | 1M |  | 100k | 10k |  | 1k |  | 100 |
| 1 | 10.007 |  | 1.0017 |  | 100.12 | 9.993 |  | 0.9990 |  | 99.96 | 9.997 |  | 0.9999 |  | 99.99 |
| 2 | 20.020 |  | 2.0030 |  | 200.23 | 19.988 |  | 1.9983 |  | 199.93 | 19.996 |  | 2.0001 |  | 199.93 |
| 3 | 30.035 |  | 3.0051 |  | 300.40 | 29.984 |  | 2.9975 |  | 299.88 | 29.994 |  | 2.9993 |  | 299.85 |
| 4 | 40.046 |  | 4.0066 |  | 400.53 | 39.978 |  | 3.9970 |  | 399.84 | 39.992 |  | 3.9986 |  | 399.81 |
| 5 | 50.051 |  | 5.0075 |  | 500.65 | 49.974 |  | 4.9965 |  | 499.81 | 49.994 |  | 4.9981 |  | 499.73 |
| 6 | 60.056 |  | 6.0092 |  | 600.73 | 59.970 |  | 5.9961 |  | 599.76 | 59.997 |  | 5.9974 |  | 599.68 |
| 7 | 70.054 |  | 7.0112 |  | 700.85 | 69.968 |  | 6.9959 |  | 699.73 | 70.001 |  | 6.9969 |  | 699.60 |
| 8 | 80.054 |  | 8.0126 |  | 801.04 | 79.963 |  | 7.9958 |  | 799.70 | 80.000 |  | 7.9965 |  | 799.52 |
| 9 | 90.052 |  | 9.0140 |  | 901.27 | 89.959 |  | 8.9956 |  | 899.64 | 90.004 |  | 8.9960 |  | 899.47 |
| 10 | 100.047 |  | 10.0155 |  | 1001.43 | 99.954 |  | 9.9953 |  | 999.61 | 100.014 |  | 9.9956 |  | 999.43 |

端电压表部分：

| 校准项目 |  | 校 准 结 果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 外观及检查 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 2. 显示能力检查 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 3. 基本误差测量 |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 被校表显示值(V) |  | 标准值( V ) | 量程 | 被校表显示值( ) | 标准值( ) |
| 99.587 | 99.4 |  | 100 | / | / | / |
| 497.93 | 497.7 |  | 500 | / | / | / |
| 997.37 | 997.0 |  | 1000 | / | / | / |
| 1993.48 | 1992.5 |  | 2000 | / | / | / |
| 4987.17 | 4987 |  | 5000 | / | / | / |

1.6 试验结果

在规定的试验条件下，试品采用规范中的方法，结果符合设备的技术指标要求。

1.7结论

试验结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

1.8试验时间和人员

试验时间： 2026.4.22

试验人员： 吴向群、刘雪劲

试验地点： 镇江市计量实验工厂有限公司

# 试验报告6

# 一、试验目的

选取1台绝缘电阻表检定装置作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

# 二、试验项目

## 1 绝缘电阻测量仪装置校准

1.1 试验方法

采用6.2.1和6.2.2校准方法对被测绝缘电阻表检定装置进行试验。

1.2 试验系统组成和所用标准器

| 名称 | 测量范围 | 技术指标 （最大允许误差） |
| --- | --- | --- |
| TY9801C数字式高阻检定仪 | 100Ω-10TΩ | ±（0.03~0.5）% |

1.3 被测绝缘电阻表检定装置

| 设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兆欧表检定装置 | ZX119-10 | 镇江市计量实验工厂有限公司 | 010027 |

1.4 试验条件

环境温度：20  ℃，相对湿度：40 %

1.5原始数据：

高值高阻器部分：

| 校准项目 |  |  |  | 校 准 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 外观及线路检查 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 电压变差测量 |  |  |  | 10G |  |  | 1G |  | 100M |  |  | 10M |  | 1M |  |
| 标称 使用电压 |  | 1 |  | 10.026 |  |  | 0.9997 |  | 100.04 |  |  | 9.991 |  | 0.9988 |  |
|  |  | 2 |  | 20.034 |  |  | 20.016 |  | 200.14 |  |  | 19.984 |  | 1.9982 |  |
|  |  | 10 |  | 100.294 |  |  | 99.952 |  | 1000.50 |  |  | 99.931 |  | 9.9940 |  |
| 3.基本误差测量 | 检 定 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十进电阻盘 示值 | 实 际 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10G |  | 1G |  | 100M | 10M |  | 1M |  | 100k | 10k |  | 1k |  | 100 |
| 1 | 10.026 |  | 0.9997 |  | 100.04 | 9.991 |  | 0.9988 |  | 99.91 | 9.996 |  | 0.9992 |  | 99.96 |
| 2 | 20.034 |  | 20.016 |  | 200.14 | 19.984 |  | 1.9982 |  | 199.85 | 19.993 |  | 1.9984 |  | 199.86 |
| 3 | 30.057 |  | 29.992 |  | 300.13 | 29.978 |  | 2.9973 |  | 299.77 | 29.990 |  | 2.9925 |  | 299.75 |
| 4 | 40.088 |  | 39.982 |  | 400.14 | 39.972 |  | 3.9967 |  | 399.70 | 39.988 |  | 3.9973 |  | 399.69 |
| 5 | 50.119 |  | 49.982 |  | 500.18 | 49.967 |  | 4.9964 |  | 499.62 | 49.986 |  | 4.9964 |  | 499.59 |
| 6 | 60.161 |  | 59.969 |  | 600.05 | 59.962 |  | 5.9957 |  | 599.54 | 59.984 |  | 5.9958 |  | 599.54 |
| 7 | 70.195 |  | 69.958 |  | 700.16 | 69.957 |  | 6.9951 |  | 699.50 | 69.976 |  | 6.9951 |  | 699.43 |
| 8 | 80.227 |  | 79.955 |  | 800.20 | 79.954 |  | 7.9948 |  | 799.44 | 79.970 |  | 7.9945 |  | 799.38 |
| 9 | 90.251 |  | 89.959 |  | 900.38 | 89.947 |  | 8.9945 |  | 899.37 | 89.970 |  | 8.9938 |  | 899.28 |
| 10 | 100.294 |  | 99.952 |  | 1000.50 | 99.931 |  | 9.9940 |  | 999.30 | 99.969 |  | 9.9931 |  | 999.23 |

端电压表部分：

| 校准项目 |  | 校 准 结 果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 外观及检查 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 2. 显示能力检查 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 4. 基本误差测量 |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 被校表显示值(V) |  | 标准值( V ) | 量程 | 被校表显示值( ) | 标准值( ) |
| 99.595 | 99.4 |  | 100 | / | / | / |
| 497.96 | 497.7 |  | 500 | / | / | / |
| 997.42 | 997.1 |  | 1000 | / | / | / |
| 1993.60 | 1992.9 |  | 2000 | / | / | / |
| 4987.45 | 4987 |  | 5000 | / | / | / |
| 9975.8 | 9975 |  | 10000 | / | / | / |

1.6 试验结果

在规定的试验条件下，试品采用规范中的方法，结果符合设备的技术指标要求。

1.7结论

试验结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

1.8试验时间和人员

试验时间： 2026.1.26

试验人员： 刘雪劲、王佳成

试验地点： 镇江市计量实验工厂有限公司

# 试验报告7

# 一、试验目的

选取1台绝缘电阻表检定装置作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

# 二、试验项目

## 1 绝缘电阻测量仪装置校准

1.1 试验方法

采用6.2.1和6.2.2校准方法对被测绝缘电阻表检定装置进行试验。

1.2 试验系统组成和所用标准器

| 名称 | 测量范围 | 技术指标 （最大允许误差） |
| --- | --- | --- |
| TY9801C数字式高阻检定仪 | 100Ω-10TΩ | ±（0.03~0.5）% |

1.3 被测绝缘电阻表检定装置

| 设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兆欧表检定装置 | ZX119-8 | 镇江市计量实验工厂有限公司 | 20260301 |

1.4 试验条件

环境温度：25  ℃，相对湿度：51%

1.5原始数据：

高值高阻器部分：

| 校准项目 |  |  |  | 校 准 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 外观及线路检查 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 电压变差测量 |  |  |  | 10G |  |  | 1G |  | 100M |  |  | 10M |  | 1M |  |
| 标称 使用电压 |  | 1 |  | 10.000 |  |  | 0.9996 |  | 99.92 |  |  | 9.994 |  | 0.9993 |  |
|  |  | 2 |  | 20.016 |  |  | 1.9979 |  | 199.96 |  |  | 19.988 |  | 1.9988 |  |
|  |  | 10 |  | 99.977 |  |  | 9.9967 |  | 1000.03 |  |  | 99.947 |  | 9.9948 |  |
| 3..基本误差测量 | 检 定 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十进电阻盘 示值 | 实 际 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10G |  | 1G |  | 100M | 10M |  | 1M |  | 100k | 10k |  | 1k |  | 100 |
| 1 | 10.000 |  | 0.9996 |  | 99.92 | 9.994 |  | 0.9993 |  | 99.94 | 9.990 |  | 0.9995 |  | 100.11 |
| 2 | 20.016 |  | 1.9979 |  | 199.96 | 19.988 |  | 1.9988 |  | 199.90 | 19.983 |  | 1.9991 |  | 200.02 |
| 3 | 30.007 |  | 2.9982 |  | 299.83 | 29.979 |  | 2.9980 |  | 299.85 | 29.974 |  | 2.9985 |  | 299.96 |
| 4 | 40.026 |  | 4.0007 |  | 399.96 | 39.971 |  | 3.9973 |  | 399.81 | 39.968 |  | 3.9982 |  | 399.91 |
| 5 | 50.003 |  | 4.9991 |  | 499.98 | 49.964 |  | 4.9967 |  | 499.76 | 49.963 |  | 4.9976 |  | 499.85 |
| 6 | 60.016 |  | 5.9991 |  | 600.14 | 59.964 |  | 5.9962 |  | 599.76 | 59.956 |  | 5.9973 |  | 599.78 |
| 7 | 69.992 |  | 6.9947 |  | 700.66 | 69.963 |  | 6.9958 |  | 699.69 | 69.949 |  | 6.9978 |  | 699.70 |
| 8 | 79.970 |  | 7.9958 |  | 800.11 | 79.955 |  | 7.9955 |  | 799.65 | 79.942 |  | 7.9965 |  | 799.61 |
| 9 | 89.960 |  | 8.9962 |  | 900.02 | 89.951 |  | 8.9951 |  | 899.63 | 89.934 |  | 8.9958 |  | 899.58 |
| 10 | 99.977 |  | 9.9967 |  | 1000.03 | 99.947 |  | 9.9948 |  | 999.61 | 99.928 |  | 9.9953 |  | 999.50 |

端电压表部分：

| 校准项目 |  | 校 准 结 果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 外观及检查 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 2. 显示能力检查 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 3. 基本误差测量 |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 被校表显示值( V ) |  | 标准值(V ) | 量程 | 被校表显示值( ) | 标准值( ) |
| 99.593 | 99.7 |  | 100 | / | / | / |
| 497.96 | 498.1 |  | 500 | / | / | / |
| 997.4 | 997.39 |  | 1000 | / | / | / |
| 1993.49 | 1993.8 |  | 2000 | / | / | / |
| 4987.2 | 4990 |  | 5000 | / | / | / |

1.6 试验结果

在规定的试验条件下，试品采用规范中的方法，结果符合设备的技术指标要求。

1.7结论

试验结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

1.8试验时间和人员

试验时间： 2026.4.7

试验人员： 吴向群、王佳成

试验地点： 镇江市计量实验工厂有限公司