国家计量技术规范

《直流电流比例标准装置校准规范》(串并联法)

编 制 说 明

中国计量科学研究院

福建省计量科学研究院

2026年04月

国家计量技术规范

《直流电流比例标准装置校准规范》（串并联法）

编制说明

一、工作简况，包括任务来源、制定背景、起草过程等。

- 任务来源

国家计量技术规范《直流电流比例标准装置校准规范》依据国家市场总局《2025国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发【2025】45号），由全国电磁计量技术委员会归口组织制定。

- 制定背景

直流大电流比例标准装置是直流电流比例量值传递体系中的核心计量器具，广泛应用于电力系统、新能源产业、电化学冶金、核物理及高能物理科学研究等领域。为确保该比例标准的量值准确可靠，制定相应的国家计量技术规范具有重要的现实意义。直流电流比例作为电磁计量领域的核心技术之一，其自校准方法的规范化，是落实国家计量发展规划、完善计量技术规范体系的具体举措。

直流电流比例标准的量值溯源与校准工作虽已开展多年，但一直缺乏专门的直流比例校准规范。制定本规范不仅能够填补现有规范体系的空白，更是应对技术发展新需求的必然选择。直流大电流的精确测量在诸多关键领域具有广泛而迫切的应用需求。在电力系统领域，直流输电系统需要对换流站各母线上数百至数千安的电流进行准确测量，以实现系统的控制与保护。在新能源产业领域，随着光伏、风电及电动汽车充电设施等新型源荷广泛接入电网，电力系统呈现出“宽频域、宽动态、强随机、广域海量”的复杂特征，对直流大电流的精准计量提出了更高要求。在工业生产和科学研究领域，金属冶炼中采用强直流电通过电解法分解铝、铜、铅、锌等产品，电解电流从数千安到数百千安，强磁场环境对电流测量设备产生显著影响。在计量技术前沿领域，各项技术突破持续推动直流电流比例测量精度的提升，对配套校准规范提出了更高的技术标准要求。

直流大电流与冶金、化工、电镀、电动汽车充电、直流输电等大量消耗电能的工业生产密切相关，准确测量直流大电流可为节能减排提供基础数据。同时，核物理、高能物理等科学研究中也需开展精确的直流大电流测量、控制与校准。因此，制定直流电流比例标准装置校准规范，建立高准确度的直流大电流比例国家计量基准，是满足相关工业和科学实验对直流大电流及比例溯源需求的重要技术基础。而建立该国家基准的前提是复现高准确度的直流电流比例，为此迫切需要制定《直流电流比例标准装置校准规范》，以规范和完善直流电流比例的自校准方法。

综上所述，《直流电流比例标准装置校准规范》的制定，是贯彻落实国家计量发展规划和计量技术规范提档升级行动方案的必然要求，是填补现有规范体系空白、适应技术进步发展的客观需要，也是服务国家重大战略、支撑新兴产业和民生领域精准计量的重要举措。本规范的出台，将有效统一直流电流比例标准的自校准方法，提升我国直流电流比例量值的准确性和溯源性，进一步完善国家现代先进测量体系。

- 起草过程

本规范指导专家：马雪锋

规范起草单位：2个，分别是中国计量科学研究院、福建省计量科学研究院；规范制定工作组成员4人：林飞鹏、邵海明、马平和张煌辉。

规范制定工作主要节点如下：

- 2025年05月，项目计划正式下达。依据国家市场监督管理总局《2025国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发【2025】45号），本规范被列入制定计划。

- 2025年07月，成立规范编制工作组。根据全国电磁计量技术委员会发布的《关于成立<直流电桥检定规程>等19项国家计量技术规范编制工作组的通知》，正式组件本规范编制工作组，启动规范起草工作。

- 2025年08月，召开起草工作组启动工作会议，在计划申报阶段提交的《初稿》基础上，讨论并确定技术规范框架及主要技术内容。会议详细情况见《起草工作组启动工作会议纪要》。

- 2025年08月至2026年04月起草工作组根据启动工作会议纪要的要求，修改完善了规范章节4 概述和章节7校准项目和校准方法的规范内容。

- 2026年04月，起草工作组召开了第二次工作会议，讨论并确定技术规征求意见初稿。会议详细情况见《起草工作组第二次工作会议纪要》。

- 2026年04月，起草工作组根据第二次工作会议纪要要求，修改完善了规范征求意见初稿、不确定度和编制说明，形成了规范的征求意见初稿。

7.征求意见

待补充（征求意见后补充）

8.送审稿起草

待补充（按照相应进度补充）

9.报批稿

待补充（按照相应进度补充）

二、采纳国际建议情况。

本技术规范编制过程中没有国际建议采纳的情况。

三、国家计量技术规范编制原则、主要内容及其确定依据，如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据）。修订国家计量技术规范时，还包括修订前后技术内容的对比。

（一）编写原则

本技术规范根据JJF1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》的规定进行编写。

（二）主要内容及其确定依据

本技术规范根据直流电流比例标准装置的应用情况、运行场景及其自身性能

和结构特点，结合国内相关标准和行业专家的意见与建议进行制定。以现有的生产技术和应用场景为前提，本着促进技术进步，鼓励创新、与国际接轨、提高并完善直流电流比例标准自校准量传水平的宗旨，重点考虑校准规范的实用性和可操作性，同时兼顾直流电流比例标准的预期用途，统一规范校准方法。

- 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益。验证分析包括试验验证条件、验证过程、验证结果，并说明验证结果是否达到预期效果。

（一）试验验证的分析、综述报告

起草工作组在编写本技术规范过程中，针对本技术规范的校准项目、校准线路、关键参数、校准周期等主要典型条款与项目进行了验证试验。

1. 直流电流比例标准自校准周期试验验证

选取三台直流电流比例标准，通过串并联自校准方法得出间隔1年直流电流比例标准比例变差值。参照本规范的直流电流比例标准串并联自校准方法得出被校准的直流电流比例标准比例值，自校准包括两种测量线路：1:1自校准和n:1同标称值比例比较。直流电流比例标准比例值变化小于自校准不确定度和准确度的1/3，属于我国最高标准，而且使用频繁，因此，建议直流电流比例标准自准周期为1年。

2. 直流电流比例标准串并联线路试验验证

选取三台直流电流比例标准，参照本规范通过串并联方法自校准方法复现直流电流比例标准比例值。

3. 直流电流比例标准自校准环境条件的试验验证

选取一台直流电流比例标准，通过改变自校准的环境条件，通过串并联自校准方法得出环境条件在从15 ℃~25 ℃，不同的温度条件下的直流电流比例标准的比例值。验证了本规范的环境条件的合理性。

- 技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

- 本规范预期的经济效益：可以促进国产仪器竞争力，因统一的校准规范为国产直流比例标准装置提供了标准依据，有助于提升产品技术附加值，降低对进口校准服务的依赖，带动国内精密电测仪器产业发展。

- 预期的社会效益：保障量值传递的自主性与可靠性，因自校准方法使增强国家电学量值体系的韧性与覆盖面。提升行业测量准确性，规范化的测试点（10%~100%全量程）和温湿度要求，能系统评估装置的线性度和稳定性，避免因比例误差导致的产品质量事故或安全事故。推动计量技术下沉与人才培养，自校准操作简便、成本可控。支持国家新能源与智能制造战略，因为直流大电流测量是电动汽车充电桩、储能系统、氢能电解槽的核心环节。本规范有助于提升相关产业链的测试一致性，支撑“双碳”目标下的高质量设备制造与运行。

- 预期的生态效益：规范统一直流电流比例自校准的方法，减小自校准不确定度，促进技术革新，为电流测量相关仪器尤其是新能源的发展提供技术支撑，为节能减排提供数据支撑。延长仪器的使用寿命，降低资源消耗，为计量领域践行生态文明建设贡献技术支撑。

- 因此，制定《直流电流比例标准校准规范》具有显著的技术经济可行性。预期可产生直接经济效益、广泛社会效益和明确生态效益。

五、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况。

本技术规范没有采用国际标准和国外标准。

经查询，国外未见有关直标准自校准的方法的相关报道。也未查到相关标准。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系。

本技术规范在起草过程中主要参考和引用了以下技术文件：

—GB/T 20840.8《互感器第8部分：电子式电流互感器》。

本技术规范与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

七、涉及专利的说明。

本技术规范未涉及相关专利。

- 八、重要技术条文解释。

1 适用范围

本规范适用于采用串并联法的直流电流比例标准装置的自校准。

适用对象：本规范所适用的对象为基于串并联原理构成的直流电流比例标准装置。可以实现并联校准串并联使用。

适用场景：本规范仅用于装置的自校准，即装置自身在无需要外部更高准确度的电流比例标准器的条件下实现自校准，自校准结果可作为装置的量值溯源与性能验证的依据。

4 概述

本条文规定了进行直流电流比例标准装置的原理、结构和应用场景。

本条文作为规范的总领性条款，明确了后续各章（如环境条件和校准方法等）所围绕的核心对象为直电流比例标准装置应具备的基本特征。

本规范所适用的直流电流比例标准装置，其核心测量原理应为串并联法。

条文要求装置应具备实现串并联原理的物理结构。

条文明确了该标准装置的主要使用场合，指装置内部自闭环的校准，不依赖于外部标准器。

6.1环境条件确定

环境温度：（20±5）℃；

相对湿度：≤ 70% RH。

本条文规定了采用串并联法原理进行直流电流比例标准装置自校准时，对环境温度和相对湿度的控制要求。

环境温度：（20±5）℃

参考温度的选择：国家计量技术规范通常将 20 ℃ 作为精密电测量的标准参考温度。该温度接近多数实验室的常年平均温度，且便于高精度电阻、磁调制器及电子元器件获得最佳性能。±5 ℃ 的允许波动范围这是综合考虑装置温度系数、校准可行性及成本后给出的工作区间，而非严格恒温要求。同时对装置的影响小，因为直流电流比例标准的核心部件（比例绕组电阻、磁芯特性）具有一定的温度系数。在（20±5）℃范围内，由此引入的附加比例误差通常远小于装置的最大允许误差。普通实验室无需昂贵的恒温恒湿箱，只需配备空调即可满足。因此，实际可操作性强。

相对湿度：≤ 70% RH

设定上限的目的是防止绝缘劣化，因为直流电流比例标准装置通常包含高绝缘电阻的绕组、接线柱及内部电路。相对湿度过高（>70% RH）会导致绝缘表面吸附水膜，使泄漏电流增大，从而引入附加比例误差，甚至引起测量不稳定。同时避免电化学腐蚀，因为在潮湿环境中，铜、银等金属触点及焊接点易发生氧化或电化学腐蚀，长期将影响开关接触电阻和比例长期稳定性。

为什么选择相对湿度小于70%，这是多数精密电测量仪器（如数字多用表、标准电阻、电流比较仪）通用的湿度上限。在 20 ℃ 时，70% RH 常规实验室通过空调或除湿机即可轻松达到。

7.1校准项目

对直流电流比例标准进行自校准，得到其在额定电流的10%、20%、50%、80%及100%的各测试点下的电流比例实际值。

本条文规定了采用串并联法原理进行自校准时，必须获取的测试点及应得到的测量结果。这样设计的目的是均匀覆盖量程，确保比例标准在整个工作区间的线性度、稳定性和准确度均得到验证。

7.2校准方法

本条文规定了采用串并联法原理进行自校准时，校准包括1：1自校准和

n：1同标称值比较。

- 建议复校时间间隔为1年。

- 本条文规定了采用串并联法原理的直流电流比例标准装置在完成自校准后，推荐的再次校准的时间间隔。

- 将复校间隔建议设为1年，主要基于装置稳定性和使用与环境影响。

- 装置稳定性：直流电流比例标准装置在正常使用条件下，其长期漂移通常在一个日历年内不超过装置最大允许误差的1/5~1/3。1年是经过大量实践验证的、能有效监控其计量性能变化的合理周期。

- 使用与环境影响：即使装置在受控实验室环境下使用，温度循环、湿度变化、机械振动及开关磨损等因素仍会缓慢改变其比例特性。1年周期可覆盖季节性环境变化的影响。

直流电流比例标准装置的核心部件为磁调制式电流比较仪，其比例误差的长期稳定性是决定复校间隔的关键因素。根据中国计量科学研究院多台0.001级直流电流比例标准装置2年的稳定性考核数据表明，年变化量小于最大允许误差的1/3。同时参考了现行同类计量技术规范和结合直流电流比例的自身特点。因此，1年复校的时间间隔能够在保证量值溯源连续性的同时，兼顾使用单位的运维成本、使用条件、现行规范协调性及国际比对经验，能够有效保证量值传递的准确性和可靠性。

- 九、其他应当说明的事项。

无。