中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××××××

直流系统接地查找仪校准规范

Calibration Specification for DC System Ground Finder Testers

（征求意见稿）

××××××××发布                  ××××××××实施

国家市场监督管理总局 发 布

直流系统接地查找仪校准规范

Calibration Specification for DC System Ground Finder Testers

JJF XXXX-XX

归 口 单 位：全国电磁计量技术委员会

主要起草单位：重庆市计量质量检测研究院

参加起草单位：广州计量检测技术研究院

贵州省计量测试院

浙江省质量科学研究院

无锡市检验检测认证研究院（无锡市计量测试院）

本规范委托全国电磁计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

李玉斌  （重庆市计量质量检测研究院）

马青亮  （广州计量检测技术研究院）

冉胜龙  （重庆市计量质量检测研究院）

参加起草人：

任明珠  （广州计量检测技术研究院）

董  昱  （贵州省计量测试院）

梅国健  （浙江省质量科学研究院）

王冠钧  （无锡市检验检测认证研究院（无锡市计量测试院）

目 录

引言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语和计量单位	1

4	概述	1

5	计量特性	2

5.1	示值误差	2

5.2	最大允许误差	3

6	校准条件	3

6.1	环境条件	3

6.2	测量标准及其他设备	3

7	校准项目和校准方法	4

7.1	校准项目	4

7.2	校准方法	4

8	校准结果表达	7

9	复校时间间隔	8

附录A 直流系统接地查找仪校准不确定度评定示例	9

附录B 校准原始记录格式	16

附录C 校准证书内页格式	20

- 引言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范编制工作的基础性系列规范。

本规范规定了直流系统接地查找仪的术语和定义、概述、计量特性、校准条件、校准项目、校准方法、校准结果处理以及校准周期等相关技术要求。

本规范是首次制定的国家计量校准规范。

直流系统接地查找仪校准规范

范围

本规范适用于具备接地故障检测与查找功能的直流系统接地查找仪（以下简称查找仪）的校准。直流电源系统中，具有相同功能的在线式绝缘监测装置，亦可参照本规范开展校准工作。

引用文件

JJF 1587—2016 数字多用表校准规范

DL/T 1392—2014直流电源系统绝缘监测装置技术条件

DL/T 856—2004 《电力用直流电源监控装置》

DL/T 1397.6—2014《电力直流电源系统用测试设备通用技术条件第6部分:便携式接地巡测仪》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

术语和定义

3.1平衡桥电阻resistor in equalization bridge

一端分别接于直流系统正、负母线，另一端接地的两个阻值相同的电阻。主要用于维持直流系统正、负母线对地电压相等。

3.2 检测桥电阻resistor in inspection bridge

一端通过开关器件分别接于直流系统正、负母线，另一端接地的两个阻值相同的电阻。当测量直流系统正负母线对地绝缘电阻时，通过检测桥上开关器件的导通或断开，使桥臂上的电阻接入或退出直流系统，导致正、负母线对地电压产生波动。

3.3 系统对地电容 system-to-ground capacitance

直流系统输配电线路对地的电容。

概述

直流系统接地查找仪（以下简称查找仪）用于在不断电情况下通过检测直流系统（如发电厂、变电站等）的支路对地绝缘电阻、系统对地绝缘电阻等参数，以查找接地故障点位。其组成部分及工作原理如图1所示。

4.1 支路对地电阻的测量

查找仪信号源将一个低频正弦波信号接入至直流系统，经过故障支路构成回路。手持器检测支路信号波形，若出现特征正弦波，即定位故障并报警。

4.2 系统对地电阻的测量

查找仪信号源内置平衡桥和检测桥电阻，查找仪接入系统后，内置平衡桥电阻直接连接母线，检测桥电阻通过继电器轮流投切正/负极检测桥，通过不同投切所采到的电压信号，计算整个系统的绝缘电阻值。

4.3 系统对地电容的测量

查找仪信号发生部分将低频正弦信号接入直流系统，利用信号流经电阻和电容的相位差，通过傅里叶公式，计算得出系统对地电容值。

图1 直流系统接地查找仪工作原理图

计量特性

示值误差

直流电压、交流电压、支路对地电阻、系统正（负）极对地电阻、系统对地电阻及系统对地电容产生的绝对示值或相对误差，其中绝对误差均用公式（1）计算，相对误差均用公式（2）计算：

Δ=PX-PN	         	   			（1）

式中：

Δ——绝对示值误差；

PX——被校查找仪的示值；

PN——对应输入量的参考值（标准值）。

γ=ΔPN×100%	   	     	   	 	（2）

式中：

γ——相对示值误差。

最大允许误差

查找仪的测量范围与最大允许误差见表1

表1 查找仪的测量范围与最大允许误差

| 功能 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 直流电压 | （10~300） V | ±（1%～5%） |
| 交流电压 | （10~250） V | ±（1%～5%） |
| 支路对地电阻 | （10~100） kΩ | ±（15%～20%） |
| 系统对地电阻 | （10~300） kΩ | ±（5%～10%） |
| 系统正（负）极对地电阻 | （10~100） kΩ | ±（5%～10%） |
| 系统对地电容 | （1~100） μF | ±（10%～20%） |

注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考。

校准条件

环境条件

环境温度：（15～25）℃；

相对湿度：≤80%

交流供电电压：电压（220 ± 22）V；频率：（50 ±0.5）Hz。

周围0.5m范围内应无影响正常工作的电磁干扰及机械振动。

测量标准及其他设备

6.2.1 数字电压表

测量范围：（10～500）V；

最大允许误差：不大于±0.05%。

6.2.2 标准高值电阻器：

测量范围：（10～300）kΩ；

最大允许误差：不大于±1%。

6.2.3 标准电容：

工作频率：≤100Hz

测量范围：（1 ~100）μF；

最大允许误差：不大于±1%。

6.2.4 直流电压源

测量范围：（10～300）V；

最大允许误差：不大于±0.1%。

6.2.5 交流电压源

测量范围：（10～300）V；

最大允许误差：不大于±0.2%。

6.2.6 直流系统接地查找仪校准装置

电压、电阻、电容技术指标符合6.2.1～6.2.5要求。

注：除上述设备外，也可以使用其他符合要求的计量器具作为标准设备。

校准项目和校准方法

校准项目

表3 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及通电检查 | ---- | 7.2.1 |
| 2 | 直流电压 | 5.1~5.2 | 7.2.2 |
| 3 | 交流电压 | 5.1~5.2 | 7.2.3 |
| 4 | 支路对地电阻 | 5.1~5.2 | 7.2.4 |
| 5 | 系统正（负）极对地电阻 | 5.1~5.2 | 7.2.5 |
| 6 | 系统对地电阻 | 5.1~5.2 | 7.2.6 |
| 7 | 系统对地电容 | 5.1~5.2 | 7.2.7 |

校准方法

7.2.1外观及通电检查

a）外形结构完好，无影响正常工作的机械损伤，各调节旋钮、按键应灵活可靠。

b）外壳或框架上应具有明显的接地端子及接地标志。

c）仪器名称、型号、出厂编号、制造厂家等信息应有明确标记。

d）通电检查，仪器应能正常工作。

7.2.2 直流电压示值误差

7.2.2.1校准点选取

直流电源电压示值误差一般选取24V，48V，110V，220V 电压点进行校准。

注：当客户有特殊需要时，可以根据客户要求选取校准点。

7.2.2.2校准步骤

a） 按图2连接查找仪与直流电压源；

b） 按选定的校准点依次设置直流电压源的电压并输出；

c） 待电压稳定后读取并记录查找仪信号发生系统显示的测量结果；

d） 按公式（1）或（2）分别计算直流电压的绝对误差或相对误差。

e） 当直流电压源无法满足计量要求时，也可采用标准表法（见图3）或者查找仪校准装置按上述步骤进行校准。

图2直流电压校准接线示意图-标准源法

图3直流电压校准接线示意图-标准表法

7.2.3 交流电压示值误差

7.2.3.1校准点选取

一般选取50V，110V，220V 电压点进行校准。

注：当客户有特殊需要时，可以根据客户要求选取校准点。

7.2.3.2校准步骤

a） 按图4连接查找仪与直流电源系统、交流标准电压源；

b） 按选定的校准点依次设置交流电压源的电压并输出；

c） 待电压稳定后读取并记录查找仪信号源显示的测量结果；

d） 按公式（1）或（2）分别计算交流电压的绝对误差或相对误差。

e） 当交流电压源无法满足计量要求时，也可将直流电压表与直流源并联，采用标准表法（见图5）进行交流电源电压的校准。

图4 交流电压校准接线示意图-标准源法

图5 交流电压校准接线示意图-标准表法

7.2.4支路对地电阻示值误差

7.2.4.1校准点选取

在量程内均匀选择3～5个校准点进行校准。

注：当客户有特殊需要时，可以根据客户要求选取校准点。

7.2.4.2校准步骤

a） 按图6连接查找仪、直流电压源和标准电阻箱；

b） 调节直流电压源输出为48V~220V范围内任一电压值，使查找仪启动。在查找仪的支路电阻测量范围内按预选点位进行校准，调节标准电阻箱至对应标准阻值，读取查找仪的支路电阻示值并记录。

c） 按公式（1）或（2）分别计算支路对地电阻的绝对误差或相对误差。

图6支路对地电阻校准接线示意图

7.2.5 系统正（负）极对地电阻示值误差

7.2.5.1校准点选取

同7.2.4.1。

7.2.5.2校准步骤

a） 按图5连接查找仪、直流电压源和标准电阻箱；

b） 调节直流电压源输出为48V~220V范围内任一电压值，使查找仪启动。在查找仪的测量范围内按预选点位进行校准，调节标准电阻箱至对应标准阻值，分别读取查找仪的的正极和负极对地电阻示值并记录。

c） 按公式（1）和（2）分别计算系统正（负）极对地电阻的绝对误差与相对误差。

图5系统正（负）极对地电阻校准接线示意图

7.2.6 系统对地电阻示值误差

7.2.6.1校准点选取

同7.2.4.1。

7.2.6.2校准步骤

a） 按图6连接查找仪、直流电压源、标准电阻箱（R1和R2）。

b）设置R1、R2的阻值，使R1和R2的并联值等于待校准点，待系统稳定后，读取信号源显示的系统对地电阻显示值并记录。

c） 按公式（1）和（2）分别计算系统对地电阻的绝对误差与相对误差。

图6 系统对地电阻校准接线示意图

7.2.7系统对地电容示值误差

7.2.7.1校准点选取

同7.2.4.1。

7.2.7.2校准步骤

a） 按图7连接查找仪、直流电压源、标准电容箱（C1和C2）。

b） 设置C1、C2的电容，使C1和C2电容值之和等于待校准点，待系统稳定后，读取信号源显示的系统对地电容显示值并记录。

c） 按公式（1）或（2）分别计算系统对地电容的绝对误差或相对误差。

图7 系统对地电容校准接线示意图

校准结果表达

校准结果应在校准证书（报告）上反映，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a） 标题，如“校准证书”；

b） 实验室名称和地址；

c） 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d） 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e） 客户的名称和地址；

f） 被校对象的描述和明确标识；

g） 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h） 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i） 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j） 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k） 校准环境的描述；

l） 校准结果及其测量不确定度的说明；

m） 对校准规范的偏离的说明；

n） 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o） 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p） 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

校准原始记录格式见附录B，校准证书（报告）内页格式见附录C。

复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年，用户也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

系统对地电阻示值误差测量结果不确定度分析

A.1  概述

环境条件：温度：23.4℃，相对湿度：40%；

测量标准：兆欧表检定装置；

被测对象：直流系统接地查找仪；

测量方法：依照本规范所列校准方法，使用兆欧表检定装置的100kΩ点作为标准，记录被校直流系统接地查找仪示值。

A.2  测量模型

Δ=RX-RN

Δ—被校查找仪的电阻示值误差，kΩ；

RX—被校查找仪的电阻显示值，kΩ；

RN—兆欧表检定装置标称值，kΩ。

灵敏系数

uc2(Δ)=c2(RX)⋅u2(RX)+c2(RN)⋅u2(RN)

各分量互不相关，因此：

c(RX)=1

c(RN)=-1

则：

uc2(Δ)=u2(RX)+u2(RN)

A.4  标准不确定度来源分析

A.4.1 被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度uRX

被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度由以下2个分量构成：

- 被校查找仪测量重复性引入的标准不确定度u1(RX)；

- 被校查找仪分辨力引入的标准不确定度u2(RX)。

A.4.2 兆欧表检定装置标称值RN引入的标准不确定度uRN

A.5 标准不确定度评定

A.5.1 被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度uRX

A.5.1.1 被校查找仪测量重复性引入的标准不确定度u1RX

使用兆欧表检定装置100kΩ点作为标准，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表1。

表1 重复性测量数据

| 次数 | RX/kΩ |
| --- | --- |
| 1 | 99.3 |
| 2 | 99.1 |
| 3 | 99.2 |
| 4 | 99.2 |
| 5 | 99.4 |
| 6 | 99.4 |
| 7 | 99.2 |
| 8 | 99.3 |
| 9 | 99.2 |
| 10 | 99.0 |
| 平均值 | 99.23 |

单次测量值的实验标准偏差：s=0.125 kΩ，则u1(RX)=0.125 kΩ。

A.5.1.2 被校查找仪分辨力引入的标准不确定度u2(RX)。

被校查找仪在100kΩ电阻点的分辨力为0.1kΩ，因此其半宽度为0.05kΩ，在区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u2(RX)=0.053 kΩ≈0.029 kΩ

A.5.1.3 考虑到被校查找仪读数的重复性和分辨力存在重复，因此保留u1(RX)与u2(RX)中较大的一个作为被校显示值RX引入的标准不确定度，因此：

uRX=u1(RX)=0.125 kΩ

A.5.2 兆欧表检定装置标称值RN引入的标准不确定度uRN

兆欧表检定装置经量值传递合格，在100kΩ处准确度等级为0.2级，因此其最大允许误差为±0.2kΩ，其半宽度为0.2kΩ，在区间内认为服从均匀分布，

包含因子k=3，因此：

u(RN)=0.23 kΩ≈0.115 kΩ

A.6  合成标准不确定度：

不确定度分量的汇总见表2

表2 不确定度分量汇总表

| 分量 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量/ kΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(RX) | 被校查找仪的测量重复性 | 正态 | 1 | 0.125 |
| u(RN) | 兆欧表检定装置的最大允许误差 | 均匀 | -1 | 0.115 |

因各不确定度分量互不相关，则电阻示值误差合成标准不确定度uc为：

uc=u2(RX)+u2(RN)=0.1252+0.1152=0.170 kΩ

A.7  扩展不确定度

取k=2，计算100kΩ处校准结果的扩展不确定度为：

U=0.340 kΩ≈0.4 kΩ，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：

Urel=0.4%，k=2。

# 附录B 校准原始记录格式

B.1校准原始记录格式式样

************计量机构

原始记录编号：XXXX-XXXXXX

| 送检信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单号 |  |  |  |  |  | 送校单位 |  |  |  |
| 名 称 |  |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  | 其 他 |  |  |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 型号规格/ 出厂编号 | 测量范围 |  |  | 准确度等级/不确定度/最大允许误差 |  | 证书编号 | 有效期至 |

第×页  共×页

X.3校准原始记录结果页格式式样（结果页）

原始记录编号：XXXX-XXXXXX

校准结果

一、外观及通电检查 二、直流电压示值误差： 标准值（V）; 被校示值（V）; 示值误差; 扩展不确定度（k=2）. 三、交流电压示值误差： 标准值（V）; 被校示值（V）; 示值误差; 扩展不确定度（k=2）. 四、支路对地电阻示值误差： 标准值 （kΩ）; 被校示值 （正极）（kΩ）; 被校示值 （负极）（kΩ）; 误差 （正极）; 误差 （负极）; 扩展不确定度（k=2）. 五、系统正（负）极对地电阻示值误差： 标准值 （kΩ）; 被校示值 （正极）（kΩ）; 被校示值 （负极）（kΩ）; 误差 （正极）; 误差 （负极）; 扩展不确定度（k=2）. 六、系统对地电阻示值误差： 设定R1、值 （kΩ）; 设定R2值 （kΩ）; 标准值（并联） （kΩ）; 被校示值 （kΩ）; 误差; 扩展不确定度（k=2）. 七、系统对地电容示值误差： 标准值（uF）; 被校示值（uF）; 误差; 扩展不确定度（k=2）.

校准员：           核验员：                     校准日期：    年   月   日

第×页  共×页

# 附录C 校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

| <校准机构授权说明> 校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF1059.1的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  | 其 它 |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 |  |  | 证书编号 | 证书有效期至 （YYYY-MM-DD） |

第X页 共X页

证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

（校准项目及校准结果） 一、外观及通电检查 二、直流电压示值误差： 标准值（V）; 被校示值（V）; 示值误差; 扩展不确定度（k=2）. 三、交流电压示值误差： 标准值（V）; 被校示值（V）; 示值误差; 扩展不确定度（k=2）. 四、支路对地电阻示值误差： 标准值 （kΩ）; 被校示值 （正极）（kΩ）; 被校示值 （负极）（kΩ）; 误差 （正极）; 误差 （负极）; 扩展不确定度（k=2）. 五、系统正（负）极对地电阻示值误差： 标准值 （kΩ）; 被校示值 （正极）（kΩ）; 被校示值 （负极）（kΩ）; 误差 （正极）; 误差 （负极）; 扩展不确定度（k=2）.

第X页 共X页

证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

（校准项目及校准结果） 六、系统对地电阻示值误差： 设定R1、值 （kΩ）; 设定R2值 （kΩ）; 标准值（并联） （kΩ）; 被校示值 （kΩ）; 误差; 扩展不确定度（k=2）. 七、系统对地电容示值误差： 标准值（uF）; 被校示值（uF）; 误差; 扩展不确定度（k=2）.

说明： 根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下 12 个月校准一次。

声明： 1. 仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。 2. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。

校 准 员：                           核 验 员：

第X页 共X页

——————