《直流系统接地查找仪校准规范》

测量不确定度评定报告

《直流系统接地查找仪校准规范》起草组

2026年4月

《直流系统接地查找仪校准规范》测量不确定度评定报告

一、直流电压示值误差测量结果不确定度分析

1、环境条件：温度：23.4℃，相对湿度：40%；

2、测量标准：三用表校验仪；

3、被测对象：直流系统接地查找仪；

4、测量方法：依照本规范所列校准方法，使用直流电压220V作为标准，记录被校直流系统接地查找仪示值。

5、测量模型

Δ=RX-RN

Δ—被校查找仪的直流电压示值误差，V；

RX—被校查找仪的直流电压显示值，V；

RN—三用表校验仪的直流电压输出值，V。

灵敏系数

uc2(Δ)=c2(RX)⋅u2(RX)+c2(RN)⋅u2(RN)

各分量互不相关，因此：

c(RX)=1

c(RN)=-1

则：

uc2(Δ)=u2(RX)+u2(RN)

6、标准不确定度来源

6.1 被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度uRX

被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度由以下2个分量构成：

- 被校查找仪测量重复性引入的标准不确定度u1(RX)；

- 被校查找仪分辨力引入的标准不确定度u2(RX)。

6.2 三用表校验仪的直流电压输出值RN引入的标准不确定度uRN

7、 标准不确定度评定

7.1 被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度uRX

7.1.1 被校查找仪测量重复性引入的标准不确定度u1RX

使用三用表校验仪输出直流电压220V作为标准，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表1。

表1 重复性测量数据

| 次数 | RX/V |
| --- | --- |
| 1 | 220.3 |
| 2 | 220.3 |
| 3 | 220.3 |
| 4 | 220.1 |
| 5 | 220.2 |
| 6 | 220.3 |
| 7 | 220.1 |
| 8 | 220.3 |
| 9 | 220.2 |
| 10 | 220.0 |
| 平均值 | 220.21 |

单次测量值的实验标准偏差：s=0.110 V，则：

u1(RX)= 0.110 V。

7.1.2 被校查找仪分辨力引入的标准不确定度u2(RX)。

被校查找仪在220V点的分辨力为0.1V，因此其半宽度为0.05V，在区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u2(RX)=0.053 V≈0.029 V

7.1.3 考虑到被校查找仪读数的重复性和分辨力存在重复，因此保留u1(RX)与u2(RX)中较大的一个作为被校显示值RX引入的标准不确定度，因此：

uRX=u1(RX)=0.110 V

7.2 三用表校验仪的直流电压输出值引入的标准不确定度uRN

三用表校验仪经量值传递合格，在直流电压220V处准确度最大允许误差为±0.05%，因此其最大允许误差为±0.11 V，其半宽度为0.11 V，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，因此：

u(RN)=0.113 V≈0.064 V

8、 合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表2

表2 不确定度分量汇总表

| 分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度/ V | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量/ V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u(RX) | 被校查找仪的测量重复性 | 0.110 | 正态 | 1 | 0.110 |
| u(RN) | 三用表校验仪的最大允许误差 | 0.064 | 均匀 | -1 | 0.064 |

因各不确定度分量互不相关，则直流电压示值误差合成标准不确定度uc为：

uc=u2(RX)+u2(RN)=0.1102+0.0642≈0.127 V

9、 扩展不确定度

取k=2，计算220V处校准结果的扩展不确定度为：

U=0.254 V≈0.3 V，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：

Urel=1.4%，k=2。

二、交流电压示值误差测量结果不确定度分析

1、环境条件：温度：23.4℃，相对湿度：40%；

2、测量标准：三用表校验仪；

3、被测对象：直流系统接地查找仪；

4、测量方法：依照本规范所列校准方法，使用交流电压220V作为标准，记录被校直流系统接地查找仪示值。

5、测量模型

Δ=RX-RN

Δ—被校查找仪的交流电压示值误差，V；

RX—被校查找仪的交流电压显示值，V；

RN—三用表校验仪的交流电压输出值，V。

灵敏系数

uc2(Δ)=c2(RX)⋅u2(RX)+c2(RN)⋅u2(RN)

各分量互不相关，因此：

c(RX)=1

c(RN)=-1

则：

uc2(Δ)=u2(RX)+u2(RN)

6、标准不确定度来源

6.1 被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度uRX

被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度由以下2个分量构成：

- 被校查找仪测量重复性引入的标准不确定度u1(RX)；

- 被校查找仪分辨力引入的标准不确定度u2(RX)。

6.2 三用表校验仪的交流电压输出值RN引入的标准不确定度uRN

7、 标准不确定度评定

7.1 被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度uRX

7.1.1 被校查找仪测量重复性引入的标准不确定度u1RX

使用三用表校验仪输出交流电压220V作为标准，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表1。

表1 重复性测量数据

| 次数 | RX/V |
| --- | --- |
| 1 | 219.6 |
| 2 | 219.8 |
| 3 | 219.7 |
| 4 | 219.6 |
| 5 | 219.6 |
| 6 | 219.7 |
| 7 | 219.6 |
| 8 | 219.5 |
| 9 | 219.8 |
| 10 | 219.5 |
| 平均值 | 219.64 |

单次测量值的实验标准偏差：s=0.107 V，则：

u1(RX)= 0.107 V。

7.1.2 被校查找仪分辨力引入的标准不确定度u2(RX)。

被校查找仪在220V点的分辨力为0.1V，因此其半宽度为0.05V，在区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u2(RX)=0.053 V≈0.029 V

7.1.3 考虑到被校查找仪读数的重复性和分辨力存在重复，因此保留u1(RX)与u2(RX)中较大的一个作为被校显示值RX引入的标准不确定度，因此：

uRX=u1(RX)=0.107 V

7.2 三用表校验仪的直流电压输出值引入的标准不确定度uRN

三用表校验仪经量值传递合格，在交流电压220V处准确度最大允许误差为±0.05%，因此其最大允许误差为±0.11 V，其半宽度为0.11 V，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，因此：

u(RN)=0.113 V≈0.064 V

8、 合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表2

表2 不确定度分量汇总表

| 分量 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量/ V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(RX) | 被校查找仪的测量重复性 | 正态 | 1 | 0.107 |
| u(RN) | 三用表校验仪的最大允许误差 | 均匀 | -1 | 0.064 |

因各不确定度分量互不相关，则直流电压示值误差合成标准不确定度uc为：

uc=u2(RX)+u2(RN)=0.1072+0.0642≈0.125 V

9、 扩展不确定度

取k=2，计算220V处校准结果的扩展不确定度为：

U=0.250 V≈0.3 V，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：

Urel=1.4%，k=2。

三、支路对地电阻示值误差测量结果不确定度分析

1、环境条件：温度：23.4℃，相对湿度：40%；

2、测量标准：兆欧表检定装置；

3、被测对象：直流系统接地查找仪；

4、测量方法：依照本规范所列校准方法，使用兆欧表检定装置的100kΩ点作为标准，记录被校直流系统接地查找仪示值。

5、测量模型

Δ=RX-RN

Δ—被校查找仪的电阻示值误差，kΩ；

RX—被校查找仪的电阻显示值，kΩ；

RN—兆欧表检定装置标称值，kΩ。

灵敏系数

uc2(Δ)=c2(RX)⋅u2(RX)+c2(RN)⋅u2(RN)

各分量互不相关，因此：

c(RX)=1

c(RN)=-1

则：

uc2(Δ)=u2(RX)+u2(RN)

6、标准不确定度来源

6.1 被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度uRX

被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度由以下2个分量构成：

- 被校查找仪测量重复性引入的标准不确定度u1(RX)；

- 被校查找仪分辨力引入的标准不确定度u2(RX)。

6.2 兆欧表检定装置标称值RN引入的标准不确定度uRN

7、 标准不确定度评定

7.1 被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度uRX

7.1.1 被校查找仪测量重复性引入的标准不确定度u1RX

使用兆欧表检定装置100kΩ点作为标准，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表1。

表1 重复性测量数据

| 次数 | RX/kΩ |
| --- | --- |
| 1 | 99.3 |
| 2 | 99.1 |
| 3 | 99.2 |
| 4 | 99.2 |
| 5 | 99.4 |
| 6 | 99.4 |
| 7 | 99.2 |
| 8 | 99.3 |
| 9 | 99.2 |
| 10 | 99.0 |
| 平均值 | 99.23 |

单次测量值的实验标准偏差：s=0.125 kΩ，则：

u1(RX)=0.125 kΩ。

7.1.2 被校查找仪分辨力引入的标准不确定度u2(RX)。

被校查找仪在100kΩ电阻点的分辨力为0.1kΩ，因此其半宽度为0.05kΩ，在区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u2(RX)=0.053 kΩ≈0.029 kΩ

7.1.3 考虑到被校查找仪读数的重复性和分辨力存在重复，因此保留u1(RX)与u2(RX)中较大的一个作为被校显示值RX引入的标准不确定度，因此：

uRX=u1(RX)=0.125 kΩ

7.2 兆欧表检定装置标称值RN引入的标准不确定度uRN

兆欧表检定装置经量值传递合格，在100kΩ处准确度等级为0.2级，因此其最大允许误差为±0.2kΩ，其半宽度为0.2kΩ，在区间内认为服从均匀分布，

包含因子k=3，因此：

u(RN)=0.23 kΩ≈0.115 kΩ

8、 合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表2

表2 不确定度分量汇总表

| 分量 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量/ kΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(RX) | 被校查找仪的测量重复性 | 正态 | 1 | 0.125 |
| u(RN) | 兆欧表检定装置的最大允许误差 | 均匀 | -1 | 0.115 |

因各不确定度分量互不相关，则电阻示值误差合成标准不确定度uc为：

uc=u2(RX)+u2(RN)=0.1252+0.1152=0.170 kΩ

9、 扩展不确定度

取k=2，计算100kΩ处校准结果的扩展不确定度为：

U=0.340 kΩ≈0.4 kΩ，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：

Urel=0.4%，k=2。

四、系统对地电阻示值误差测量结果不确定度分析

1、环境条件：温度：23.4℃，相对湿度：40%；

2、测量标准：兆欧表检定装置；

3、被测对象：直流系统接地查找仪；

4、测量方法：依照本规范所列校准方法，使用兆欧表检定装置的100kΩ点作为标准，记录被校直流系统接地查找仪示值。

5、测量模型

Δ=RX-RN

Δ—被校查找仪的电阻示值误差，kΩ；

RX—被校查找仪的电阻显示值，kΩ；

RN—兆欧表检定装置标称值，kΩ。

灵敏系数

uc2(Δ)=c2(RX)⋅u2(RX)+c2(RN)⋅u2(RN)

各分量互不相关，因此：

c(RX)=1

c(RN)=-1

则：

uc2(Δ)=u2(RX)+u2(RN)

6、标准不确定度来源

6.1 被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度uRX

被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度由以下2个分量构成：

- 被校查找仪测量重复性引入的标准不确定度u1(RX)；

- 被校查找仪分辨力引入的标准不确定度u2(RX)。

6.2 兆欧表检定装置标称值RN引入的标准不确定度uRN

7、 标准不确定度评定

7.1 被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度uRX

7.1.1 被校查找仪测量重复性引入的标准不确定度u1RX

使用兆欧表检定装置100kΩ点作为标准，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表1。

表1 重复性测量数据

| 次数 | RX/kΩ |
| --- | --- |
| 1 | 99.4 |
| 2 | 99.2 |
| 3 | 99.2 |
| 4 | 99.6 |
| 5 | 99.5 |
| 6 | 99.4 |
| 7 | 99.6 |
| 8 | 99.3 |
| 9 | 99.5 |
| 10 | 99.3 |
| 平均值 | 99.40 |

单次测量值的实验标准偏差：s=0.149 kΩ，则：

u1(RX)= 0.149 kΩ

7.1.2 被校查找仪分辨力引入的标准不确定度u2(RX)

被校查找仪在100kΩ电阻点的分辨力为0.1kΩ，因此其半宽度为0.05kΩ，在区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u2(RX)=0.053 kΩ≈0.029 kΩ

7.1.3 考虑到被校查找仪读数的重复性和分辨力存在重复，因此保留u1(RX)与u2(RX)中较大的一个作为被校显示值RX引入的标准不确定度，因此：

uRX=u1(RX)=0.149 kΩ

7.2 兆欧表检定装置标称值RN引入的标准不确定度uRN

兆欧表检定装置经量值传递合格，在100kΩ处准确度等级为0.2级，因此其最大允许误差为±0.2kΩ，其半宽度为0.2kΩ，在区间内认为服从均匀分布，

包含因子k=3，因此：

u(RN)=0.23 kΩ≈0.115 kΩ

8、 合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表2

表2 不确定度分量汇总表

| 分量 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量/ kΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(RX) | 被校查找仪的测量重复性 | 正态 | 1 | 0.149 |
| u(RN) | 兆欧表检定装置的最大允许误差 | 均匀 | -1 | 0.115 |

因各不确定度分量互不相关，则电阻示值误差合成标准不确定度uc为：

uc=u2(RX)+u2(RN)=0.1492+0.1152=0.188 kΩ

9、 扩展不确定度

取k=2，计算100kΩ处校准结果的扩展不确定度为：

U=0.376 kΩ≈0.4 kΩ，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：

Urel=0.4%，k=2。

五、系统正（负）极对地电阻示值误差测量结果不确定度分析

1、环境条件：温度：23.4℃，相对湿度：40%；

2、测量标准：兆欧表检定装置；

3、被测对象：直流系统接地查找仪；

4、测量方法：依照本规范所列校准方法，使用兆欧表检定装置的100kΩ点作为标准，记录被校直流系统接地查找仪示值。

5、测量模型

Δ=RX-RN

Δ—被校查找仪的电阻示值误差，kΩ；

RX—被校查找仪的电阻显示值，kΩ；

RN—兆欧表检定装置标称值，kΩ。

灵敏系数

uc2(Δ)=c2(RX)⋅u2(RX)+c2(RN)⋅u2(RN)

各分量互不相关，因此：

c(RX)=1

c(RN)=-1

则：

uc2(Δ)=u2(RX)+u2(RN)

6、标准不确定度来源

6.1 被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度uRX

被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度由以下2个分量构成：

- 被校查找仪测量重复性引入的标准不确定度u1(RX)；

- 被校查找仪分辨力引入的标准不确定度u2(RX)。

6.2 兆欧表检定装置标称值RN引入的标准不确定度uRN

7、 标准不确定度评定

7.1 被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度uRX

7.1.1 被校查找仪测量重复性引入的标准不确定度u1RX

使用兆欧表检定装置100kΩ点作为标准，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表1。

表1 重复性测量数据

| 次数 | RX/kΩ |
| --- | --- |
| 1 | 98.7 |
| 2 | 98.7 |
| 3 | 98.9 |
| 4 | 98.5 |
| 5 | 98.5 |
| 6 | 98.7 |
| 7 | 98.5 |
| 8 | 98.5 |
| 9 | 98.8 |
| 10 | 98.8 |
| 平均值 | 98.66 |

单次测量值的实验标准偏差：s=0.151 kΩ，则：

u1(RX)= 0.151 kΩ。

7.1.2 被校查找仪分辨力引入的标准不确定度u2(RX)

被校查找仪在100kΩ电阻点的分辨力为0.1kΩ，因此其半宽度为0.05kΩ，在区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u2(RX)=0.053 kΩ≈0.029 kΩ

7.1.3 考虑到被校查找仪读数的重复性和分辨力存在重复，因此保留u1(RX)与u2(RX)中较大的一个作为被校显示值RX引入的标准不确定度，因此：

uRX=u1(RX)=0.151 kΩ

7.2 兆欧表检定装置标称值RN引入的标准不确定度uRN

兆欧表检定装置经量值传递合格，在100kΩ处准确度等级为0.2级，因此其最大允许误差为±0.2kΩ，其半宽度为0.2kΩ，在区间内认为服从均匀分布，

包含因子k=3，因此：

u(RN)=0.23 kΩ≈0.115 kΩ

8、 合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表2

表2 不确定度分量汇总表

| 分量 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量/ kΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(RX) | 被校查找仪的测量重复性 | 正态 | 1 | 0.151 |
| u(RN) | 兆欧表检定装置的最大允许误差 | 均匀 | -1 | 0.115 |

因各不确定度分量互不相关，则电阻示值误差合成标准不确定度uc为：

uc=u2(RX)+u2(RN)=0.1512+0.1152=0.190 kΩ

9、 扩展不确定度

取k=2，计算100kΩ处校准结果的扩展不确定度为：

U=0.380 kΩ≈0.4 kΩ，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：

Urel=0.4%，k=2。

六、系统对地电容示值误差测量结果不确定度分析

1、环境条件：温度：23.4℃，相对湿度：40%；

2、测量标准：精密十进位电容箱；

3、被测对象：直流系统接地查找仪；

4、测量方法：依照本规范所列校准方法，以100μF电容作为标准，记录被校直流系统接地查找仪示值。

5、测量模型

Δ=RX-RN

Δ—被校查找仪的电容示值误差，μF；

RX—被校查找仪的电容显示值，μF；

RN—标准电容值，μF。

灵敏系数

uc2(Δ)=c2(RX)⋅u2(RX)+c2(RN)⋅u2(RN)

各分量互不相关，因此：

c(RX)=1

c(RN)=-1

则：

uc2(Δ)=u2(RX)+u2(RN)

6、标准不确定度来源

6.1 被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度uRX

被校查找仪显示值RX引入的标准不确定度由以下2个分量构成：

- 被校查找仪测量重复性引入的标准不确定度u1(RX)；

- 被校查找仪分辨力引入的标准不确定度u2(RX)。

6.2 标准电容值RN引入的标准不确定度uRN

7、 标准不确定度评定

7.1 被校显示值RX引入的标准不确定度uRX

7.1.1 被校查找仪测量重复性引入的标准不确定度u1RX

使用100μF标准电容作为标准，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表1。

表1 重复性测量数据

| 次数 | RX/μF |
| --- | --- |
| 1 | 102.2 |
| 2 | 102.5 |
| 3 | 102.5 |
| 4 | 102.1 |
| 5 | 101.8 |
| 6 | 102.0 |
| 7 | 102.3 |
| 8 | 101.9 |
| 9 | 102.3 |
| 10 | 101.7 |
| 平均值 | 102.13 |

单次测量值的实验标准偏差：s=0.279 μF，则：

u1(RX)= 0.279 μF。

7.1.2 被校查找仪分辨力引入的标准不确定度u2(RX)。

被校查找仪在100μF的分辨力为0.1μF，因此其半宽度为0.05 μF，在区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u2(RX)=0.053 V≈0.029 μF

7.1.3 考虑到被校查找仪读数的重复性和分辨力存在重复，因此保留u1(RX)与u2(RX)中较大的一个作为被校显示值RX引入的标准不确定度，因此：

uRX=u1(RX)=0.279 μF

7.2 标准电容器引入的标准不确定度uRN

标准电容器经量值传递合格，在100μF处最大允许误差为±(0.05%C+0.05pF)，因此其最大允许误差为±0.05μF，其半宽度为0.05μF，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，因此：

u(RN)=0.053 μF≈0.029 μF

8、 合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表2

表2 不确定度分量汇总表

| 分量 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量/μF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(RX) | 被校查找仪的测量重复性 | 正态 | 1 | 0.279 |
| u(RN) | 标准电容器的最大允许误差 | 均匀 | -1 | 0.029 |

因各不确定度分量互不相关，则电阻示值误差合成标准不确定度uc为：

uc=u2(RX)+u2(RN)=0.2792+0.0292=0.281 μF

9、 扩展不确定度

取k=2，计算100μF处校准结果的扩展不确定度为：

U=0.562 μF≈0.6 μF，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：

Urel=0.6%，k=2。