《电导率仪计量标准校准规范》

测量不确定度评定

电导率仪计量标准校准规范起草组

2026年06月22日

适用于电导率仪计量标准的测量不确定度的评定与表示。依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行评定。

# 一、电导率仪计量标准电导示值测量不确定度评定

1、测量方法

用交流电阻电桥或LCR测量仪作为校准装置，直接测量被校电导率仪计量标准的电导。被校电导率仪计量标准的（1.6×100 μS～2×105 μS）电导量程的最大允许误差为±0.07%，校准装置的最大允许误差为±0.02%，测量频率为1 kHz，环境温度（20±2）℃，相对湿度（50±25）%。下面以电导示值1.0×102 μS的校准点为例，使用1693型LCR测量仪为校准装置，测量不确定度评定过程如下。

2、测量模型

（1）

式中：

——电导率仪计量标准被校点的电导实测值，S；

——电导率仪计量标准被校点的电导示值，S。

——电导率仪计量标准被校点的电阻示值，Ω。

不确定度传播可用公式（2）表示。

（2）

式中：

——电导率仪计量标准被校点电导值的合成相对不确定度，%；

——校准装置引入的电阻测量相对不确定度，%。

3、不确定度来源

由测量模型可知，测量结果的不确定度由校准装置的电阻示值Rx的不确定度所决定。Rx的不确定度来源主要有：校准装置测量电阻重复性引入的相对不确定度和校准装置最大允许误差引入的相对不确定度和环境温度变化引入的相对不确定度。

4、标准不确定度评定

4.1校准装置的电阻测量重复性引入的相对标准不确定度分量

校准装置的电阻测量重复性引入的相对标准不确定度通过A类方法进行评定，采用贝塞尔公式（A.3）计算单次实验标准偏差可得：

(3)

式中：

——电导率仪计量标准被校点多次测量电导值的平均值，Ω；

——电导率仪计量标准被校点第i次测量值，Ω。

——重复测量的次数，此处。

校准装置为1693型LCR测试仪，在测量电导率仪计量标准的1.0×102  μS 电导点的电阻时，重复测量结果如表1所示。

表1电导率仪计量标准1.0×102 μS电导点的电阻重复性测量数据

| 测量次数 | 测量装置电阻示值 |
| --- | --- |
| 1 | 10.002 kΩ |
| 2 | 10.002 kΩ |
| 3 | 10.002 kΩ |
| 4 | 10.003 kΩ |
| 5 | 10.002 kΩ |
| 6 | 10.003 kΩ |
| 7 | 10.003 kΩ |
| 8 | 10.003 kΩ |
| 9 | 10.002 kΩ |
| 10 | 10.002 kΩ |

根据表1中的数据，可由公式（3）计算出重复测量的单次实验标准偏差为

则校准装置测量重复性引入的相对标准不确定度分量为：

4.2 校准装置最大允许误差引入的不确定度

根据校准装置1693型LCR测试仪的说明书可知，该测试仪测量准确度为0.02级。按B类方法进行评定，在测量电导率仪计量标准1.0×102 μS电导点的电阻时，其最大允许误差为±0.002 kΩ，则分散区间的半宽度为且为均匀分布，包含因子，则校准装置的电阻示值误差引入的标准相对不确定度为：

4.3 环境温度变化引入的相对不确定度

校准过程中，当环境温度条件满足校准规范要求时，其引入的不确定度可忽略不计，即有：

5、合成标准不确定度

6、扩展不确定度

（k=2）

# 二、电导率仪计量标准电容示值测量不确定度评定

1、测量方法

用LCR测量仪作为校准装置，直接测量被校电导率仪计量标准的电容。被校电导率仪计量标准的（100 pF～1000 pF）电容量程的最大允许误差为±5%，校准装置的最大允许误差为±0.02%，测量频率为1 kHz，环境温度（20±2）℃，相对湿度（50±25）%。下面以电容示值100 pF的校准点为例，使用1693型LCR测量仪为校准装置，测量不确定度评定过程如下。

2、建立数学模型

（4）

式中：

——电导率仪计量标准被校点的电容实测值，F；

——电导率仪计量标准被校点的电容示值，F。

不确定度传播可用公式（A.2）表示。

（5）

式中：

——电导率仪计量标准被校点电容值的合成不确定度，F；

——校准装置引入的电容测量不确定度，F。

3、不确定度来源

由测量模型可知，测量结果的不确定度由校准装置引入的电容示值Cx测量不确定度所决定。Cx的不确定度来源主要有：校准装置测量电容重复性引入的测量不确定度和校准装置最大允许误差引入的相对不确定度和环境温度变化引入的相对不确定度。

4、标准不确定度评定

4.1校准装置的电容测量重复性引入的相对标准不确定度分量

校准装置的电容测量重复性引入的相对标准不确定度通过A类方法进行评定，采用贝塞尔公式（6）计算单次实验标准偏差可得：

(6)

式中：

——电导率仪计量标准被校点多次测量电容值的平均值，F；

——电导率仪计量标准被校点第i次电容测量值，F。

——重复测量的次数，此处。

校准装置为1693型LCR测试仪，在测量电导率仪计量标准的100 pF点的电容值时，重复测量结果如表2所示。

表2电导率仪计量标准100 pF点的电容重复性测量数据

| 测量次数 | 测量装置电容示值 |
| --- | --- |
| 1 | 103.3 pF |
| 2 | 103.5 pF |
| 3 | 103.4 pF |
| 4 | 103.2 pF |
| 5 | 103.6 pF |
| 6 | 103.3 pF |
| 7 | 103.6 pF |
| 8 | 103.4 pF |
| 9 | 103.3 pF |
| 10 | 103.2 pF |

根据表2中的数据，可由公式（6）计算出重复测量的单次实验标准偏差为

则校准装置测量重复性引入的标准不确定度分量为：

4.2 校准装置最大允许误差引入的不确定度

根据校准装置1693型LCR测试仪的说明书可知，该测试仪测量准确度为0.02级。按B类方法进行评定，在测量电导率仪计量标准100 pF点的电容时，其最大允许误差为±0.02 pF，则分散区间的半宽度为且为均匀分布，包含因子，则校准装置的电阻示值误差引入的标准相对不确定度为：

4.3 环境温度变化引入的相对不确定度

校准过程中，当环境温度条件满足校准规范要求时，其引入的不确定度可忽略不计，即有：

5、合成标准不确定度

6、扩展不确定度

（k=2）