《（2.5 T～12 T）高场磁强计校准规范》

测量不确定度评定

（2.5 T～12 T）高场磁强计校准规范起草组

2026年07月07日

适用于（2.5 T～12 T）高场磁强计校准规范的测量不确定度的评定与表示。依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行评定。

1 概述

以高场标准磁体内校准磁强计（霍尔磁强计）为例，说明磁感应强度示值误差的测量不确定度评定的程序。

2 高场标准磁体内磁强计磁感应强度示值误差测量不确定评定

2.1 测量原理

根据高场标准磁体均匀区位置，将被校磁强计探头与标准磁强计（核磁共振测场仪）探头置于同一磁场均匀区，励磁到校准点，通过探头调节装置反复调节被测霍尔磁强计探头位置和角度，使读数最大，稳定后记录数据；读数得到磁感应强度标准值BN，以及被校磁强计示值BX。

该方法采用核磁共振法测量磁场，核磁共振法基于原子核在磁场中发生进动的物理现象，被测磁场值由探头内样品原子核共振频率f和原子核旋磁比常数γ决定，通过该频率f根据公式

得到磁场值。

2.2 测量模型

采用核磁共振测场仪作为标准磁强计， 被校霍尔磁强计磁感应强度示值误差按下面公式计算：

式中：

——被校磁强计磁感应强度示值误差；

——被校磁强计磁感应强度示值；

——标准磁强计读数。

各输入量之间互不相关，合成标准不确定度可按下面公式计算：

式中：

uc(△B)为被校磁强计磁感应强度示值误差的合成标准不确定度；

u(BX)为被校磁强计引入的标准不确定度；

u(BN)为标准磁强计等标准参考引入的标准不确定度。

2.3标准不确定度来源

2.3.1 u(BX)的来源

被校磁强计读数引入的标准不确定度u(BX)。

注：被校磁强计读数引入的标准不确定度主要由被校磁强计的读数引入。磁场稳定性影响、探头位置磁场的不均匀性引入的影响已包含在重复性测量中。

2.3.2 u（BN）的来源

a）标准磁强计示值误差引入的标准不确定度u1(BN)；

b）探头磁化引入的标准不确定度u2(BN)；

c）磁场分布不均匀引入的标准不确定度u3(BN)；

d）探头方向与磁场不垂直引入的标准不确定度u4(BN)；

2.4标准不确定度评定

2.4.1 被校磁强计读数引入的标准不确定度u(BX)

被校磁强计读数引入的标准不确定度主要由测量重复性引入，采用统计评定方法，在相同环境条件下，重复读取多次，获得数据如表1所示。

表1  重复性测量数据

| 次数n | x’i /T |
| --- | --- |
| 1 | x’1 |
| 2 | x’2 |
| 3 | x’3 |
| 4 | x’4 |
| 5 | x’5 |
| 6 | x’6 |
| 7 | x’7 |
| 8 | x’8 |
| 9 | x’9 |
| 10 | x’10 |

测量结果的平均值：=

单次测量值的实验标准偏差：s=

则取平均值标准偏差作为磁体读数引入的标准不确定度u(BX)=s/√n。

2.4.2 标准磁强计引入的标准不确定度u(BN)

a) 标准磁强计示值误差引入的不确定度u1(BN)

根据标准磁强计有效报告给出的最大允许误差，在该区间内可认为其服从均匀分布，包含因子k=，u1(BN)=最大允许误差/；或引用标准磁强计有效期内校准不确定度。

b）探头磁化引入的标准不确定度u2(BN)

核磁共振探头进入磁场由于剩磁等原因引起磁场产生畸变，其引入的不确定度相对偏差<1×10-6，可认为服从均匀分布，包含因子k=，则u2(BN)=1×10-6。

c）磁场分布不均匀引入的标准不确定度u3(BN)；

磁场分布不均匀引入的标准不确定度根据标准磁场源参数确定，一般要求达到10-4量级以上，如磁场源工作区域不均匀度相对偏差优于5×10-5，可认为服从均匀分布，包含因子k=，则引入的标准不确定度u3(BN)=5×10-5。

d) 探头方向调节与磁场不垂直引入的标准不确定度u4(BN)；

调节探头霍尔片与磁场夹角θ一般可小于1°，优于0.01%，可认为服从均匀分布，包含因子k=，则引入的标准不确定度u4(BN) =1×10-4。

2.5不确定度综合

根据各标准不确定度分量来源，标准不确定度合成如下：

扩展不确定度Urel

Urel=k uc(△B)，k=2

2.6 结果报告

被校磁强计示值误差 ，其扩展不确定度Urel=k uc(△B)，k=2。