（皖）

安 徽 省 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF（皖）××××—202×

称重物料罐校准规范

Calibration Specification for Weighing Material Tanks

（报批稿）

.

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

安 徽 省 市 场 监 督 管 理 局  发 布

称重物料罐校准规范

Calibration Specification for Weighing Material Tanks

JJF（皖）××××─202×

归 口 单 位 ：安徽省衡器计量技术委员会

主要起草单位：安徽省计量科学研究院

合肥市计量测试中心

上海市计量测试技术研究院有限公司

本规范委托安徽省衡器计量技术委员会负责解释

本规范起草人：

高海青（安徽省计量科学研究院）

冯晓媛（安徽省计量科学研究院）

张  辉（合肥市计量测试中心）

熊忠琪（上海市计量测试技术研究院有限公司）

经  蕾（安徽省长江计量所（九一0所））

目    录

目    录	4

引    言	5

1 范围	6

2 引用文件	6

3 术语和计量单位	6

3.1 术语	6

3.2 计量单位	7

4 概述	7

5 计量特性	7

6 校准条件	8

6.1 环境条件	8

6.2 测量标准及其他设备	8

7 校准项目和校准方法	8

7.1校准项目	8

7.2校准方法	8

8 校准结果	12

9 复校时间间隔	12

附录A 称重物料罐的示值误差测量结果不确定度评定（示例方法一 全量程）	13

附录B 称重物料罐的示值误差测量结果不确定度评定（示例方法二 增量）	17

附录C 称重物料罐分步替代法校准记录格式（全量程）（示例）	21

附录D 称重物料罐分步替代法校准记录格式（增量）（示例）	24

附录E 称重物料罐分步替代法校准证书内页格式（全量程）（示例）	27

附录F 称重物料罐分步替代法校准证书内页格式（增量）（示例）	28

附录G 标准载荷加载系统结构图	29

引    言

本规范编订旨在使用一种分步替代载荷的在线校准方法校准称重物料罐。主要用于校准增量示值误差，以确定在装取物料时称重物料罐的示值误差。

JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》、JJF 1094《测量仪器特性评定》、JJF 1181 《衡器计量名词术语及定义》、JJF 1229 《质量密度计量名词术语及定义》共同构成支撑本规范制订的基础性系列规范。

本规范主要参考了GB/T  27738《重力式自动装料衡器》、JB/T  20191《药用称量配料装置》、JJG 539 《数字指示秤》、JJF 1847《电子天平校准规范》、JJF 1911《大量程散料料仓称重装置校准规范》等技术指标编制而成。

本规范为首次发布。

称重物料罐校准规范

1 范围

本规范适用于称重物料罐的分步替代法校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 99 砝码

JJG 539 数字指示秤

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1181 衡器计量名词术语及定义

JJF 1229 质量密度计量名词术语及定义

JJF 1911 大量程散料料仓称重装置校准规范

JJF 1847 电子天平校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1称重物料罐weighing material tanks

具有称重系统的物料罐，包括但不限于药品、化工、食品等行业的液体或固体物料称重系统。

3.1.2分步替代法校准 step-by-step substitution calibration

通过使用替代载荷逐步替代标准载荷单元，对称重系统进行校准的方法。

3.1.3 标准载荷单元 standard weight unit

一组标准砝码，由若干标准砝码组成的、作为整体进行加载和卸载的载荷集合。

3.1.4标准载荷加载单元 standard weight loading unit

由标准载荷单元和液压缸、可伸缩砝码罩等组成，用于对称重物料罐施加载荷。

3.1.5标准载荷加载系统 standard weight loading system

由标准载荷加载单元、绷带、数据采集器、摄像头、手提电脑构成的用于称重物料罐校准的装置。

3.1.6增量示值误差 Incremental indication error

在试验载荷添加的一组标准载荷单元，称重物料罐由于该标准载荷单元引起的示值变化与标准载荷单元的质量值之间的差。

3.2 计量单位

使用的计量单位应为法定计量单位，包括：千克（kg）、克（g）、吨（t）。

4 概述

称重物料罐（以下简称称重系统）是固定式非自动衡器的一种特殊型式，是对料罐、储罐、反应釜等罐体称重系统的统称。

原理：将散装物料（固体或液体）置于罐体内，称重传感器产生的电信号通过数据处理装置转换并计算，由称重指示器显示出称重结果。

结构：称重系统的结构主要由罐体、称重模块、称重指示器、外围设备等组成。

用途及用法：广泛应用于化工、食品、制药等行业的物料配比、投料控制等称重计量工艺环节。

5 计量特性

5.1分度值

称重系统的分度值d应以1×10k、2×10k、5×10k（“k” 可为正整数、负整数或等于零）形式表示质量单位。

5.2 示值误差

在加载或卸载时，称重装置的显示值与标准载荷质量值之差。

5.3 增量示值误差

在某一试验载荷下，添加一组标准载荷单元，称重系统的显示值与标准载荷单元质量值之差。

5.4 重复性

同一载荷多次称量结果之间的差值，以最大值与最小值之差表示。

5.5 同一载荷在不同位置的示值误差

用偏载示值与均匀加载示值之差绝对值的最大值表示。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 温度：（-10～+40）℃ ，温度变化一般不超过5℃/h。

6.1.2 湿度：≤85%RH。

6.1.3 电源电压：工作电源的电压波动不超过正常额定电压的-15%～+10%。

6.1.4 校准时不得有影响校准结果的干扰源。

注：上述条件与制造商的产品规定不一致时，环境条件应符合称重系统使用说明书要求，以产品规定为准。

（引用JJF 1911中6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4，及注）

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 标准载荷单元（标准砝码）作为校准用标准装置。

6.2.2 校准装置的计量特性要求

校准装置的标准砝码应符合JJG 99的计量要求。

6.2.3 砝码的选择

表1 校准过程中砝码的选择

| Max/d | 砝码的选择 |
| --- | --- |
| 15 000<Max/d≤150 000 | 对于证书中只给出标称质量值的砝码，选择F2等级及以上砝码；对于证书中给出约定质量值的砝码，选择M1等级及以上砝码 |
| Max/d≤15 000 | 对于证书中只给出标称质量值的砝码，选择M1等级及以上砝码；对于证书中给出约定质量值的砝码，选择M2等级及以上砝码 |

（引用JJF 1847-2020中6.1.2部分。）

6.2.4 砝码的替代

称重物料罐在进行校准时，使用稳定物料（不易挥发、密度稳定、无泄漏等）进行分步替代。

6.2.5 具备符合化整误差消除所用闪变点法使用的附加标准砝码。（引用JJG 539-2016 中7.1.1.3）

7 校准项目和校准方法

7.1校准项目

示值误差、重复性、同一载荷在不同位置的示值误差

7.2校准方法

7.2.1 校准前的准备

7.2.1.1 预热

开机预热，预热时间不低于厂家规定时间，无规定时不少于30min；

7.2.1.2 标准载荷加载系统的安装（若适用）

a)物料罐带水平调整装置，应先调整到水平位置;

b)在物料罐上安装标准载荷加载装置，并检查其是否牢靠，水平及均匀。

7.2.1.3 预加载

将被校物料罐加载物料到最大秤量（或接近最大秤量），然后卸载，检查称重系统、标准载荷加载系统等各受力部件、仪表指示装置是否正常。预加载应不少于1次。

7.2.1.4 零点或零点附近

有自动指令装置、零点跟踪装置的秤，校准零点时，添加小砝码（例如10 d）超出零点跟踪范围。

7.2.2化整误差的消除（引用JJG 539-2016 中7.5.5）

如果称重系统具有扩展指示装置，则可用此装置来确定误差，若该装置在校准中使用，则应在校准证书中注明，其公式为：

（1）

式中：

E——示值误差，kg、g或t；

I——示值，kg、g或t；

L——施加的标准载荷，kg、g或t。

对于不具备扩展指示装置的称重系统，可利用闪变点方法确定化整误差。对于称重系统上某一确定的载荷L，其示值为I。逐一加放0.1 d的附加载荷，直至示值明显地增加了一个，变成（I+d）。所加的附加载荷为ΔL，化整前的示值为P，则P由下列公式给出：

（2）

化整前的误差为：

（3）

式中：

P ——化整前的示值，kg、g或t；

d ——分度值，kg、g或t；

∆L——附加载荷，kg、g或t。

7.2.3 示值误差（引用JJG 539-2016 中7.5.7.7）

方法一：全量程示值误差校准。

a）从零点开始施加标准载荷单元，校准该载荷下的误差，然后卸去标准载荷单元，返回零点；

b）用物料取代前面所加标准载荷单元，并调整给出大约相同的示值；

c）再施加标准载荷单元，校准施加载荷下的误差，然后卸去标准载荷单元；

d）重复上述 b）、c）操作，直至达到最大秤量；

e）记录每次读数。

替代方法详细内容参照JJF 1847-2020附录B.2，替代载荷的不确定度计算参照JJF 1847-2020附录B.3。

在进行全量程示值误差校准时，一组标准载荷单元质量值不少于5%的最大承载量。并且在进行全量程校准时，应先观察其重复性误差和同一载荷在不同位置（若适用）误差，建议重复性误差在0.3 d之内，同一载荷在不同位置误差在0.2 d之内。

注：上述建议值为参考值，实际校准时应根据称重系统的分度值、使用要求等因素综合确定。

方法二：增量示值误差校准。

在进行增量示值误差校准时，标准载荷单元可按照客户需求选取任意质量值。

a）从零点开始施加标准载荷单元，校准该载荷下的误差，然后卸去标准载荷单元，返回零点；

b）加载物料，直至达到10%最大秤量；

c）再施加标准载荷单元，校准施加载荷下的误差，然后卸去标准载荷单元；

d）加载物料，直至达到20%最大秤量；

e）重复上述 c）、d）操作，以10%递进加载到最大秤量；

f）记录每次读数。

方法三：增量示值误差校准，可按照用户的要求选取校准载荷点，按照方法二进行校准。

方法四：反向顺序卸至零点的全量程示值误差校准。

a）施加标准载荷单元，加载物料到最大秤量或接近最大秤量；

b）卸去标准载荷单元，校准误差；

c）再施加标准载荷单元，卸载物料至示值与步骤b）大致相同；

d）卸去标准载荷单元，校准误差；

e）重复上述 c）、d）操作，直至卸载物料到零点或零点附近；

f）记录每次读数。

如被校称重系统具备扩展指示装置各称量点的示值误差E按照公式（1）进行计算，不具备扩展指示装置称重系统各称量点的示值误差E按照公式（3）进行计算。

7.2.4 重复性

将物料罐加载物料到不低于50%最大秤量后，加载一组标准载荷单元，为一组测试。反复加载一组标准载荷单元不小于3次，稳定时读取示值。

每次称量时，零点应重新置零。每次加卸载标准载荷单元前后的读数差值若超过0.5e，应仔细排查罐体是否有泄漏等异常情况。

重复性ER用公式（4）计算：

ER =Emax-Emin                        （4）

式中：

ER——重复性，kg、g或t；

Emax——多次加载中示值误差的最大值，kg、g或t；

Emin——多次加载中示值误差的最小值，kg、g或t；

7.2.5 同一载荷在不同位置的示值误差（若适用）

7.2.5.1. 偏载通用要求应符合JJG 539中7.5.11.1的要求。

7.2.5.2 将物料罐加载物料到不低于30%最大秤量后，先将标准载荷单元分散均匀放置，用闪变法确定加载位置示值的误差。

7.2.5.3 再将标准载荷单元依次加载在称重系统的不同位置。通常加载在料罐下方，距离中心点1/2处。如图1标注所示。

图1 位置示意图

7.2.5.4 载荷在不同位置测量结果

根据不同载荷位置中获得的示值来计算载荷在不用位置的误差ΔIecci。

ΔIecci=ILi−IL1                    （5）

式中：

ILi——第i个位置显示值（i=2，3，4，5）；

IL1——分散均匀放置位置示值。

7.2.6 在进行示值误差、重复性、同一载荷在不同位置的示值误差的校准时，每次卸载标准载荷单元，都需记录一次读数，其目的在于发现物料罐是否存在阀门松动、漏液等异常现象，避免对称重系统的校准操作产生误导。

8 校准结果

校准后，出具校准证书，校准证书至少包括以下信息：

a）标题“校准证书” ；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及测量不确定度的说明；

l）对校准规范的偏离的说明；

m）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

o）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

推荐校准原始记录的内容格式及校准证书内页格式见附录C~F

9 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况﹑使用者﹑仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间为1年。

附录A

称重物料罐的示值误差测量结果不确定度评定（示例方法一 全量程）

A.1 概述

A.1.1 测量标准

F2等级砝码（25kg*3=75 kg）。

A.1.2 被测对象

称重物料罐（Max=1000 kg，d=0.5 kg，具备扩展指示装置）。

A.1.3 测量方法

按本规范7.2方法，对称重物料罐进行校准。

A.2 测量模型

（A.1）

其中，	（A.2）

如果称重系统不具备扩展指示装置，采用式计算误差，考虑不确定度评定时，0.5 d为常量，不产生不确定度分量，ΔL为附加砝码，相对I和L至少小一个数量级，也可忽略，因而测量模型与（A.1）相同。

合成标准不确定度的计算公式：

（A.3）

其中，                 （A.4）

A.3标准不确定度评定

A.3.1 称重系统分辨力引入的标准不确定度

称重系统分辨力为d，使用扩展指示装置，其区间半宽度为，服从矩形分布，其标准不确定度为：

（A.5）

A.3.2 重复性引起的标准不确定度

重复性为连续加载标准载荷单元测量得到测量列，采用A类方法进行评定。以称重物料罐50%最大称量点，在重复性条件下连续测量3次，得到测量列为：

523.05 kg、523.05 kg、523.00 kg。

表示称重物料罐重复性，用极差法来表示，其标准不确定度为：

（A.6）

因为只进行一组重复性测量，则该测量的重复性引入的不确定度分量代表称重物料罐整个量程的重复性不确定度。

A.3.3 同一载荷在不同位置的重心偏离引起的标准不确定度（若适用）

表示由于试验载荷重心的偏心位置引起的误差。

公式，其中，ILi为第i个位置显示值，IL1为载荷均匀分布时，即位置1的示值。与载荷重心到承载器中心的距离成比例，与载荷值成比例。

载荷在不同位置的测量值：

1：353.85 kg，2：353.95 kg，3：353.85 kg，4：353.95kg，5：353.95 kg。

​为偏载试验所用载荷标称值，I为载荷在不同位置的示值。其最大差值符合矩形分布，其标准不确定度为：

（A.7）

=953.85kg×0.1kg/(2×353.85kg×3)

= 0.092 kg

A.3.4 蠕变和滞后引起的标准不确定度（若适用）

由于量程较大，要不断进行加/卸载，所用时间较长，因此需要考虑蠕变和滞后的影响。可将相同载荷在进程和回程的最大差值Δjmax作为蠕变和滞后影响的极限值。如无此数据，可把最后回零时零点示值E0作为蠕变和滞后的影响的极限值，其标准不确定度为：

（A.8）

=0.014 kg

A.3.5 示值的标准不确定度

（A.9）

A.4  试验载荷的不确定度评定

试验载荷由标准砝码和替代载荷组成，。

A.4.1标准砝码的标准不确定度

标准砝码有检定证书，且在校准过程中仅使用砝码标称值，查JJG 99 表1得F2等级25kg的最大允许误差为±0.000380kg，则3只25kg砝码的标准不确定度为各个标准砝码的标准不确定度的算术和，如下：

（A.10）

A.4.2试验载荷的不确定度

A.5 合成标准不确定度的评定

A.5.1 示值误差的合成标准不确定度

A.5.2 扩展不确定度

取包含因子k=2, 扩展不确定度为：

=0.65kg

A.6 计算得出该称重物料罐的测量不确定度见表A.1。

表A.1 称重物料罐的测量不确定度表

| 测量点 | 载荷L | 示值I | 示值误差E | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （ kg ） | （ kg ） | （ kg ） | （ kg ） |
| 1 | 13.5 | 13.50 | 0.00 | 0.07 |
| 2 | 88.5 | 88.50 | 0.00 | 0.12 |
| 3 | 160.85 | 160.85 | 0.00 | 0.15 |
| 4 | 233.25 | 233.20 | -0.05 | 0.19 |
| 5 | 304.45 | 304.30 | -0.15 | 0.22 |
| 6 | 376.75 | 376.60 | -0.15 | 0.26 |
| 7 | 448.8 | 448.75 | -0.05 | 0.30 |
| 8 | 521.2 | 521.20 | 0.00 | 0.34 |
| 9 | 593.65 | 593.55 | -0.10 | 0.39 |
| 10 | 665.6 | 665.45 | -0.15 | 0.43 |
| 11 | 737.45 | 737.50 | 0.05 | 0.48 |
| 12 | 809.65 | 809.60 | -0.05 | 0.54 |
| 13 | 881.95 | 881.85 | -0.10 | 0.59 |
| 14 | 953.85 | 953.70 | -0.15 | 0.65 |

表A.2 不确定度计算汇总表

| 不确定度影响分量 |  |  | 载荷、显示值、误差、不确定度/kg |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验载荷 | LT | kg | 13.5 | 88.5 | 160.85 | ······ | 737.45 | 809.65 | 881.95 | 953.85 |
| 示值 | I | kg | 13.50 | 88.50 | 160.85 | ······ | 737.50 | 809.60 | 881.85 | 953.70 |
| 示值误差 | E | kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ······ | 0.05 | -0.05 | -0.10 | -0.15 |
| 分辨力引入 |  | kg | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性 |  | kg | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷在不同位置误差 |  | kg | 0.001 | 0.009 | 0.015 | ······ | 0.071 | 0.078 | 0.085 | 0.092 |
| 蠕变和滞后 |  | kg | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ······ | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 |
| 示值不确定度 |  | kg | 0.033 | 0.034 | 0.036 | ······ | 0.079 | 0.085 | 0.092 | 0.099 |
| 标准砝码不确定度 |  | kg | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验载荷的不确定度 |  | kg | 0.001 | 0.047 | 0.067 | ······ | 0.228 | 0.254 | 0.281 | 0.310 |
| 标准误差不确定度 |  | kg | 0.033 | 0.058 | 0.076 | ······ | 0.241 | 0.268 | 0.296 | 0.325 |
| k |  |  | 2 | 2 | 2 | ······ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 扩展不确定度U |  | kg | 0.066 | 0.115 | 0.153 | ······ | 0.482 | 0.536 | 0.592 | 0.650 |

附录B

称重物料罐的示值误差测量结果不确定度评定（示例方法二 增量）

B.1 概述

B.1.1 测量标准

F2等级砝码（25kg*3=75 kg）。

B.1.2 被测对象

称重物料罐（Max=1000 kg，d=0.5 kg，具备扩展指示装置）。

B.1.3 测量方法

按本规范7.2方法，对称重物料罐进行校准。

B.2 测量模型

（B.1）

如果称重系统不具备扩展指示装置，采用式计算误差，考虑不确定度评定时，0.5 d为常量，不产生不确定度分量，ΔL为附加砝码，相对I和L至少小一个数量级，也可忽略，因而测量模型与（B.1）相同。

合成标准不确定度的计算公式：

（B.2）

B.3标准不确定度评定

B.3.1 称重系统分辨力引入的标准不确定度

称重系统分辨力为d，使用扩展指示装置，其区间半宽度为，服从矩形分布，其标准不确定度为：

（B.3）

B.3.2 重复性引起的标准不确定度

重复性为连续加载标准载荷单元测量得到测量列，采用A类方法进行评定。以称重物料罐50%最大称量点，在重复性条件下连续测量3次，得到测量列为：

575.05 kg、575.00 kg、575.10 kg。

表示称重物料罐重复性，用极差法来表示，其标准不确定度为：

（B.4）

因为只进行一组重复性测量，则该测量的重复性引入的不确定度分量代表称重物料罐整个量程的重复性不确定度。

B.3.3 同一载荷在不同位置的重心偏离引起的标准不确定度（若适用）

表示由于试验载荷重心的偏心位置引起的误差。

公式，其中，ILi为第i个位置显示值，IL1为载荷均匀分布时，即位置1的示值。与载荷重心到承载器中心的距离成比例，与载荷值成比例。

载荷在不同位置的测量值：

1：375.10 kg，2：374.95 kg，3：375.05 kg，4：374.95kg，5：374.95 kg。

​为偏载试验所用载荷标称值，I为载荷在不同位置的示值。其最大差值符合矩形分布，其标准不确定度为：

（B.5）

=975.20kg×0.15kg/(2×375.20kg×3)

= 0.113 kg

B.3.4 蠕变和滞后引起的标准不确定度（若适用）

由于量程较大，要不断进行加/卸载，所用时间较长，因此需要考虑蠕变和滞后的影响。可将相同载荷在进程和回程的最大差值Δjmax作为蠕变和滞后影响的极限值。如无此数据，可把最后回零时零点示值E0作为蠕变和滞后的影响的极限值，其标准不确定度为：

（B.6）

=0.043 kg

B.3.5 示值的标准不确定度

（B.7）

=0.135 kg

B.4  试验载荷的不确定度评定

试验载荷由标准砝码组成。

标准砝码有检定证书，且在校准过程中仅使用砝码标称值，查JJG 99 表1得F2等级25kg的最大允许误差为±0.000380kg，则3只25kg砝码的标准不确定度为各个标准砝码的标准不确定度的算术和，如下：

（B.8）

B.5 合成标准不确定度的评定

B.5.1 示值误差的合成标准不确定度

B.5.2 扩展不确定度

取包含因子k=2, 扩展不确定度为：

=0.27kg

B.6 计算得出该称重物料罐的测量不确定度见表B.1。

表B.1 称重物料罐的测量不确定度表

| 测量点 | 载荷L | 示值I | 示值误差E | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （ kg ） | （ kg ） | （ kg ） | （ kg ） |
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2 | 75 | 75.00 | 0.00 | 0.12 |
| 3 | 175.05 | 175.05 | 0.00 | 0.13 |
| 4 | 275.15 | 275.10 | -0.05 | 0.14 |
| 5 | 375.1 | 375.15 | 0.05 | 0.15 |
| 6 | 475.05 | 475.10 | 0.05 | 0.17 |
| 7 | 575.15 | 575.25 | 0.10 | 0.19 |
| 8 | 675.2 | 675.35 | 0.15 | 0.21 |
| 9 | 775.25 | 775.40 | 0.15 | 0.23 |
| 10 | 875.55 | 875.70 | 0.15 | 0.25 |
| 11 | 975.05 | 975.20 | 0.15 | 0.27 |

表B.2 不确定度计算汇总表

| 不确定度影响分量 |  |  | 载荷、显示值、误差、不确定度/kg |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验载荷 | L | kg | 0 | 75 | 175.05 | ······ | 675.2 | 775.25 | 875.55 | 975.05 |
| 示值 | I | kg | 0.00 | 75.00 | 175.05 | ······ | 675.35 | 775.40 | 875.70 | 975.20 |
| 示值误差 | E | kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ······ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 分辨力引入 |  | kg | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性 |  | kg | 0.059 |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷在不同位置误差 |  | kg | 0.000 | 0.009 | 0.020 | ······ | 0.078 | 0.090 | 0.101 | 0.113 |
| 蠕变和滞后 |  | kg | 0.000 | 0.003 | 0.008 | ······ | 0.030 | 0.034 | 0.039 | 0.043 |
| 示值不确定度 |  | kg | 0.061 | 0.062 | 0.065 | ······ | 0.103 | 0.114 | 0.124 | 0.135 |
| 试验载荷的不确定度 |  | kg | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ······ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 标准误差不确定度 |  | kg | 0.061 | 0.062 | 0.065 | ······ | 0.103 | 0.114 | 0.124 | 0.135 |
| k |  |  | 2 | 2 | 2 | ······ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 扩展不确定度U |  | kg | 0.122 | 0.123 | 0.129 | ······ | 0.207 | 0.227 | 0.249 | 0.270 |

附录C

称重物料罐分步替代法校准记录格式（全量程）（示例）

校准证书编号：

共     页       第     页

委托单位：                              委托方地址：

仪器名称：                              规格型号：

出厂编号：                              生产厂家：

被校仪器状态：校准前：             校 准 后：            最大称量

校准条件：温度：               ℃  相对湿度：          %  分度值       □扩展

校准依据：                              外观检查：□合格  □异常

| 主标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 准确度等级 | 有效期 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 示值误差  标准载荷单元L：          kg ， E=I+d-∆L-L

| 测量点 | 载荷( ) | 示值I ( ) | 附加砝码∆L( ) | 显示值偏差Ej | 替代载荷和测量砝码的显示差值∆Ij | 计算出的替代载荷值 | 示值 误差E( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 零点 | (* ) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1加载L |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2卸载L |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 加载物料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1加载L |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2卸载L |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 加载物料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1加载L |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2卸载L |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 加载物料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1加载L |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2卸载L |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 加载物料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1加载L |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2卸载L |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 加载物料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1加载L |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2卸载L |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 卸载回零后零点 |  |  |  |  |  |  |  |

- 重复性  50%Max=            ，Emax-Emin=

| 载荷 | 示值I ( ) | 附加砝码∆L ( ) | 误差E( ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 50%Max |  |  |  |
| 1.1加载L |  |  |  |
| 1.2卸载L |  |  |  |
| 2.1加载L |  |  |  |
| 2.2卸载L |  |  |  |
| 3.1加载L |  |  |  |
| 3.2卸载L |  |  |  |

- 同一载荷在不同位置的示值误差（若适用）

| 偏载位置 | 示值I ( ) | 附加砝码∆L ( ) | 误差E( ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 30%Max |  |  |  |
| 1.1加载L |  |  |  |
| 1.2卸载L |  |  |  |
| - 30%Max |  |  |  |
| 2.1加载L |  |  |  |
| 2.2卸载L |  |  |  |
| - 30%Max |  |  |  |
| 3.1加载L |  |  |  |
| 3.2卸载L |  |  |  |
| - 30%Max |  |  |  |
| 4.1加载L |  |  |  |
| 4.2卸载L |  |  |  |
| - 30%Max |  |  |  |
| 5.1加载L |  |  |  |
| 5.2卸载L |  |  |  |

校准员：                 核验员：                校准日期：     年    月    日

校准地点：□本实验室                             □现场

不确定度计算汇总表

| 不确定度影响分量 |  |  | 载荷、显示值、误差、不确定度( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验载荷 | LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分辨力引入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷在不同位置误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蠕变和滞后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准砝码不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验载荷的不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准误差不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：                           核验员：                          校准日期：           年         月          日

校准地点：□本实验室                                 □现场

附录D

称重物料罐分步替代法校准记录格式（增量）（示例）

校准证书编号：

共     页       第     页

委托单位：                              委托方地址：

仪器名称：                              规格型号：

出厂编号：                              生产厂家：

被校仪器状态：校准前：             校 准 后：            最大称量

校准条件：温度：               ℃  相对湿度：          %  分度值       □扩展

校准依据：                              外观检查：□合格  □异常

| 主标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 准确度等级 | 有效期 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 示值误差  标准载荷单元L：          kg ， E=I+d-∆L-L

| 测量点 | 载荷示值I( ) | 附加砝码∆L ( ) | 增量示值 误差E( ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 零点 |  |  |  |
| 1.1加载L |  |  |  |
| 1.2卸载L |  |  |  |
| 2 加载物料 |  |  |  |
| 2.1加载L |  |  |  |
| 2.2卸载L |  |  |  |
| 3 加载物料 |  |  |  |
| 3.1加载L |  |  |  |
| 3.2卸载L |  |  |  |
| 4 加载物料 |  |  |  |
| 4.1加载L |  |  |  |
| 4.2卸载L |  |  |  |
| 5 加载物料 |  |  |  |
| 5.1加载L |  |  |  |
| 5.2卸载L |  |  |  |
| 6 加载物料 |  |  |  |
| 6.1加载L |  |  |  |
| 6.2卸载L |  |  |  |
| 7 加载物料 |  |  |  |
| 7.1加载L |  |  |  |
| 7.2卸载L |  |  |  |

- 重复性  50%Max=            ，Emax-Emin=

| 载荷 | 示值I ( ) | 附加砝码∆L ( ) | 误差E( ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 50%Max |  |  |  |
| 1.1加载L |  |  |  |
| 1.2卸载L |  |  |  |
| 2.1加载L |  |  |  |
| 2.2卸载L |  |  |  |
| 3.1加载L |  |  |  |
| 3.2卸载L |  |  |  |

- 同一载荷在不同位置的示值误差（若适用）

| 偏载位置 | 示值I ( ) | 附加砝码∆L ( ) | 误差E( ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 30%Max |  |  |  |
| 1.1加载L |  |  |  |
| 1.2卸载L |  |  |  |
| - 30%Max |  |  |  |
| 2.1加载L |  |  |  |
| 2.2卸载L |  |  |  |
| - 30%Max |  |  |  |
| 3.1加载L |  |  |  |
| 3.2卸载L |  |  |  |
| - 30%Max |  |  |  |
| 4.1加载L |  |  |  |
| 4.2卸载L |  |  |  |
| - 30%Max |  |  |  |
| 5.1加载L |  |  |  |
| 5.2卸载L |  |  |  |

校准员：                 核验员：                校准日期：     年    月    日

校准地点：□本实验室                             □现场

不确定度计算汇总表

| 不确定度影响分量 |  |  | 载荷、显示值、误差、不确定度( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验载荷 | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分辨力引入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷在不同位置误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蠕变和滞后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验载荷的不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准误差不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：                           核验员：                          校准日期：           年         月          日

校准地点：□本实验室                                 □现场

附录E

称重物料罐分步替代法校准证书内页格式（全量程）（示例）

校准结果

Max=               d=             标准载荷单元=

| 校准项目 | 载荷L （ ） | 示值I （ ） | 示值误差E（ ） | 扩展不确定度U（k=2） （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性 |  |  |  |  |
| 同一载荷在不同位置的示值误差（若适用） |  |  |  |  |
| 示值误差 |  |  |  |  |

校准环境条件及地点：

温度：                湿度：                地点：               其他：

校准结果内容结束

附录F

称重物料罐分步替代法校准证书内页格式（增量）（示例）

校准结果

Max=            d=          标准载荷单元=

| 校准项目 | 载荷示值I（ ） | 加载载荷单元 示值I（ ） | 增量示值误差E（ ） | 扩展不确定度U（k=2） （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性 |  |  |  |  |
| 同一载荷在不同位置的示值误差（若适用） |  |  |  |  |
| 示值误差 |  |  |  |  |

校准环境条件及地点：

温度：                湿度：                地点：               其他：

校准结果内容结束

附录G

标准载荷加载系统结构图

标准载荷加载系统由标准载荷加载单元、绷带、数据采集器、摄像头、手提电脑构成的用于称重物料罐校准的装置。所述的标准载荷加载单元由标准载荷、液压缸、可伸缩砝码罩、吊环、底板等组成，用于对称重物料罐施加载荷。

图G.1 标准载荷加载单元结构图           图G.2 标准载荷加载系统结构图

JJF（皖）XX-XXXX