称重物料罐的示值误差测量结果不确定度评定

1 概述

1.1 测量标准

F2等级砝码（25kg*3=75 kg）。

1.2 被测对象

称重物料罐（Max=1000kg，d=0.5kg，具备扩展指示装置）。

1.3 测量方法

按本规范7.2方法，对称重物料罐进行校准。

2 测量模型

（1）

其中，	（2）

如果称重系统不具备扩展指示装置，采用式计算误差，考虑不确定度评定时，0.5d为常量，不产生不确定度分量，ΔL为附加砝码，相对I和L至少小一个数量级，也可忽略，因而测量模型与（1）相同。

合成标准不确定度的计算公式：

（3）

其中，                   （4）

3标准不确定度评定

3.1 称重系统分辨力引入的标准不确定度

称重系统分辨力为d，使用扩展指示装置，其区间半宽度为，服从矩形分布，其标准不确定度为：

（5）

3.2 重复性引起的标准不确定度

重复性为连续加载标准载荷单元测量得到测量列，采用B类方法进行评定。以称重物料罐50%最大称量点，在重复性条件下连续测量3次，得到测量列为（kg）：

523.05kg、523.05 kg、523.00 kg。

表示称重物料罐重复性，用极差法来表示，其标准不确定度为：

（6）

因为只进行一组重复性测量，则该测量的重复性引入的不确定度分量可代表称重物料罐整个量程的重复性不确定度。

3.3 同一载荷在不同位置的重心的偏离引起的标准不确定度（若适用）

表示由于试验载荷重心的偏心位置引起的误差。

公式，其中，ILi为第i个位置显示值，IL1为载荷均匀分布时，即位置1的示值。与载荷重心到承载器中心的距离成比例，与载荷值成比例。

载荷在不同位置的测量值：

1：353.85 kg，2：353.95 kg，3：353.85 kg，4：353.95kg，5：353.95 kg。

​为偏载试验所用载荷标称值，I为载荷在不同位置的示值。其最大差值符合矩形分布，其标准不确定度为：

（7）

=953.85×0.1/(2×353.85×3)

= 0.092 kg

3.4 蠕变和滞后引起的标准不确定度（若适用）

由于量程较大，要不断进行加/卸载，所用时间较长，因此需要考虑蠕变和滞后的影响。可把相同载荷在进程和回程的最大差值Δjmax作为蠕变和滞后的影响的极限值。如无此数据，可把最后回零时零点示值E0作为蠕变和滞后的影响的极限值，其标准不确定度为：

（8）

=0.014 kg

3.5 示值的标准不确定度

（9）

4  试验载荷的不确定度评定

试验载荷由标准砝码和替代载荷组成，。

4.1标准砝码的标准不确定度

标准砝码有检定证书，且在校准过程中仅使用砝码标称值，查JJG 99 表1得F2等级25kg的最大允许误差为0.380g，则3只25kg砝码的标准不确定度为各个标准砝码的标准不确定度的算术和，如下：

（10）

4.2试验载荷的不确定度

5 合成标准不确定度的评定

5.1 示值误差的合成标准不确定度

5.2 扩展不确定度

取k=2, 扩展不确定度为:

=0.65kg

6 计算得出该称重物料罐的测量不确定度为：

| 测量点 | 载荷L | 示值I | 示值误差E | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （ kg ） | （ kg ） | （ kg ） | （ kg ） |
| 1 | 13.5 | 13.50 | 0.00 | 0.07 |
| 2 | 88.5 | 88.50 | 0.00 | 0.12 |
| 3 | 160.85 | 160.85 | 0.00 | 0.15 |
| 4 | 233.25 | 233.20 | -0.05 | 0.19 |
| 5 | 304.45 | 304.30 | -0.15 | 0.22 |
| 6 | 376.75 | 376.60 | -0.15 | 0.26 |
| 7 | 448.8 | 448.75 | -0.05 | 0.30 |
| 8 | 521.2 | 521.20 | 0.00 | 0.34 |
| 9 | 593.65 | 593.55 | -0.10 | 0.39 |
| 10 | 665.6 | 665.45 | -0.15 | 0.43 |
| 11 | 737.45 | 737.50 | 0.05 | 0.48 |
| 12 | 809.65 | 809.60 | -0.05 | 0.54 |
| 13 | 881.95 | 881.85 | -0.10 | 0.59 |
| 14 | 953.85 | 953.70 | -0.15 | 0.65 |