(皖)

安徽省地方计量技术规范

JJF（皖）XXX—XXXX

可焊性测试仪校准规范

Calibration Specification for Solderability Tester

（报批稿）

Xxxx-xx-xx 发布                             xxxx-xx-xx 实施

安徽省市场监督管理局 发 布

可焊性测试仪校准规范

Calibration Specification for

Solderability Tester

JJF（皖） XXX—XXXX

归 口 单 位 ：安徽省热工计量技术委员会

主要起草单位：亳州市计量检查测试所

安徽省长江计量所（九一0所）

参加起草单位：中国电子科技集团第四十三研究所

本规范委托安徽省热工计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

乔  婧（亳州市计量检查测试所）

蒋  伟（安徽省长江计量所（九一0所））

靳向阳（亳州市计量检查测试所）

参加起草人：

李  鎏（安徽省长江计量所（九一0所））

吴洲谦（上海华测品标检测技术有限公司）

朱俊叶（安徽省长江计量所（九一0所））

胡茂林（中国电子科技集团第四十三研究所）

目    录

目    录	I

引    言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语	1

4  概述	2

5  计量特性	2

6  校准条件	3

7  校准项目和校准方法	4

8  校准结果表达	6

9  复校时间间隔	7

附录A 可焊性测试仪校准记录参考格式	8

附录B 可焊性测试仪校准证书内页参考格式	10

附录C 焊料温度示值误差测量结果不确定度评定	11

附录D 润湿力示值误差测量结果不确定度评定	13

附录E 浸渍深度示值误差测量结果不确定度评定	15

附录F 安徽省 16 个地级市标准海平面重力加速度	17

引    言

JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1－2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071－2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1094－2002《测量仪器特性评定》共同构成支撑本校准规范制定的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

可焊性测试仪校准规范

## 1  范围

本规范适用于通过润湿称量法评估电子元器件、PCB板和焊料等材料焊接性能的可焊性测试仪校准。

## 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T2423.28—2005电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验T：锡焊

GB/T 2423.32—2008/IEC 60068-2-54:2006 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ta：润湿称量法可焊性

SJ/T 10145 润湿称量法可焊性测试仪技术条件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

## 3  术语

3.1  焊料  solder

焊料为焊接时用来填充工件接合处的材料，分为含铅焊料和无铅焊料。含铅焊料由60%的锡和40%的铅(质量百分比)(Sn60Pb40）或者63%的锡和37%的铅 (Sn63Pb37) 组成，无铅焊料由3.0%的银，0.5%的铜其余为锡(质量百分比)(Sn96.5Ag3.0Cu0.5) 组成，或者0.7%的铜其余为锡（Sn99.3Cu0.7）组成。

[来源: GB/T2423.28—2005，7.1]

3.2  焊槽   solder bath

具有规定尺寸、存放焊料并能加热、控温、升降的容器。用于熔融焊料，浸渍试样样品。

[来源: GB/T 2423.32—2008，B4.3]

3.3  焊料温度  solder temperature

焊槽内的焊料熔融后，焊料的实际温度，单位：℃。

3.4  润湿力   wetting force

试样浸入规定温度熔融焊料润湿时，传感器采集的垂直方向的合力，单位：mN。

[来源: GB/T 2423.32—2008，B6.2]

3.5  浸渍深度   immersion depth

试验样品浸入熔融后焊料的深度，单位：mm。

[来源: GB/T 2423.32—2008，B4.4.1]

## 4  概述

可焊性测试仪用于确定任何形状元器件引出端锡焊的可焊性，其主要由秤及转换器、焊槽、焊槽升降机构、信号调节装置、控制器和电脑等组成（如图1所示）。试验时将试验样品悬吊在秤及转换器下方，利用升降机构将加热至设定温度的焊槽抬升，使试验样品浸渍入焊槽中至规定深度，作用于浸溃的试样上的浮力和表面张力在垂直方向上的合力由传感器测得并转换成信号，该信号由一个高速的特性曲线记录仪将它作为时间的函数记录下来，然后将此曲线与一个具有相同性质和尺寸并能完全润湿的试样所得到的曲线进行比较完成可焊性试验。

图1 可焊性测试仪结构示意图

5  计量特性

5.1  焊料温度

试验样品试验时浸渍于焊槽的中心位置，设备的温度性能体现为焊槽中心位置的焊料温度误差，典型的温度性能要求见表1。

表1焊料温度性能

| 焊料种类 |  | 温度点/℃ | 允差/℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 含铅焊料 | Sn60Pb40 | 235 | ±3 |
|  | Sn63Pb37 |  |  |
| 无铅焊料 | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 245 | ±3 |
|  | Sn99.3Cu0.7 | 250 | ±3 |

5.2  润湿力

设备力值的允许误差：±读数×1%±0.02mN。

5.3  浸渍深度

焊槽通过升降机构控制样品的浸渍深度，测定装置信号线上位移传感器的测量范围应包含2mm~5mm之间任意调节，允许误差±0.2mm。

5.4 安全性能

在测试仪电源带电极短接后与机壳之间施加 500 V 试验电压，电源端子与外壳之间、电源端子与传感器保护管之间的绝缘电阻不低于 20MΩ。

注：校准工作不判断合格与否，上述计量特性要求仅供参考。

## 6  校准条件

6.1  环境条件

温度：18℃~23℃。

相对湿度：30%~70%。

其他条件：测试仪工作时应放置在无振动平台上，倾斜度<3°，检定实验室不允许有容易察觉的振动和气流，应尽量远离振源、磁源和电离辐射的影响，砝码应避免阳光直接照射。

6.2  测量标准及配套设备

推荐使用表2所列测量标准及配套设备。

表2  测量标准及配套设备

| 序号 | 项目 | 测量标准及配套设备 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 技术要求 |
| 1 | 焊料温度示值误差 | 数字温度计 | 测量范围：室温～300℃， 最大允许误差MPE：±0.2 ℃， 分辨力不低于0.1℃ |
| 2 | 润湿力示值误差 | 砝码 | 测量范围：（10mg～1g）M1级及以上 |
| 3 | 浸渍深度示值误差 | 百分表 | 测量范围：（0～10）mm，分度值不大于0.01mm，MPE：±0.05mm |
| 4 | 配套设备 | 秒表 | 测量范围：(0.1～3600)s，分度值0.01s |
| 5 | 绝缘电阻 | 绝缘电阻表 | 直流电压500V，准确度等级不低于10级 |
| 注：允许使用满足最大允许误差要求的其他测量标准及设备进行校准。 |  |  |  |

## 7  校准项目和校准方法

7.1  外观及功能性检查

可焊性测试仪应有铭牌，标明产品名称、规格型号、出厂编号、制造厂等。仪器各部件应齐全，无明显缺损或缺陷，焊槽内焊料充足，常温下凝固无杂质。焊槽升降机构可正常工作，秤及转换器悬挂样品时应保持稳定，仪器显示功能应正常。

7.2  绝缘电阻的检查

电源开关置于接通位置，被检测试仪处于非工作状态，在其电源带电极(L端和N端)短接后与外壳之间施加500V试验电压，待示值稳定后记录绝缘电阻值。

7.3  校准方法

7.3.1 焊料温度示值误差

1）接通电源，使测试仪处于工作状态预热 1h。根据焊料的种类和表1，确定设定温度，并将焊槽控制温度设定到测试温度。待焊料全部熔融且达到设定温度并处于稳定状态后开始进行校准，稳定时间不少于15min；

2）将数字温度计缓慢垂直浸入焊槽中心位置，浸入深度位于焊料工作区域1/2处，使数字温度计与悬挂样品浸入位置保持一致；

3）每隔2min记录1次数字温度计读数与焊槽温度显示值，测量时间不少于10min，如有必要可增加测量时间，取多次测量算术平均值作为测量结果。

焊料温度示值误差按公式（1）计算：

ΔT＝Td−Ts                                                            （1）

式中：

ΔT——焊料温度示值误差，℃；

Td——焊槽温度显示值的平均值，℃；

Ts——数字温度计测量值，℃。

7.3.2 润湿力示值误差

润湿力是由秤及转换器下方测试臂上传感器来响应力值变化，可通过测试臂上的夹具悬挂相应质量的砝码测得。

1）校准前将秤及转换器调整到处于自由悬挂状态，将测量夹挂到测定装置测试臂的挂钩上，打开传感器锁紧装置(位于测量臂前端，把锁紧装置柄朝外拉)；

2）待测量杆稳定后，用仪器上的调零旋钮进行调零，将50mg标准砝码悬挂于测试夹，待其保持平衡稳定后读取仪器显示值；

3）重复3次测量，每次测量时需重新调零，将标准砝码换算为对应的力值，取3次算术平均值作为测量结果，校准点不少于4个，建议可按10mg，20mg，50mg，100mg，200mg，500mg，1000mg（1g）砝码选取，也可根据客户要求选择其他校准点。

润湿力示值误差按公式（2）计算：

ΔF＝Fd−Fs                                                          （2）

式中：

ΔF——力值示值误差，mN；

Fd——仪器指示装置指示的力值，mN；

Fs     ——标准砝码换算的力值，mN。

7.3.3  浸渍深度示值误差

1）浸渍深度校准需在焊槽常温、焊锡完全凝固状态下开展。校准前需保证焊锡表面平整洁净，确保百分表与焊锡接触导通正常。将百分表垂直固定于焊槽上方，保持百分表金属测杆整体导通，测杆及配套支撑夹具与锡锅无接触（如图2所示），将可焊性测试仪深度测量装置与百分表金属杆下端连接；

图2 浸渍深度校准方法示意图

2）将浸渍深度设为2mm，其他参数不用考虑，进入测试准备状态后，启动设备使测试自动进行，百分表金属杆接触到锡锅信号就导通，锡槽上升2mm，保持浸渍时间10s后锡槽会自动下降到初始位置，在锡槽下降前读取百分表的读数；

3）重复3次测量，取3次算术平均值作为测量结果，重新进入参数设置界面，选择其他浸渍深度继续测量，其他参数保持不变。校准点不少于4个，建议可按2mm，3mm，4mm，5mm选取，也可根据客户要求选择其他校准点。

浸渍深度示值误差按公式（2）计算：

ΔL＝Ld−L s                                                            （4）

式中：

ΔL——浸渍深度示值误差，mm；

Ld——仪器指示装置设置的位移值，mm；

L s ——百分表读取的位移平均值，mm。

## 8  校准结果表达

8.1  校准记录

推荐的校准原始记录内容格式见附录A。

8.2  校准证书

校准证书应包括以下信息：

a) 标题“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行现场校准的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明；

l）对校准规范的偏离的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

n) 校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效性的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

推荐的校准证书内页格式见附录B。

8.3  校准结果的不确定度评定

测量不确定度评定按JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》进行，其不确定度评定示例见附录C。

## 9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议复校时间间隔12个月。

## 附录A  
可焊性测试仪校准记录参考格式

共  1  页   第  1  页

记录编号：

委托单位：                      委托单位地址：                  仪器名称：

生产厂家：                      型号规格：                      出厂编号：

被校仪器状态(完好“√”)：  校 准 前：                          校 准 后：

校准依据：                                                      外观及功能性检查：

校准条件：温度：          ℃   相对湿度：          %          校准地点：

| 标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 有效期至 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、绝缘电阻： |  |  |  |  |  |  |
| 2、校准项目 |  |  |  |  |  |  |

|  | 校准点 | 显示值 /℃ | 显示平均值 /℃ | 实测值 /℃ | 实测平均值 /℃ | 示值误差 /℃ | 测量不确定度U（k=2）/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铅焊料温度 | 235 |  |  |  |  |  |  |
| 无铅焊料 Sn99.3Cu0.7 温度 | 245 |  |  |  |  |  |  |
| 无铅焊料Sn96.5Ag3.0Cu0.5 温度 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 润湿力 | 校准点 | 显示值/mN | 显示平均值/mN | 砝码标称值/mg | 换算力值 （取所在地市标准重力加速度计算）/mN | 示值误差/mN | 测量不确定度U（k=2）/mN |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 浸渍深度 | 校准点 | 设定值 /mm | 显示值 /mm | 实测值 /mm | 实测平均值/mm /mm | 示值误差 /mm | 测量不确定度U（k=2）/mm |

校准员：                 核验员：                   校准日期：           年       月       日

## 附录B
可焊性测试仪校准证书内页参考格式

| 外观及功能性检查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻 |  |  |  |
| 焊料种类 |  |  |  |
| 校准参数 | 校准点/℃ | 示值误差/℃ | 测量不确定度U/℃（k=2） |
| 焊料温度 |  |  |  |
| 润湿力 | 校准点/mN | 示值误差/mN | 测量不确定度U/mN（k=2） |
| 浸渍深度 | 校准点/mm | 示值误差/mm | 测量不确定度U/mm（k=2） |

以下空白

## 附录C
焊料温度示值误差测量结果不确定度评定

C.1  被校对象

可焊性测试仪，型号ST88，试验方法为润湿称量法，温度范围（0~450）℃，测力范围（0~100）mN，浸渍深度（0.01~40）mm。校准温度点235℃，温度允许误差±3℃。环境条件：温度21.0℃，湿度52%RH。

C.2  测量标准

数字温度计，型号PR711A，测量范围：（-80~300）℃，MPE：±0.1 ℃，分辨力0.01℃。

C.3  校准方法

按本规范的方法，将数字温度计缓慢垂直浸入焊槽中心位置，浸入深度位于焊料工作区域1/2处，使数字温度计与悬挂样品浸入位置保持一致，每隔2min记录1次数字温度计读数与设备显示值，测量时间10min，共测量5次，取测量算术平均值作为测量结果。

C.4 测量模型

ΔT＝Td−Ts                                                       （C.1）

式中：

ΔT——焊料温度示值误差，℃；

Td——焊槽温度显示值，℃；

Ts   ——数字温度计测量值，℃。

C.5  测量不确定度来源

C.5.1  标准器误差引入的标准不确定度分量

C.5.2  标准器读数重复性引入的标准不确定度分量

C.5.3  焊槽读数分辨力引入的标准不确定度分量

C.5.4  焊槽温度波动性引入的标准不确定度分量

C.6  标准不确定度评定

C.6.1  标准器误差引入的标准不确定度分量

标准器最大允差±0.10℃，按均匀分布考虑，k＝，

u1=0.1/ =0.06℃

C.6.2 标准器读数重复性引入的标准不确定度分量

重复性使用A类评定方法，在重复性条件下对焊槽温度进行10次测量，重复性试验数据见表C.1:

表C.1  重复性试验数据                    ℃

| 校准次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 234.16 | 234.24 | 234.38 | 234.45 | 234.35 | 234.22 | 234.16 | 234.12 | 234.05 | 234.12 |

根据实验数据得算术平均值

℃

单次试验的标准偏差为

℃

校准时取5次测量值的平均值作为校准结果，则测量重复性引入的标准不确定度

℃

C.6.3  焊槽读数分辨力引入的标准不确定度分量

焊槽读数分辨力0.1℃，均匀分布，， 则：

u3= 0.1/3 =0.06℃

焊槽读数分辨力与重复性有重复计算，故取最大值u3作为唯一分量来源。

C.6.4  焊槽温度波动性引入的标准不确定度分量

10min内观察焊槽稳定性，焊槽在235℃时波动最大为±0.2℃，按均匀分布考虑

u4= 0.2/3=0.12℃

C.7  合成标准不确定度

表C.2  标准不确定度一览表

| 标准不确 定度代号 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 /℃ | 灵敏系数 | /℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准器误差 | 0.06 | 1 | 0.06 |
|  | 标准器读数重复性 | 0.06 | 1 | 0.06 |
| u2(H) | 焊槽温度波动性 | 0.12 | 1 | 0.12 |

不确定度分量u1、u2、u4独立且不相关，所以合成标准不确定度

uc (Δt) =  ≈ 0.15 ℃

C.8  扩展不确定度

取包含因子，则：

℃

## 附录 D
润湿力示值误差测量结果不确定度评定

D.1  被校对象

可焊性测试仪，型号ST88，试验方法为润湿称量法，温度范围（0~450）℃，测力范围（0~100）mN，浸渍深度（0.01~40）mm。校准力值选择100mg砝码，合肥地区重力加速度g约为9.79m/s2，换算力值为0.979mN，允差±0.5mN。环境条件：温度21.0℃，湿度52%RH。

D.2  测量标准

标准砝码，测量范围（10～1000）mg，准确度等级F2级。

D.3  校准方法

按本规范的方法，校准前将秤及转换器调整到处于自由悬挂状态，将测量夹挂到测定装置测试臂的挂钩上，打开传感器锁紧装置待测量杆稳定后，用仪器上的调零旋钮进行调零，调至显示为“00.00mN”，将100mg标准砝码悬挂于测试夹，待其保持平衡稳定后读取仪器显示值；重复3次测量，将标准砝码换算为对应的力值，取3次算术平均值作为测量结果。

D.4 测量模型

ΔF＝Fd−Fs                                                  （D.1）

式中：

ΔF——力值示值误差，N；

Fd——仪器指示装置指示的力值，N；

Fs   ——标准砝码换算的力值，N。

D.5  测量不确定度来源

D.5.1  标准砝码误差引入的标准不确定度分量

D.5.2  仪器读数重复性引入的标准不确定度分量

D.5.3  仪器读数分辨力引入的标准不确定度分量

D.6  标准不确定度评定

D.6.1  标准器砝码引入的标准不确定度分量

根据JJG99-2006，F2级标准砝码在100mg时允差±0.16mg，按正态分布，k＝2，

u1=0.16/ 2=0.08mg=0.007 mN

D.6.2 仪器读数重复性引入的标准不确定度分量

重复性使用A类评定方法，在重复性条件下对润湿力进行10次测量，重复性试验数据见表D.1:

表D.1  重复性试验数据                    单位：mN

| 校准次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |

根据实验数据得算术平均值

mN

单次试验的标准偏差为

mN

校准时取3次测量值的平均值作为校准结果，则测量重复性引入的标准不确定度

mN

D.6.3  仪器读数分辨力引入的标准不确定度分量

仪器读数分辨力0.01mN，均匀分布，， 则：

u3=0.01/ =0.006 mN

仪器读数分辨力与重复性有重复计算，故取最大值u2作为唯一分量来源。

D.7  合成标准不确定度uc

表D.2  标准不确定度一览表

| 标准不确 定度代号 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 / mN | 灵敏系数 | / mN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准砝码误差 | 0.007 | 1 | 0.007 |
|  | 仪器读数重复性 | 0.007 | 1 | 0.007 |

不确定度分量u1、u2独立且不相关，所以合成标准不确定度

uc (ΔF) =  ≈ 0.01 mN

D.8  扩展不确定度

取包含因子，则：

mN

## 附录E
浸渍深度示值误差测量结果不确定度评定

E.1  被校对象

可焊性测试仪，型号ST88，试验方法为润湿称量法，温度范围（0~450）℃，测力范围（0~100）mN，浸渍深度（0.01~40）mm。校准浸渍深度5mm，允差±0.2mm。环境条件：温度21.0℃，湿度52.0%RH。

E.2  测量标准

数显式百分表，测量范围：(0～10)mm，MPE：±0.02mm。

E.3  校准方法

按本规范的方法，将百分表固定于焊槽上方并保持竖直，将可焊性测试仪测定装置信号线用扎带或其他工具固定于百分表的金属杆上，将浸渍深度设为5mm，进入测试准备状态后，启动设备使测试自动进行，百分表金属杆接触到锡锅信号就导通，锡槽上升5mm，保持浸渍时间10s后锡槽会自动下降到初始位置，重复3次测量，取3次算术平均值作为测量结果。

E.4 测量模型

浸渍深度示值误差按公式（2）计算：

ΔL＝Ld−L s                                                               （E.1）

式中：

ΔL——浸渍深度示值误差，mm；

Ld——仪器指示装置设置的位移值，mm；

L s  ——百分表读取的位移值，mm。

E.5  测量不确定度来源

E.5.1  百分表误差引入的标准不确定度分量

E.5.2  百分表读数重复性引入的标准不确定度分量

E.5.3  百分表与焊槽温度差引入的标准不确定度分量

E.6  标准不确定度评定

E.6.1  标准器误差引入的标准不确定度分量

标准器最大允差±0.02mm，按均匀分布考虑，k＝3，

u1=0.02/ 3=0.012mm

E.6.2 标准器读数重复性引入的标准不确定度分量

重复性使用A类评定方法，在重复性条件下对浸渍深度进行10次测量，重复性试验数据见表E.1:

表E.1  重复性试验数据                    mm

| 校准次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 4.88 | 4.86 | 4.84 | 4.82 | 4.80 | 4.82 | 4.83 | 4.85 | 4.86 | 4.88 |

根据实验数据得算术平均值

x=i=1nxin=4.84 mm

单次试验的标准偏差为

mm

校准时取3次测量值的平均值作为校准结果，则测量重复性引入的标准不确定度

mm

E.6.3  百分表与焊槽温度差引入的标准不确定度分量

百分表与焊槽间存在的温度差以等概率落在±1℃范围内：

1℃/ 3=0.58℃

L=5mm时，α=11.5×10-6 ℃-1

则：u4=1/3×5×11.5×10-6=3.3×10-5 mm，数值可忽略不计。

E.7  合成标准不确定度

表E.2  标准不确定度一览表

| 标准不确 定度代号 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 /mm | 灵敏系数 | /mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准器误差 | 0.012 | 1 | 0.012 |
|  | 标准器读数重复性 | 0.015 | 1 | 0.015 |

不确定度分量u1、u2独立且不相关，所以合成标准不确定度

uc (Δt) =  ≈ 0.019 mm

E.8  扩展不确定度

取包含因子，则：

mm

## 附录F 
安徽省 16 个地级市标准海平面重力加速度

（按拼音字母排序）

| 序号 | 地市 | 中心纬度 | 海平面标准重力加速度 g（m/s²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亳州市 | 33.87°N | 9.7957 |
| 2 | 宿州市 | 33.64°N | 9.7956 |
| 3 | 淮北市 | 33.60°N | 9.7956 |
| 4 | 阜阳市 | 32.90°N | 9.7955 |
| 5 | 蚌埠市 | 32.92°N | 9.7954 |
| 6 | 淮南市 | 32.65°N | 9.7952 |
| 7 | 滁州市 | 32.33°N | 9.7951 |
| 8 | 六安市 | 31.75°N | 9.7948 |
| 9 | 合肥市 （省会实测基准） | 31.86°N | 9.7947 |
| 10 | 马鞍山市 | 31.70°N | 9.7945 |
| 11 | 芜湖市 | 31.34°N | 9.7944 |
| 12 | 铜陵市 | 30.95°N | 9.7944 |
| 13 | 宣城市 | 30.95°N | 9.7943 |
| 14 | 池州市 | 30.66°N | 9.7942 |
| 15 | 安庆市 | 30.52°N | 9.7942 |
| 16 | 黄山市 | 30.28°N | 9.7940 |