可焊性测试仪校准规范

编制说明

亳州市计量检查测试所 2026年6月

- 任务来源及计划要求

  - 任务来源：

2025年6月，根据《关于下达2025年安徽省地方计量技术规范制修订计划和废止12项地方计量技术规范的通知》（皖市监函（2025）112号），依据《安徽省地方计量检定规程/校准规范制修订工作办理程序》(皖质办发(2016〕38号)规定，省局组织省级专业计量技术委员会专家进行论证，由亳州市计量检查测试所负责制定的《可焊性测试仪校准规范》纳入《2025年安徽省地方计量技术规范制修定计划》。

1.2 计划要求：2026年12月31日前完成送审稿及相关材料。

1.3 主要意义：

近年来，在为我省企业提供计量校准服务时发现，可焊性测试仪作为实验室检测设备，广泛应用在电子产品整机厂、元器件生产厂、接插件生产厂、线材制造厂等。可焊性测试仪的应用越来越广，它的准确可靠程度直接关系到产品的质量和安全，必须得到有效保证。

可焊性测试仪，是指一种通过润湿平衡法原理对电子元器件、PCB板等进行焊接评估的设备，用于保证焊接工艺的零缺陷。它以润湿力为单位量化输出可焊性结果，直接反应样品可焊性。现代电子工业的IC封装和电子元器件组装到印刷线路板工艺的互通连接技术都需要用到高质量的可焊性测试仪，这样才能保证零缺陷的焊接工艺。在电子产品的装配焊接工艺中，为了提高焊接质量，除了严格控制工艺参数外，也需要对印制电路板和电子元器件进行科学的可焊性测试。客观、准确的数据是仪器设备正常运行的前提，要保证可焊性测试仪的准确性和统一性，首先应确保其能够得到准确校准。

目前国家并没有制定发布相关的国家检定规程或校准规范。当前形势下，为了保障可焊性测试仪量值的准确可靠，制定我省适用的校准规范具有必要性和紧迫性。

二、 编制过程

2.1 编制原则：

2.1.1 校准规范的整个内容应与现行有效相关标准相协调，技术内容应具有先进性、科学性和可操作性。使本规程适用范围广，具有通用性。

2.1.2在充分调研的基础上，根据实际情况，确定可焊性测试仪的计量特性、校准条件、校准项目、校准方法等。

2.1.3规范中的校准方法应通过实验验证，力求测量方法科学可行、量值溯源准确可靠。

2.1.4规范中的文字表述力求层次分明，语句简明，公式表达准确，量和单位使用规范。

2.1.5规范编写格式及要求严格按照JJF1071-2010《国家计量检定规程编写规则》要求进行。

2.2 具体工作：

该规范的编写工作主要由亳州市计量检查测试所、安徽省长江计量所（九一0所）共同承担，具体实施过程如下：

2025年7月—2025年12月，收集有关标准，进行细致分析研究，按标准的要求制定校准项目和相应测试方法，对测试方法进行实验并做出实验总结，提出改进措施，确保实验方法的科学性和可操作性，并编写校准规范初稿。

2025年1月，由编制组成员内部审定和讨论，完善校准规范初稿并进一步进行实验和数据分析。

2026年4月完成征求意见稿及相关资料，根据征求意见再次作出修改并于2026年5月前完成送审稿及相关材料。

三、主要技术内容的说明

《可焊性测试仪校准规范》属于首次制定，校准规范的格式及结构完全按照《JJF1071-2010 国家计量校准规范编写规则》要求编写。为了保证规范的可行性，在制订规范时，在校准项目和技术指标上，尽量保持与相关现行有效标准GB/T 2432.32—2008/IEC 60068-2-54:2006 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ta:润湿称量法可焊性、GB/T2423.28—2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验T：锡焊SJ/T 10145—1991 润湿称量法可焊性测试仪技术条件和JJF 1001-2011《通用计量术语及定义技术规范》等保持一致。

3.1 范围：规定本规范的适用范围。

3.2引用文件：列出了本规范所引用的参考文件的有效版本。

3.3 术语：对涉及的专业术语作出解释。

3.4 概述：对可焊性测试仪的用途、工作原理及分类作简单描述。

3.5 计量特性

对可焊性测试仪以下计量特性提出要求：

3.5.1 焊料温度

3.5.2  润湿力

3.5.3 浸渍深度

3.5.4 安全性能

3.6 校准条件

3.6.1 环境条件

温度：（23±5）℃。

相对湿度：不大于80%。

# 其他条件：测试仪工作时应放置在无振动平台上，倾斜度<3°，周围无腐蚀气体、无风、无强磁场作用。

3.6.2测量标准及其配套设备

根据可焊性测试仪的校准项目及测量不确定度要求确定了主要测量标准器及其他配套设备的技术要求。

3.7 校准项目和校准方法

在充分考虑标准数字温度计的主要参数、计量性能满足相应技术所需要的测量不确定度的要求、可操作性等因素后，确定了可焊性测试仪校准项目和校准方法。校准方法过程的叙述主要是遵循以下原则：（1）易于操作；（2）语言精简；（3）叙述清楚；（4）层次分明。

3.8 校准结果的表达

按照JJF1071-2010《国家计量检定规程编写规则》，给出校准证书应包含的信息。

3.9复校时间间隔做出说明，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议复校时间间隔12个月。

3.10 附录

在附录中，给出了可焊性测试仪校准记录、校准证书内页参考格式及示值误差测量不确定度评定示例，以保证规范的使用者能够更便捷、更容易、更准确的理解规范，执行规范。附录主要包括以下内容：

附录A：可焊性测试仪校准记录参考格式

附录B：可焊性测试仪校准证书内页参考格式

附录C：焊料温度示值误差测量结果不确定度评定

附录D：润湿力示值误差测量结果不确定度评定

附录E：浸渍深度示值误差测量结果不确定度评定

四、验证实验的情况和结果

选用 中国电子科技集团公司第四十三研究所的可焊性测试仪，按照校准规范中的方法逐项进行实验，实验结果表明所有方法均具有可行性，且满足相应的测量不确定要求。

具体实验结果参见实验报告。

五、与同类标准水平的对比分析

在编制《可焊性测试仪校准规范》时，充分考虑国内外的技术现状以及发展趋势，使校准规范的规定可以满足我省的超低温计量值溯源的要求。

六、与现行法规、标准的关系

此规范为首次发布，制定时综合参考了现行有效标准，在技术指标上保持一致。与刚刚实施的JJF（电子）0144-2025《润湿称量法可焊性测试仪校准规范》存在不同之处，详见说明。

七、其他要说明的事项

无。

八、参考资料清单

GB/T 2432.32—2008/IEC 60068-2-54:2006 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ta:润湿称量法可焊性

GB/T2423.28—2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验T：锡焊

SJ/T 10145—1991 润湿称量法可焊性测试仪技术条件

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义技术规范