# 焊料温度示值误差测量结果不确定度评定示例

C.1  被校对象

可焊性测试仪，型号ST88，试验方法为润湿称量法，温度范围（0~450）℃，测力范围（0~100）mN，浸渍深度（0.01~40）mm。校准温度点235℃，温度允许误差±3℃。环境条件：温度21.0℃，湿度52%RH。

C.2  测量标准

数字温度计，型号PR711A，测量范围：（-80~300）℃，MPE：±0.1 ℃，分辨力0.01℃。

C.3  校准方法

按本规范的方法，将数字温度计缓慢垂直浸入焊槽中心位置，浸入深度位于焊料工作区域1/2处，使数字温度计与悬挂样品浸入位置保持一致，每隔2min记录1次数字温度计读数与设备显示值，测量时间10min，共测量5次，取测量算术平均值作为测量结果。

C.4 测量模型

Δt＝td-ts                                                            （C.1）

式中：

Δt——焊料温度示值误差，℃；

td——焊槽温度显示值，℃；

ts——数字温度计测量值，℃。

C.5  测量不确定度来源

C.5.1  标准器误差引入的标准不确定度分量

C.5.2  标准器读数重复性引入的标准不确定度分量

C.5.3  焊槽读数分辨力引入的标准不确定度分量

C.5.4  焊槽温度波动性引入的标准不确定度分量

C.6  标准不确定度评定

C.6.1  标准器误差引入的标准不确定度分量

标准器最大允差±0.10℃，按均匀分布考虑，k＝，

u1=0.1/ =0.06℃

C.6.2 标准器读数重复性引入的标准不确定度分量

重复性使用A类评定方法，在重复性条件下对焊槽温度进行10次测量，重复性试验数据见表C.1:

表C.1  重复性试验数据                    ℃

| 校准次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 234.16 | 234.24 | 234.38 | 234.45 | 234.35 | 234.22 | 234.16 | 234.12 | 234.05 | 234.12 |

根据实验数据得算术平均值

℃

单次试验的标准偏差为

℃

校准时取5次测量值的平均值作为校准结果，则测量重复性引入的标准不确定度

℃

C.6.3  焊槽读数分辨力引入的标准不确定度分量

焊槽读数分辨力0.1℃，均匀分布，， 则：

u3=0.1/ =0.06℃

C.6.4  焊槽温度波动性引入的标准不确定度分量

10min内观察焊槽稳定性，焊槽在235℃时波动最大为±0.2℃，按均匀分布考虑，则

u4=0.2/ =0.12℃

焊槽读数分辨力与波动性有重复计算，故取最大值u4作为唯一分量来源。

C.7  合成标准不确定度

表C.2  标准不确定度一览表

| 标准不确 定度代号 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 /℃ | 灵敏系数 | /℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准器误差 | 0.06 | 1 | 0.06 |
|  | 标准器读数重复性 | 0.06 | 1 | 0.06 |
| u2(H) | 焊槽温度波动性 | 0.12 | 1 | 0.12 |

不确定度分量u1、u2、u4独立且不相关，所以合成标准不确定度

uc (Δt) =  ≈ 0.15 ℃

C.8  扩展不确定度

取包含因子，则：  ℃

# 润湿力示值误差测量结果不确定度评定示例

D.1  被校对象

可焊性测试仪，型号ST88，试验方法为润湿称量法，温度范围（0~450）℃，测力范围（0~100）mN，浸渍深度（0.01~40）mm。校准力值选择100mg砝码，合肥地区重力加速度g约为9.79m/s2，换算力值为0.979mN，允差±0.5mN。环境条件：温度21.0℃，湿度52%RH。

D.2  测量标准

标准砝码，测量范围（10～1000）mg，准确度等级F2级。

D.3  校准方法

按本规范的方法，校准前将秤及转换器调整到处于自由悬挂状态，将测量夹挂到测定装置测试臂的挂钩上，打开传感器锁紧装置待测量杆稳定后，用仪器上的调零旋钮进行调零，调至显示为“00.00mN”，将100mg标准砝码悬挂于测试夹，待其保持平衡稳定后读取仪器显示值；重复3次测量，将标准砝码换算为对应的力值，取3次算术平均值作为测量结果。

D.4 测量模型

ΔF＝Fd-Fs                                                              （D.1）

式中：

ΔF——力值示值误差，N；

Fd——仪器指示装置指示的力值，N；

Fs——标准砝码换算的力值，N。

D.5  测量不确定度来源

D.5.1  标准砝码误差引入的标准不确定度分量

D.5.2  仪器读数重复性引入的标准不确定度分量

D.5.3  仪器读数分辨力引入的标准不确定度分量

D.6  标准不确定度评定

D.6.1  标准器砝码引入的标准不确定度分量

根据JJG99-2006，F2级标准砝码在100mg时允差±0.16mg，按正态分布，k＝2，

u1=0.16/ 2=0.08mg=0.007 mN

D.6.2 仪器读数重复性引入的标准不确定度分量

重复性使用A类评定方法，在重复性条件下对润湿力进行10次测量，重复性试验数据见表D.1:

表D.1  重复性试验数据                    mN

| 校准次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |

根据实验数据得算术平均值

mN

单次试验的标准偏差为

mN

校准时取3次测量值的平均值作为校准结果，则测量重复性引入的标准不确定度

mN

D.6.3  仪器读数分辨力引入的标准不确定度分量

仪器读数分辨力0.01mN，均匀分布，， 则：

u3=0.01/ =0.006 mN

仪器读数分辨力与重复性有重复计算，故取最大值u2作为唯一分量来源。

D.7  合成标准不确定度uc

表D.2  标准不确定度一览表

| 标准不确 定度代号 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 / mN | 灵敏系数 | / mN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准砝码误差 | 0.007 | 1 | 0.007 |
|  | 仪器读数重复性 | 0.007 | 1 | 0.007 |

不确定度分量u1、u2独立且不相关，所以合成标准不确定度

uc (ΔF) =  ≈ 0.01 mN

D.8  扩展不确定度

取包含因子，则：

mN

# 浸渍深度示值误差测量结果不确定度评定示例

E.1  被校对象

可焊性测试仪，型号ST88，试验方法为润湿称量法，温度范围（0~450）℃，测力范围（0~100）mN，浸渍深度（0.01~40）mm。校准浸渍深度5mm，允差±0.2mm。环境条件：温度21.0℃，湿度52%RH。

E.2  测量标准

数显式百分表，测量范围：(0～10)mm，MPE：±0.02mm。

E.3  校准方法

按本规范的方法，将百分表固定于焊槽上方并保持竖直，将可焊性测试仪测定装置信号线用扎带或其他工具固定于百分表的金属杆上，将浸渍深度设为5mm，进入测试准备状态后，启动设备使测试自动进行，百分表金属杆接触到锡锅信号就导通，锡槽上升5mm，保持浸渍时间10s后锡槽会自动下降到初始位置，重复3次测量，取3次算术平均值作为测量结果。

E.4 测量模型

浸渍深度示值误差按公式（2）计算：

ΔL＝Ld-Ls                                                              （E.1）

式中：

ΔL——浸渍深度示值误差，mm；

Ld——仪器指示装置设置的位移值，mm；

Ls——百分表读取的位移值，mm。

E.5  测量不确定度来源

E.5.1  百分表误差引入的标准不确定度分量

E.5.2  百分表读数重复性引入的标准不确定度分量

E.5.3  百分表与焊槽温度差引入的标准不确定度分量

E.6  标准不确定度评定

E.6.1  标准器误差引入的标准不确定度分量

标准器最大允差±0.02mm，按均匀分布考虑，k＝，

u1=0.02/ =0.012mm

E.6.2 标准器读数重复性引入的标准不确定度分量

重复性使用A类评定方法，在重复性条件下对浸渍深度进行10次测量，重复性试验数据见表E.1:

表E.1  重复性试验数据                    mm

| 校准次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 4.875 | 4.858 | 4.838 | 4.817 | 4.802 | 4.815 | 4.826 | 4.845 | 4.859 | 4.879 |

根据实验数据得算术平均值

mm

单次试验的标准偏差为

mm

校准时取3次测量值的平均值作为校准结果，则测量重复性引入的标准不确定度

mm

E.6.3  百分表与焊槽温度差引入的标准不确定度分量

百分表与焊槽间存在的温度差以等概率落在±1℃范围内：

1℃/ =0.58℃

L=5mm时，α=11.5×10-6 ℃-1

则：u4=1/ ×5×11.5×10-6=3.3×10-5 mm，数值可忽略不计。

E.7  合成标准不确定度

表E.2  标准不确定度一览表

| 标准不确 定度代号 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 /mm | 灵敏系数 | /mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准器误差 | 0.012 | 1 | 0.012 |
|  | 标准器读数重复性 | 0.015 | 1 | 0.015 |

不确定度分量u1、u2独立且不相关，所以合成标准不确定度

uc (ΔL) =  ≈ 0.019 mm

E.8  扩展不确定度

取包含因子，则：

mm