安徽省地方计量技术规范《可焊性测试仪校准规范-报批稿》与2026.05.01刚刚实施的JJF（电子）0144-2025《润湿称量法可焊性测试仪校准规范》不同之处

通过对比《润湿称量法可焊性测试仪校准规范》与安徽省地方计量技术规范《可焊性测试仪校准规范-报批稿》（以下简称“报批稿”），发现两者在校准项目和校准方法上存在显著差异。报批稿在标准的可操作性、安全性及数据严谨性方面具有明显优势。

以下是具体的差异对比及报批稿的优势分析：

1. 校准项目与方法的差异对比

主要差异体现在安全性能检查的增加，以及具体操作细节的规范化：

新增安全性能检查：报批稿增加了“绝缘电阻”的检查项目，而JJF（电子）0144-2025未包含此项。

焊料温度校准：JJF（电子）0144-2025要求测量5个位置（中心及前后左右4点）；报批稿简化为测量焊槽中心位置，但增加了10分钟以上的稳定观察时间和多次平均值的计算要求。（焊槽尺寸较小，稳定性较均匀性更为重要）

润湿力校准：JJF（电子）0144-2025使用F2级砝码，未明确具体校准点；报批稿明确列出了100mg、200mg、500mg、1000mg等具体校准点，并规定了必须进行调零操作。

浸渍深度校准：JJF（电子）0144-2025使用数显千分表（精度更高）；报批稿改用数显百分表，并详细规定了信号导通的判定逻辑。

2. 差异对比表

| 对比项 | JJF（电子）0144-2025 | 安徽省地方计量规范--报批稿 |
| --- | --- | --- |
| 安全检查 | 无 | 增加绝缘电阻检查 (≥20MΩ) |
| 温度校准点 | 5点 (中心+四角) | 1点 (中心)，但要求更严的稳定时间 |
| 润湿力校准点 | 未明确具体点位 | 明确列出 100mg/200mg/500mg/1000mg |
| 深度测量设备 | 数显千分表 (±3μm) | 数显百分表 (±0.05mm) |
| 操作细节 | 较为简略 | 增加了10分钟稳定时间、多次平均及环境要求 |

3. 报批稿中校准项目和方法的优势

报批稿的优势主要体现在安全性提升与校准结果的严谨性。

安全性增强：报批稿新增的绝缘电阻检查项目，填补了电气安全的空白，能有效预防设备漏电风险，保障操作人员安全。

操作更务实且数据更可靠：虽然报批稿在温度布点上简化为单点（中心），降低了操作复杂度，但通过规定不少于10分钟的稳定时间和多次测量取平均值，有效消除了瞬态误差，保证了量值的稳定性。此外，明确具体的校准点位（如100mg、200mg等）和环境条件，使得不同实验室间的校准结果更具可比性和溯源性，减少了人为操作带来的不确定性。