国家市场监督管理总局

××××-××-××实施

××××-××-××发布

光电式径流含沙量监测仪校准规范

Calibration Specification for Photoelectric Runoff Sediment Monitors

（征求意见稿）

JJF XXXX—20XX

中华人民共和国国家计量技术规范

发布

| 发 布 光电式径流含沙量监测仪 校准规范 Calibration Specification for Photoelectric Runoff Sediment Monitors |  |
| --- | --- |

JJF XXXX—20XX

归 口 单 位 ：全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会

主要起草单位：水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心

水利部水土保持监测中心

参加起草单位：西北农林科技大学

长江水利委员会水文局

黄河水利委员会水文局

水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院

河南省水土保持监测总站

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引  言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

4 概述	2

4.1  工作原理	2

4.2  结构组成	2

4.3  用途	3

5 计量特性	3

5.1  示值误差	3

5.2  重复性	3

6 校准条件	4

6.1  环境条件	4

6.2  测量标准器	4

6.3配套设备	4

7 校准项目和校准方法	5

7.1  校准项目	5

7.2  校准方法	5

8 校准结果表达	7

9 复校时间间隔	7

附录A含沙量标准场均匀度试验方法	8

附录B泥沙样品制备及其密度测量方法	10

附录C校准证书内页参考格式	12

附录D校准原始记录参考格式	13

附录E测量结果不确定度评定示例	14

引  言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

光电式径流含沙量监测仪校准规范

- 范围

本规范适用于测量范围在（0.01～500）kg/m³的光电式径流含沙量监测仪的校准，光谱法含沙量监测仪可参照执行。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 50159 河流悬移质泥沙测验规范

SL/T 227 水土保持监测技术规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语

3.1  光电式径流含沙量监测仪 photoelectric runoff sediment monitor

一种基于光致衰减与散射光电转换原理，用于水文、水土保持及水环境领域对径流水体中悬移质泥沙浓度进行原位、高频与连续定量测定的自动监测设备。包括光电式泥沙浓度计、光电式悬移质泥沙监测仪、水体光学浊度传感器、含沙量传感器等。

3.2  泥沙发生器 sediment generator

一种通过动力搅拌，使搅拌仓中的水和泥沙混合均匀，配置所需含沙量标准场的装置。

3.3  含沙量标准场 standard sediment concentration field

在特定校准与测量空间内，通过动力搅拌或水体循环作用建立的，具有已知含沙量量值，且泥沙分布符合特定均匀度要求的悬移质水沙混合流场。

- 概述

## 4.1  工作原理

光电式径流含沙量监测仪（以下简称“监测仪”）通过内置光源向水体发射光束，

利用光线在水体传播过程中受到悬浮泥沙颗粒的吸收、反射、散射作用，使不同角度的光强度随含沙量发生规律性变化，通过不同位置上的光电探测器实时捕捉变化后的光电信号，建立光电信号与径流水体悬移质含沙量之间的关系，从而通过测量特定方向的光强度反演得到水体含沙量，实现径流水体中含沙量的自动监测。工作原理示意图见图1。

图1  监测仪工作原理图

## 4.2  结构组成

监测仪主要由光电传感器、信号采集与处理模块、数据存储与传输模块、电源模块及防护外壳等组成。其中，光电传感器包括光源和光电探测器；信号采集与处理模块用于电信号的放大、滤波及模数转换；数据存储与传输模块用于保存测量数据并支持有线或无线通信；电源模块为各功能单元提供稳定电能。监测仪结构示意图见图2。

1－光电传感器；2－信号采集与处理模块；3－数据存储与传输模块；4-电源模块及防护外壳

图2  监测仪结构示意图

## 4.3  用途

光电式径流含沙量监测仪主要用于水土保持、水文水资源及水生态环境监测领域，通过高频、连续的原位观测捕获径流水体悬移质含沙量的动态演变，深入揭示土壤侵蚀与泥沙输移动力学机理。同时，该设备可为水土流失数值模型的参数校核、水库与河道淤积风险预测，以及山洪泥石流灾害的早期预警与水利工程排砂调度提供关键的数据支撑。

- 计量特性

## 5.1  示值误差

在（0.01～500）kg/m3测量范围内，示值误差应符合表1的规定。

表1 示值误差要求

| 序号 | 含沙量（kg/m3） | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | [0.01, 1.00] | ±10% |
| 2 | （1.00, 10.00] | ±5% |
| 3 | （10.00, 500.00] | ±3% |

## 5.2  重复性

重复性不大于最大允许误差绝对值的1/2。

注：以上指标不作为合格性判据，仅供参考。

- 校准条件

## 6.1  环境条件

实验室内温度：（5～40）℃；

相对湿度：不大于95%；

无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

## 6.2  测量标准器

6.2.1 电子天平

测量范围（0～3）kg，级及以上。

6.2.2 容量瓶

测量范围（500～1000）mL，B级及以上。

6.2.3 干燥箱

工作温度不低于110℃。

## 6.3配套设备

6.3.1 电子秤

测量范围（0～60）kg，级。

6.3.2 采样器

不锈钢材质，容量不小于500 mL。

6.3.3 蒸发皿

铝、不锈钢或玻璃材质，容量不小于1000 mL。

6.3.4 泥沙发生器

泥沙发生器由泥沙搅拌仓、电控箱、电机、防护网、含沙量标准场等构成组成，容量不小于0.3 m3。搅拌仓宜为卧式半圆筒形，搅拌叶轮宜采用双螺旋结构；含沙量标准场一般在搅拌仓上方，工作深度不小于20 cm。含沙量标准场与搅拌仓之间采用安全网隔离。

含沙量标准场指在泥沙发生器的动力搅拌与水体循环作用下，于特定区域内构建出的、在空间与时间维度上具有已知含沙量量值且泥沙悬浮分布高度均匀与稳定的动态虚拟水沙流场，均匀度试验方法见附录A。

注：1.也可采用满足测量不确定度要求的其他测量设备进行校准。

- 校准项目和校准方法

## 7.1 校准项目

表2  校准项目

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 示值误差 |
| 2 | 重复性 |

## 7.2 校准方法

7.2.1 校准前，宜根据被校监测仪的使用环境及拟校准区域的土壤类型，采集具有代表性的泥沙或原状土样进行取样与制备。

7.2.2 应根据泥沙发生器的容量和监测仪的测量范围上限值，制备足量的泥沙样品，泥沙样品制备及其密度测量方法见附录B。

7.2.3 在以下各含沙量分段范围内选取不少于4个校准点：

- 含沙量标准值在（0.01～1）kg/m3范围内，校准点一般取（0.05、0.1、0.5、1.0）kg/m3；

- 含沙量标准值在（1～20）kg/m3范围内，校准点一般取（2.0、5.0、10.0、20.0）kg/m3；

- 含沙量标准值大于20 kg/m3时，校准点一般取（50、100、200、500）kg/m3。

7.2.4 将监测仪固定在泥沙发生器的含沙量标准场内，并向泥沙发生器搅拌仓内注入三分之二容量的水，使水浸没监测仪，确保监测仪正常工作。

7.2.5 以最小含沙量校准点作为第一个校准点，按公式（1）计算所需泥沙样品的质量mi，用电子秤称取后，倒入泥沙发生器搅拌仓中，搅拌时间不少于5 min，使泥沙在水体中充分均匀，形成含沙量标准场。

mi=10-3V水Wi1-Wiρ沙#（1）

式中：

Wi——第i个校准点的含沙量，kg/m3；

mi——第i个校准点泥沙样品的质量，kg；

V水——注入搅拌仓中水的体积，L；

ρ沙——泥沙样品密度，kg/m³。

7.2.6 含沙量标准值的测定

7.2.6.1 按校准点数量和校准次数准备足量蒸发皿并编号.将清洁的蒸发皿置于干燥箱内烘干至恒重，称量其质量并记录为 m0。

7.2.6.2 在泥沙发生器形成稳定的含沙量标准场后，在监测仪传感器探测区域附近，用采样器抽取水沙混合物样品，注入容量瓶。记录每次采集的水水样体积Vs，j。每个校准点平行取样不少于3次。

7.2.6.3 将采集的水沙混合物样品完全倒入蒸发皿中，盖好盒盖。样品在蒸发皿中的静置时间不少于24 h，水样经沉淀后，用虹吸管将上部清水吸出，吸水时不得吸出底部的泥沙。

7.2.6.4 将盛有样品的蒸发皿置于干燥箱内，设置温度为（105±2）℃。待烘箱温度达到设定值后开始计时，连续烘烤不少于8h（或至恒重）。烘烤完成后，切断电源，待烘箱自然冷却后，取出蒸发皿，用电子天平称量蒸发皿与干泥沙的总质量m总。

7.2.6.5 含沙量标准值计算，单次取样的干泥沙质量ms按公式（2）计算：

ms=m总-m0#(2)

式中：

ms——烘干得到的干泥沙质量，g；

m总——烘干后，蒸发皿与干泥沙的总质量，g；

m0——清洁蒸发皿的净重，g。

单次取样测得的水体含沙量标准值Ws，j（kg/m³）按公式（3）计算：

Ws,j=msVs,j×100#(3)

式中：

Ws，j——第j次采样测得的水体含沙量标准值，kg/m3；

ms——烘干得到的干泥沙质量，g；

Vs,j——采集的水沙混合物样品体积，mL。

注：若采用质量换算体积法，水样体积Vs,j也可通过湿水样质量（m总-m0）与对应水温下的纯水密度换算得出。

7.2.6.6 取3次采样烘干测得含沙量标准值的算术平均值，作为该校准点含沙量标准场的标准值Wsi ：

Wsi=13j=13Ws,j#(4)

7.2.7 在采样的同时，用被校监测仪对含沙量标准场的含沙量进行实时监测，连续读取3次含沙量示值并记录，读取时间间隔不少于5 min。取3次读数的算术平均值作为监测仪在第i个校准点的含沙量示值Wi。

7.2.8 完成当前校准点的测量后，按公式（1）计算下一个校准点所需泥沙样品的质量mi+1，用电子天平称取（mi+1-mi）质量的泥沙样品后，倒入泥沙发生器搅拌仓中，搅拌时间不少于5min，使泥沙在水体中充分均匀，形成新的含沙量标准场。重复7.2.6-7.2.7的步骤，依次完成所有预设校准点的测量。

- 校准结果表达

8.1 经校准的监测仪应出具校准证书。校准证书应包含校准项目、校准结果、测量不确定度等关键信息。

8.2 校准证书和原始数据记录格式参照附录C和附录D，测量结果不确定度评定示例见附录E。

- 复校时间间隔

复校时间间隔的长短是由监测仪的使用情况、使用者、本身质量等诸多因素决定，因此，送校单位可根据实际情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过一年。

# 附录A

# 含沙量标准场均匀度试验方法

含沙量标准场（见图A.1）均匀度试验步骤如下：

- 分别用0.1 kg/m3、1 kg/m3、10 kg/m3、50 kg/m3和200 kg/m3和500kg/m3共6个含沙量点进行试验。

- 在含沙量标准场区域内设4个采样点（采样点布局见图A.2），每个采样点距边缘20 cm。

- 用采样器分别在4个采样点进行采样，用含沙量检测仪进行测量，每个采样点采样、测量3次，取3次测值的算术平均值作为采样点的含沙量值。

- 按公式（A.1）计算含沙量标准场的均匀度：

ES=（Wmax-Wmin）/W                 （A.1）

式中：

ES——含沙量标准场均匀度；

Wmax——所有采样点中的含沙量最大值；

Wmin——所有采样点中的含沙量最小值；

W——所有采样点中的含沙量平均值。

a） 整体结构示意图

b） 搅拌仓结构示意图

图A.1 含沙量标准场结构示意图

图A.2  含沙量标准场均匀度采样点

# 附录B

# 泥沙样品制备及其密度测量方法

B.1 前期处理：

- 宜选择与监测仪实际应用场景土壤物理属性一致的冲刷区、表土层或径流泥沙堆积区作为采样点，避免在有外源污染物、异物沉积或腐殖质过厚的区域采样，以保证土样颗粒组成及矿物成分的代表性。

- 采样前应清除地表植物残体、石块及表层浮土。采用不锈钢采样铲或环刀，按网格法或多点混合法采集深度为（0~10）cm的表层土壤或沉积泥沙，每组校准用样总量应不小于根据泥沙发生器容量及上限含沙量计算所得最小需样量的1.5倍。

- 采集完成后，应现场剔除土样中的植物根系、昆虫残体及大于2mm的砾石等大颗粒杂质，将土样装入无污染的聚乙烯样品袋或采样桶中，密封并做好标贴记录。

- 将采集的土样运回实验室后，摊铺于干净的平盘内，在阴凉通风处自然风干至半干状态。

B.2 泥沙样品制备方法：将土样过筛后烘干或晒干，烘干时，烘箱温度约（105±2）℃，持续时间（4～6）h；晒干时，热日下平铺晒干时间不少于12 h。确保制备的泥沙样品干燥、无杂质。

B.3 泥沙样品密度测量方法：向量筒内注水至300 mL，记作V水，将量筒放置在电子天平上称重，得到量筒和水的总质量Ma；取一定量泥沙样品加入量筒中，并确保泥沙混合物液位高度不超过500 mL容量线，搅拌均匀后静置10 min，读取泥沙混合物体积V混，再将量筒放置在电子天平上称重，得到量筒和泥沙混合物的总质量M混。

泥沙样品质量：

M沙=M混–Ma                         （C.1）

泥沙样品体积：

V沙=V混–V水                         （C.2）

泥沙样品密度：

ρ沙=M沙/V沙                         （C.3）

重复试验 3 次，取算术平均值作为泥沙样品的密度（数据修约到小数点后两位）。

注：也可采用常用密度值：2 650 kg/m3。

# 附录C

# 校准证书内页参考格式

校准证书的内页格式见表D.1。

表D.1  校准证书的内页格式

校准结果 含沙量示值误差 Wmax= kg/m3 容器序号; 标准含沙量Wsi(kg/m3); 相对示值误差 EWi(%); 扩展不确定度Urel（%），（k=2）. 1. 2. .....

# 附录D

# 校准原始记录参考格式

校准原始记录参考格式见表E.1。

表E.1  校准原始记录表

委托单位： 单位地址： 联系电话： 证书编号： 仪器名称： 型号/规格： 仪器编号： 制造单位： 校准依据： 校准所使用的主要标准器（或标准装置）： 校准地点： 温度： ℃ 湿度： %RH 校准时间： 校准员： 核验员： 含沙量校准结果原始数据记录表 Wmax= kg/m3 容器编号; 校准点; 标准含沙量Wsi(kg/m3); 含沙量示值 Wij(kg/m3); 单次测量相对示值误差EWij(%); 相对示值误差算术平均值EWi(%); 扩展不确定度Urel（%），（k=2）. 1. 2. ....

# 附录E

# 测量结果不确定度评定示例

E.1  测量模型

含沙量示值误差按公式（E.1）计算。

(E.1)

式中：

EWi——监测仪在第i个校准点的示值误差，%；

Wi——第i个校准点监测仪含沙量示值，kg/m3；

Ws——第i个校准点的含沙量标准值，kg/m3。

依据校准点分别配置1 kg/m3、20 kg/m3、100 kg/m3、500 kg/m3含沙量标准场，分别采用含沙量检测仪和监测仪测量含沙量，测量数据见表E.1。

表E.1  含沙量校准数据

| 校准点 kg/m3 | 测次 | 含沙量标准值 Ws(kg/m3) | 标准值平均值 kg/m3 | 监测仪测量值 Wi(kg/m3) | 测量值平均值 kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.05 |
|  | 2 | 1.02 |  | 1.03 |  |
|  | 3 | 1.02 |  | 1.06 |  |
| 20 | 1 | 20.10 | 20.10 | 20.30 | 20.32 |
|  | 2 | 20.10 |  | 20.15 |  |
|  | 3 | 20.10 |  | 20.50 |  |
| 100 | 1 | 100.50 | 100.50 | 101.50 | 101.77 |
|  | 2 | 100.50 |  | 102.00 |  |
|  | 3 | 100.50 |  | 101.80 |  |
| 500 | 1 | 501.20 | 501.20 | 505.00 | 504.90 |
|  | 2 | 501.20 |  | 503.50 |  |
|  | 3 | 501.20 |  | 506.20 |  |

E.2  合成标准不确定度

假设各输入量互不相关，合成标准不确定度按公式（E.2）计算。

(E.2)

式中：

uc(EWi)——合成标准不确定度；

c(Wi)——灵敏系数，cWi=∂EWi∂Wi=100Ws；

u(Wi)——监测仪引入的标准不确定度；

c(Ws)——灵敏系数，cWs=∂EWi∂Ws=-100WiWs2；

u(Ws)——含沙量标准值测量引入的标准不确定度。

E.3  不确定度来源分析

含沙量示值误差的不确定度主要来源于监测仪和含沙量标准值测量引入的不确定度：

- 监测仪的不确定度来源主要有重复性和监测仪分辨力；

- 采用取样烘干法获取含沙量标准值的不确定度，主要来源于取样时使用的标准容量瓶的体积误差，以及烘干前后称重时使用的电子天平的质量示值误差。

E.4  不确定度分量评定

E.4.1  监测仪引入的标准不确定度

E.4.1.1  监测仪重复性引入的标准不确定度u1(Wi)

重复性采用极差法计算，根据表E.1的测量数据，按极差法公式计算，测量次数 n=3，极差系数Cn=1.69。由于测量结果采用3次测量平均值，则重复性引入的标准不确定按公式（E.3）计算。

u1Wi=RCn3#(E.3)

计算得到重复性引入的标准不确定度分别为：

1 kg/m³点：R=0.03 kg/m³,u1(Wi)=0.010 kg/m³

20 kg/m³点：R=0.35 kg/m³,u1(Wi)=0.120 kg/m³

100 kg/m³点：R=0.50kg/m³,u1(Wi)=0.171kg/m³

500 kg/m³点 ：R=2.70 kg/m³,u1(Wi)=0.922 kg/m³

E.4.1.2  监测仪分辨力引入的标准不确定度u2(Wi)

监测仪的分辨力为0.01 kg/m³，按照均匀分布，其引入的标准不确定度分量为：

u2Wi=0.01kg/m32×3=0.003kg/m3

重复性与分辨力引入的不确定度取二者较大者，因此监测仪引入的标准不确定度为：

E.4.2  含沙量标准值测量引入的不确定度u(Ws)

标准值计算公式（E.4）。                     
Ws=msVs×1000 #(E.4)

式中：

ms——干泥沙质量，g；

Vs——采样体积，mL；

其合成不确定度见公式（E.5）。            
uWs=c2msu2ms+c2Vsu2Vs#(E.5)

灵敏系数分别为：

cms=1000Vs     ;   cVs=-1000msVs2

E.4.2.1  电子天平称量引入的标准不确定度u(ms)

采用2台准确度等级为Ⅱ级的电子天平，测量范围为（0~320）g、（0~2000）g，最大允许误差分别为±0.01g和±0.1g，按均匀分布，单次称量的标准不确定度分别为0.0058 g、0.0577 g。由于干泥沙质量是由烘干后总重与空盒重两次称量之差得出（ms = m2-m0），则其引入的标准不确定度分别为：

在（0~320）g范围内，ums=2×0.0058g≈0.0082 g

在（320~2000）g范围内，u(ms)=2×0.0577g≈0.0816 g

E.4.2.2  容量瓶体积测量引入的标准不确定度 u(Vs)

采用1000 mL的标准容量瓶取样，其最大允许容量误差为±0.4 mL，按均匀分布，其标准不确定度为：

uVs=0.43≈0.231 mL#

相对不确定度为：

uVsVs=0.2311000≈0.023%

E.4.2.3  含沙量标准值的合成标准不确定度u(Ws)

将各点的ms值代入合成，4个校准点标准不确定度分别为：

1 kg/m3点（ms≈1.02 g）：cms=1,cVs=-0.00102；

uWs=1×0.00822+-0.00102×0.2312≈0.008 kg/m3

20 kg/m3点（ms≈20.10 g）：cms=1,cVs=-0.0201；

uWs=1×0.00822+-0.0201×0.2312≈0.009 kg/m3

100 kg/m3点（ms≈100.50 g）：cms=1,cVs=-0.0201；

uWs=1×0.00822+-0.1005×0.2312≈0.025 kg/m3

500 kg/m3点（ms≈501.20 g）：cms=1,cVs=-0.5012；

uWs=1×0.08162+-0.5012×0.2312≈0.142 kg/m3

E.5  标准不确定度汇总表

标准不确定度汇总一览表见表E.2。

表E.2  标准不确定度汇总表

| 校准点（kg/m3） | 标准不确定度 | 来源 | 标准不确定度 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u(Wi) | 监测仪重复性或分辨力 | 0.010 kg/m³ | 98.04 |
|  | u(Ws) | 取样烘干法标准值获取引入的标准不确定度 | 0.008 kg/m³ | -100.92 |
| 20 | u(Wi) | 监测仪重复性或分辨力 | 0.120 kg/m³ | 4.98 |
|  | u(Ws) | 取样烘干法标准值获取引入的标准不确定度 | 0.009 kg/m³ | -5.03 |
| 100 | u(Wi) | 监测仪重复性或分辨力 | 0.171 kg/m³ | 0.995 |
|  | u(Ws) | 取样烘干法标准值获取引入的标准不确定度 | 0.025 kg/m³ | -1.008 |
| 500 | u(Wi) | 监测仪重复性或分辨力 | 0.922 kg/m³ | 0.200 |
|  | u(Ws) | 取样烘干法标准值获取引入的标准不确定度 | 0.142 kg/m³ | -0.201 |

E.6  合成标准不确定度

代入公式（E.2），计算得到各点示值误差的合成标准不确定度uc(EWi)为：

校准点1 kg/m3，ucEWi=98.04×0.0102+-100.92×0.0082≈1.27%

校准点20 kg/m3，ucEWi=4.98×0.1202+-5.03×0.0092≈0.60%

校准点100 kg/m3，ucEWi=0.995×0.1712+-1.008×0.0252≈0.71%

校准点500 kg/m3，ucEWi=(0.200×0.922)2+(-0.201×0.142)2≈0.19%

E.7  扩展不确定度

取包含因子k=2，则各校准点示值误差的扩展不确定度U=k×uc(EWi)为：

校准点1 kg/m3，U=2.5% （k=2）

校准点20 kg/m3，U=1.2% （k=2）

校准点100 kg/m3，U=1.4% （k=2）

校准点500 kg/m3，U=0.4% （k=2）