国家计量技术规范

《光电式径流含沙量监测仪校准规范》

不确定度评定报告

主要起草单位：水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心

水利部水土保持监测中心

参加起草单位：西北农林科技大学

长江水利委员会水文局

黄河水利委员会水文局

水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院

河南省水土保持监测总站

二〇二六年七月

目  录

1.引言	1

1.1 光电式径流含沙量监测仪工作原理	1

1.2 不确定度分析背景	1

1.3 不确定度分析的目的	1

2. 不确定度来源分析	1

2.1 监测仪测量引入的标准不确定度u(Wi)	2

2.2 取样烘干法获取标准值引入的标准不确定度u(Ws)	3

3.光电式径流含沙量监测仪测量不确定度评定方法	3

3.1 依据标准	4

3.2 校准环境条件要求	4

3.3 校准对象	4

3.4 试验使用装置	4

3.5 建立测量数学模型	4

3.6 不确定度分量的计算	5

3.7 扩展不确定度计算	6

4.测量不确定度计算示例	6

4.1 各不确定度分量评定汇总	6

4.2 校准点1 kg/m³不确定度计算	7

4.3 校准点20 kg/m³不确定度计算	10

4.4 校准点100 kg/m³不确定度计算	12

4.5校准点500 kg/m³不确定度计算	14

5.不确定度评定结论	15

# 1.引言

  - 光电式径流含沙量监测仪工作原理

光电式径流含沙量监测仪利用光学检测原理，由内置光源向水体发射光束，通过测量特定方向的光强度反演得到水体含沙量。光线在传播过程中受到悬浮泥沙颗粒的吸收、反射、散射作用，使不同角度的光强度随含沙量发生规律性变化，光电传感器实时捕捉变化后的光电信号并建立光电信号与水体悬移质含沙量之间的关系，从而实现径流含沙量实时监测。

  - 不确定度分析背景

测量不确定度是指由于测量误差的存在而对被测量值不能确定的程度。它是表征赋予被测量值分散性的非负参数，与测量误差是完全不同的概念。测量误差是测量结果与真值之差，而真值往往不可知，所以误差实际上是个理想概念，很难得到准确值。不确定度则以测量结果本身为研究对象，表示由于随机影响和系统影响的存在而对测量结果不能肯定的程度，表征被测量值可能出现的范围，是测量结果的一个量化属性。

  - 不确定度分析的目的

在科学研究和测量校准中，测量结果的准确性和可靠性至关重要。本报告旨在详细分析光电式径流含沙量监测仪在校准试验过程中各种引入不确定度的来源，以提高最终校准结果的可信程度。本报告基于《光电式径流含沙量监测仪校准规范》中取样烘干法实验室校准方法，涵盖了标准器本身、测量重复性等影响因素，从而识别并控制影响测量结果的主要因素。

- 不确定度来源分析

根据《光电式径流含沙量监测仪校准规范》附录E的评定模型，在对光电式径流含沙量监测仪进行校准时，测量不确定度主要来源于两大路径的输入量，一是被校准仪器自身测量读数（Wi）引入的不确定度；二是采用取样烘干法获取含沙量标准值（Ws）时引入的不确定度。具体来源剖析如下：

- 2.1 监测仪测量引入的标准不确定度u(Wi)

监测仪在读取含沙量示值时，其不确定度由测量系统的动态响应特性、内部电路噪声以及数字量化特性共同决定，主要包含以下两个分量。

    - 测量重复性引入的标准不确定度u1(Wi)

光电式传感器通过发射光束并接收泥沙颗粒的散射/透射光来反演含沙量。在泥沙发生器构建的动态两相流场中，悬浮泥沙颗粒在时间和空间分布上存在微观的随机脉动；同时，仪器内部光源的发光强度微小波动、光电探测器的热噪声等因素，均会导致仪器在同一设定浓度的标准场中连续多次测量的读数存在分散性。这种由多重随机效应叠加引起的测量值离散，构成了重复性不确定度，通常通过多次测量的实验标准偏差或极差法进行A类评定。

    - 含沙量标准值测量引入的标准不确定度u2(Wi)

现代光电式径流含沙量监测仪均采用数字显示输出。由于转换器的量化步长限制，仪器的数字显示屏具有固定的最小分辨力（如0.01 kg/m³）。模拟信号在被转换为数字信号时产生的截断误差或四舍五入效应，导致实际真值在分辨力区间内按均匀分布存在，从而引入不确定度。

根据JJF 1059.1规范要求，由于重复性通常已包含了分辨力的影响，在实际评定时，二者取其较大值作为监测仪引入的标准不确定度u(Wi)。

  - 取样烘干法获取标准值引入的标准不确定度u(Ws)

本次校准采用物理本质最为严谨的取样烘干恒重法建立量值溯源链，标准值的不确定度严格来源于体积（Vs）和质量（ms）的精密测量过程。

2.2.1 标准容量瓶取样体积误差引入的标准不确定度u(Vs)

在抽取水沙混合物样品时，使用的是经过法定计量检定合格的B级及以上的标准玻璃容量瓶，体积测量的不确定度主要来源于容量瓶自身的检定限值误差，即制造与刻度标定时存在的最大允许误差，以及定容操作的视觉误差与温度效应，即人眼对齐液面弯月面时存在的微小读数偏差，以及实验室环境水温偏离容量瓶标定温度带来的微弱热胀冷缩效应。

在严格规范的操作下，后者的影响被有效控制，因此主要以标准容量瓶出厂或检定证书中提供的最大允许误差按均匀分布进行B类评定。

2.2.2 电子天平称量干泥沙质量误差引入的标准不确定度u(ms)

质量称量的不确定度主要包括电子天平的示值误差和环境及操作附加误差。干泥沙的质量采用高精度Ⅱ级电子天平进行称量，天平自身的线性误差、偏载误差和重复性误差共同构成了最大允许误差，这是最主要的分量；环境及操作附加误差包括空气浮力对质量测量的微小影响，以及烘干后的样品在冷却和称重瞬间吸收空气中极微量水分的可能，通过规定“放入干燥器中冷却至室温后迅速称重”的操作规程，已将此类干扰降至极低，其残余影响均涵盖在电子天平的整体允许误差限值内。

该分量依据Ⅱ级电子天平在相应量程段的最大允许误差，按均匀分布进行B类评定。

# 3.光电式径流含沙量监测仪测量不确定度评定方法

- 3.1 依据标准

《光电式径流含沙量监测仪校准规范（征求意见稿）》。

- 3.2 校准环境条件要求

本次评定基于规范规定的实验室环境条件进行，具体为：

实验室内温度：（5～40）℃；

相对湿度：不大于95%；

无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

- 3.3 校准对象

光电式径流含沙量监测仪。

- 3.4 试验使用装置

电子天：准确度等级Ⅱ级及以上，测量范围包含（0～320）g、（0～2000）g；

容量瓶：B级及以上1000 mL标准容量瓶；

干燥箱：工作温度不低于110℃；

泥沙发生器：容量不小于0.3m³

电子秤测：量范围（0～60）kg，Ⅲ级。

- 3.5 建立测量数学模型

含沙量示值误差按公式（1）计算。 
EWi=Wi−WsWs×100%#（1）

式中：

EWi——监测仪在第i个校准点的示值误差，%；

Wi——第i个校准点监测仪含沙量示值，kg/m3；

Ws——第i个校准点的含沙量标准值，kg/m3。

合成标准不确定度uc(EWi)依据方差合成定理按式（2）计算：

ucEWi=c2Wiu2Wi+c2Wsu2Ws#（2）

灵敏系数分别为：

cWi=∂EWi∂Wi=100Ws

cWs=∂EWi∂Ws=−100WiWs2

- 3.6 不确定度分量的计算

假设各输入量互不相关，不确定度主要来源于监测仪引入的标准不确定度u(Wi)和含沙量标准值测量引入的标准不确定度u(Ws)。

### 3.6.1 监测仪引入的标准不确定度u(Wi)

监测仪不确定度来源于测量重复性u1(Wi)和分辨力u2(Wi)。

重复性引入的不确定度采用极差法计算，测量次数n=3，极差系数Cn=1.69。则重复性引入的标准不确定按公式计算：

u1Wi=RCn3#（3）

分辨力引入的标准不确定度，若监测仪分辨力为0.01 kg/m³，按均匀分布计算，其分量为：

u2Wi=0.01kg/m32×3=0.003kg/m3#

取两者较大者作为监测仪引入的标准不确定度u(Wi)。

### 3.6.2 含沙量标准值测量引入的标准不确定度u(Ws)

含沙量标准值测量引入的标准不确定度为取样烘干法获取标准值引入的标准不确定度。含沙量标准值计算公式为：

Ws=msVs×1000 #（4）

式中：

ms——干泥沙质量，g；

Vs——采样体积，mL；

其合成不确定度公式为：

uWs=c2msu2ms+c2Vsu2Vs#（5）

灵敏系数分别为：

cms=1000Vs；cVs=−1000msVs2

- 3.7 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，按公式（6）计算相对扩展不确定度：

U=k×ucEWi#（6）

# 4.测量不确定度计算示例

本章节基于在1 kg/m³、20 kg/m³、100 kg/m³、500 kg/m³四个含沙量标准场的试验测量数据，提供扩展不确定度评定的完整计算。

- 4.1 各不确定度分量评定汇总

表1为各校准点试验测量数据汇总，表2为各校准点的不确定度分量来源及汇总。

表1 各校准点试验测量数据汇总

| 校准点 kg/m3 | 测次 | 含沙量标准值 Ws（kg/m3） | 标准值平均值 kg/m3 | 监测仪测量值 Wi（kg/m3） | 测量值平均值 kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.05 |
|  | 2 | 1.02 |  | 1.03 |  |
|  | 3 | 1.02 |  | 1.06 |  |
| 20 | 1 | 20.10 | 20.10 | 20.30 | 20.32 |
|  | 2 | 20.10 |  | 20.15 |  |
|  | 3 | 20.10 |  | 20.50 |  |
| 100 | 1 | 100.50 | 100.50 | 101.50 | 101.77 |
|  | 2 | 100.50 |  | 102.00 |  |
|  | 3 | 100.50 |  | 101.80 |  |
| 500 | 1 | 501.20 | 501.20 | 505.00 | 504.90 |
|  | 2 | 501.20 |  | 503.50 |  |
|  | 3 | 501.20 |  | 506.20 |  |

表2 标准不确定度汇总表

| 校准点（kg/m3） | 标准不确定度 | 来源 | 标准不确定度 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u(Wi) | 监测仪重复性或分辨力 | 0.010 kg/m³ | 98.04 |
|  | u(Ws) | 取样烘干法标准值获取引入的标准不确定度 | 0.008 kg/m³ | -100.92 |
| 20 | u(Wi) | 监测仪重复性或分辨力 | 0.120 kg/m³ | 4.98 |
|  | u(Ws) | 取样烘干法标准值获取引入的标准不确定度 | 0.009 kg/m³ | -5.03 |
| 100 | u(Wi) | 监测仪重复性或分辨力 | 0.171 kg/m³ | 0.995 |
|  | u(Ws) | 取样烘干法标准值获取引入的标准不确定度 | 0.025 kg/m³ | -1.008 |
| 500 | u(Wi) | 监测仪重复性或分辨力 | 0.922 kg/m³ | 0.200 |
|  | u(Ws) | 取样烘干法标准值获取引入的标准不确定度 | 0.142 kg/m³ | -0.201 |

- 4.2 校准点1 kg/m³不确定度计算

表3 含沙量校准数据

| 校准点 kg/m3 | 测次 | 含沙量标准值 Ws（kg/m3） | 标准值平均值 kg/m3 | 监测仪测量值 Wi（kg/m3） | 测量值平均值 kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.05 |
|  | 2 | 1.02 |  | 1.03 |  |
|  | 3 | 1.02 |  | 1.06 |  |

4.2.1 监测仪引入的标准不确定度u(Wi)的评定

测量重复性分量u1(Wi)：采用极差法计算，3次测量极差R=1.06-1.03=0.03 kg/m³。测量次数n=3时，极差系数Cn=1.69。取3次均值作为测量结果，故重复性引入的标准不确定度为：

u1Wi=RCnn=0.031.69×3≈0.010 kg/m3

分辨力分量u2(Wi)：监测仪分辨力为0.01 kg/m³，按均匀分布，其标准不确定度为：

u2Wi=0.0123≈0.003 kg/m3

依据规范，两者取较大值，故u(Wi)=0.010 kg/m3。

4.2.2 含沙量标准值引入的标准不确定度u(Ws)的评定

干泥沙质量称量分量u(ms)：使用Ⅱ级电子天平（量程0~320 g），最大允许误差为±0.01 g，按均匀分布包含系数k=。由于干泥沙质量由两次称量差减得出，故：

ums=2×0.013≈0.0082g

取样体积定容分量u(Vs)：1000mL标准容量瓶的最大允许误差为±0.4 mL，按均匀分布：

uVs=0.43≈0.231mL

灵敏系数及合成不确定度为：

cms=1000Vs=1;cVs=−1000msVs2=−0.00102

uWs=1×0.00822+−0.00102×0.2312≈0.008kg/m3

4.2.3 相对示值误差的合成标准不确定度uc(EWi)

灵敏系数计算为：

cWi=100Ws=1001.02=98.04

cWs=−100WiWs2=−100×1.051.022=−100.92

合成不确定度为：

ucEWi=98.04×0.0102+−100.92×0.0082≈1.27%

4.2.4 扩展不确定度U

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

U=k×ucEWi=2.54%≈2.5%

- 4.3 校准点20 kg/m³不确定度计算

表4 含沙量校准数据

| 校准点 kg/m3 | 测次 | 含沙量标准值 Ws（kg/m3） | 标准值平均值 kg/m3 | 监测仪测量值 Wi（kg/m3） | 测量值平均值 kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 20.10 | 20.10 | 20.30 | 20.32 |
|  | 2 | 20.10 |  | 20.15 |  |
|  | 3 | 20.10 |  | 20.50 |  |

4.3.1 监测仪引入的标准不确定度u(Wi)的评定

测量重复性分量u1(Wi)：采用极差法计算，3次测量极差R=20.50-20.15=0.35 kg/m³。测量次数n=3时，极差系数Cn=1.69。取3次均值作为测量结果，故重复性引入的标准不确定度为：

u1Wi=RCnn=0.351.69×3≈0.120 kg/m3

分辨力分量u2(Wi)：监测仪分辨力为0.01 kg/m³，按均匀分布，其标准不确定度为：

u2Wi=0.0123≈0.003 kg/m3

依据规范，两者取较大值，故u(Wi)=0.120 kg/m3。

4.3.2 含沙量标准值引入的标准不确定度u(Ws)的评定

干泥沙质量称量分量u(ms)：使用Ⅱ级电子天平（量程0~320 g），最大允许误差为±0.01 g，按均匀分布包含系数k=。由于干泥沙质量由两次称量差减得出，故：

ums=2×0.013≈0.0082g

取样体积定容分量u(Vs)：1000mL标准容量瓶的最大允许误差为±0.4 mL，按均匀分布：

uVs=0.43≈0.231mL

灵敏系数及合成不确定度为：

cms=1000Vs=1;cVs=−1000msVs2=−0.0201

uWs=1×0.00822+−0.0201×0.2312≈0.009kg/m3

4.3.3 相对示值误差的合成标准不确定度uc(EWi)

灵敏系数计算为：

cWi=100Ws=10020.10=4.98

cWs=−100WiWs2=−100×20.3220.102=−5.03

合成不确定度为：

ucEWi=4.98×0.1202+−5.03×0.0092≈0.60%

4.3.4 扩展不确定度U

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

U=k×ucEWi=1.2%

- 4.4 校准点100 kg/m³不确定度计算

表5 含沙量校准数据

| 校准点 kg/m3 | 测次 | 含沙量标准值 Ws（kg/m3） | 标准值平均值 kg/m3 | 监测仪测量值 Wi（kg/m3） | 测量值平均值 kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1 | 100.50 | 100.50 | 101.50 | 101.77 |
|  | 2 | 100.50 |  | 102.00 |  |
|  | 3 | 100.50 |  | 101.80 |  |

4.4.1 监测仪引入的标准不确定度u(Wi)的评定

测量重复性分量u1(Wi)：采用极差法计算，3次测量极差R=102.00-101.50=0.50 kg/m³。测量次数n=3时，极差系数Cn=1.69。取3次均值作为测量结果，故重复性引入的标准不确定度为：

u1Wi=RCnn=0.501.69×3≈0.171 kg/m3

分辨力分量u2(Wi)：监测仪分辨力为0.01 kg/m³，按均匀分布，其标准不确定度为：

u2Wi=0.0123≈0.003 kg/m3

依据规范，两者取较大值，故u(Wi)=0.171 kg/m3。

4.4.2 含沙量标准值引入的标准不确定度u(Ws)的评定

干泥沙质量称量分量u(ms)：使用Ⅱ级电子天平（量程0~320 g），最大允许误差为±0.01 g，按均匀分布包含系数k=。由于干泥沙质量由两次称量差减得出，故：

ums=2×0.013≈0.0082g

取样体积定容分量u(Vs)：1000mL标准容量瓶的最大允许误差为±0.4 mL，按均匀分布：

uVs=0.43≈0.231mL

灵敏系数及合成不确定度为：

cms=1000Vs=1;cVs=−1000msVs2=−0.1005

uWs=1×0.00822+−0.1005×0.2312≈0.025 kg/m3

4.4.3 相对示值误差的合成标准不确定度uc(EWi)

灵敏系数计算为：

cWi=100Ws=100100.50=0.995

cWs=−100WiWs2=−100×101.77100.502=−1.008

合成不确定度为：

ucEWi=0.995×0.1712+−1.008×0.0252≈0.17%

4.4.4 扩展不确定度U

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

U=k×ucEWi=0.34%≈0.3%

- 4.5校准点500 kg/m³不确定度计算

表6 含沙量校准数据

| 校准点 kg/m3 | 测次 | 含沙量标准值 Ws（kg/m3） | 标准值平均值 kg/m3 | 监测仪测量值 Wi（kg/m3） | 测量值平均值 kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 1 | 501.20 | 501.20 | 505.00 | 504.90 |
|  | 2 | 501.20 |  | 503.50 |  |
|  | 3 | 501.20 |  | 506.20 |  |

4.5.1 监测仪引入的标准不确定度u(Wi)的评定

测量重复性分量u1(Wi)：采用极差法计算，3次测量极差R=506.20-503.50=2.70 kg/m³。测量次数n=3时，极差系数Cn=1.69。取3次均值作为测量结果，故重复性引入的标准不确定度为：

u1Wi=RCnn=2.701.69×3≈0.922 kg/m3

分辨力分量u2(Wi)：监测仪分辨力为0.01 kg/m³，按均匀分布，其标准不确定度为：

u2Wi=0.0123≈0.003 kg/m3

依据规范，两者取较大值，故u(Wi)=0.922 kg/m3。

4.5.2 含沙量标准值引入的标准不确定度u(Ws)的评定

干泥沙质量称量分量u(ms)：使用Ⅱ级电子天平（量程0~2000 g），最大允许误差为±0.1 g，按均匀分布包含系数k=。由于干泥沙质量由两次称量差减得出，故：

ums=2×0.13≈0.0816g

取样体积定容分量u(Vs)：1000mL标准容量瓶的最大允许误差为±0.4 mL，按均匀分布：

uVs=0.43≈0.231mL

灵敏系数及合成不确定度为：

cms=1000Vs=1;cVs=−1000msVs2=−0.5012

uWs=1×0.08162+−0.5012×0.2312≈0.142kg/m3

4.5.3 相对示值误差的合成标准不确定度uc(EWi)

灵敏系数计算为：

cWi=100Ws=100501.20=0.200

cWs=−100WiWs2=−100×504.90501.202=−0.201

合成不确定度为：

ucEWi=0.200×0.9222+−0.201×0.1422≈0.19%

4.5.4 扩展不确定度U

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

U=k×ucEWi=0.38%≈0.4%

# 5.不确定度评定结论

从各典型校准点的不确定度分量分析可知，采用取样烘干法彻底消除了传统比测仪器的系统性误差。

依据最新版国家规范模型计算，四个典型浓度（1, 20, 100, 500 kg/m³）的相对扩展不确定度U分别控制在2.5%、1.2%、1.4%、0.4%（k=2）。该不确定度量级具有高度的法定溯源科学性，可完全满足《规范》中规定的最大允许误差评价需求（±10%、±5%、±3%以内）。