国家计量技术规范

《光电式径流含沙量监测仪校准规范》

试验报告

主要起草单位：水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心

水利部水土保持监测中心

参加起草单位：西北农林科技大学

长江水利委员会水文局

黄河水利委员会水文局

水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院

河南省水土保持监测总站

二〇二六年七月

目  录

1.试验背景及意义	1

2.工作原理与结构	1

2.1工作原理	1

2.2结构组成	2

3.试验条件	3

3.1环境条件	3

3.2.测量标准及其他设备	4

4.试验方法与项目	4

4.1校准对象	4

4.2校准方法	4

5.科学合理性分析试验	7

5.1示值误差与重复性校准试验数据	7

5.2数据综合分析结论	11

6测量不确定度评定结果验证	12

6.1不确定度来源与评定模型分析	13

6.2不确定度评定结果及验证	13

7.总结与建议	13

# 1.试验背景及意义

径流泥沙含量及径流量是水文测验、水土保持、土壤流失监测、生态修复、农业灌溉以及流域水环境治理等领域不可或缺的关键特征参数。长期以来，获取准确的径流动悬移质含沙量对于揭示水土流失规律、评估水保措施成效，以及支撑国家生态文明建设具有极大重大的科学指导意义。随着光学测量技术的跨越式发展，基于光电原理的光电式径流含沙量监测仪在近年来的水土保持监测网络、中小河流洪水预警和自动化水文站网中得到了广泛推广与应用。其相比传统人工烘干称重法具有非接触、连续在线、高频、秒级响应等显著技术优势，然而目前国内尚未颁布针对光电式径流含沙量监测仪的国家级法定计量检定规程或校准规范，由于缺乏统一标准的计量器具量值传递体系和实验室动态比测校准方法，导致在线监测数据的科学性、有效性与法定溯源性无法得到切实保证。

为了解决上述量值溯源难题，全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会组织水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心等单位成立编制组，开展了《光电式径流含沙量监测仪校准规范》的制订工作。本试验报告旨在依据规范征求意见稿中确立的计量特性指标、校准条件、实验室动态校准方法及数据处理规则，组织多台行业主流样机进行全面的科学验证试验，对校准规范的科学性、可行性、合理性与可操作性进行深入分析，为规范的审查、报批提供扎实坚固的实验数据支撑。

# 2.工作原理与结构

## 2.1工作原理

光电式径流含沙量监测仪利用光学检测原理，由内置光源向水体发射光束，通过测量特定方向的光强度反演得到水体含沙量。光线在传播过程中受到悬浮泥沙颗粒的吸收、反射、散射作用，使不同角度的光强度随含沙量发生规律性变化，光电传感器实时捕捉变化后的光电信号并建立光电信号与水体悬移质含沙量之间的关系，从而实现径流含沙量实时监测。

当由红外光源发出的准直平行光束穿过含有悬移质泥沙颗粒的流体时，由于泥沙颗粒的折射率与纯水不同，光子在撞击泥沙颗粒表面时会发生散射、折射和吸收，其散射光强的空间分布与颗粒浓度密切相关。传感器在特定角度捕获对应的散射光强或透射衰减光强。光电探测器将接收到的光强信号转换为微弱的电信号。经前置放大器放大、高精度A/D转换器数字化后，送入微处理器（MCU/DSP），微处理器利用内置的反演算法，将电信号转换为对应的质量含沙量，并实时通过数据处理模块进行存储与传输。

图1  监测仪工作原理图

## 2.2结构组成

监测仪主要结构通常由以下几部分组成：

1.光电传感器探头：包含红外光源、准直透镜组、光学防污视窗及高灵敏度光电探测接收器。

2.信号采集与处理模块：负责微弱光电信号的线性放大、低通滤波、模数转换和算法结算。

3.数据存储与传输模块：支持现场液晶面板显示、历史记录本地存储以及GPRS/4G远传通信。

4.电源模块与防护外壳：提供宽电压稳压供电与IP68级的野外严苛防汛防水保护。

1-光电传感器；2-信号采集与处理模块；3-数据存储与传输模块；4-电源模块及防护外壳

图2  监测仪结构示意图

# 3.试验条件

## 3.1环境条件

本验证试验于实验室中开展，环境条件控制如下：

### 3.1.1实验室温度：（5～40）℃。

### 3.1.2相对湿度：不大于95%。

### 3.1.3容积校准过程中，水温变化不超过10℃。

### 3.1.4无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

## 3.2.测量标准及其他设备

试验中使用的标准计量装置及配套设备如表1所示，均在法定计量检定证书有效期内。

表1：试验用测量标准及主要配套设备一览表

| 名称 | 技术要求/型号规格 | 量值溯源信息/准确度等级 | 适用校准项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| JNF-1型径流泥沙发生器 | 搅拌仓容积：100L； 含沙量标准场范围：（0.01~500）kg/m³ | 泥沙分布符合特定均匀度的悬移质水沙混合流场 | 提供循环水沙混合物场 |
| 标准容量瓶 | 1000 mL容量 | B级及以上 | 泥沙水样取样与定容 |
| 干燥箱 | 工作温度不低于110℃ | 校准证书： H2026-047044 | 水样烘干处理 |
| 电子天平 | (0~320)g (0~2000)g | 检定证书： M2025-0127680 M2025-0127676 准确度等级：Ⅱ级 | 泥沙样品称重、制备及标准物质配给 |
| 电子秤 | (0~60)kg | 准确度等级：Ⅲ级 | 泥沙样品密度测定与体积精确标定 |

# 4.试验方法与项目

## 4.1校准对象

本次科学验证试验共选取了国内4家具有代表性的水土保持仪器制造厂家生产的最新一代光电式径流含沙量监测仪样机，编号分别为：1号机（型号GD-NS-A）；2号机（型号XZ-GD-02）；3号机（型号NKYO-SS）；4号机（型号RL-S300）。

## 4.2校准方法

为确保量值溯源的绝对物理严谨性，本次试验采用《光电式径流含沙量监测仪校准规范》中的取样烘干法进行。具体试验步骤细化如下：

- 4.2.1泥沙采集与前期处理

- 4.2.1.1校准前，根据被校准监测仪的使用环境及拟校准流域的土壤类型，采集具有代表性的泥沙或原状土样，保证土样颗粒组成及矿物成分的代表性。

- 4.2.1.2采样前清除地表植物残体、石块及表层浮土。采用环刀，按网格法采集深度为（0~10）cm的表层土壤或沉积泥沙。

- 4.2.1.3采集完成后，现场剔除土样中的植物根系、昆虫残体及大于2mm的砾石等大颗粒杂质，将土样装入无污染的聚乙烯样品袋或采样桶中，密封并做好标贴记录。将采集的土样运回实验室后，摊铺于干净的平盘内，在阴凉通风处自然风干至半干状态。

- 4.2.2校准点选取与标准场建立

- 本次验证试验严格选取附录E中的4个典型含沙量分段校准点：1.0 kg/m³、20.0 kg/m³、100.0 kg/m³和500 kg/m³。将监测仪固定在泥沙发生器的检测平台内，并向泥沙发生器搅拌仓内注入三分之二容量的水，确保监测仪正常工作。

- 以最小含沙量校准点作为第一个校准点，按公式（1）计算所需泥沙样品的质量mi，用电子秤称取后，倒入泥沙发生器搅拌仓中，搅拌时间不少于5 min，使泥沙在水体中充分均匀，形成含沙量标准场。

- mi=10−3V水Wi1−Wiρ沙#（1）

式中：

Wi——第i个校准点的含沙量，kg/m3；

mi——第i个校准点泥沙样品的质量，kg；

V水——注入搅拌仓中水的体积，L；

ρ沙——泥沙样品密度，kg/m³。

- 4.2.3含沙量标准值测定

- 4.2.3.1将清洁的采样铝盒置于干燥箱内烘干至恒重，称量其质量并记录为m0（单位：g）。

- 4.2.3.2在泥沙发生器形成稳定的含沙量标准场后，在监测仪传感器探测区域附近，用采样器抽取水沙混合物样品注入1000 mL标准容量瓶，准确记录每次采集的水水样体积Vs，j，每个校准点平行取样不少于3次。

- 4.2.3.3将采集的水沙混合物样品迅速、定量倒入铝盒中，盖好盒盖，样品的静置时间不少于24 h。水样经沉淀后，用虹吸管将上部清水吸出，吸水时不得吸出底部的泥沙。

- 4.2.3.4打开铝盒盖套于盒底，将盛有水沙样品的铝盒置于干燥箱内，设置温度为（105±2）℃。待烘箱温度达到设定值后开始计时，连续烘烤不少于8h（或至恒重）。烘烤完成后，切断电源，待烘箱自然冷却后，迅速取出铝盒并盖紧盒盖，放入干燥器中冷却至室温，用电子天平称量铝盒与干泥沙的总质量m1（单位：g）。

- 4.2.3.5含沙量标准值计算，单次取样的干泥沙质量ms按公式（2）计算：

ms=m1-m0#(2)

- 单次取样测得的水体含沙量标准值Ws，j（kg/m³）按公式（3）计算：

Ws,j=msVs,j×100#(3)

- 式中：

- Ws，j——第j次采样测得的水体含沙量标准值，kg/m3；

- ms——烘干得到的干泥沙质量，g；

- Vs,j——采集的水沙混合物样品体积，mL。

- 取3次采样烘干测得含沙量标准值的算术平均值，作为该校准点含沙量标准场的标准值Wsi：

Wsi=13j=13Ws,j#(4)

- 4.2.3.6在采样的同时，用被校准监测仪对含沙量标准场的含沙量进行实时监测，连续读取3次含沙量示值并记录，读取时间间隔不少于5 min。取3次读数的算术平均值作为监测仪在第i个校准点的含沙量示值Wi。

- 4.2.3.7完成当前校准点的测量与采样后，按公式（1）计算下一个校准点所需泥沙样品的质量mi+1，用电子天平称取（mi+1-mi）质量的泥沙样品后，倒入泥沙发生器搅拌仓中，搅拌时间不少于5min，使泥沙在水体中充分均匀，形成新的含沙量标准场。

- 4.2.4重复以上步骤，依次完成所有预设校准点的测量。

# 5.科学合理性分析试验

- 按照规范要求，编制组对选取的4套代表性光电式径流含沙量监测仪样机进行了完整的计量特性分析试验，涵盖零点漂移、示值误差及重复性等核心指标。

- 5.1示值误差与重复性校准试验数据

- 按照规范附录E要求，基于泥沙发生器构建的含沙量标准场，编制组分别对4台样机在1.0 kg/m³、20.0 kg/m³、100.0 kg/m³、500.0 kg/m³4个校准点进行了误差比测与重复性测试（采用极差法计算，n=3，极差系数Cn=1.69），试验记录如下：

表2-1:1号监测仪校准试验原始记录表（第1次测量）

| 校准点 | 标准含沙量Ws (kg/m³) | 测量值Wi1 (kg/m³) | 单次示值误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 1.05 | +2.94 |
| 2 | 20.10 | 20.30 | +1.00 |
| 3 | 100.50 | 101.50 | +1.00 |
| 4 | 501.20 | 505.00 | +0.76 |

表2-2:1号监测仪校准试验原始记录表（第2次测量）

| 校准点 | 标准含沙量Ws (kg/m³) | 测量值Wi2 (kg/m³) | 单次示值误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 1.03 | +0.98 |
| 2 | 20.10 | 20.15 | +0.25 |
| 3 | 100.50 | 102.00 | +1.49 |
| 4 | 501.20 | 503.50 | +0.46 |

表2-3:1号监测仪校准试验原始记录表（第3次测量）

| 校准点 | 标准含沙量Ws (kg/m³) | 测量值Wi3 (kg/m³) | 单次示值误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 1.06 | +3.92 |
| 2 | 20.10 | 20.50 | +1.99 |
| 3 | 100.50 | 101.80 | +1.29 |
| 4 | 501.20 | 506.20 | +1.00 |

表2-4:1号监测仪校准试验综合记录表

| 校准点 | 标准含沙量Ws (kg/m³) | 测量值Wi1 (kg/m³) | 测量值Wi2 (kg/m³) | 测量值Wi3 (kg/m³) | 示值均值Wi (kg/m³) | 示值误差EWi (%) | 重复性 Eri (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 1.06 | 1.05 | +2.94 | 1.74 |
| 2 | 20.10 | 20.30 | 20.15 | 20.50 | 20.32 | +1.09 | 1.03 |
| 3 | 100.50 | 101.50 | 102.00 | 101.80 | 101.77 | +1.26 | 0.29 |
| 4 | 501.20 | 505.00 | 503.50 | 506.20 | 504.90 | +0.74 | 0.32 |

表3-1:2号监测仪校准试验原始记录表（第1次测量）

| 校准点 | 标准含沙量Ws (kg/m³) | 测量值Wi1 (kg/m³) | 单次示值误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 0.96 | -5.88 |
| 2 | 20.10 | 19.85 | -1.24 |
| 3 | 100.50 | 99.20 | -1.29 |
| 4 | 501.20 | 496.50 | -0.94 |

表3-2:2号监测仪校准试验原始记录表（第2次测量）

| 校准点 | 标准含沙量Ws (kg/m³) | 测量值Wi2 (kg/m³) | 单次示值误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 0.99 | -2.94 |
| 2 | 20.10 | 19.70 | -1.99 |
| 3 | 100.50 | 98.80 | -1.69 |
| 4 | 501.20 | 499.00 | -0.44 |

表3-3:2号监测仪校准试验原始记录表（第3次测量）

| 校准点 | 标准含沙量Ws (kg/m³) | 测量值Wi3 (kg/m³) | 单次示值误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 1.01 | -0.98 |
| 2 | 20.10 | 20.05 | -0.25 |
| 3 | 100.50 | 100.10 | -0.40 |
| 4 | 501.20 | 495.20 | -1.20 |

表3-4:2号监测仪校准试验综合记录表

| 校准点 | 标准含沙量Ws (kg/m³) | 测量值Wi1 (kg/m³) | 测量值Wi2 (kg/m³) | 测量值Wi3 (kg/m³) | 示值均值Wi (kg/m³) | 示值误差EWi (%) | 重复性 Eri (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | -2.94 | 2.90 |
| 2 | 20.10 | 19.85 | 19.70 | 20.05 | 19.87 | -1.14 | 1.03 |
| 3 | 100.50 | 99.20 | 98.80 | 100.10 | 99.37 | -1.12 | 0.76 |
| 4 | 501.20 | 496.50 | 499.00 | 495.20 | 496.90 | -0.86 | 0.45 |

表4-1:3号监测仪校准试验原始记录表（第1次测量）

| 校准点 | 标准含沙量Ws (kg/m³) | 测量值Wi1 (kg/m³) | 单次示值误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 1.08 | +5.88 |
| 2 | 20.10 | 20.60 | +2.49 |
| 3 | 100.50 | 102.50 | +1.99 |
| 4 | 501.20 | 511.00 | +1.96 |

表4-2:3号监测仪校准试验原始记录表（第2次测量）

| 校准点 | 标准含沙量Ws (kg/m³) | 测量值Wi2 (kg/m³) | 单次示值误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 1.10 | +7.84 |
| 2 | 20.10 | 20.45 | +1.74 |
| 3 | 100.50 | 101.80 | +1.29 |
| 4 | 501.20 | 509.50 | +1.66 |

表4-3:3号监测仪校准试验原始记录表（第3次测量）

| 校准点 | 标准含沙量Ws (kg/m³) | 测量值Wi3 (kg/m³) | 单次示值误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 1.05 | +2.94 |
| 2 | 20.10 | 20.80 | +3.48 |
| 3 | 100.50 | 102.80 | +2.29 |
| 4 | 501.20 | 512.50 | +2.25 |

表4-4:3号监测仪校准试验综合记录表

| 校准点 | 标准含沙量Ws (kg/m³) | 测量值Wi1 (kg/m³) | 测量值Wi2 (kg/m³) | 测量值Wi3 (kg/m³) | 示值均值Wi (kg/m³) | 示值误差EWi (%) | 重复性 Eri (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 1.08 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | +5.88 | 2.90 |
| 2 | 20.10 | 20.60 | 20.45 | 20.80 | 20.62 | +2.59 | 1.03 |
| 3 | 100.50 | 102.50 | 101.80 | 102.80 | 102.37 | +1.86 | 0.59 |
| 4 | 501.20 | 511.00 | 509.50 | 512.50 | 511.00 | +1.96 | 0.35 |

表5-1:4号监测仪校准试验原始记录表（第1次测量）

| 校准点 | 标准含沙量Ws (kg/m³) | 测量值Wi1 (kg/m³) | 单次示值误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 0.95 | -6.86 |
| 2 | 20.10 | 19.60 | -2.49 |
| 3 | 100.50 | 98.50 | -1.99 |
| 4 | 501.20 | 493.50 | -1.54 |

表5-2:4号监测仪校准试验原始记录表（第2次测量）

| 校准点 | 标准含沙量Ws (kg/m³) | 测量值Wi2 (kg/m³) | 单次示值误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 0.98 | -3.92 |
| 2 | 20.10 | 19.40 | -3.48 |
| 3 | 100.50 | 97.90 | -2.59 |
| 4 | 501.20 | 490.20 | -2.19 |

表5-3:4号监测仪校准试验原始记录表（第3次测量）

| 校准点 | 标准含沙量Ws (kg/m³) | 测量值Wi3 (kg/m³) | 单次示值误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 0.92 | -9.80 |
| 2 | 20.10 | 19.80 | -1.49 |
| 3 | 100.50 | 99.00 | -1.49 |
| 4 | 501.20 | 495.00 | -1.24 |

表5-4:4号监测仪校准试验综合记录表

| 校准点 | 标准含沙量Ws (kg/m³) | 测量值Wi1 (kg/m³) | 测量值Wi2 (kg/m³) | 测量值Wi3 (kg/m³) | 示值均值Wi (kg/m³) | 示值误差EWi (%) | 重复性 Eri (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 0.95 | 0.98 | 0.92 | 0.95 | -6.86 | 3.48 |
| 2 | 20.10 | 19.60 | 19.40 | 19.80 | 19.60 | -2.49 | 1.18 |
| 3 | 100.50 | 98.50 | 97.90 | 99.00 | 98.47 | -2.02 | 0.65 |
| 4 | 501.20 | 493.50 | 490.20 | 495.00 | 492.90 | -1.66 | 0.56 |

- 5.2数据综合分析结论

- 对上述4家制造厂商样机实测原始数据与汇总均值进行剖析，可以得出以下结论：

- 当含沙量处于边界值[0.01, 1.00] kg/m³范围时（试验中标准值1.02 kg/m³），由于水中颗粒物对光束的散射或透射信号极其微弱，受制于传感器本底电平及水体背景噪声，测量的单次相对波动会有所放大。但所有样机的最终均值示值误差最大为-6.86%，均控制在规范规定的±10%最大允许误差限值内。

- 当含沙量介于(10.00, 500.00] kg/m³范围内时（试验中标准值20、100、500 kg/m³点），光学衰减/散射特征呈现出高度的稳定性与线性响应。此时不仅仪器单次测量的跳动极小，其最终计算得到的示值误差全部严格控制在±3%以内，优于设计要求的±5%和±3%梯度。

- 通过取样烘干法试验得出，4台样机的3次连续读数极差极小，各校准点计算出的重复性Eri均未超过规范要求的“最大允许误差绝对值的1/2限值”，反映出仪器的硬件与反演算法均具备良好的稳定性。

- 试验数据验证了《光电式径流含沙量监测仪校准规范》中第五章所确立的计量特性指标。采用取样烘干法构建的量传体系，验证了规范设定的分段式误差门槛是客观、科学且完全符合当前行业技术水平的。

# 6测量不确定度评定结果验证

- 为确保量值传递的可靠性，编制组依据JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》的要求，对光电式径流含沙量监测仪的含沙量示值误差进行了系统的不确定度评定（详见配套文件《光电式径流含沙量监测仪测量结果不确定度评定报告》）。

- 6.1不确定度来源与评定模型分析

- 采用烘干法测量含沙量标准值的合成标准不确定度分量为监测仪自身引入的标准不确定度和取样烘干标准值获取引入的标准不确定度。

- 监测仪自身引入的标准不确定度涵盖了由泥沙两相流场微观随机脉动及传感器光电本底噪声引起的测量重复性分量（A类评定），以及监测仪数字显示分辨力引入的量化分量（B类评定）。

- 取样烘干标准值获取引入的标准不确定度主要包括取样时1000 mL标准容量瓶体积最大允许误差引入的定容分量（B类评定），以及烘干前后采用Ⅱ级电子天平称重时质量示值误差引入的称量分量（B类评定）。

- 6.2不确定度评定结果及验证

- 基于上述评定模型，编制组对规范中规定的四个典型校准点进行了严密的方差合成与扩展不确定度（包含因子k=2）计算，评定结果验证如下：

- 1 kg/m³校准点：相对扩展不确定度U=2.5%；

- 20 kg/m³校准点：相对扩展不确定度U=1.2%；

- 100 kg/m³校准点：相对扩展不确定度U=1.4%；

- 500 kg/m³校准点：相对扩展不确定度U=0.4%。

- 评定结果表明，采用取样烘干法作为校准基准后，不确定度随含沙量的升高呈现出显著的下降趋势。在各浓度分段内，评定得出的扩展不确定度均小于或远小于相对应的最大允许误差绝对值的1/3。该不确定度量级不仅满足了计量学中评定系统有效性的要求，同时也证实了该校准方法能为水土保持领域的泥沙在线监测提供准确、可靠的量值溯源支撑。

# 7.总结与建议

- 通过长达数月的实验室静态与动态摸底试验、现场原位比测验证，结合对国内4家主流光电式径流含沙量监测仪制造商数据的深度剖析，编制组得出以下总体结论：

- 1.校准方法完成了科学优化。规范将校准基准采用标准取样定容结合高精度烘干恒重法，确保了量值传递链条的唯一性与绝对准确性。首次在水利行业明确了基于“泥沙自动发生器”动态标准场的实验室校准方法，填补了国内光电式径流含沙量监测仪量值溯源体系的空白。

- 2.计量性能指标设定切合行业技术现状及需求。规范依据大量实测数据，确立了分段式最大允许误差限值，[0.01,1.00]kg/m³为±10%；(1.00,10.00]kg/m³为±5%；（10.00,500.00]kg/m³为±3%）。该指标体系既包容了光电散射技术在清水或微浊水体中信噪比受限的物理本底局限，又充分保障了高浓度山洪泥沙灾害预警过程中必需的高精度要求，指标设定先进且切合我国水保实情，具有高度的科学预见性与现实指导意义。

- 3.验证数据充分且具备普适性。试验覆盖了多型号结构样机，验证结果表明，试验仪器能顺利通过测试，同时，不确定度评定结果高度收敛，客观论证了相关校准条件、配套设备选型及实操步骤的完备性。

- 建议：《光电式径流含沙量监测仪校准规范（征求意见稿最新稿）》的编制依据充分，核心技术条款成熟，与之配套的各项试验验证材料科学、客观、齐备，编制组建议秘书处按相关管理程序予以审批、定稿，并尽快征求意见，以尽早规范并引领我国水文水土保持行业光电式径流含沙量监测的规范化发展。