国家计量技术规范

《基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准规范》

编 制 说 明

国家高电压计量站

中国电力科学研究院有限公司

国网江苏省电力有限公司营销服务中心

北京无线电计量测试研究所

国网陕西省电力有限公司营销服务中心(计量中心)

广东电网有限责任公司计量中心

2026年7月

目  录

一、工作简况	- 1 -

二、编制原则、主要内容及其确定依据	- 5 -

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益	- 6 -

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况	- 9 -

五、以国际标准为基础的起草情况	- 9 -

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系	- 10 -

七、重大分歧意见的处理经过和依据	- 10 -

八、涉及专利的说明	- 11 -

九、实施国家计量技术规范的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议	- 11 -

十、重要技术条文解释	- 12 -

十一、其他应当说明的事项	- 15 -

国家计量技术规范

《基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准规范》

编制说明

一、工作简况，包括任务来源、制定背景、起草过程等。

- 任务来源

本规范编制任务来源于《市场监管总局办公厅关于印发2025年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知（局办印）》（市监计量发〔2025〕45 号）、《关于下达<电力互感器检定装置整体校准规范>等6项国家计量技术规范制定计划的通知》（高压计量[2025]31号）文件。由全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会归口管理，国家高电压计量站牵头起草。本文件为首次制定

- 制定背景

国务院《计量发展规划（2021-2035年）》和国家电网公司“十四五”规划提出“计量数字化计量转型”和“电网数字化转型”。电力系统中数字化计量设备是电网电压、电流量测的关键设备，也是电网数字化转型的基础，在直流换流站、智能变电站、配电网(新能源)等工程中累积应用超百万套，直接关系到电网的安全稳定运行。在电力系统中，电子式互感器作为数字化计量设备，主要用于电力系统电压、电流的测量，其输出采用数字协议信号，例如DL/T 860.92等，即带来了电网数字化转型升级的便利，同时也为计量设备量值溯源方式带来极大地改变。电子式互感器对模拟信号进行A/D采样并将采样值组帧成DL/T 860.92协议的数字报文，传输给控制、保护及测量系统。电子式互感器的使用将数字量的溯源引入计量设备的量值溯源体系中，目前国网和南网大部分网省公司以及互感器校验仪厂家均配置了电子式互感器校验仪和标准装置，建立了电子式互感器量值溯源能力，电子式互感器校验仪整检装置目前主要依赖传统A/D实现“模拟量—数字量”的量值传递和溯源，且在传统实物、逐级量值传递的溯源模式下，电子式互感器校验仪整检装置的溯源准确度受到限制，难以满足高准确度数字量值溯源需求，影响我国95%以上的跨区域电能输送和社会用电可靠性。例如目前电子式互感器准确度为0.2%，而电子式互感器校验仪的准确度通常为0.05%，而电子式互感器校验仪整检装置准确度一般为0.02%或0.01%。目前电子式互感器校验仪整检装置采用8位半数字多用表进行A/D采样，以实现高准确度的数字量值溯源，由于数字多用表使用过程中受实验室操作环境及仪器自身性能影响，其实际测量准确度一般在0.01%左右，从而限制了电子式互感器校验仪整检装置的准确度水平，且现有的量值溯源方法无法实现电子式互感器校验仪整检装置的整体量值溯源，只能将分立设备进行单独送检，其不确定度水平仅能通过各个分立设备的不确定度分量进行评估。随着量子化技术发展及量子电压基准的出现，扁平化的量子量传方式具有显著的优势。量子电压标准基于约瑟夫森量子电压效应，输出的模拟电压量值与频率成正比，使电压量值的不确定度水平提升至10-9量级，可实现“模拟量子电压”与“数字量”的直接关联，能够将数字量值直接溯源至量子电压基准，提升数字量值溯源的准确性和可靠性。

目前量子电压技术已经在交、直流信号精密测量进行了实际应用，我国的直流电压基准装置实现了量子化，采用量子电压技术实现直流信号的精密溯源。德国联邦物理技术研究院(PTB)和美国国家标准与技术研究院(NIST)在21世纪初提出一种差分采样方法，即利用高准确度数字多用表对量子正弦台阶电压与标准正弦交流电压的差分信号进行采样，剔除量子台阶过渡过程的动态采样点，重构出数字化的标准正弦交流电压信号，使1 kHz以下的交流电压测量不确定度达到10–7～10–8量级。差分采样技术促进了量子电压在交、直流电压溯源及50 Hz和60 Hz电力计量领域的应用，包括阻抗、功率、模数转换装置、标准电压源和标准数字多用表等校准。我国基于量子电压的溯源应用技术研究起步相对较晚，主要以国家高电压计量站、中国计量院、中国航天科工集团、中国电力科学研究院、国网江苏公司、国网陕西公司、广东电网有限责任公司计量中心等单位为主，在电力系统领域开展了交直流电能、谐波电压、电压比例和电子式互感器校验仪等量子化溯源应用及相关研究。

量子电压技术被广泛应用于基础电信号测量、电力系统数字化计量等领域的标准数字量值复现，并且在国网及南网相关计量机构试验验证了基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准方法，一方面，该校准方法解决了现有数字化计量溯源方法无法实现电子式互感器校验仪整检装置整体量值溯源的局限性，另一方面，基于量子的校准方法能够提升电子式互感器校验仪整检装置的量值溯源能力，将其校准不确定度提升至13ppm，为电子式互感器校验仪整检装置的整体量值溯源及高准确度的量子化溯源提供解决方案。此外，基于量子电压技术的整检装置校准方法为未来数字化计量设备的量子扁平化溯源提供了技术思路。在整检装置的量子化校准过程中，量子电压标准装置的性能状态、实验室运行环境、差分采样方法、时钟同步、校准线路及相关计量设备性能等会影响电子式互感器校验仪整检装置的溯源不确定度水平，需要标准化、规范化相应的校准方法等。目前尚未制定相关技术标准，因此有必要制定基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准规范标准，统一校准方法、步骤及环境条件控制等要求，全面促进量子电压技术在数字化量测领域的发展应用，推动量子精密测量产业的建立。

- 起草过程

在起草工作组筹建阶段，经各单位积极申报和指导老师审核，技术委员会最终选拔确定5家起草单位，包括：国家高电压计量站、国网江苏省电力有限公司营销服务中心、北京无线电计量测试研究所、国网陕西省电力有限公司营销服务中心(计量中心)、广东电网有限责任公司计量中心。指导老师为王忠东，主要起草人为周峰、聂琪、胡浩亮、程含渺、朱珠、宋晓林、潘峰。

1.2025年5月，计划下达，2025年7月，起草工作组获批成立。

2.初稿起草

（1）2025年8月至2026年1月，起草工作组组织开展了国内外量子电压标准、电子式互感器校验仪整检装置等装置结构以及相关溯源技术的调研，形成标准初稿。

（2）2026年2月10日，召开起草工作组启动工作会议和标准初稿讨论会。

（3）2026年3月，根据会议讨论意见，国家高电压计量站（周峰、胡浩亮）和中国电科院（聂琪）主要负责第1、4、5、7章内容编制，江苏公司（程含渺）和陕西公司（宋晓林）配合，江苏公司（程含渺）和陕西公司（宋晓林）负责第2~3章、8~9章、附录D~E内容编制；北京无线电所（朱珠）负责第6章、附录A~附录B的编制；国家高电压计量站（周峰、胡浩亮）和广东公司（潘峰）负责附录C内容编制。国家高电压计量站牵头，中国电科院、江苏公司、北京无线电所、陕西公司和广东公司配合，开展不同类型量子电压系统及溯源试验方案、电子式互感器校验仪整检装置溯源方案等情况调研，开展基于量子电压的校准方法与传统方法的比较及两种方法的不确定度调研，开展电子式互感器校验仪整检装置计量特性的调研，形成调研报告；

（4）2026年4月，国家高电压计量站（周峰、胡浩亮）、中国电科院（聂琪）、江苏公司（程含渺）、广东公司（潘峰）负责开展本规范中电子式互感器校验仪整检装置量子化校准的试验验证，陕西公司（宋晓林）和北京无线电所（朱珠）负责开展量子电压标准装置性能测试，形成试验验证报告；中国电力科学研究院有限公司（聂琪）牵头，广东公司（潘峰）配合，完成不确定评定报告编制。

3.征求意见稿起草

（5）2026年3月-4月，根据试验验证、调研分析，起草工作组组织编写并形成了《征求意见稿》及附件材料。

（6）2026年7月16日，技术委员会组织召开《征求意见稿》审查会议。评审组主要提出了精简和完善概述，并修改图2-图5，以及完善调研报告，补充必要性等方面的意见。

（7）2026年8月，起草工作组根据评审意见修改、完善，向秘书处提交了《征求意见》及附件材料。

3.征求意见

（8）XX月-XX月，技术委员会发函，面向委员单位和其他全国科研、院校、检测、生产等有关单位广泛征求意见。

共征集X家单位共X意见。经过起草工作组的讨论，采纳X条，部分采纳X条，未采纳X条。对于以下未采纳的重要意见，起草工作组是这样考虑的：

4.送审稿起草

（9）XX年XX月XX日，起草工作组召开工作组全体会议，对征求意见的处理情况进行了讨论和研究。

（10）XX月-XX月，起草工作组修改形成了《送审稿》及附件材料。

（11）XX年XX月XX日，技术委员会组织召开《送审稿》预审会。评审组主要提出了XXX等方面的问题。

（12）XX月-XX月，起草工作组根据评审意见修改、完善，并向秘书处提交了报审稿及附件资料。

5.审定工作

XX年XX月XX日，技术委员会组织组织召开了《送审稿》审定会。委员会主要提出了XXX等方面的意见。

6.报批稿

XX月-XX月，起草工作组根据委员会的意见修改、完善，并向秘书处提交了《报批稿》及附件资料。

二、编制原则、主要内容及其确定依据，如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据）。修订时，还包括修订前后技术内容的对比。

（一）编写原则

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

（二）主要内容及其确定依据

本规范适用于电子式互感器校验仪整检装置比值差和相位差的校准。本规范内容结构上主要包含范围、引用文件、术语和计量单位、 概述、计量特性（比值差微差误差和相位差微差误差、测量重复性、短时稳定性）、校准条件、校准项目和校准方法、复校时间间隔等内容。附录上包含可编程量子电压标准装置工作原理、可编程量子电压标准装置性能测试、整检装置校准不确定度评定示例、校准原始记录格式以及校准证书内页格式等内容。

范围部分对本规范的适用范围进行了限定，明确了本规范适用于电子式互感器校验仪整检装置比值差和相位差的校准。

引用文件中给出了量子及电子式互感器校验仪整检装置相关的标准，例如GB/T43737-2024量子测量术语、GB/T2900.100-2017电工术语超导电性、JJF1995-2022电子式互感器校验仪校准规范、DL/T 860.92—2016 电力自动化通信网络和系统 第9-2部分：特定通信服务映射（SCSM）-基于ISO/IEC 8802-3的采样值等，并在正文中给出引用。

术语和计量单位中对约瑟夫森电压标准、可编程约瑟夫森电压标准、临界电流、量子电压法、电子式互感器校验仪、电子式互感器校验仪整检装置等进行了解释，便于相关行业领域专家理解。

概述中对被校准对象（电子式互感器校验仪整检装置）的功能原理、结构框图、工作模式、计量特性等进行了介绍，加强对被校对象的理解。

计量特性中参照被校准对象实际使用过程中的计量特性以及JJF1995-2022电子式互感器校验仪校准规范等标准，给出了整检装置的主要计量特性，包括比值差和相位差、测量重复性、短时稳定性。相关技术指标依据实际使用案例以及试验验证报告确定。

校准条件中的环境条件、测量标准及其他设备等内容综合考虑量子电压标准装置以及被校准对象实际使用情况确定。

校准项目根据相关计量特性确定，校准方法参照实际使用案例以及试验验证报告确定。

复校时间间隔依据JJF1995-2022电子式互感器校验仪校准规范等标准以及实际行业应用情况确定。

（三）修订前后技术内容对比

无

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益。验证分析包括试验验证条件、验证过程、验证结果，并说明验证结果是否达到预期效果。

（一）试验验证的分析、综述报告

起草工作组在编写标准过程中，主要对本文件的比值差和相位差技术指标的校准方法以及相位同步影响、采样装置增益误差影响等关键因素进行了验证试验。

1. 比值差和相位差的校准方法试验验证

（1）验证目的

通过试验测试在规定环境条件下可编程量子电压标准装置对电子式互感器校验仪整检装置校准方法的适用性，并满足其整检装置比值差和相位差计量特性的校准要求，同时对稳定性和测量重复性进行试验验证。

（2）验证情况

参照标准稿中基于量子电压的整检装置校准方法，在电压100V/√3、5A 额定电压和电流下，微差±0.01%内选取若干个校准点，开展了整检装置比值误差和相位误差的校准，在额定电压和额定电流100%情况下进行多次重复测量和连续10分钟重复测量，最后进行了不确定度评定。

（3）验证结论

试验结果表明：采用量子电压标准装置能够实现整检装置的比值差和相位差校准，校准不确定度优于0.0013%和0.15′，10次重复测量的平均值标准偏差小于其误差限值的1/10，连续10分钟测量结果的最大偏差小于其误差限值的1/2，验证了本标准计量特性和校准方法的合理性。

试验验证综述报告，详见附件。

2. 量子电压标准装置性能试验验证

（1）验证目的

通过试验测试验证本规范条款7.2.4和附录B中可编程量子电压标准临界电流和一阶夏皮洛台阶电流宽度性能试验的合理性，方便用户在校准前对使用的可编程量子电压标准性能进行试验前的验证。

（2）验证情况

参照标准附录B中的方法，分别采用电池+电阻的方案和偏置电流源的方案进行了试验。其中电池+电阻方案采用12V锂电池、固定电阻器、可调电阻器组成直流可调电流源，偏置电流源则采用18通道偏置电流源依次对整个约瑟夫森结阵和单个约瑟夫森结阵的临界电流台阶和夏皮洛台阶进行扫描。

（3）验证结论

试验结果表明：标准附录B中的方法适用于可编程量子电压标准的临界电流和一阶夏皮洛台阶电流宽度性能试验，本次试验验证选用的可编程量子电压标准临界电流达到4.1mA，夏皮洛台阶电流宽度达到1.2mA，满足试验要求。

试验验证综述报告，详见附件。

3. 相位同步影响试验验证

（1）验证目的

量子电压差分采样过程，由于被测交流电压与量子电压无法实现完全同相，本次通过试验验证相位偏差对量子电压测量准确度影响，可将其作为不确定度评定的B类不确定度来源。

（2）验证情况

采用标准电压源（Fluke 5730A）作为试验电源，利用标准电压源的锁相和移相功能调节待测交流电压与量子电压的相位偏差在±5°变化，对标准电压源输出的0.7V有效值交流电压进行测量准确度试验，并记录不同相位偏差下的测量误差值。

（3）验证结论

试验结果表明：在±2°范围内，测量结果趋于稳定，其最大的平均值标准偏差约为0.6μV，待测交流电压信号与量子电压信号的相位差可保持在一定范围内而不影响整体测量误差。取均匀分布，相位同步误差引入的B类标准不确定度分量为0.6μV/√3=0.35μV，不确定度分量较小，可以忽略不计。

试验验证综述报告，详见附件。

4. 采样单元增益误差影响试验验证

（1）验证目的

可编程量子电压标准溯源应用中的采样单元存在增益误差，需要验证该增益误差进行测量并评估其对量子电压测量准确度的影响

（2）验证情况

本次试验对采样单元增益误差进行测量，直接用采样单元测量量子电压的输出，量子电压输出±1V范围的直流电压（取20个试验电压点），每个试验电压下连续测量10次，计算每个试验电压下DVM的测量平均值与设定值的误差，获得每个试验电压下的误差平均值随试验电压变化的曲线，计算误差值的线性拟合斜率kDVM-Gain。

（3）验证结论

试验结果表明：采样单元的增益误差为2.1 μV/V，在量子电压溯源过程中，通常控制差分电压不超过10mV，则DVM增益误差引入的误差为10mV×kDVM-Gain=0.021 μV，取均匀分布，则一般来说，采样单元增益误差引入的B类标准不确定度分量为：0.021 μV/√3=0.01μV，不确定度分量较小，可以忽略不计。

试验验证综述报告，详见附件。

（二）技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

电子式互感器校验仪整检装置是电子式互感器及合并单元等数字化计量设备量值溯源的最高计量标准，在国家高电压计量站、国网及南网各网省公司、电子式互感器校验仪厂家等广泛应用。目前电子式互感器校验仪整检装置采用8位半数字多用表进行A/D采样，以实现高准确度的数字量值溯源，由于数字多用表使用过程中受实验室操作环境及仪器自身性能影响，其实际测量准确度一般在0.01%左右，从而限制了电子式互感器校验仪整检装置的量值溯源水平，导致目前电子式互感器校验仪整检装置尚无有效方法实现量值溯源，只能将分立设备进行单独送检，其量值的准确、可靠难以得到保证。起草工作组通过试验验证了基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准方法，一方面，该校准方法解决了现有数字化计量溯源方法无法实现电子式互感器校验仪整检装置整体量值溯源的局限性，另一方面，基于量子的校准方法能够提升电子式互感器校验仪整检装置的量值溯源能力，将其校准不确定度提升至13ppm，为电子式互感器校验仪整检装置的整体量值溯源及高准确度的量子化溯源提供解决方案。此外，基于量子电压技术的整检装置校准方法为未来数字化计量设备的量子扁平化溯源提供了技术思路。

通过本标准可以规范全国范围内的基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置的校准，对量子电压标准装置运行环境、标准装置校准方法、试验接线、校准步骤等进行规范，填补电子式互感器校验仪整检装置量值溯源的空白，为电子式互感器等数字化计量设备、校验仪及其整检装置量值提供保障。此外，项目的完成可以促进量子电压在数字化计量溯源领域及精密电测量领域的应用，促进量子电压精密测量产业的规范化发展，具有显著的潜在效益。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况。

本文件没有采用国际标准和国外标准。

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因。

本文件没有采用国际标准，目前国际上尚未发布与本文件相关的国际标准。国内在数字化计量领域虽然较国际起步较晚，但近十余年凭借国内智能电网及新型电力系统发展，目前全国建设的智能变电站超过8000余座，现场有海量数字化计量设备投运，相关的数字化计量标准体系相比国外也相对完善。随着量子技术发展和电力场景应用驱动，国内在电力量子溯源应用方面领先于国际，数字化计量标准体系更加完善，目前国际上尚未有整检装置相关的量子化溯源技术标准。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系。

本文件在起草过程中主要参考和引用了以下技术文件：

JJF 1995—2022 电子式互感器校验仪校准规范

GB/T 2900.100—2017 电工术语 超导电性

GB/T 43737—2024 量子测量术语

DL/T 860.92—2016 电力自动化通信网络和系统 第9-2部分：特定通信服务映射（SCSM）-基于ISO/IEC 8802-3的采样值

目前国内外尚未有同类标准；本文件的术语部分引用了GB/T 2900.100—2017和GB/T 43737—2024的部分术语，与两个标准保持协调一致；在概述部分，电子式互感器校验腐蚀整检装置的结构框图，参考了JJF 1995—2022中附录A部分内容，并在此基础上，进一步细化了内部结构和接线，方便用户更好的理解整检装置结构和工作原理。

七、重大分歧意见的处理经过和依据。

（一）起草工作组内部分歧意见的处理经过和依据。

1.关于计量特性是否包含整检装置全部计量特性；

重大分歧描述：本规范条款1范围和5计量特性中仅涵盖了整检装置的比值差和相位差，未包含报文发送时间间隔离散值和同步延时误差等指标。起草工作组部分专家认为本标准是整检装置的校准规范，应该包含整检装置的全部计量特性，其他专家则认为本标准是基于量子电压技术的校准规范，量子技术仅适用于比值差和相位差的校准，其他计量特性可参考传统方法进行校准。

重要解释和处理方式：目前整检装置尚未有相关的产品标准和校准规范，可参考的相关标准包括：《JJF 1995—2022 电子式互感器校验仪校准规范》和《JJG 169-2010 互感器校验仪检定规程》。

《JJF 1995—2022 电子式互感器校验仪校准规范》适用于电子式互感器校验仪的校准，计量特性主要包含比值差和相位差、对时误差、采样值报文发送时间间隔离散值误差，在规范条款6.2测量标准及其他设备中给出了电子式互感器校验仪校准系统的核心组件及性能要求，其中校准系统的微差模块指标涉及比值差、相位差的校准，同步信号延时模块的指标涉及同步延时误差的校准，报文生成模块的指标涉及报文发送时间间隔离散值误差的校准；

《JJG 169-2010 互感器校验仪检定规程》附录A中则给出了模拟式互感器校验仪整体检定装置电压比率误差和电流比率误差的校准方法。

由于《JJG 169-2010 互感器校验仪检定规程》的适用范围是传统模拟互感器校验仪整检装置，其不包含数字报文和时钟同步，因此，仅规定了电压比率误差和电流比率误差的校准，而《JJF 1995—2022 电子式互感器校验仪校准规范》而适用于电子式互感器校验仪等数字化计量标准的校准，因此，增加了同步延时误差和报文发送时间间隔离散值误差的校准。

本标准是基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准规范，仅整检装置的比值差和相位差校准涉及到量子电压技术，同步延时误差和报文发送时间间隔离散值误差的校准与量子技术无关，此外，目前国家高电压计量站整检装置中涉及同步延时误差和报文发送时间间隔离散值误差校准的装置分别是脉冲计数器和报文离散度计，该两个装置目前是由中国计量院校准单独进行校准，而整检装置的比值差和相位差则尚无直接校准的方法。

综上所述，本标准目前适用于电子式互感器校验仪整检装置比值差和相位差的校准，其校准方法基于可编程量子电压标准装置，重点解决当前整检装置比值差和相位差无法整体溯源的问题，而同步延时误差和报文发送时间间隔离散值误差目前可直接溯源至时间频率量值。

（二）评审过程的分歧意见处理经过和依据。

无

八、涉及专利的说明。

本文件未涉及相关专利。

九、实施国家计量技术规范的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议。

考虑到当前电子式互感器校验仪整检装置在国家高电压计量站、国网和南网省计量中心（营销服务中心）、电子式互感器校验仪或整检装置厂家等单位应用，具有相应的溯源校准需求，建议在本规范颁布之初，在国家电网公司和南方电网公司的各网省电力公司计量中心以及电子式互感器校验仪或整检装置生产厂家进行宣贯，在本规范逐渐实施过程中，组织各省级相关技术部门进行宣讲，定期或不定期的开展经验交流活动，同时推动电网单位和数字化计量设备厂家对于量子电压溯源应用及溯源能力的认识，在国内更为广泛的普及量子电压溯源技术在高等级计量标准溯源中的应用能力及应用价值。

十、重要技术条文解释。

1. 本规范条款1范围中明确规定了“本规范适用于采用量子电压法对电子式互感器校验仪整检装置（以下简称整检装置）比值差和相位差的校准”，确定了本规范使用的方法为量子电压法，涵盖的整检装置计量特性为比值差和相位差，并且比值差和相位差计量特性的校准涉及量子电压技术，与本规范名称相符，而整检装置的报文发送时间间隔离散值和同步延时误差等计量特性的校准不在本规范范围内，且其校准方法不涉及量子电压技术。因此，本规范仅适用于整检装置比值差和相位差的校准。

2. 本规范条款2引用文件中补充了GB/T 43737-2024量子测量术语、GB/T 2900.100-2017电工术语超导电性文件，与术语部分的引用内容相呼应。同时在规范条款7.3.1校准点的选取中引用了JJF 1995-2022电子式互感器校验仪校准规范，加强与现有规范的协调性；此外，在引用文件中将“IEC61850一9-2(DL/T860.92)特殊通信服务映射：间隔层和过程层内以及间隔层和过程层之间通信的映射，映射到ISO/IEC 8802-3的采样值”替换成“DL/T 860.92—2016 电力自动化通信网络和系统 第9-2部分：特定通信服务映射（SCSM）-基于ISO/IEC 8802-3的采样值”，加强IEC转换后的国家行业标准的引用。

3. 本规范条款3术语中引用了约瑟夫森电压标准、临界电流、电子式互感器校验仪、电子式互感器校验仪整检装置等术语进行了引用，同时补充了可编程量子电压标准的术语，即“一种通过计算机程序实现量子化电压(h/2e)f的整数倍可调输出的约瑟夫森电压标准”，该术语强调了可编程量子电压标准是一种约瑟夫森电压标准，并且是通过计算机程序来实现量子化电压的整数倍可调输出，实际情况下，是通过多通道偏置源来控制产生量子化电压的约瑟夫森结数量n，从而改变量子化的电压输出。

4. 本规范条款4概述中给出了整检装置对电子式互感器校验仪的校准原理、整检装置组成与结构、工作模式与计量特性的影响因素。图1中给出了整检装置的结构原理图，提供了电压源、电流源、微差电压源、微差电流源、分压器、分流器、采样装置、报文转换模块、时钟同步模块等内部组件的信号链路，并在图下文附加了整检装置不同工作模式时的信号输出说明，加强用户对被校对象的认识，促进对本规范内容的理解。

5. 本规范条款5.1比值差和相位差中，给出了整检装置比值差和相位差、测量重复性、短时稳定性的计量特性。目前电子式互感器校验仪的比值差和相位差的测量误差限值分别为±0.05%和±2′，根据《JJF 1995—2022 电子式互感器校验仪校准规范》条款6.2.1，整检装置引起的测量误差绝对值不大于被校校验仪误差限值的1/3，通常标准装置的准确度比被试品高两个准确度等级，因此整检装置的测量误差限值应该为±0.01%和±0.5′，以满足电子式互感器校验仪的校准需求。

6. 本规范条款5.2和5.3中，给出了整检装置测量重复性和短时稳定性的计量特性要求，规定n次误差测量值的算术平均值的实验标准偏差一般不大于被校整检装置误差限值绝对值的1/10，同时，10min内所得误差值最大值与最小值之差一般不大于对应误差限值的1/2。

7. 本规范条款6.1环境条件中，校准环境温度和湿度的要求参照《JJF 1995—2022 电子式互感器校验仪校准规范》条款6.1、《JJG 169-2010 互感器校验仪》附录D.4.1、《JJF 2296-2025 纳伏电压表校准规范》条款6.1中相关要求，其中JJF 1995和JJG 169对应整检装置的环境要求，JJF 2296中包含了量子电压标准的环境要求，在实际溯源过程中，量子电压标准对使用的电源无特殊要求，可参考整检装置使用的电源要求，而对环境湿度下限具有一定的要求，为了防止量子电压标准使用过程中干燥环境产生过多的静电干扰，通常要求环境湿度不低于30%。

8. 本规范条款6.2.1给出了量子校准系统的关键性能指标要求，可编程量子电压标准的测量不确定度优于1×10-7（k=2），实际量子电压标准的测量不确定度最优可达到10-9量级，根据当前直流和交流量子电压表的不确定度评估情况，量子电压标准应用于交流电压测量时，不确定度会有所降低，但至少可达到1×10-5（k=2），小于整检装置误差限值的1/3，能够满足整检装置的校准需求；对于采样单元，仅对输入阻抗和电压测量最大允许误差进行了要求，以保证差分采样的准确度和系统泄漏电流影响，要求输入阻抗不小于1 MΩ，测量最大允许误差优于±0.01%；此外，要求时钟同步最大允许误差不超过±50 ns，以确保差分采样抖动和采样延时在可控范围内。

9. 本规范条款6.2.2和6.2.3中给出了电压转换单元和电流转换单元的性能要求，通常要求标准器的准确度比整检装置高两个等级，因此，电压转换单元和电流转换单元的准确度至少为0.002级或最大允许误差优于±0.002%。

10. 本规范条款7.2给出了校准前的准备工作，涵盖了试品外观检查、接地及静电防护检查、可编程量子电压标准性能测试等，在附录B中给出了可编程量子电压标准临界电流和一阶夏皮洛台阶电流宽度性能的测试方法。

11.本规范条款7.3.1给出了校准点的选取，整检装置的比值差和相位差的校准点参照JJF 1995—2022条款7.3.1设置，为了方便用户使用，本规范中详细列出试验电压、试验电流、比值差和相位差的校准点。

12. 本规范条款7.3.2按照整检装置的工作模式给出了电压数字量通道、电流数字通道、电压模拟量通道、电流模拟量通道的校准方法。在校准方法中给出了试验信号的传输路径描述，同时提供了较为详细的校准线路图，例如整检装置中给出了电压源、微差电压源、分压器、电流源、微差电流源、分流器、采样装置、报文转换装置和时钟同步装置，整检装置在不同的工作模式下校准时，试验接线有所不同，仅保留了对应校准模式需要的试验接线，例如电压数字量通道校准时，用到了电压源、微差电压源、分压器采样装置、报文转换装置和时钟同步装置，并给出了试验线路，而电流源、微差电流源和分流器的接线处于悬空状态。实际校准过程中，由于可编程量子电压标准对于待测信号源的稳定性具有一定要求，因此，校准过程中要求连续测量10次，取平均值作为测量结果，以确保校准结果的准确、可靠。目前整检装置的比值差和相位差校准方法已通过试验验证，详细情况见附件的试验验证报告。

考虑到实际校准时，整检装置与量子电压输出信号频率有细微差别的情况下，随着试验时间的延长，两个信号间的相位可能会逐渐变大，差分信号也逐渐变大，采样单元增益误差和相位误差可能会对测量结果造成影响，开展了相关试验验证，试验结果显示，在可控参数范围内，该不确定度影响相对A类不确定度来说较小，实际试验中可忽略不计。此外，为了确保相位误差在预期可控范围内，可根据实际偏移情况，定期对量子电压标准装置的相位进行调节，以确保两个信号相位相近。因此，本规范条款7.3.2的校准方法中补充了“宜通过锁相同步信号对整检装置和量子电压输出信号进行锁相控制”，并在校准线路图中标注了锁相同步信号的路径，如果试验电压源和量子电压标准装置具备锁相同步能力，建议进行锁相控制。

本规范条款7.3.3和7.3.4给测量重复性和短时稳定性的校准方法，参考《JJF 1995—2022 电子式互感器校验仪校准规范》相关条款，测量重复性以多次重复测量结果平均值的实验标准偏差来评判，要求其小于被校整检装置误差限值的1/10，而短时稳定性则以10min内测量结果的最大偏差作为评判，要求其小于误差限值的1/2，该两项性能及校准方法均通过实验验证，详细验证情况见附件的试验验证报告。

十一、其他应当说明的事项。

无

起草工作组

2026年07月