国家计量技术规范

《基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准规范》

试验验证报告

国家高电压计量站

中国电力科学研究院有限公司

国网江苏省电力有限公司营销服务中心

北京无线电计量测试研究所

国网陕西省电力有限公司营销服务中心(计量中心)

广东电网有限责任公司计量中心

2026年7月

目  录

1	试验目的	1

2	试验方法	1

3	试验时间	1

4	试验条件	1

5	试验设备信息	2

6	试验标准设备	3

7	试验方法及数据	5

7.1 量子电压标准装置性能试验	5

7.1.1 量子电压芯片临界电流和一阶夏皮洛台阶电流宽度试验	5

7.1.2量子电压标准装置交流电压测量准确度试验	11

7.2 比值差和相位差校准试验	12

7.2.1 试验指标	12

7.2.2 试验方法	13

7.2.3 试验结果	16

7.3 相位同步影响试验	23

7.4 采样单元增益误差影响试验	24

7.5 稳定性试验	25

8	比值差和相位差校准结果的不确定度评估	26

8.1 电压数字量通道不确定度评估	27

8.1.1 比值差不确定度评估	27

8.1.2 相位差不确定度评估	29

8.2 电流数字量通道不确定度评估	31

8.2.1 比值差不确定度评估	31

8.2.2 相位差不确定度评估	34

9	试验结论	36

10 试验人员	36

- 试验目的

为验证国家计量技术规范《基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准规范》中电子式互感器校验仪整检装置的计量特性、校准条件及校准方法等合理性，选取国家高电压计量站的电子式互感器校验仪整检装置作为试验试品，是目前行业应用最广泛、最具代表性的整检装置，按照《基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准规范》中的试验项目及相关技术参数开展试品验证试验，完成量子电压标准装置性能试验、比值差和相位差校准试验、相位同步影响试验、采样单元增益误差影响试验、重复性影响试验、稳定性试验等试验项目，验证标准中提出的相关技术要求的正确性。

- 试验方法

采用所编写标准中第7章的校准方法对选取的电子式互感器校验仪整检装置的计量特性等展开试验。详细试验项目见表2-1所示。

表2-1 试验项目

| 试验项目 | 标准条款 | 试验 |
| --- | --- | --- |
| 量子电压标准装置性能试验 | 7.2.4 | ● |
| 比值差和相位差校准试验 | 7.3.2 | ● |
| 相位同步影响试验 | / | ● |
| 采样单元增益误差影响试验 | / | ● |
| 重复性影响试验 | 7.3.3 | ● |
| 稳定性试验 | 7.3.4 | ● |

- 试验时间

2026年3月～2026年4月

- 试验条件

环境温度：19℃～21℃；

相对湿度：50%RH～75%RH；

供电电源：电压(220 22)V，频率(50±0.5)Hz，波形畸变系数不大于5%；

试验地点：中国电力科学研究院有限公司武汉分院未来城院区基准楼量子实验室

- 试验设备信息

征集国家高电压计量站的电子式互感器校验仪整检装置试品，试品实物图如图5-1所示，试品主要技术指标见表5-1所示。

图5-1 试品实物图

表5-1 试品信息

| 试品名称 | 核心部件 | 型号 | 主要技术参数 | 制造厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子式互感器校验仪整检装置 | 电压源、微差电压源、电流源、微差电流源（互感器校验仪检定装置） | HESW-2 | 准确度0.2级 | 宁波三维电测设备有限公司 |
|  | 分压器 | HJF4 | 准确度0.001级 | 西华立达电测设备有限公司 |
|  | 分流器 | A40B | 扩展不确定度优于10×10-6 | Fluke |
|  | 采样装置 | 3458A | 100mV-10V，扩展不确定度优于5×10-6 | Keysight |
|  | 报文转换模块 | MPC-104 | DL/T 860.92报文输出，采样率4kHz | 北京世维通光智能科技有限公司 |

- 试验标准设备

试验所用标准设备信息如表6-1所示。

表6-1 试验所用标准设备的信息

| 标准设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 量子电压标准装置 | / | 电压量程：1V 不确定度：5×10-9 | 自评估 |
| 采样单元 | Agilent 3458A | 直流电压输入（0～1000）V， ±（0.007%读数+0.002%量程） | 中国计量院 |
| 电压转换单元 | GF-PD200 | 准确度0.0005级 | 国家高电压计量站 |
| 电流转换单元 | A40B | 扩展不确定度优于10×10-6 | 中国计量院 |
| 时钟同步单元 | MCSD-6 | 最大允许误差：0.05 μs | 自评估 |
| 信号发生器 | Keysight 33620 | 交流幅值线性度0.01% | 自评估 |
| 手持万用表 | UT89XE | ±0.8% | 自评估 |
| 多功能标准源 | Fluke 5730A | ±（70ppm输出+4mV） | 中国计量院 |

（a）量子电压标准装置

（b）工频感应分压器                      （c）分流器

（d）直流电流源                      （e）时钟同步装置

（f）芯片原子钟和铷原子钟

图6-2 试验所用标准设备

- 试验方法及数据

7.1 量子电压标准装置性能试验

7.1.1 量子电压芯片临界电流和一阶夏皮洛台阶电流宽度试验

参照标准附录B的试验方法开展量子电压标准临界电流和一阶夏皮洛台阶电流宽度检查，参比条件及误差要求如表7-2所示。

表7-1 参比条件

| 环境温度 | 相对湿度 | 电源频率 | 电源波形畸变系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23℃ | 75%RH | 50Hz | ≤5% |

表7-2 相关性能指标要求

| 名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 临界电流 | 最小2.9mA |
| 一阶夏皮洛台阶电流宽度 | >1mA |

试验方法如下：

采用电池+电阻组成的电流源或可编程量子电压标准的偏置源作为试验电流源，进行临界电流测量，测试接线如图7-1所示，具体步骤如下：

（a）将偏置源的电流输出调节至最小，并关闭偏置源。

（b）检查确保微波源电源处于断开状态，检查偏置源处于关闭状态，通过低温探杆接线端口将电流回路与整个约瑟夫森结串联，量子电压输出接入8位半数字多用表或纳伏表进行测量（建议设置高阻，输入阻抗大于10GΩ）。

图7-1 临界电流测试接线

（c）打开偏置源，调节电流从0开始缓慢递增（不超过额定临界电流），到达临界电流前，正常的零台阶电压应该小于1μV，注意观察量子电压开始变化（变化幅度大于5 μV）时的电流值，即为临界电流。测量的临界电流应该保证在额定临界电流的90%以上，即可开展后续试验。

（d）将偏置源输出调节至最小，关闭偏置源。

由于所采用的10V PJVS量子电压芯片的通道1～通道3输出电压异常，因此仅使用量子电压芯片的通道4至通道18，总输出电压为1.25V左右。分别利用标准附录B中电池+电阻、偏置电流源的方案，对量子电压芯片通道4～通道18进行试验，数据见表7-3，试验结果如图7-2所示。

表7-3 试验数据

| 零电压值1（V） | 电流值1(mA) | 零电压值2（V） | 电流值2(mA) | 临界电流(mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00000023 | -4.1 | 0.00000018 | 4.2 | 4.1 |
| 台阶电压值1（V） | 电流值1(mA) | 台阶电压值2（V） | 电流值2(mA) | 台阶电流宽度 |
| 1.254706 | 2.7 | 1.254706 | 3.9 | 1.2 |

图7-2 量子电压芯片通道4～通道18的夏普洛台阶性能试验图

图7-3 量子电压芯片性能试验图

7.1.2量子电压标准装置交流电压测量准确度试验

在标准电压源Fluke5730A输出0.7VRMS时，量子电压测量系统的重复测量结果如下。

表7-4 量子电压标准装置交流电压测量准确度试验结果

| 序号 | 幅值有效值误差（μV）(0.7VRMS) |
| --- | --- |
| 1 | 6.0 |
| 2 | 5.6 |
| 3 | 12.0 |
| 4 | 7.9 |
| 5 | 10.3 |
| 6 | 2.3 |
| 7 | 8.9 |
| 8 | 10.5 |
| 9 | 4.0 |
| 10 | 14.7 |
| 11 | 4.7 |
| 12 | 1.6 |
| 13 | 12.6 |
| 14 | 2.1 |
| 15 | 10.5 |
| 16 | 12.9 |
| 17 | -2.7 |
| 18 | -6.5 |
| 19 | 15.2 |
| 20 | 0.7 |
| 21 | 4.7 |
| 22 | 6.9 |
| 23 | -2.5 |
| 24 | 11.8 |
| 25 | -1.1 |
| 26 | 0.2 |
| 27 | -1.1 |
| 28 | 5.5 |
| 29 | -2.1 |
| 30 | 10.2 |
| 31 | 10.8 |
| 32 | 10.4 |
| 33 | 0.1 |
| 34 | 7.1 |
| 35 | 8.5 |
| 36 | 13.2 |
| 37 | 4.4 |
| 38 | 0.1 |
| 39 | 12.3 |
| 40 | 13.9 |
| 41 | 6.9 |
| 42 | 0.5 |
| 43 | -8.1 |
| 44 | -8.8 |
| 45 | 4.5 |
| 46 | 5.4 |
| 47 | 6.9 |
| 48 | 4.0 |
| 49 | 5.2 |
| 50 | 2.5 |
| 平均值 | 5.3 |
| 平均值标准偏差 | 0.8 |

试验结论：基于量子电压的交流电压测量结果的平均值标准偏差为0.8μV/V，可作为量子电压交流电压测量引入的不确定度分量。

7.2 比值差和相位差校准试验

7.2.1 试验指标

参照标准条款7.3.2的试验方法，误差要求如表7-5和表7-6所示。

表7-5 电流通道误差限值

| 额定电流百分数/% | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比值差/% | ±0.02 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 相位差/（′） | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |

表7-6 电压通道误差限值

| 额定电压百分数/% | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比值差/% | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 相位差/（′） | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |

7.2.2 试验方法

整检装置在校准电子式互感器校验仪时采用标准源法，而采用量子电压标准装置校准整检装置时可采用标准表法，即，用量子电压标准装置构建一套标准的电子式互感器校验仪，用于整检装置的误差校准。

（1）整检装置电压数字量模式校准方案

以整检装置电压数字量模式为例，该模式下，整检装置输出标准模拟量U（100V或100V/√3V）和数字量U+ΔU，其中ΔU是由整检装置的微差设定，即整检装置给定的标准误差。数字量U+ΔU可以直接通过解析得到离散采样值，核心是准确得到标准模拟量U的采样值。基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准方案如下：

图7-4 电子式互感器校验仪整检装置电压数字量通道校准

上述校准方案的核心在于，利用量子电压标准装置构建交流量子电压表（数字多用表作为采样单元），配合感应分压器，实现模拟量U的高准确度测量，并输出离散采样值（比如，DL/T 860.92），如图7-5所示。

图7-5 利用量子电压标准装置构建交流量子电压表，并输出数字量离散采样值

试验过程如下：

（1）启动量子电压标准装置并检查芯片关键参数指标，量子装置运行正常后进入下一步；

（2）整检装置输出标准模拟量U（100V或100V/√3V）和数字量U+ΔU报文，整检装置输出正常后进入下一步；

（3）按图3进行接线，根据感应分压器输出电压的幅值，设置量子电压标准装置输出台阶电压波形（幅值根据情况调节，频率50Hz，每周期台阶80个（对应采样率4kHz）），调节PJVS的相位，使待测波形与量子电压波形相位一致；

（4）根据选取的校准点，调节整检装置微差模块输出相应比值差微差和相位差微差，分别记录微差模块的微差设定值及校准系统的测量示值的差值，连续重复测量10次，取平均值作为测量结果。

（2）整检装置电流数字量模式校准方案

校准线路如下，同样采用标准表法，在整检装置电流数字量模式下，整检装置输出标准模拟量I（1A或5A）和数字量I+ΔI，其中ΔI是由整检装置的微差设定，即整检装置给定的标准误差。数字量I+ΔI可以直接通过解析得到离散采样值，核心是准确得到标准模拟量I的采样值。基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准方案如下图所示。

图7-6 电子式互感器校验仪整检装置电流数字量通道校准

校准方案与电压数字量通道类似，区别在于，电流模式下采用标准分流器进行I-V转换，转换为小电压信号后再进行采样。

（3）整检装置电压模拟量模式校准方案

电压模拟量模式下，整检装置输出模拟量U（100V或100V/√3V）和模拟小电压k(U+ΔU)（10V以内），采用标准表法，利用量子电压标准装置构建两路交流量子电压表，同时对整检装置输出的两路模拟信号进行测量，其中模拟量U需要进行电压转换后再测量，最终得到两路模拟信号的误差（换算到一次值后计算）。相位同步方面，两个PJVS量子电压与待测模拟电压信号同相位。采样同步方面，采用外部同一个PPS作为采样同步参考。

图7-7 电子式互感器校验仪整检装置电压模拟量通道校准

（4）整检装置电流模拟量模式校准方案

校准方案类似，采用标准表法，整检装置输出模拟量I（1A或5A）和模拟小电压k(I+ΔI)（10V以内），整检装置设定微差ΔI，利用两套量子电压标准装置构建两路交流量子电压表进行误差测量。

图7-8 电子式互感器校验仪整检装置电流模拟量通道校准

7.2.3 试验结果

（1）电压数字量通道试验数据

电压数字量通道测试结果见表7-7：

表7-7 电压数字量通道测试结果

| 试验描述 | 额定电压80% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准示值 |  | 试品示值 |  | 误差 |  |
|  | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） |
| 1 | 0.0000 | 0.000 | -0.0056 | -34.919 | -0.0056 | -34.919 |
| 2 | 0.0000 | 0.000 | -0.0096 | -34.865 | -0.0096 | -34.865 |
| 3 | 0.0000 | 0.000 | -0.0084 | -35.206 | -0.0084 | -35.206 |
| 4 | 0.0000 | 0.000 | -0.0060 | -35.309 | -0.0060 | -35.309 |
| 5 | 0.0000 | 0.000 | -0.0067 | -35.153 | -0.0067 | -35.153 |
| 6 | 0.0000 | 0.000 | -0.0078 | -35.112 | -0.0078 | -35.112 |
| 7 | 0.0000 | 0.000 | -0.0085 | -34.965 | -0.0085 | -34.965 |
| 8 | 0.0000 | 0.000 | -0.0069 | -35.199 | -0.0069 | -35.199 |
| 9 | 0.0000 | 0.000 | -0.0072 | -35.133 | -0.0072 | -35.133 |
| 10 | 0.0000 | 0.000 | -0.0087 | -35.215 | -0.0087 | -35.215 |
| 平均值 | 0.0000 | 0.000 | -0.0075 | -35.108 | -0.0075 | -35.108 |
| 平均值标准偏差 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.046 | 0.0004 | 0.046 |
| 试验描述 | 额定电压100% |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准示值 |  | 试品示值 |  | 误差 |  |
|  | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） |
| 1 | 0.0000 | 0.000 | -0.0068 | -73.084 | -0.0068 | -73.084 |
| 2 | 0.0000 | 0.000 | -0.0050 | -73.091 | -0.0050 | -73.091 |
| 3 | 0.0000 | 0.000 | -0.0046 | -73.122 | -0.0046 | -73.122 |
| 4 | 0.0000 | 0.000 | -0.0095 | -72.857 | -0.0095 | -72.857 |
| 5 | 0.0000 | 0.000 | -0.0070 | -72.925 | -0.0070 | -72.925 |
| 6 | 0.0000 | 0.000 | -0.0042 | -72.708 | -0.0042 | -72.708 |
| 7 | 0.0000 | 0.000 | -0.0036 | -72.845 | -0.0036 | -72.845 |
| 8 | 0.0000 | 0.000 | -0.0050 | -72.936 | -0.0050 | -72.936 |
| 9 | 0.0000 | 0.000 | -0.0050 | -72.936 | -0.0050 | -72.936 |
| 10 | 0.0000 | 0.000 | -0.0048 | -73.139 | -0.0048 | -73.139 |
| 平均值 | 0.0000 | 0.000 | -0.0056 | -72.964 | -0.0056 | -72.964 |
| 平均值标准偏差 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.045 | 0.0006 | 0.045 |
| 试验描述 | 额定电压120% |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准示值 |  | 试品示值 |  | 误差 |  |
|  | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） |
| 1 | 0.0000 | 0.000 | -0.0042 | 92.084 | -0.0042 | 92.084 |
| 2 | 0.0000 | 0.000 | -0.0035 | 92.280 | -0.0035 | 92.280 |
| 3 | 0.0000 | 0.000 | -0.0033 | 92.258 | -0.0033 | 92.258 |
| 4 | 0.0000 | 0.000 | -0.0026 | 92.234 | -0.0026 | 92.234 |
| 5 | 0.0000 | 0.000 | -0.0029 | 92.107 | -0.0029 | 92.107 |
| 6 | 0.0000 | 0.000 | -0.0005 | 91.981 | -0.0005 | 91.981 |
| 7 | 0.0000 | 0.000 | -0.0004 | 92.026 | -0.0004 | 92.026 |
| 8 | 0.0000 | 0.000 | -0.0026 | 92.140 | -0.0026 | 92.140 |
| 9 | 0.0000 | 0.000 | 0.0006 | 92.311 | 0.0006 | 92.311 |
| 10 | 0.0000 | 0.000 | 0.0001 | 91.934 | 0.0001 | 91.934 |
| 平均值 | 0.0000 | 0.000 | -0.0019 | 92.136 | -0.0019 | 92.136 |
| 平均值标准偏差 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.042 | 0.0005 | 0.042 |

（2）电流数字量通道试验数据

电流数字量通道测试结果见表7-8：

表7-8 电流数字量通道测试结果

| 试验描述 | 额定电流1% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准示值 |  | 试品示值 |  | 误差 |  |
|  | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） |
| 1 | 0.0000 | 0.000 | -0.0064 | -177.766 | -0.0064 | -177.766 |
| 2 | 0.0000 | 0.000 | -0.0042 | -178.012 | -0.0042 | -178.012 |
| 3 | 0.0000 | 0.000 | -0.0077 | -178.013 | -0.0077 | -178.013 |
| 4 | 0.0000 | 0.000 | -0.0054 | -177.763 | -0.0054 | -177.763 |
| 5 | 0.0000 | 0.000 | -0.0049 | -177.869 | -0.0049 | -177.869 |
| 6 | 0.0000 | 0.000 | -0.0028 | -177.787 | -0.0028 | -177.787 |
| 7 | 0.0000 | 0.000 | -0.0067 | -177.716 | -0.0067 | -177.716 |
| 8 | 0.0000 | 0.000 | -0.0074 | -177.811 | -0.0074 | -177.811 |
| 9 | 0.0000 | 0.000 | -0.0032 | -177.779 | -0.0032 | -177.779 |
| 10 | 0.0000 | 0.000 | -0.0054 | -178.012 | -0.0054 | -178.012 |
| 平均值 | 0.0000 | 0.000 | -0.0054 | -177.853 | -0.0054 | -177.853 |
| 平均值标准偏差 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.037 | 0.0005 | 0.037 |
| 试验描述 | 额定电流5% |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准示值 |  | 试品示值 |  | 误差 |  |
|  | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） |
| 1 | 0.0000 | 0.000 | -0.0076 | -3.851 | -0.0076 | -3.851 |
| 2 | 0.0000 | 0.000 | -0.0054 | -3.956 | -0.0054 | -3.956 |
| 3 | 0.0000 | 0.000 | -0.0065 | -3.985 | -0.0065 | -3.985 |
| 4 | 0.0000 | 0.000 | -0.0068 | -3.956 | -0.0068 | -3.956 |
| 5 | 0.0000 | 0.000 | -0.0037 | -4.153 | -0.0037 | -4.153 |
| 6 | 0.0000 | 0.000 | -0.0056 | -4.211 | -0.0056 | -4.211 |
| 7 | 0.0000 | 0.000 | -0.0077 | -4.189 | -0.0077 | -4.189 |
| 8 | 0.0000 | 0.000 | -0.0042 | -3.879 | -0.0042 | -3.879 |
| 9 | 0.0000 | 0.000 | -0.0039 | -3.977 | -0.0039 | -3.977 |
| 10 | 0.0000 | 0.000 | -0.0068 | -4.179 | -0.0068 | -4.179 |
| 平均值 | 0.0000 | 0.000 | -0.0058 | -4.034 | -0.0058 | -4.034 |
| 平均值标准偏差 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.043 | 0.0005 | 0.043 |
| 试验描述 | 额定电流20% |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准示值 |  | 试品示值 |  | 误差 |  |
|  | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） |
| 1 | 0.0000 | 0.000 | -0.0048 | -120.217 | -0.0048 | -120.217 |
| 2 | 0.0000 | 0.000 | -0.0036 | -119.898 | -0.0036 | -119.898 |
| 3 | 0.0000 | 0.000 | -0.0076 | -119.956 | -0.0076 | -119.956 |
| 4 | 0.0000 | 0.000 | -0.0059 | -120.024 | -0.0059 | -120.024 |
| 5 | 0.0000 | 0.000 | -0.0062 | -119.887 | -0.0062 | -119.887 |
| 6 | 0.0000 | 0.000 | -0.0038 | -120.223 | -0.0038 | -120.223 |
| 7 | 0.0000 | 0.000 | -0.0075 | -119.928 | -0.0075 | -119.928 |
| 8 | 0.0000 | 0.000 | -0.0043 | -120.169 | -0.0043 | -120.169 |
| 9 | 0.0000 | 0.000 | -0.0033 | -120.116 | -0.0033 | -120.116 |
| 10 | 0.0000 | 0.000 | -0.0061 | -120.038 | -0.0061 | -120.038 |
| 平均值 | 0.0000 | 0.000 | -0.0053 | -120.046 | -0.0053 | -120.046 |
| 平均值标准偏差 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.041 | 0.0005 | 0.041 |
| 试验描述 | 额定电流100% |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准示值 |  | 试品示值 |  | 误差 |  |
|  | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） |
| 1 | 0.0000 | 0.000 | -0.0029 | -146.115 | -0.0029 | -146.115 |
| 2 | 0.0000 | 0.000 | -0.0049 | -145.954 | -0.0049 | -145.954 |
| 3 | 0.0000 | 0.000 | -0.0053 | -145.898 | -0.0053 | -145.898 |
| 4 | 0.0000 | 0.000 | -0.0041 | -146.185 | -0.0041 | -146.185 |
| 5 | 0.0000 | 0.000 | -0.0072 | -146.084 | -0.0072 | -146.084 |
| 6 | 0.0000 | 0.000 | -0.0068 | -145.869 | -0.0068 | -145.869 |
| 7 | 0.0000 | 0.000 | -0.0061 | -145.946 | -0.0061 | -145.946 |
| 8 | 0.0000 | 0.000 | -0.0049 | -146.221 | -0.0049 | -146.221 |
| 9 | 0.0000 | 0.000 | -0.0015 | -145.839 | -0.0015 | -145.839 |
| 10 | 0.0000 | 0.000 | -0.0028 | -145.867 | -0.0028 | -145.867 |
| 平均值 | 0.0000 | 0.000 | -0.0047 | -145.998 | -0.0047 | -145.998 |
| 平均值标准偏差 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.045 | 0.0006 | 0.045 |

图7-9 基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置试验图及部分试验结果截图

试验时首先针对电子式互感器校验仪整检装置的数字量通道进行了校准，包括电压数字量通道和电流数字量通道。根据上述试验结果，被校的整检装置比值差小于0.01%，由于PPS参考、被测信号源之间频率差存在非整数关系，以PPS为参考的被测波形相位存在时间漂移现象，但每次试验的相位差为固定值，可进行补偿消除，不影响相位差的校准结果。固定相位差产生的机理详细分析如下，试验过程中首先对待测信号幅值和相位进行测量，再调整量子电压台阶波形的相位，调整方式为直接相位调节，而非通过量子电压台阶波形幅值的方式进行相位调节，因此，在PPS参考时刻不一定与量子电压台阶中间时刻对应，而差分采样时刻又是对应量子电压台阶时刻，因此，数据重构后的0号数字报文的相位是个随机数，该值在一个台阶相位范围内，且每次试验过程中，该值为一个固定值，该固定值可以根据每次偏置驱动软件上的量子电压波形相位调节值和台阶宽度计算出来，从而进行补偿消除。

图7-10 量子电压偏置驱动软件界面及量子电压参数设置

下面，在每次测量结果的基础上去除量子电压相位随机调节的影响，在额定值100%下不同的校准点（参照JJF 1995—2022条款7.3.1选取），开展电压数字量通道和电流数字量通道的误差校准试验，试验结果如下表所示。

表7-9 电压数字量通道测试结果

| 试验描述 | 电压数字量通道，额定电压100%，100/√3V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准示值 |  | 试品示值 |  | 误差 |  |
|  | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） |
| 1 | 0.0110 | 0.100 | 0.0042 | 0.014 | -0.0068 | -0.086 |
| 2 | -0.0110 | -0.100 | -0.0160 | -0.185 | -0.0050 | -0.085 |
| 3 | 0.0660 | 0.800 | 0.0614 | 0.676 | -0.0046 | -0.124 |
| 4 | -0.0660 | -0.800 | -0.0755 | -0.656 | -0.0095 | 0.144 |
| 5 | 0.1100 | 1.000 | 0.1030 | 1.079 | -0.0070 | 0.079 |
| 6 | -0.1100 | -1.000 | -0.1142 | -0.706 | -0.0042 | 0.294 |
| 7 | -1.0000 | 30.000 | -1.0036 | 30.151 | -0.0036 | 0.151 |
| 8 | 1.0000 | -30.000 | 0.9950 | -29.934 | -0.0050 | 0.066 |
| 9 | 2.0000 | 100.000 | 1.9950 | 100.070 | -0.0050 | 0.070 |
| 10 | -2.0000 | -100.000 | -2.0048 | -100.135 | -0.0048 | -0.135 |
| 试验描述 | 电流数字量通道，额定电流100%，5A |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准示值 |  | 试品示值 |  | 误差 |  |
|  | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） | 比值差/% | 相位差/（′） |
| 1 | 0.0110 | 0.100 | 0.0087 | 0.139 | -0.0023 | 0.039 |
| 2 | -0.0110 | -0.100 | -0.0128 | 0.052 | -0.0018 | 0.152 |
| 3 | 0.0660 | 0.800 | 0.0629 | 0.848 | -0.0031 | 0.048 |
| 4 | -0.0660 | -0.800 | -0.0689 | -0.977 | -0.0029 | -0.177 |
| 5 | 0.1100 | 1.000 | 0.1085 | 0.911 | -0.0015 | -0.089 |
| 6 | -0.1100 | -1.000 | -0.1108 | -0.802 | -0.0008 | 0.198 |
| 7 | -1.0000 | 30.000 | -1.0011 | 30.079 | -0.0011 | 0.079 |
| 8 | 1.0000 | -30.000 | 0.9994 | -30.072 | -0.0006 | -0.072 |
| 9 | 2.0000 | 100.000 | 1.9969 | 100.105 | -0.0031 | 0.105 |
| 10 | -2.0000 | -100.000 | -2.0032 | -99.755 | -0.0032 | 0.245 |

试验结论：试验结果满足指标要求，整检装置的比值差小于0.01%和0.5′，10次重复测量结果平均值的标准偏差小于其误差限值的1/10。

由于只有一套量子电压标准装置，上述试验仅针对电子式互感器校验仪整检装置的数字量通道进行了校准，但是验证了量子电压系统在交流电压精准测量方面的溯源应用，同时对其幅值测量准确度和相位测量准确度进行了验证，因此，试验结果间接说明了，该量子电压系统同样适用于整检装置的电压模拟量通道和电流模拟量通道的误差校准。

7.3 相位同步影响试验

利用标准电压源（Fluke 5730A）输出Vset=0.7VRMS，频率50Hz的待测交流电压，量子电压芯片输出同样幅值、频率和相位的量子电压（每周期80个台阶），并与待测交流电压同步，调节待测交流电压与量子电压的相位偏差在±5°变化（取10个相位点），在每个相位偏差下，量子溯源装置每次测量10个周波数据计算幅值有效值的绝对误差，连续记录50次误差测量结果并计算平均值和平均值的标准偏差。

相位同步误差影响试验结果见下表所示。

表7-10 相位同步误差影响试验结果（0.7VRMS）

| 序号 | 相位偏差（°） | 误差平均值（μV） | 平均值标准偏差（μV） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -5 | 1.5 | 0.6 |
| 2 | -4 | 1.8 | 0.6 |
| 3 | -3 | 0.8 | 0.6 |
| 4 | -2 | 0.0 | 0.5 |
| 5 | -1 | -0.8 | 0.6 |
| 6 | 0 | -0.5 | 0.5 |
| 7 | 1 | -0.6 | 0.4 |
| 8 | 2 | -0.7 | 0.5 |
| 9 | 3 | 1.0 | 0.5 |
| 10 | 4 | 1.1 | 0.5 |

图7-11 相位同步误差影响试验结果

试验结论，在±2°范围内，测量结果趋于稳定，其最大的平均值标准偏差约为0.6μV，因此，待测交流电压信号与量子电压信号的相位差可保持在一定范围内而不影响整体测量误差。取均匀分布，得到相位同步误差引入的B类标准不确定度分量为0.6μV/√3=0.35μV：

7.4 采样单元增益误差影响试验

试验方法：直接用DVM测量量子电压的输出，量子电压输出±1V范围的直流电压（取20个试验电压点），每个试验电压下连续测量10次，计算每个试验电压下DVM的测量平均值与设定值的误差，获得每个试验电压下的误差平均值随试验电压变化的曲线，计算误差值的线性拟合斜率kDVM-Gain，假设试验时的差分电压不超过10mV，10mV×kDVM-Gain即为DVM增益误差引入的误差分量。

本次试验中采用数字多用表3458A作为采样单元，增益误差试验结果如下：

表7-11 数字多用表增益误差试验结果

| 序号 | PJVS输出电压（V） | 数字多用表测量电压结果（V） | 误差（μV） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1.0001030 | -1.0001052 | -2.23 |
| 2 | -0.9000494 | -0.9000513 | -1.92 |
| 3 | -0.8001400 | -0.8001412 | -1.20 |
| 4 | -0.7000865 | -0.7000878 | -1.34 |
| 5 | -0.6000329 | -0.6000339 | -0.97 |
| 6 | -0.5001236 | -0.5001249 | -1.37 |
| 7 | -0.4000700 | -0.4000707 | -0.71 |
| 8 | -0.3000165 | -0.3000170 | -0.50 |
| 9 | -0.2001071 | -0.2001076 | -0.52 |
| 10 | -0.1000535 | -0.1000541 | -0.60 |
| 11 | 0.0000000 | 0.0000002 | 0.21 |
| 12 | 0.0999094 | 0.0999097 | 0.28 |
| 13 | 0.1999629 | 0.1999635 | 0.54 |
| 14 | 0.2998723 | 0.2998726 | 0.29 |
| 15 | 0.3999258 | 0.3999266 | 0.75 |
| 16 | 0.4999794 | 0.4999803 | 0.91 |
| 17 | 0.5998888 | 0.5998897 | 0.94 |
| 18 | 0.6999423 | 0.6999435 | 1.17 |
| 19 | 0.7999959 | 0.7999978 | 1.95 |
| 20 | 0.8999052 | 0.8999067 | 1.41 |
| 拟合斜率 kDVM-Gain | 2.1 μV/V |  |  |

图7-12 DVM增益误差

由于量子电压溯源过程中，通过控制差分电压不超过10mV，则DVM增益误差引入的误差为10mV×kDVM-Gain=0.021 μV，取均匀分布，则一般来说，采样单元增益误差引入的B类标准不确定度分量为：0.021 μV/√3=0.01μV。

7.5 稳定性试验

试验方法：在不超过其误差限值的情况下，在10 min 内的误差改变量不超过其误差限值的1/2，即0.005%和0.25′；该方法适用于具备锁相功能的整检装置试验源。

试验结果：采用量子电压标准装置连续测量整检装置的误差10min，每分钟观察记录一下测试结果：

表7-12 短期稳定性试验数据

| 时间/分钟 | 比值差（%） | 相位差（′） |
| --- | --- | --- |
| 0 | -0.00706 | -0.023 |
| 1 | -0.00807 | -0.108 |
| 2 | -0.00708 | -0.213 |
| 3 | -0.00642 | -0.122 |
| 4 | -0.00752 | -0.041 |
| 5 | -0.00706 | -0.023 |
| 6 | -0.00807 | -0.108 |
| 7 | -0.00693 | -0.043 |
| 8 | -0.00705 | -0.025 |
| 9 | -0.00729 | -0.140 |
| 10 | -0.00791 | -0.018 |
| 误差改变量 | 0.00165 | 0.195 |

可知，连续运行10min后，误差改变量0.0017%＜0.005%，满足要求；相位差误差改变量0.190′＜0.25′，误差改变量不超过其误差限值的1/2。

图7-13稳定性试验图

- 比值差和相位差校准结果的不确定度评估

针对整检装置100%额定值下的电压数字量通道和电流数字量通道校准结果的不确定度进行评估。

8.1 电压数字量通道不确定度评估

8.1.1 比值差不确定度评估

（1）校准方法

采用标准表法对整检装置进行校准。整检装置设定相应的标准比值差输出，用校准系统进行测量，得到相应的比值差测量示值，计算整检装置比值差误差。

（2）校准模型

整检装置比值差的校准模型见公式（8-1）所示。

|  |  | （8-1） |
| --- | --- | --- |

式中：

ε——整检装置的比值差误差，%；

εx——校准系统的比值差测量示值，%；

ε0——整检装置的比值差设定值，%。

（3）不确定度分量的来源

分析整检装置比值差校准过程，其不确定度来源主要有以下几项：

- 测量重复性引入的不确定度u1；

- 量子电压标准装置交流电压测量误差引入的不确定度u2

- 采样单元增益误差引入的不确定度u3；

- 系统泄漏电流引入的不确定度分量u4；

- 相位抖动引入的不确定度分量u5；

- 标准分压器引入的不确定度分量u6。

（4）各标准不确定度分量的分析与计算

1）测量重复性引入的标准不确定度u1

对重复性测量的数据，采用统计分析的方法算出平均值的实验标准偏差作为标准不确定度分量u1，呈正态分布。

在相同环境条件下，连续重复测量10次，记录整检装置的比值差的误差测量结果，得到数据见表8-1。

表8-1 整检装置的比值差的误差测量结果

| 测量次数 | 误差ε(%) |
| --- | --- |
| 1 | -0.0068 |
| 2 | -0.0050 |
| 3 | -0.0046 |
| 4 | -0.0095 |
| 5 | -0.0070 |
| 6 | -0.0042 |
| 7 | -0.0036 |
| 8 | -0.0050 |
| 9 | -0.0050 |
| 10 | -0.0048 |
| 平均值 | -0.0056 |
| 平均值标准偏差 | 0.0006 |

用贝塞尔公式计算比值差测量重复性引入的标准不确定度为：

u1=0.0006%=6μV/V

2）量子电压标准装置交流电压测量误差引入的不确定度u2

以量子电压标准装置对交流电压的10次重复测量结果的平均值标准偏差作为其引入的不确定度u2，

u2=1μV/V

3）采样单元增益误差引入的标准不确定度u3

采样单元增益误差为2.1μV/V，通过控制差分电压不超过10mV，则采样单元增益误差引入的误差为10mV×kDVM-Gain=0.021 μV，取均匀分布，则一般来说，采样单元增益误差引入的B类标准不确定度分量为：0.21 μV/√3=0.01μV。

u2=0.01μV/V

4）系统泄漏电流引入的不确定度分量u4

系统泄漏电流引入的不确定度分量取决于试验线路阻抗、信号源内阻以及试验信号频率，本次校准试验频率为50Hz，系统测量回路线路阻抗为1Ω，系统泄漏电流影响量为0.01μV/V，则由系统泄漏电流引入的标准不确定度为：

u3=0.01μV/V

5）相位抖动引入的不确定度分量u5

在±2°范围内，测量结果趋于稳定，其最大的平均值标准偏差约为0.6μV，因此，待测交流电压信号与量子电压信号的相位差可保持在一定范围内而不影响整体测量误差。取均匀分布，得到相位同步误差引入的B类标准不确定度分量为0.6μV/√3=0.35μV：

u5=0.35μV/V

6）标准分压器引入的不确定度分量u6

根据标准分压器的校准证书，其扩展不确定度为2×10-6，扩展因子k=2，则由标准分压器引入的标准不确定度为：

u6=1μV/V

（5）合成标准不确定度

根据以上分析，可列出不确定度分量表，如表8-2 所示。

表8-2 合成标准不确定度分量

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 概率分布 | 标准不确定度μV/V |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 正态 | 6 |
| u2 | 量子电压标准装置 | 均匀 | 1 |
| u2 | 采样单元增益误差 | 均匀 | 0.01 |
| u3 | 系统泄漏电流 | 均匀 | 0.01 |
| u4 | 相位抖动 | 均匀 | 0.35 |
| u5 | 标准分压器 | 均匀 | 1 |

经分析以上各分量不相关，则合成标准不确定度为：

=6.18μV/V

根据上述不确定度分量评估，采样单元增益误差，系统泄漏电流，相位抖动引入的不确定度分量较低，一般情况下可忽略不计。

（6）扩展不确定度

取包含因子k=2，则在该测量点校准结果的扩展不确定度为：

=0.0013%

8.1.2 相位差不确定度评估

1）校准方法

采用标准表法对整检装置进行校准。整检装置设定相应的标准相位差输出，用校准系统进行测量，得到相应的相位差测量示值，计算整检装置相位差误差。

2）校准模型

整检装置相位差的校准模型见下面公式所示。

|  |  | （8-2） |
| --- | --- | --- |

式中：

φ——整检装置的相位差误差，′；

φx——校准系统的相位差测量示值，′；

φ0——整检装置的相位差设定值，′。

3）不确定度分量的来源

分析整检装置相位差校准过程，其不确定度来源主要有以下几项：

- 测量重复性引入的不确定度u1；

- 时钟同步误差引入的不确定度分量u2；

- 标准分压器引入的不确定度分量u3。

4）各标准不确定度分量的分析与计算

（a）测量重复性引入的标准不确定度u1

对重复性测量的数据，采用统计分析的方法算出平均值的实验标准偏差作为标准不确定度分量u1，呈正态分布。

在相同环境条件下，连续重复测量10次，记录整检装置的相位差的误差测量结果，得到数据见表8-3。

表8-3 整检装置的相位差校准结果

| 测量次数 | 相位差/（′） |
| --- | --- |
| 1 | 0.081 |
| 2 | 0.135 |
| 3 | -0.206 |
| 4 | -0.309 |
| 5 | -0.153 |
| 6 | -0.112 |
| 7 | 0.035 |
| 8 | -0.199 |
| 9 | -0.133 |
| 10 | -0.215 |
| 平均值 | -0.108 |
| 平均值标准偏差 | 0.046 |

用贝塞尔公式计算相位差测量重复性引入的标准不确定度为：

u1=0.046′

b）时钟同步误差引入的不确定度分量u2

时钟同步装置的最大允许误差为±0.05 μs，即±0.054′，则由系统时钟误差引入的标准不确定度为：

u2=0.054′

（c）标准分压器引入的不确定度分量u3

根据标准分压器的校准证书，其扩展不确定度为2μrad，扩展因子k=2，则由标准分压器引入的标准不确定度为：

u3=1μrad=0.0034′

5）合成标准不确定度

根据以上分析，可列出不确定度分量表，如表8-4 所示。

表8-4 合成标准不确定度分量

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 概率分布 | 标准不确定度/（′） |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 正态 | 0.046 |
| u2 | 时钟同步误差 | 均匀 | 0.054 |
| u3 | 标准分压器 | 均匀 | 0.0034 |

经分析以上各分量不相关，则合成标准不确定度为：

=0.071′

6）扩展不确定度

取包含因子k=2，则在该测量点校准结果的扩展不确定度为：

=0.15′

8.2 电流数字量通道不确定度评估

8.2.1 比值差不确定度评估

（1）校准方法

采用标准表法对整检装置进行校准。整检装置设定相应的标准比值差输出，用校准系统进行测量，得到相应的比值差测量示值，计算整检装置比值差误差。

（2）校准模型

整检装置比值差的校准模型见公式（8-3）所示。

|  |  | （8-3） |
| --- | --- | --- |

式中：

ε——整检装置的比值差误差，%；

εx——校准系统的比值差测量示值，%；

ε0——整检装置的比值差设定值，%。

（3）不确定度分量的来源

分析整检装置比值差校准过程，其不确定度来源主要有以下几项：

- 测量重复性引入的不确定度u1；

- 量子电压标准装置交流电压测量误差引入的不确定度u2

- 采样单元增益误差引入的不确定度u3；

- 系统泄漏电流引入的不确定度分量u4；

- 相位抖动引入的不确定度分量u5；

- 标准分流器引入的不确定度分量u6。

（4）各标准不确定度分量的分析与计算

1）测量重复性引入的标准不确定度u1

对重复性测量的数据，采用统计分析的方法算出平均值的实验标准偏差作为标准不确定度分量u1，呈正态分布。

在相同环境条件下，连续重复测量10次，记录整检装置的比值差的误差测量结果，得到数据见表8-5。

表8-5 整检装置的比值差的误差测量结果

| 测量次数 | 误差ε(%) |
| --- | --- |
| 1 | -0.0029 |
| 2 | -0.0049 |
| 3 | -0.0053 |
| 4 | -0.0041 |
| 5 | -0.0072 |
| 6 | -0.0068 |
| 7 | -0.0061 |
| 8 | -0.0049 |
| 9 | -0.0015 |
| 10 | -0.0028 |
| 平均值 | -0.0047 |
| 平均值标准偏差 | 0.0006 |

用贝塞尔公式计算比值差测量重复性引入的标准不确定度为：

u1=0.0006%=6μV/V

2）量子电压标准装置交流电压测量误差引入的不确定度u2

以量子电压标准装置对交流电压的10次重复测量结果的平均值标准偏差作为其引入的不确定度u2，

u2=1μV/V

3）采样单元增益误差引入的标准不确定度u3

采样单元增益误差为2.1μV/V，通过控制差分电压不超过10mV，则采样单元增益误差引入的误差为10mV×kDVM-Gain=0.021 μV，取均匀分布，则一般来说，采样单元增益误差引入的B类标准不确定度分量为：0.21 μV/√3=0.01μV。

u3=0.01μV/V

4）系统泄漏电流引入的不确定度分量u4

系统泄漏电流引入的不确定度分量取决于试验线路阻抗、信号源内阻以及试验信号频率，本次校准试验频率为50Hz，系统测量回路线路阻抗为1Ω，系统泄漏电流影响量为0.01μV/V，则由系统泄漏电流引入的标准不确定度为：

u3=0.01μV/V

5）相位抖动引入的不确定度分量u5

在±2°范围内，测量结果趋于稳定，其最大的平均值标准偏差约为0.6μV，因此，待测交流电压信号与量子电压信号的相位差可保持在一定范围内而不影响整体测量误差。取均匀分布，得到相位同步误差引入的B类标准不确定度分量为0.6μV/√3=0.35μV：

u4=0.35μV/V

6）标准分流器引入的不确定度分量u6

根据分流器的校准证书，由分流器阻抗误差引入的标准不确定度分量为：

u5=0.16×1×10-5=1.6μV/V

（5）合成标准不确定度

根据以上分析，可列出不确定度分量表，如表8-6所示。

表8-6 合成标准不确定度分量

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 概率分布 | 标准不确定度μV/V |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 正态 | 6 |
| u2 | 量子电压标准装置 | 均匀 | 1 |
| u2 | 采样单元增益误差 | 均匀 | 0.01 |
| u3 | 系统泄漏电流 | 均匀 | 0.01 |
| u4 | 相位抖动 | 均匀 | 0.35 |
| u5 | 标准分流器 | 均匀 | 1.6 |

经分析以上各分量不相关，则合成标准不确定度为：

=6.3 μV/V

根据上述不确定度分量评估，采样单元增益误差，系统泄漏电流，相位抖动引入的不确定度分量较低，一般情况下可忽略不计。

（6）扩展不确定度

取包含因子k=2，则在该测量点校准结果的扩展不确定度为：

=0.0013%

8.2.2 相位差不确定度评估

（1）校准方法

采用标准表法对整检装置进行校准。整检装置设定相应的标准相位差输出，用校准系统进行测量，得到相应的相位差测量示值，计算整检装置相位差误差。

（2）校准模型

整检装置相位差的校准模型见下面公式所示。

|  |  | （8-4） |
| --- | --- | --- |

式中：

φ——整检装置的相位差误差，′；

φx——校准系统的相位差测量示值，′；

φ0——整检装置的相位差设定值，′。

（3）不确定度分量的来源

分析整检装置相位差校准过程，其不确定度来源主要有以下几项：

- 测量重复性引入的不确定度u1；

- 时钟同步误差引入的不确定度分量u2；

- 标准分流器引入的不确定度分量u3。

（4）各标准不确定度分量的分析与计算

1）测量重复性引入的标准不确定度u1

对重复性测量的数据，采用统计分析的方法算出平均值的实验标准偏差作为标准不确定度分量u1，呈正态分布。

在相同环境条件下，连续重复测量10次，记录整检装置的相位差的误差测量结果，得到数据见表8-7。

表8-7 整检装置的相位差校准结果

| 测量次数 | 相位差/（′） |
| --- | --- |
| 1 | -0.255 |
| 2 | -0.094 |
| 3 | -0.038 |
| 4 | -0.325 |
| 5 | -0.224 |
| 6 | -0.009 |
| 7 | -0.086 |
| 8 | -0.361 |
| 9 | 0.021 |
| 10 | -0.007 |
| 平均值 | -0.138 |
| 平均值标准偏差 | 0.045 |

用贝塞尔公式计算相位差测量重复性引入的标准不确定度为：

u1=0.045′

2）系统时钟误差引入的不确定度分量u2

时钟同步装置的最大允许误差为±0.05 μs，即±0.054′，则由系统时钟误差引入的标准不确定度为：

u2=0.054′

3）标准分流器引入的不确定度分量u3

根据分流器的校准证书，根据分流器直流和50Hz阻抗值校准结果，扩展不确定度为2×10-6（k=2），其引入的标准不确定度分量为：

u3=1×10-6×3437′=0.0034′

（5）合成标准不确定度

根据以上分析，可列出不确定度分量表，如表8-8所示。

表8-8 合成标准不确定度分量

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 概率分布 | 标准不确定度/（′） |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 正态 | 0.045 |
| u2 | 时钟同步误差 | 均匀 | 0.054 |
| u3 | 标准分流器 | 均匀 | 0.0034 |

经分析以上各分量不相关，则合成标准不确定度为：

=0.07′

（6）扩展不确定度

取包含因子k=2，则在该测量点校准结果的扩展不确定度为：

=0.14′

综上所述，电压数字量通道和电流数字量通道校准的不确定度评定结果如下所示。

表8-9 不确定度评定结果汇总

| 通道 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- |
| 电压数字量 | 比值差：0.0013% 相位差：0.15′ |
| 电流数字量 | 比值差：0.0013% 相位差：0.14′ |

- 试验结论

全部试验验证结论一览表见表9-1所示。

表9-1 试验验证结论

| 试验项目 | 试验 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 量子电压标准装置性能试验 | ● | 符合要求 |
| 比值差和相位差校准试验 | ● | 符合要求 |
| 相位同步影响试验 | ● | 影响较小，可忽略不计 |
| 采样单元增益误差影响试验 | ● | 影响较小，可忽略不计 |
| 重复性影响试验 | ● | 符合要求 |
| 稳定性试验 | ● | 符合要求 |

- 试验人员

本次验证试验的主要试验单位和试验人员如下：

姓名：胡浩亮、聂琪、丁铭、叶正

单位：国家高电压计量站、中国电力科学研究院有限公司、华中科技大学

邮箱：1196541453@qq.com

本次试验验证主要由国家高电压计量站、中国电力科学研究院有限公司、华中科技大学开展，广东计量中心、北京无线电计量测试研究所、国网江苏公司、陕西公司在前期调研及试验过程中对标准技术指标和试验方法方面提出指导性意见，技术指导专家负责全过程技术指导和试验验证工作的推进督促。