国家计量技术规范

《基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准规范》

调研分析报告

国家高电压计量站

中国电力科学研究院有限公司

国网江苏省电力有限公司营销服务中心

北京无线电计量测试研究所

国网陕西省电力有限公司营销服务中心(计量中心)

广东电网有限责任公司计量中心

2026年7月

目  录

1、现状及必要性分析	1

2、电子式互感器校验仪整检装置调研	2

2.1 电子式互感器校验仪整检装置简介及应用情况	2

2.2 电子式互感器校验仪整检装置结构及工作原理	4

2.3 电子式互感器校验仪整检装置核心设备清单及主要技术参数	6

2.4 电子式互感器校验仪整检装置工作环境条件	8

2.5 电子式互感器校验仪整检装置校准情况	8

3、量子电压标准装置调研及溯源应用情况	10

3.1 中国电力科学研究院量子电压标准装置情况	11

3.2 国网江苏省电力有限公司营销服务中心量子电压标准装置情况	15

3.3 北京无线电计量测试研究所量子电压标准装置情况	18

3.4 国网陕西省电力有限公司营销服务中心(计量中心)量子电压标准装置情况	20

3.5 广东电网有限责任公司计量中心量子电压标准装置情况	25

3.6 中国计量科学研究院量子电压标准装置情况	27

3.7 调研情况总结	28

4、基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准情况调研	29

4.1 校准方法	29

4.2 校准结果不确定度度评估	34

5、调研结论	35

1、现状及必要性分析

国务院《计量发展规划（2021-2035年）》和国家电网公司“十四五”规划提出“计量数字化计量转型”和“电网数字化转型”。电力系统中数字化计量设备是电网电压、电流量测的关键设备，也是电网数字化转型的基础，在直流换流站、智能变电站、配电网(新能源)等工程中累积应用超百万套，直接关系到电网的安全稳定运行。在电力系统中，电子式互感器作为数字化计量设备，主要用于电力系统电压、电流的测量，其输出采用数字协议信号，例如DL/T 860.92等，即带来了电网数字化转型升级的便利，同时也为计量设备量值溯源方式带来极大地改变。电子式互感器对模拟信号进行A/D采样并将采样值组帧成DL/T 860.92协议的数字报文，传输给控制、保护及测量系统。电子式互感器的使用将数字量的溯源引入计量设备的量值溯源体系中，目前国网、南网等10多个网省公司以及互感器校验仪厂家均配置了电子式互感器校验仪整检装置，被广泛用于建立电子式互感器校验仪的量值溯源能力，保障全国电力现场电子式互感器的量值，影响我国95%以上的跨区域电能输送和社会用电可靠性。例如目前电子式互感器准确度为0.2%，而电子式互感器校验仪的准确度通常为0.05%，而电子式互感器校验仪整检装置准确度一般为0.02%或0.01%。目前电子式互感器校验仪整检装置大多采用8位半数字多用表进行A/D采样，以实现高准确度的数字量值溯源，由于数字多用表使用过程中受实验室操作环境、采样积分时间、采样率等影响，其实际测量准确度一般在0.01%左右，导致目前全国范围内的电子式互感器校验仪整检装置尚无有效方法实现量值溯源，只能将分立设备进行单独送检，其准确度水平仅能通过各个分立设备的准确度等级或不确定度分量进行评估确定，难以准确评价电子式互感器校验仪整检装置的比值差和相位差，影响全国电子式互感器校验仪量值的准确、可靠。

随着量子化技术发展及量子电压基准的出现，扁平化的量子量传方式具有显著的优势。量子电压标准基于约瑟夫森量子电压效应，输出的模拟电压量值与频率成正比，使电压量值的不确定度水平提升至10-9量级，可实现“模拟量子电压”与“数字量”的直接关联，能够将数字量值直接溯源至量子电压基准，提升数字量值溯源的准确性和可靠性。

目前量子电压技术已经在交、直流信号精密测量进行了实际应用，我国的直流电压基准装置实现了量子化，采用量子电压技术实现直流信号的精密溯源。德国联邦物理技术研究院(PTB)和美国国家标准与技术研究院(NIST)在21世纪初提出一种差分采样方法，即利用高准确度数字多用表对量子正弦台阶电压与标准正弦交流电压的差分信号进行采样，剔除量子台阶过渡过程的动态采样点，重构出数字化的标准正弦交流电压信号，使1 kHz以下的交流电压测量不确定度达到10–7~10–8量级。差分采样技术促进了量子电压在交、直流电压溯源及50 Hz和60 Hz电力计量领域的应用，包括阻抗、功率、模数转换装置、标准电压源和标准数字多用表等校准。我国基于量子电压的溯源应用技术研究起步相对较晚，主要以国家高电压计量站、中国计量院、中国航天科工集团、中国电力科学研究院、国网江苏公司、国网陕西公司、广东电网有限责任公司计量中心等单位为主，在电力系统领域开展了交直流电能、谐波电压、电压比例和电子式互感器校验仪等量子化溯源应用及相关研究。

量子电压技术被广泛应用于基础电信号测量、电力系统数字化计量等领域的标准数字量值复现，并且在国网及南网相关计量机构建立电子式互感器校验仪整检装置的校准装置，用于解决电子式互感器校验仪整检装置的高准确度量值溯源问题。但实际应用过程中，量子电压芯片的状态、实验室运行环境、差分采样方法、时钟同步、被测信号状态等也会影响电子式互感器校验仪整检装置的溯源不确定度水平，需要标准化、规范化相应的校准方法等。目前尚未制定相关技术标准，因此有必要制定基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准规范标准，统一校准方法、步骤及环境条件控制等要求，全面促进量子电压技术在数字化量测领域的发展应用，推动量子精密测量产业的建立。

2、电子式互感器校验仪整检装置调研

2.1 电子式互感器校验仪整检装置简介及应用情况

电子式互感器校验仪整检装置主要用于对电子式互感器校验仪幅值误差、相位误差、时钟同步性能等进行校准，其准确度达到0.01级~0.02级，是电子式互感器校验仪量值准确、可靠的保障，解决各网省公司电子式互感器校验仪以及电力现场智能变电站电子式互感器的量值溯源难题。目前电子式互感器校验仪整检装置主要在国家高电压计量站、国网及南网部分网省公司营销服务中心或计量中心、电子式互感器校验仪生产厂家等，其中以国家高电压计量站的电子式互感器校验仪整检装置准确度等级最高，约为0.01级，是电子式互感器校验仪校准溯源的国家最高计量标准。国家高电压计量站的整检装置每年完成50多台电子式互感器校验仪的校准业务，保障全国范围内电子式互感器量值溯源的准确、可靠。

（a）整检装置，准确度0.02级             （b）整检装置，准确度0.01级

图1 国家高电压计量站不同准确度等级的电子式互感器校验仪整检装置

图2 国网江西公司电子式互感器校验仪整检装置

图3 其他网省公司的电子式互感器校验仪整检装置

2.2 电子式互感器校验仪整检装置结构及工作原理

电子式互感器校验仪整检装置是用于对电子式互感器校验仪进行校准的装置，电子式互感器校验仪输入接口包括：标准电压通道、标准电流通道、被测数字量通道、被测小电压通道。同步接口用于整检装置和校验仪的采样同步，仅在被测数字量有效时使用。电子式互感器校验仪整检装置具有多个校准接线模式，取决于被校准电子式互感器校验仪的功能。通常包含有电压数字量通道模式、电压模拟量通道模式、电流数字量通道模式、电流模拟量通道模式。下面对电子式互感器校验仪整检装置的各个工作模式进行介绍。

（1）电压通道校准

整检装置输出标准电压信号，按电子式互感器校验仪被测通道是数字量还是小电压信号，工作模式分为电压数字量通道模式、电压模拟量通道模式。

电压数字量通道模式时，如图4（a）所示，整检装置输出标准模拟量U（100V或100V/√3V）和数字量U+ΔU，其中ΔU是由整检装置的微差设定，即整检装置给定的标准误差，电子式互感器校验仪输入标准模拟量U和数字量U+ΔU，计算出的误差值与标准误差的偏差，即是校验仪的误差。校准方式属于标准源法，即整检装置是标准微差源，校验仪是误差测量仪表。

电压模拟量通道模式时类似，如图4（b）所示，也是标准源法，区别在于，整检装置输出标准模拟量U（100V或100V/√3V）和小电压信号k(U+ΔU)，ΔU也是由整检装置的微差设定，由校验仪进行误差测量。

（a）电压数字量通道模式

（b）电压模拟量通道模式

图4 电子式互感器校验仪整检装置的电压校准模式

（2）电流通道校准

电流通道校准时，区别在于整检装置输出标准电流信号，按电子式互感器校验仪被测通道是数字量还是小电压信号，工作模式分为电流数字量通道模式、电流模拟量通道模式。

电流数字量校准模式时，如图5（a）所示，整检装置输出标准模拟量I（1A或5A）和数字量I+ΔI，其中ΔI是由整检装置的微差设定，即整检装置给定的标准误差，电子式互感器校验仪输入标准模拟量I和数字量I+ΔI，计算出的误差值与标准误差的偏差，即是校验仪的误差。校准方式属于标准源法，即整检装置是标准微差源，校验仪是误差测量仪表。

电流模拟量校准模式时类似，如图5（b）所示，也是标准源法，区别在于，整检装置输出标准模拟量I（1A或5A）和小电压信号k(I+ΔI)，ΔI也是由整检装置的微差设定，由校验仪进行误差测量。

（a）电流数字量通道模式

（b）电流模拟量通道模式

图5 电子式互感器校验仪整检装置的电流校准模式

2.3 电子式互感器校验仪整检装置核心设备清单及主要技术参数

电子式互感器校验仪整检装置的核心设备如表1所示

表1 电子式互感器校验仪整检装置的核心设备功能及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 功能 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准试验源（电压源、微差电压源、电流源、微差电流源） | 用于设定标准误差，输出信号包含标准电压U、微差电压ΔU、标准电流I、微差电流ΔI。 | 准确度度0.2级 |
| 2 | 分压器 | 用于电压转换，100V或100V/√3V电压转换为10V以内小信号。 | 准确度优于0.001% |
| 3 | 分流器（或标准I-V转换装置） | 用于电流转换，1A或5A电流转换为10V以内小信号。 | 准确度优于0.01% |
| 4 | 采样装置 | 用于电压采样，接在感应分压器或分流器后面。 | 准确度优于50ppm |
| 5 | 报文转换模块 | 将数字多用表采样值转换为DL/T 860.92报文 | DL/T 860.92数字报文 |
| 6 | 时钟同步模块 | 用于提供同步采样的PPS秒脉冲 | 最大允许误差±300ns |

主要核心设备实物如图6所示。

（a）标准试验源                            （b）分压器

图6 标准试验源（电压源、微差电压源、电流源、微差电流源）和分压器

（a）标准I-V转换装置                     （b）分流器（1A、5A）

图7分流器（或标准I-V转换装置）

（a）采样装置                  （b）时钟同步模块和报文转换模块

图8 采样装置、时钟同步模块和报文转换模块

2.4 电子式互感器校验仪整检装置工作环境条件

目前电子式互感器校验仪整检装置尚没有相关的产品标准，主要的工作环境条件参考相关的技术标准，主要有JJF 1995-2022 《电子式互感器校验仪校准规范》，该技术标准中规定了电子式互感器校验仪校准环境条件。通常电子式互感器校验仪只在实验室开展校准，目前尚未有室外现场校准，因此，电子式互感器校验整检装置目前只能在实验室满足要求的环境下使用，因此，电子式互感器校验仪的校准环境条件可作为电子式互感器校验仪整检装置的工作环境条件，具体如下。

——温度：(20±2)℃；

——相对湿度： 30%RH ~80%RH；

——电源电压：（220±22）V；

——电源频率：（50±0.5）Hz；

——电源波形畸变系数：≤ 5%。

2.5 电子式互感器校验仪整检装置校准情况

电子式互感器校验仪整检装置主要由以下核心部件组成，如表2所示。

表2 电子式互感器校验仪整检装置核心设备的校准情况

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 校准单位 | 校准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准试验源（电压源、微差电压源、电流源、微差电流源） | 微差准确度优于0.01% | 国家高电压计量站 | JJG441-2008 交流电桥检定规程 |
| 2 | 分压器 | 准确度优于0.01% | 国家高电压计量站 | JJF 1067-2014工频电压比例标准装置校准规范 |
| 3 | 分流器（或标准I-V转换装置） | 准确度优于0.01% | 中国计量院 | JJG1069-2011直流分流器检定规程 |
| 4 | 采样装置 | 准确度优于50ppm | 中国计量院 | JJF 1587-2016数字多用表校准规范 |
| 5 | 时钟同步模块 | 同步误差优于±300ns | 中国计量院 | JJF 1902-2021 时间间隔发生器校准规范 |

整检装置的主要核心部件包括标准试验源、分压器、分流器（或标准I-V转换装置）、采样装置和时钟同步模块，整检装置主要采用分体校准的方式进行量值溯源，即每个核心部件单独校准溯源，其量值溯源体系架构如图9所示。

其中标准试验源和感应分压器送国家高电压计量站校准，分流器（或标准I-V转换装置）、采样装置和时钟同步模块送中国计量院校准，报文发生器不涉及量值的转换，只涉及数字信号处理，因此，目前不做量值溯源要求。

1）标准试验源参照《JJG 441-2008 交流电桥检定规程》将量值溯源至交流电桥，进一步溯源至电阻标准、电感标准和电容标准，最后溯源到相应的电阻、电感和电容基准装置。

2）分压器参照《JJF 1067-2014工频电压比例标准装置校准规范》将量值溯源至电压比例标准，再逐级溯源到国家高电压比例基准装置。

3）分流器参照《JJG 1069-2011直流分流器检定规程》将量值溯源至直流电阻标准，再逐级溯源到国家量子霍尔电阻基准装置。

4）采样装置参照《JJF 1587-2016数字多用表校准规范》将量值溯源至多功能标准源，再逐级溯源到固态直流电压标准、以及最高等级的约瑟夫森直流电压基准装置。

5）时钟同步模块参照《JJF 1902-2021 时间间隔发生器校准规范》将量值直接溯源至原子时标基准装置。

图9 电子式互感器校验仪整检装置量值溯源体系图

由于电子式互感器校验仪整检装置尚无整体溯源方法，因此，目前尚未有直接试验数据表明电子式互感器校验仪整检装置的准确度等级，但在电子式互感器校验仪的校准过程中，会根据电子式互感器校验仪整检装置的各核心部件的误差分量来评估其不确定度，通常其比值差不确定度优于0.01%，相位差不确定度优于0.5′，其最大的不确定度来源于数字多用表连续采样测量结果引用的不确定度分量，该部分不确定度分量主要受限于A/D的测量精度，4kHz下的测量精度受积分时间、工频干扰等因素限制，约为10-5量级。

目前尚无电子式互感器校验仪整检装置的校准规范，其中一个主要原因是电子式互感器校验仪整检装置要实现整体溯源，参照已有的数字化计量溯源方案，必须解决高准确度的数字量值溯源难题，而受限于传统A/D数字量溯源准确度水平，无法满足0.01级以上数字化计量标准装置的量值溯源。因此，目前电子式互感器校验仪整检装置尚无法进行整体量值溯源，其现有溯源体系较为复杂，最终将量值溯源至电压、电阻、电感、电容基准装置，溯源链条较长。目前国家高电压计量站、中国电力科学研究院、南网广东计量中心等单位正在探索基于约瑟夫森量子电压的校准溯源方法，采用约瑟夫森量子电压溯源技术实现电子式互感器校验仪整检装置的校准，并开展了相关试验验证工作，已取得阶段性成果，基于约瑟夫森量子电压的交流电压测量不确定度水平可达到10-7量级，相比传统的8位半数字多用表直接采样方式，准确度至少提升一个量级，因此，能够解决电子式互感器校验仪整检装置的溯源难题，国网江苏公司、陕西公司等也在积极探索基于量子电压的新型量子化溯源方法。因此，有必要开展基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置新型溯源方法和校准规范的编制，以解决电子式互感器校验仪整检装置无法整体溯源以及溯源链条长的难题。

3、量子电压标准装置调研及溯源应用情况

3.1 中国电力科学研究院量子电压标准装置情况

（1）量子电压装置图片

中国电力科学研究院拥有10V和1V可编程量子电压标准装置，图10所示为量子电压标准装置相关实物图。

（a）量子电压标准装置                   （b）校准工作台

（c）10V PJVS量子电压标准芯片

图10 中国电科院量子电压标准装置

（2）量子电压类型/关键参数

以下是中国电科院量子电压标准装置的量子电压芯片关键参数调研信息。

类型：□经典直流/■可编程/□脉冲驱动型量子电压、■液氦/□制冷机型

型号： 量子电压芯片出口编号JCP0056

工作环境条件：温度、湿度

芯片厂家：■德国PTB（Supracon）、□美国NISI、□中国计量院、……

关键参数：

量子电压标准装置的关键参数见表3所示，包含量子电压幅值、约瑟夫森结数量（约瑟夫森结阵结构）、微波频率、量子电压芯片临界电流、夏皮洛台阶中心电流、台阶宽度；

表3 中国电科院量子电压标准装置关键参数

| 关键指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量子电压输出最大幅值 | ±10.04V |
| 约瑟夫森结数量 | 69632个，具体结构为： 1-2-2-4-8-17-34-68-136-272-544-1088-2176-4351-8704-17408-34815 |
| 微波频率 | 69.72GHz |
| 临界电流 | 最小2.9mA |
| 一阶夏皮洛台阶中心电流 | 大于3.5mA |
| 台阶宽度 | 大于1mA |

（3）量子电压结构图及工作原理

图11为组成量子电压标准装置的必要装置部件，对外输入输出信号类型及接口，内部部件的接线等。

图11 量子电压标准装置结构和核心部件

系统关键描述：表4为中国电科院量子电压标准装置核心部件及主要接口，核心装置包含偏置源、量子电压芯片（包含低温探杆）和微波源，分别采用18通道偏置电流源和70GHz微波源驱动量子电压芯片产生交流台阶量子电压，量子电压与被测电压的相位同步通过信号源的锁相或PJVS的相位调节实现，差分采样触发以偏置源输出的PPS和台阶脉冲作为参考，以保证在量子台阶中间区域采样。量子电压核心系统对外输入输出接口包含：PPS和台阶脉冲输出、量子电压输出、10MHz参考时钟输入。采样装置用于对量子电压和待测交流电压的差分信号进行采样，以台阶脉冲脉冲+延时作为采样触发信号，PPS信号作为整个系统交流过零点参考信号和外部被校设备的同步信号。差分采样系统控制数字多用表连续采样以及输出DL/T 860.92数字报文，输出报文速率为4kHz。

表4 中国电科院量子电压标准装置核心部件及主要接口

| 核心部件 | 参数/功能描述 | 主要输入输出接口 |
| --- | --- | --- |
| 可编程量子电压芯片（低温探杆） | 产生量子电压，±10.04V，69.72GHz，包含69632个约瑟夫森结，分为18个结阵，分别为1-2-2-4-8-17-34-68-136-272-544-1088-2176-4351-8704-17408-34815， | 微波输入：WR12 偏置输入：18通道SMB 量子电压输出：2芯/6芯LEMO接口 |
| 偏置源 | 用于驱动量子电压芯片产生任意量子台阶电压，18通道偏置电流隔离输出 | 电流输出：±10mA，18通道SMB接口 触发输出：电信号，PPS、台阶脉冲 其他：220V电源、GPIB、RJ45以太网通信接口 |
| 微波源 | 提供微波信号，69GHz~72GHz | 微波输出：WR12 参考时钟输入：10MHz，BNC接口； 其他：DB9串口通信、220V电源 |
| 采样单元 | 用于控制3458A进行差分采样和数据重构，并输出DL/T 860.92标准数字报文。 | 电压量程：100mV、1V、10V 输入阻抗：10GΩ 采样触发输入：BNC 采样完成输出：BNC 通信控制：GPIB 触发输入/输出：电信号，PPS、台阶脉冲 报文输出：RJ45以太网, DL/T 860.92 采样控制接口：GPIB 其他：220V电源、RJ45以太网通信接口 |
| 铷钟 | 为系统提供参考时钟，10MHz、PPS | 时钟输出：BNC接口，10MHz、PPS |

（4）量子电压溯源应用情况调研

中国电力科学研究院开展了基于量子电压的电子式互感器校验仪、合并单元测试仪等溯源试验。

溯源对象：电子式互感器校验仪、电能、电压比例标准等；

溯源接线图或原理图：

PJVS可用于构建具有量子电压准确度的标准A/D模块（PJVS AD），如图12所示，也称为交流量子电压表。可将PJVS AD用于电子式互感器校验仪和合并单元校验仪溯源过程中的高准确度数字量值溯源。

图12 基于PJVS的高准确度数字化方案（PJVS AD）

基于量子电压的电子式互感器校验仪溯源方法，如图13所示。其中，标准信号源、感应分压器和量子标准A/D组成电子式互感器校验仪的校准装置(以下简称“校准装置”)，其中量子标准A/D取代了现有溯源方案中的8位半数字多用表3458A，用于实现高准确度的A/D转换。校准装置提供具有标准幅值误差ε0和标准相位误差φ0的标准模拟电压和标准数字电压。电子式互感器校验仪测量校准装置输出的两路标准电压并计算出两者的相对幅值误差和相位误差，其与标准幅值误差和标准相位误差的偏差即为电子式互感器校验仪的测量误差。

图13 基于量子标准A/D的电子式互感器校验仪溯源标准装置方案

基于PJVS的合并单元校验仪的校准如图14所示。基于PJVS的合并单元校验仪溯源系统主要包括PJVS AD、感应分压器、标准分流器。其中，PJVS AD是基于PJVS的标准A/D模块，本项目使用标准源法，将PJVS AD用作标准的合并单元，利用待测的合并单元校验仪对其进行校准。对于PJVS AD，输入模拟电压或电流与输出IEC 61850 SV（DL/T 860.92）之间的误差可以忽略不计（考虑成帧分辨率为10-6）。因此，合并单元校验仪计算的误差就是合并单元校验仪自身的测量误差。对于合并单元校验仪的电流误差校准，本项目使用标准分流器将电流转换为电压，分流器的误差优于0.01%。对于电压误差校准，可以使用高精度的感应分压器将大电压转换为小电压，以便将其与量子电压进行差分测量。此外，可以在PJVS AD中人为设置一个额外的误差作为标准误差，使IEC 61850（DL/T 860.92）数字报文中的电压和电流带有可调的标准误差，满足合并单元校准溯源需求。

（a）电压通道溯源                      （b）电流通道溯源

图14 基于PJVS的合并单元校验仪溯源方案

3.2 国网江苏省电力有限公司营销服务中心量子电压标准装置情况

（1）量子电压装置图片

国网江苏营服中心的2V可编程量子电压标准装置实物图如图15所示。

（a）量子电压标准装置实物图               （b）偏置源及采样单元等

（c）制冷机和量子电压芯片   （d）偏置驱动及量子电压输入输出接口

图15 国网江苏公司的量子电压标准装置

（2）量子电压类型/关键参数

类型：□经典直流/■可编程/□脉冲驱动型量子电压、□液氦/■制冷机型：RDK-415D 型 G-M 制冷机

型号： 量子电压芯片出口编号2WC_181127-22

工作环境条件：温度、湿度

温度+15℃～＋35℃，相对湿度不大于 90%（20℃时）；

芯片厂家：□德国PTB（Supracon）、☑美国NISI、□中国计量院、……

关键参数：

表5为国网江苏公司的量子电压标准装置关键参数信息表，包含量子电压幅值、约瑟夫森结数量（约瑟夫森结阵结构）、微波频率、量子电压芯片临界电流、夏皮洛台阶中心电流、台阶宽度。

表5 国网江苏公司量子电压标准的关键参数

| 关键指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量子电压输出最大幅值 | ±2.2V |
| 约瑟夫森结数量 | 总共61204个约瑟夫森结 结构：2916、108、36、972、12、4、324、8742、8744、8744、8744、8744、8742、4372 |
| 微波频率 | 18 GHz~20 GHz |
| 临界电流 | 7 mA |
| 夏皮洛台阶中心电流 | 2.2 mA |
| 台阶宽度 | 1.2 mA |

（3）量子电压结构图及工作原理

国网江苏公司量子电压标准装置的必要装置部件，对外输入输出信号类型及接口，内部部件的接线等如图16所示。

图16 国网江苏公司的量子电压标准装置结构及核心部件

量子电压工作原理：

系统关键描述：图16为江苏公司的量子测量装置结构图，核心装置包含被测信号源（RD933）、偏置源（NI DAC卡）、量子电压芯片（置于低温环境）和微波源，分别采用14通道偏置电流源和20GHz微波源驱动量子电压芯片产生交流台阶量子电压，量子电压与被测电压/电流的相位同步通过信号源的锁相或PJVS的相位调节实现，差分采样触发以FPGA时序控制电路输出的台阶脉冲脉冲和PPS脉冲作为参考，以保证在量子台阶中间区域采样。量子电压核心系统对外输入输出接口包含：PPS输出、量子电压输出、10MHz参考时钟输入。差分采样装置以台阶脉冲+延时作为采样触发信号，PPS信号作为整个系统交流过零点参考信号和外部被校设备的同步信号，测量结果经上位机重构为正弦信号。表6为国网江苏公司量子电压标准装置核心部件及主要接口。

表6 国网江苏公司量子电压标准装置核心部件及主要接口

| 核心部件 | 参数/功能描述 | 主要输入输出接口 |
| --- | --- | --- |
| 可编程量子电压芯片（低温探杆） | 产生量子电压，±2.2V，20GHz，包含61204 个约瑟夫森结，分为14个结阵，分别为2916、108、36、972、12、4、324、8742、8744、8744、8744、8744、8742、4372 | 微波输入：待确定 偏置输入：14通道SMB 量子电压输出：2芯LEMO接口 |
| 偏置源 | 用于驱动量子电压芯片产生任意量子台阶电压，14通道偏置电流隔离输出 | 电流输出：±10mA，14通道SMB接口 触发输出：电信号，PPS、台阶脉冲 其他还包括：220V电源、GPIB、RJ45以太网通信接口 |
| 微波源 | 提供微波信号，20GHz左右 | 微波输出：WR12 参考时钟输入：10MHz，BNC接口； 其他：DB9串口通信、220V电源 |
| 差分采样系统（采样单元） | 进行差分采样和数据重构。 | 触发输入/输出：电信号，PPS、台阶脉冲 报文输出：RJ45以太网 采样控制接口：GPIB 其他：220V电源、RJ45以太网通信接口 |
| 标准时钟 | 铷钟，为系统提供参考时钟，10MHz、PPS | 时钟输出：BNC接口，10MHz、PPS |
| FPGA驱动和时序控制（同步装置） | 用于产生时钟同步信号或同步延时 |  |

（4）量子电压溯源应用情况调研

目前国网江苏公司开展了基于量子电压的电压或电能量值溯源试验，具体溯源线路图如图17所示。

图17 电能量子化溯源线路图

通过了与中国计量院的电能/功率标准器作比对。由RD933信号源提供电压模拟信号，PJVS作为参考量子电压台阶，差分采样后，由上位机计算标准电压值或电能值。被校准电压表或标准电能表同时测量RD933的输出。两个测量结果进行比较，计算误差。

3.3 北京无线电计量测试研究所量子电压标准装置情况

因涉及保密问题，此处不展示量子电压标准装置实物图及关键参数，根据实地调研情况，北京无线电计量测试研究所建立了经典10V直流电压副基准、10V和1V可编程量子电压标准装置等，量子电压芯片主要采用德国Supracon公司方案。具体的实物图如图18所示（德国Supracon公司的实物图）。

图18 北京无线电计量测试研究所采用的量子电压标准装置方案

主要设备清单如表7所示。

表7 北京无线电计量测试研究所量子电压标准的组成

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 低温探针台、交流盒、10V可编程约瑟夫森电压标准芯片 |
| 2 | 70GHz微波源 |
| 3 | 5台AWG1104偏置源 |
| 4 | Keithley 2182A纳伏表 |
| 5 | 控制单元 |
| 6 | Keithley3390波形发生器（未包含） |
| 7 | 时钟和触发同步单元、光隔离 |
| 8 | PXI 机箱及5922数字化仪（未包含） |
| 9 | 3通道极性转换开关 |

北京无线电计量测试研究所的量子电压标准装置系统接线图如图19所示。采用5台AWG1104偏置源控制量子电压的生成。目前具备直流量子电压溯源应用试验，已开展了纳伏表、直流电压比例标准等量子化溯源试验，暂不具备交流量子电压试验功能。

图19 量子电压标准装置结构原理及接线

3.4 国网陕西省电力有限公司营销服务中心(计量中心)量子电压标准装置情况

（1）量子电压标准装置图片

国网陕西公司的量子电压装置已集成至直流量子电能计量标准装置中，未单独区分设置。实物如图20所示。

图20 陕西电网量子电压装置图片

（2）量子电压类型/关键参数

类型：□经典直流/■可编程/□脉冲驱动型量子电压、□液氦/■制冷机型

型号： /

工作环境条件：常规校准实验室环境

芯片厂家：□德国PTB（Supracon）、■美国NIST、□中国计量院、……

关键参数：

国网陕西公司的量子电压标准核心部件和关键参数如表8所示，主要包含量子电压幅值、约瑟夫森结数量（约瑟夫森结阵结构）、微波频率、量子电压芯片临界电流、夏皮洛台阶中心电流、台阶宽度。

表8 国网陕西公司的量子电压标准关键参数

| 关键指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量子电压幅值 | ±2.000V |
| 约瑟夫森结数量 | 61204，结构：2916-108-36-972-12-4-324-8742-8744-8744-8744-8744-8742-4372 |
| 微波频率 | 18.15GHz |
| 临界电流 | 约6.72mA |
| 夏皮洛台阶中心电流 | 约9.92mA |
| 台阶宽度 | 大于1.5mA |

（3）量子电压结构图及工作原理

可编程约瑟夫森量子电压标准装置结构简图如图21所示，其主要主要输入输出接口见表9所示。该装置由数字电压表、铷原子钟、微波信号源系统、偏置电流源、低温恒温器及安装有测控软件的工控机共同组成。其中，低温恒温器为可编程约瑟夫森结阵工作在超导状态提供了必要的4.2 K低温恒温环境，并隔绝地磁场等杂散磁场的干扰；微波信号源系统用于生成频率为15 GHz~20 GHz、功率约为25 dBm的高频微波信号，以对约瑟夫森结阵的直流电流产生调制作用，使其对外表现为I-V特性曲线上出现精确的电压台阶：偏置电流源提供了驱动约瑟夫森结阵所必需的多通道偏置电流信号；数字电压表通过继电器连接至约瑟夫森结阵两端，在必要时被选通用于扫描约瑟夫森结阵的特性参数，以校验其是否处于正常的超导工作状态：铷原子钟作为时间/频率参考源，为系统中的设备提供统一的10 MHz参考信号；工控机是系统的控制中心，用于控制约瑟夫森电压信号合成。

图21 量子电压标准装置结构简图

表9 国网陕西公司的量子电压标准主要输入输出接口

| 核心部件 | 参数/功能描述 | 主要输入输出接口 |
| --- | --- | --- |
| 可编程量子电压芯片（制冷机） | 产生量子电压，±2.000V，包含61204个约瑟夫森结，分为14个结阵，分别为2916-108-36-972-12-4-324-8742-8744-8744-8744-8744-8742-4372 | 微波输入：SMA 偏置输入：DB37端口 量子电压输出：2芯/10芯LEMO接口 |
| 偏置源 | 用于驱动量子电压芯片产生任意量子台阶电压，24通道偏置电流隔离输出 | 电流输出能力：≥±30mA， 输出接口：DB37端口 触发端口：电信号，光信号 其他：220V电源、GPIB通信接口、外部时钟SMA接口 |
| 微波源 | 提供微波信号，15GHz~20GHz | 微波输出：SMA 参考时钟输入：10MHz，BNC接口； 其他：串口通信接口 |
| 差分采样系统 | 核心采用3458A数字多用表作为差分采样装置 | 电压量程：100mV、1V、10V 输入阻抗：10GΩ 采样触发输入：BNC 采样完成输出：BNC 通信控制：GPIB |
| 铷钟 | 为系统提供参考时钟，10MHz | 时钟输出：BNC接口，10MHz、1ppS、5MHz等 |
| 信号发生器（同步装置） | 用于产生时钟同步信号或同步延时 | 输出接口：BNC |
| 纳伏计 | 34420A，用于测试约瑟夫森结阵临界参数 | 采集输入：紫铜插片 通信控制：GPIB |
| 温控仪 | 用于控制和监测低温恒温器内部温度 | 加热/控制输出：双香蕉插头 通信控制：GPIB、RS232 |

（4）量子电压溯源应用情况调研

国网陕西公司开展了基于量子电压的直流电能溯源应用。

溯源对象：直流电能

溯源接线图或原理图：

集成的直流量子电能计量标准装置，其实物装置图与结构简图如图22所示。整个装置由量子电压标准装置、高压放大器、高精度跨导放大器、标准信号源、计数器等共同组成。其中，量子电压标准装置输出的直流量子电压，可直接输入至高压放大器和跨导放大器实施功率放大从而生成标准功率信号，也可对输入至高压放大器和跨导放大器的其他直流参考电压信号(例如:来自标准信号源)实施量子化标定;计数器主要用于计数直流电能表工作时发出的电能脉冲，实现规定时间内电能脉冲计数测量。计算电能脉冲计数与脉冲常数，即得到标准直流电能。

图22 基于量子电压的直流电能计量装置结构简图

溯源试验的关键过程描述：由上述介绍可知，直流电能计量装置由可编程约瑟夫森量子电压、双通道信号源、高压放大器、跨导放大器、计数器等共同组成。故直流电能不确定度评估需要将上述组成装置的不确定分量单独评估。首先基于量子电压开展了双通道信号源两个通道输出直流电压的差分标校，取量子电压系统输出端的低端与双通道信号源低端短接，量子电压系统的高端和双通道信号源高端分别接入至数字纳伏表Agilent 34420A的输入端。量子电压系统与双通道信号源均输出1 V电压，利用数字纳伏表直接测量系统间比对的差分电压。其次，对高压放大器和跨导放大器分别进行不确定度评估，高压放大器需要使用电压比例自校准装置将大电压比例变换至小电压，并利用校准后的高精度数字电压表 3458A测量电压比例自校准装置的电压输出；同理跨导放大器使用电流比例自校准装置实现大电流转换成小电流，之后，利用标准电阻将小电流转换成电压输出送入高精度数字电压表3458A进行测量。最后，需对计数器53230A的时间测量进行不确定度评估。

溯源试验结果的处理：当前，由于我国所建立的直流电能表标准装置测量不确定度为2×10-5（k=2）Urel=2.0×10-5(k=2)，无法直接标校直流量子电能标准装置。故通过分项评定直流量子电能标准装置中的各项不确定度分量，计算出直流电能合成相对标准不确定度为1.53×10-6（k=1）。

表10 直流量子电能计量标准装置最佳不确定度评定表

| 分量 | 类型 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 可编程约瑟夫森量子电压标准系统 | B | 1.1×10-8（k=1） |
| 双通道信号源（通道1） | B | 3.18×10-7（k=1） |
| 双通道信号源（通道2） | B | 3.56×10-7（k=1） |
| 高压放大器电压输出 | B | 8.1×10-7（k=1） |
| 跨导放大器电流输出 | B | 11.0×10-7（k=1） |
| 计数器53230A | B | 5.0×10-7（k=1） |
| 合成相对标准不确定度 |  | 1.53×10-6（k=1） |

3.5 广东电网有限责任公司计量中心量子电压标准装置情况

（1）量子电压装置图片

广东电网公司建立了10V可编程量子电压标准装置，采用德国PTB（Supracon）量子电压芯片，制冷机方案，实物图如下。

（a）制冷机                      （b）量子电压标准装置

图23 广东电网的量子电压标准装置实物图

（2）量子电压类型/关键参数

类型：□经典直流/■可编程/□脉冲驱动型量子电压、□液氦/■制冷机型

工作环境条件：省级计量标准校准实验室环境

芯片厂家：■德国PTB（Supracon）、□美国NISI、□中国计量院、……

关键参数如下：

表11 广东电网的量子电压标准装置关键参数

| 关键指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量子电压幅值 | 10.04 V |
| 约瑟夫森结数量 | 高-34811-17406-8704-4352-2176-1088-544-272-136-1-2 -2-4-8-17-34-68-低 |
| 微波频率 | 70GHz |
| 临界电流 | 4.2K时为4.4 mA |
| 夏皮洛台阶中心电流 | 约7.0mA |
| 台阶宽度 | 2 mA |

（3）量子电压结构图及工作原理

量子电压标准装置主要结构如图24所示，其主要由偏置源、微波系统、频率标准、电子单元、制冷机、压缩机、真空泵、量子电压芯片、屏蔽筒、接线盒等部分组成。

图24 量子电压标准装置结构原理

量子电压芯片及其屏蔽筒通过特殊结构固定于制冷系统中制冷机的二级冷头上，电子单元实现辅助控制功能，使量子电压芯片可在低温下稳定工作。微波系统通过接线盒中的波导对低温下的量子电压芯片进行微波驱动，频率标准为微波系统提供10MHz外频标，保证微波频率的准确度。偏置源为德国Supracon生产的，可产生多路偏置信号，通过接线盒连接到低温下的量子电压芯片上，实现对量子电压芯片的多路偏置。在偏置源和微波系统的共同作用下，位于冷头低温环境中的量子电压芯片将产生量子化的直流电压、工频电压。

3.6 中国计量科学研究院量子电压标准装置情况

中国计量院建立了经典10V直流电压国家基准、10V和1V可编程量子电压标准装置等，量子电压芯片主要采用美国NIST公司方案，目前也在自主研制可编程量子电压芯片和脉冲驱动量子电压芯片，并已在国内部分单位实现推广应用。具体的实物图如图25所示。

图25 中国计量院的量子电压标准装置

中国计量院的量子电压标准装置方案整体借鉴美国NIST方案，采用18GHz微波进行驱动，采用NI的PXI电压板卡串联电阻的方式实现偏置源，采样触发信号以台阶脉冲信号为参考，配合触发延时实现采样区间的调整。量子电压标准装置的接线图如图26所示。

图26 中国计量院的量子电压标准装置结构原理

中国计量院目前开展了基于量子电压的电压、谐波、交直流电能、感应分压器等计量标准的量子化溯源应用，图27所示为基于量子电压的电能溯源应用接线原理图。自主研究设计差分采样器，对模拟功率源发出的电压、电流信号(220V,5A)和交流量子电压的差值进行精密测量，通过交流量子电压对功率源发出电压、电流信号的校准，实现功率的精密测量。

图27 中国计量院基于量子电压的电能溯源线路

3.7 调研情况总结

量子电压标准装置调研情况如表12所示。目前国内使用的量子电压芯片主要以德国PTB、美国NIST、中国计量院为主，偏置源分为PXI偏置电压源、AWG1104偏置电压源、德国Supracon偏置电压源、中国电科院偏置电流源几种类型，对外触发信号类型包含PPS脉冲、台阶触发脉冲、过零触发脉冲几种类型，可为差分采样的采样触发提供参考信号。在溯源应用方面，主要以可编程量子电压标准装置为主，分为液氦制冷和压缩机制冷两种，功能上没有差异。目前均基于差分采样技术实现交流电压的量子化测量，为交流电压、谐波、电能/功率、电压比例、数字化校验设备等量子化溯源提供支撑。

表12 各单位量子电压标准装置调研情况汇总

| 单位名称 | JVS类型 | 对外触发输入输出 | 溯源应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国电科院 | PJVS | PPS、台阶脉冲 | 电子式互感器校验仪、合并单元校验仪、电压比例标准 |
| 国网江苏公司 | PJVS | PPS、台阶脉冲 | 交流电能、谐波 |
| 北京无线电计量测试研究所 | CJVS、PJVS | 过零脉冲 | 直流电压、纳伏表 |
| 国网陕西公司 | PJVS | PPS、台阶脉冲 | 直流电能 |
| 广东电网 | PJVS | 过零脉冲 | 交流电能 |
| 中国计量院 | CJVS、PJVS、JAWS | PPS、台阶脉冲 | 电压、电能、感分IVD |

综上所述，目前国内主流以PJVS可编程量子电压标准溯源应用为主，已开展了交流电压、谐波、电能/功率、电压比例、数字化校验设备等量子化溯源应用，CJVS经典直流量子电压标准作为国家基准和副基准装置，主要用于直流参考标准Fluke 732B/C等量值传递，JAWS目前应用较少，主要配合电压比例放大器或跨导放大器输出标准高电压或大电流，作为量子标准源使用，也可用于标准电桥的校准。

在PJVS的溯源应用方面，对外触发信号类型包含PPS脉冲、台阶触发脉冲、过零触发脉冲几种类型，可用于交流量子电压与待测交流电压锁相控制或差分采样触发控制，配合分频或同步延时装置等，能够满足不同场景的溯源应用需求。

4、基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准情况调研

4.1 校准方法

整检装置在校准电子式互感器校验仪时采用标准源法，而采用量子电压标准装置校准整检装置时可采用标准表法，即，用量子电压标准装置构建一套标准的电子式互感器校验仪，用于整检装置的误差校准。

（1）整检装置电压数字量模式校准方案

基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准方案（电压数字量通道模式）如图28所示。整检装置输出标准电压量U（100V或100V/√3V）和数字报文U+ΔU，其中ΔU是由整检装置的微差设定，即整检装置给定的标准误差。数字量U+ΔU可以直接通过解析得到离散采样值，核心是准确得到标准模拟量U的采样值。

图28 电子式互感器校验仪整检装置电压数字量通道校准

上述校准方案的核心在于，利用量子电压标准装置构建交流量子电压表（数字多用表作为差分采样装置），配合感应分压器，实现模拟量U的高准确度测量，并输出离散采样值（比如，DL/T 860.92），如图29所示。

图29 利用量子电压标准装置构建交流量子电压表，并输出离散采样值

对于数字多用表，可能各单位方案不一样，可以选择数字多用表3458A或5922作为采样装置。

对于采样单元，可能各单位方案不一样，中国计量院、德国等单位直接利用上位机控制数字多用表3458A或5922进行采样，国网江苏公司定制化设计了采样单元，中国电科院研制了具有DL/T 860.92报文输出的采样单元，用于控制3458A或5922采样并输出数字报文。

幅值准确度方面，采用量子电压构建交流量子电压表，可以保证交流模拟电压的测量准确度，约为10-6~10-7量级，已在国际上得到广泛认可。

相位同步性方面，通常试验电压与量子电压波形的同相控制由锁相功能实现。实际上，由于试验电压由整检装置产生，可能不带外部锁相功能，因此，被测电压与量子电压之间的相位同步可由PJVS的相位调节来保证。同时由于不具备锁相，考虑到试验电压与量子电压频率可能不完全一致，差分电压可能会随着时间推移而缓慢变大，试验过程中，每隔合适的时间进行一次相位同步监测，并进行相位同步操作。（可通过差分电压最小法或利用算法调节相位差）

采样同步性方面，整个系统以统一的PPS作为采样同步参考。这里应考虑不同量子电压标准装置输出脉冲类型可能不同，目前量子电压标准装置主要是采用德国Supracon公司方案（过零脉冲）、中国计量院（包含台阶脉冲和PPS脉冲）、中国电科院（包含台阶脉冲脉冲和PPS脉冲）方案。对于不同的量子电压标准装置脉冲方案，可采用分频方案进行适用。

试验方案如下：

（1）启动量子电压标准装置并检查芯片关键参数指标，量子装置运行正常后进入下一步；

（2）整检装置输出标准模拟量U（100V或100V/√3V）和数字量U+ΔU报文，整检装置输出正常后进入下一步；

（3）按图3进行接线，根据感应分压器输出电压的幅值，设置量子电压标准装置输出台阶电压波形（幅值根据情况调节，频率50Hz，每周期台阶80个（对应采样率4kHz）），调节PJVS的相位，使待测波形与量子电压波形相位一致；

（4）调节整检装置微差，测量并计算其绝对误差。

（2）整检装置电流数字量模式校准方案

校准线路如下，同样采用标准表法，在整检装置电流数字量模式下，整检装置输出标准电流I（1A或5A）和数字量I+ΔI，其中ΔI是由整检装置的微差设定，即整检装置给定的标准误差。数字量I+ΔI可以直接通过解析得到离散采样值，核心是准确得到标准模拟量I的采样值。基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准方案如图30所示。

图30 电子式互感器校验仪整检装置电流数字量通道校准

校准方案与电压数字量通道类似，区别在于，电流模式下采用标准分流器进行I-V转换，转换为小电压信号后再进行采样。

（3）整检装置电压模拟量模式校准方案

电压模拟量模式如图31所示。整检装置输出标准电压U（100V或100V/√3V）和模拟小电压k(U+ΔU)（10V以内），采用标准表法，利用量子电压标准装置构建两路交流量子电压表，同时对整检装置输出的两路模拟信号进行测量，其中模拟量U需要进行电压转换后再测量，最终得到两路模拟信号的误差（换算到一次值后计算）。相位同步方面，两个PJVS量子电压与待测模拟电压信号同相位。采样同步方面，采用外部同一个PPS作为采样同步参考。

图31 电子式互感器校验仪整检装置电压模拟量通道校准

（4）整检装置电流模拟量模式校准方案

校准方案类似，如图32所示，采用标准表法，整检装置输出模拟量I（1A或5A）和模拟小电压k(I+ΔI)（10V以内），整检装置设定微差ΔI，利用两套量子电压标准装置构建两路交流量子电压表进行误差测量。

图32 电子式互感器校验仪整检装置电流模拟量通道校准

4.2 校准结果不确定度度评估

以整检装置电压数字量模式校准方案不确定度评估为例。其溯源过程中的不确定度来源见表13和表14所示。

表13 电压数字量模式下比值差不确定度评估

| 序号 | 主要不确定度来源 | 类别 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | A | 重复10次测量结果 |
| 2 | 交流量子电压表 | B | 参照量子电压表不确定度评估（微波频率、采样增益误差、泄漏电流、时钟同步……） |
| 3 | 感应分压器 | B | 校准证书 |
| 4 | 其他 |  |  |

表14 电压数字量模式下相位差不确定度评估

| 序号 | 主要不确定度来源 | 类别 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | A | 重复10次测量结果 |
| 2 | 交流量子电压表 | B | 参照量子电压表不确定度评估（采样增益误差、时钟同步……） |
| 3 | 感应分压器 | B | 校准证书 |
| 4 | 其他 |  |  |

其中，微波频率、采样增益误差根据微波源、数字多用表3458A产品技术指标或试验结果进行评定，泄漏电流根据量子电压系统回路阻抗与对地绝缘电阻进行评估，时钟同步根据实际情况进行评估。

整检装置电流数字量模式校准方案不确定度评估与上述过程类似，区别在于将感应分压器不确定度替换成分流器不确定度，其不确定度同样来源于校准证书。

整检装置电压模拟量模式校准方案的不确定度来源见表15和表16所示，需要评估两套交流量子电压表引入的不确定度分量。相位不确定度评估过程与前面类似。

表15 电压模拟量模式下比值差不确定度评估

| 序号 | 主要不确定度来源 | 类别 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | A | 重复10次测量结果 |
| 2 | 交流量子电压表1 | B | 参照量子电压表不确定度评估（微波频率、采样增益误差、泄漏电流、时钟同步……） |
| 3 | 感应分压器 | B | 校准证书 |
| 4 | 交流量子电压表2 | B | 参照量子电压表不确定度评估（微波频率、采样增益误差、泄漏电流、时钟同步……） |
| 4 | 其他 |  |  |

整检装置电流模拟量模式校准方案幅值不确定度评估与上述类似，其不确定度来源见表16所示，区别在于将感应分压器不确定度替换成分流器不确定度，其不确定度同样来源于校准证书。

表16 电流模拟量模式下比值差不确定度评估

| 序号 | 主要不确定度来源 | 类别 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | A | 重复10次测量结果 |
| 2 | 交流量子电压表1 | B | 参照量子电压表不确定度评估（微波频率、采样增益误差、泄漏电流、时钟同步……） |
| 3 | 分流器 | B | 校准证书 |
| 4 | 交流量子电压表2 | B | 参照量子电压表不确定度评估（微波频率、采样增益误差、泄漏电流、时钟同步……） |
| 4 | 其他 |  |  |

5、调研结论

目前电子式互感器校验仪整检装置主要在国家高电压计量站、国网及南网10多个网省公司营销服务中心或计量中心、电子式互感器校验仪生产厂家等使用，其中国家高电压计量站的标准装置为最高计量标准，获得CNAS校准资质，每年可开展50多台电子式互感器校验仪的校准业务。现有基于传统ADC的数字化计量溯源方法无法实现0.01级以上数字化计量标准的量值溯源，因此，各单位使用的电子式互感器校验仪整检装置尚无法进行整体溯源，目前普遍采用分体式设备送检的方式完成量值溯源，且溯源链条复杂、冗长，有必须探索新型的量值溯源方法，如图所示。

图33 电子式互感器校验仪整检装置现有量值溯源体系情况

基于约瑟夫森量子电压的溯源技术已日益成熟，逐渐应用于交、直流电能、高精度标准源表的量子化溯源，能够显著提升高准确度仪器的溯源水平。中国计量院、中国电科院、国网江苏公司、国网陕西公司、南网广东公司等均已在实验室建立了量子电压溯源标准装置，并开展了电力计量标准的量子化溯源。目前量子电压标准已应用于电子式互感器校验仪、合并单元校验仪、电子式互感器校验仪整检装置的溯源，并形成了可实际操作的溯源校准方法和不确定确定度评定方法。图34为基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置量值溯源体系情况。

图34 基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置量值溯源体系情况

现有实验及调研情况表明，基于量子电压的电子式互感器校验仪整检装置校准方法目前尚未标准化，缺少广泛推广应用和规范使用条件，因此，建议开展相关国家计量技术规范的编制，一方面，规范现有的量子电压溯源方法，解决电子式互感器校验仪整检装置无法整体溯源的难题，缩短溯源链，另一方面，为数字化计量标准的高准确度溯源提供一种校准方法，提升数字化计量溯源能力，为未来量子电流互感器等高准确度计量设备的量值溯源提供支撑。同时，也不断完善现有数字化计量溯源体系，并逐渐实现量子化溯源替代，为数字化计量的高质量发展提供量值保障。