《交流标准电能表检定规程》

测量不确定度评定报告

检定规程编制工作组

2026年07月

交流标准电能表测量不确定度的评定

一、示值参数测量结果不确定度评定

（一）概述

1．测量依据：《交流标准电能表检定规程（征求意见稿）》

2．评定依据：JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

3．环境温度：（21~25）℃，相对湿度：（45~75）%

4．测量标准：0.01级三相电能表检验装置

测量范围：电压：3×(57.7～380)V，电流：3×(50mA～100A)

准确度等级：电压：±0.008%，电流：±0.006%，功率：±0.019%，相位：±0.003°，频率：±0.0014%

5．被测对象：0.05级三相多功能标准电能表

6．测量过程：采用直接比较法测量。测量标准输出一定电压、电流、功率、相位、频率给被检电能表，由测量标准直接给出被检电能表在该电压、电流、功率、相位、频率下的误差。

（二）数学模型

： 测量结果，单位为%、Hz、°；

1：测量标准上测得的被检标准电能表的示值参数误差，单位为%、Hz、°；

2：测量标准相对于电能基准参考量值的示值参数误差，单位为%、Hz、°；

3：被检标准电能表示值参数误差的修约值，单位为%、Hz、°；

灵敏系数：C=/1=1，C=/2=1，C=/3=1。

（三）标准不确定度的评定

用测量标准测量被测对象，得到各测量值的误差，主要由测量重复性、测量标准的误差和测量结果的修约间距引入。

1的不确定度主要来源为测量重复性引入的标准不确定度分量——A类评定

2的不确定度主要来源为测量标准的误差引入的标准不确定度分量——B类评定

3的不确定度主要来源为测量结果的修约间距引入的标准不确定度分量——B类评定

1．测量重复性引入的标准不确定度分量

在重复性条件下，用测量标准对被测对象在三相四线平衡负载，正向有功，电压220V、电流5A、50Hz、功率因数为1的情况下进行10次独立重复测量，以其独立观测列作为测量结果。测量结果见表1，其中，S=%。

表1

| 参数 | 测量结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验标准差S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 电压（V） | 219.973 | 219.973 | 219.975 | 219.975 | 219.975 | 219.974 | 219.975 | 219.975 | 219.974 | 219.974 | 0.000978 |
| 电流（A） | 4.99993 | 5.00016 | 5.00010 | 5.00012 | 5.00010 | 4.99996 | 5.00012 | 5.00001 | 5.00011 | 5.00010 | 0.000077 |
| 功率（kW） | 1.09974 | 1.09982 | 1.09989 | 1.09978 | 1.09993 | 1.09983 | 1.09979 | 1.09974 | 1.09980 | 1.09973 | 0.000066 |
| 频率（Hz） | 49.9996 | 49.9996 | 49.9996 | 49.9996 | 49.9996 | 49.9996 | 49.9996 | 49.9996 | 49.9996 | 49.9996 | 0.000000 |
| 相位（°） | 359.9530 | 359.9561 | 359.9549 | 359.9535 | 359.9552 | 359.9557 | 359.9556 | 359.9560 | 359.9540 | 359.9540 | 0.001104 |

由于在实际测量中，取二次测量的平均值作为测量结果，故标准不确定度分量结果见表2，其中，。

表2

| 参数 | 试验标准差S | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 电压（V） | 0.000978 | 0.000692 |
| 电流（A） | 0.000077 | 0.0000545 |
| 功率（kW） | 0.000066 | 0.0000467 |
| 频率（Hz） | 0.000000 | 0.000000 |
| 相位（°） | 0.001104 | 0.000781 |

2．测量标准的误差引入的标准不确定度分量

测量标准在测量0.05级被测对象的示值参数测量误差时，由测量标准的误差引入的标准不确定度分量可以通过国家院溯源证书计算得到，溯源证书上电压的最大允许误差不超过±0.008%，溯源证书上电流的最大允许误差不超过±0.006%，溯源证书上功率的最大允许误差不超过±0.019%，溯源证书上相位的最大允许误差不超过±0.003°，溯源证书上频率的最大允许误差不超过±0.0014%，按照均匀分布，，计算得到示值参数测量误差的标准不确定度分量结果：

电压：=0.008%/=0.00452%

电流：=0.006%/=0.00346%

功率：=0.019%/=0.0110%

相位：=0.003°/=0.00173°

频率：=0.0014%/=0.000808%

3．测量结果的修约间距引入的标准不确定度分量

0.05级被测对象在测量点电压、电流、功率修约间距为0.005%，相位的修约间距为0.0002°，频率的修约间距为0.0005Hz，由测量结果数据化整带来的不确定度不会超过化整半间距，按照均匀分布， ，计算得到测量结果的修约间距引入的标准不确定度分量：

电压、电流、功率：=0.0025/=0.00144%

相位：=0.0001°/=0.0000577°

频率：=0.00025Hz/=0.000144Hz

4．标准不确定度分量汇总

表3

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 参数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 电压（V） | 0.000692 |
|  |  | 电流（A） | 0.0000545 |
|  |  | 功率（kW） | 0.0000467 |
|  |  | 频率（Hz） | 0.000000 |
|  |  | 相位（°） | 0.000781 |
| u2 | 测量标准的误差 | 电压 | 0.00452% |
|  |  | 电流 | 0.00346% |
|  |  | 功率 | 0.0110% |
|  |  | 频率 | 0.000808% |
|  |  | 相位 | 0.00173° |
| u3 | 测量结果的修约间距 | 电压 | 0.00144% |
|  |  | 电流 | 0.00144% |
|  |  | 功率 | 0.00144% |
|  |  | 频率 | 0.000144Hz |
|  |  | 相位 | 0.0000577° |

5．合成标准不确定度及扩展不确定度

以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：

测量结果可认为是正态分布，扩展不确定度等于合成标准不确定度和包含因子的乘积。取, 置信概率为95%，得到的扩展不确定度结果见表4，其中，。

表4

| 参数 |  |  |  |  | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 0.000315% | 0.00452% | 0.00144% | 0.00475% | 0.0095% |
| 电流 | 0.00109% | 0.00346% | 0.00144% | 0.00390% | 0.0078% |
| 功率 | 0.0000425% | 0.0110% | 0.00144% | 0.0111% | 0.022% |
| 频率 | 0Hz | 0.000404Hz | 0.000144Hz | 0.00150Hz | 0.0030Hz |
| 相位 | 0.000781° | 0.00173° | 0.0000577° | 0.00190° | 0.0038° |

二、电能测量结果不确定度评定

（一）概述

1．测量依据：《交流标准电能表检定规程（征求意见稿）》

2．评定依据：JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

3．环境温度：（21~25）℃，相对湿度：（45~75）%

4．测量标准：0.01级三相电能表检验装置

测量范围：电压：3×(57.7～380)V，电流：3×(50mA～100A)

准确度等级：电能：±0.01%

5．被测对象：0.05级三相多功能标准电能表

6．测量过程：采用直接比较法测量。测量标准输出一定电能给被检电能表，由测量标准直接给出被检电能表在该电能下的误差。

（二）数学模型

： 测量结果，单位为%；

1：测量标准上测得的被检标准电能表的相对误差，单位为%；

2：测量标准相对于电能基准参考量值的相对误差，单位为%；

3：被检标准电能表相对误差的修约值，单位为%；

灵敏系数：C=/1=1，C=/2=1，C=/3=1。

（三）标准不确定度的评定

用测量标准测量被测对象，得到电能测量值的误差，主要由测量重复性、测量标准的误差和测量结果的修约间距引入。

1的不确定度主要来源为测量重复性引入的标准不确定度分量——A类评定

2的不确定度主要来源为测量标准的误差引入的标准不确定度分量——B类评定

3的不确定度主要来源为测量结果的修约间距引入的标准不确定度分量——B类评定

1．测量重复性引入的标准不确定度分量

在重复性条件下，用测量标准对被测对象在三相四线平衡负载，正向有功，电压220V、电流5A、50Hz、功率因数为1的情况下进行10次独立重复测量，以其独立观测列作为测量结果。测量结果见表5，其中，S=%。

表5

| 测量点 | 测量结果（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验 标准差S（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| U1=220V，I1=5A，cosφ=1 | 0.0038 | 0.0035 | 0.0038 | 0.0035 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0038 | 0.0035 | 0.0038 | 0.0037 | 0.000137 |

由于在实际测量中，取二次测量的平均值作为测量结果，故标准不确定度分量结果见表6，其中，。

表6

| 参数 | 试验标准差S（%） | 标准不确定度分量（%） |
| --- | --- | --- |
| 电能 | 0.000137 | 0.0000969 |

2．测量标准的误差引入的标准不确定度分量

测量标准在测量0.05级被测对象的电能误差时，由测量标准的误差引入的标准不确定度分量可以通过国家院溯源证书计算得到，溯源证书上测量点电能的最大允许误差不超过±0.01%，则电能的最大允许误差不超过±0.02%，按照均匀分布，，计算得到电能的标准不确定度分量结果：

=0.02%/=0.012%

3．测量结果的修约间距引入的标准不确定度分量

0.05级被测对象其谐波电能的修约间距为0.005%，由测量结果数据化整带来的不确定度不会超过化整半间距0.0025%，按照均匀分布， ，计算得到测量结果的修约间距引入的标准不确定度分量：

=0.0025%/=0.00144%

4．标准不确定度分量汇总

表7

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 参数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 电能 | 0.0000969% |
| u2 | 测量标准的误差 | 电能 | 0.012% |
| u3 | 测量结果的修约间距 | 电能 | 0.00144% |

5．合成标准不确定度及扩展不确定度

以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：

测量结果可认为是正态分布，扩展不确定度等于合成标准不确定度和包含因子的乘积。取, 置信概率为95%，得到的扩展不确定度结果见表8，其中，。

表8

| 参数 |  |  |  |  | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谐波电能 | 0.0000969% | 0.012% | 0.00144% | 0.0121% | 0.024% |

以下空白